ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասի» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.11.2019թ.-ին

ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  05.11.2019թ.-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանեք ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 4-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ:

Միկրոբաժանարարների /միկրոդոզատորների/ հավաք

Պահանջվում է` «Ծավալը՝ 0.5 – 10մկլ․ 0.1մկլ․ քայլով; սխալանքը ≤±1/0.8%; կրկնվողությունը ≤±2.5/1.5% - 1հատ»:

Պահանջվող չափորոշիչը գրված է ոչ ճիշտ: Կրկնվողության չափի մեծությունը պետք է լինի ավելի փոքր, քան սխալանքի չափի մեծությունը:

Պահանջվում է՝ «Ծավալը՝ 30 – 300մկլ․ 0.5մկլ․ քայլով; սխալանքը ≤±1․5/0.8%; կրկնվողությունը ≤±0․75/0․25%  - 1հատ»:

Քայլը՝ 0.5 մկլ իրատեսական չի, այն այս դեպքում չի կարող փոքր լինել 1 մկլ-ից:

Խնդրում եմ կատարեք  պարզաբանում և ուղղում:

Նշված պարամետրերը ուղղելիս խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ չգրվեն կամայական չափորոշիչներ: Շուկայում պետք է անպայման գոյություն ունենան մեկից ավելի ընկերություններ, որոնք արտադրում են նման պարամետրերով ապրանք:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր, ներկայացնում ենք «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի  4-րդ չափաբաժնի` Միկրոբաժանարարների/միկրոդոզատորների/ հավաքի բնութագրի վերաբերյալ պարզաբանումները:

Ներքոհիշյալ չափանիշները մեխանիկական վրիպակների արդյունքում նշվել են սխալ`

Պահանջվող` «Ծավալը՝ 0.5 – 10մկլ․ 0.1մկլ․ քայլով; սխալանքը ≤±1/0.8%; կրկնվողությունը ≤±2.5/1.5%  - 1 հատ»-ի փոխարեն պետք է լինի «Ծավալը՝ 0.5 – 10մկլ․ 0.1մկլ․ քայլով; սխալանքը -≤±2.5/1.5%,  կրկնվողությունը ≤±1/0.8% - 1 հատ»:

Պահանջվող` «Ծավալը՝ 30 – 300մկլ․  0.5մկլ․ քայլով»-ի փոխարեն պետք էլինի «Ծավալը՝ 30 – 300մկլ․ 1մկլ․ քայլով»:

Միժամանակ տեղեկացնում ենք, որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում վերոնշյալ վրիպակները շտկվել են (հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ):

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արտավազդ Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010 66 24 94:

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.sahakyan@mil.am:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով