ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (НТЦОФХ) государственная некоммерческая организация (ГНКО) ниже представляет информацию о договорах, заключеных в результате процедуры закупки под кодом НТЦОФХ-ЗКПТ-26/05, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер Лот а |  | наименование |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Двухлучевой УФ-видимый спектрофотометр (UV-Vis) |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19850000 |  |  |  | 19850000 |  |  |  |  |  |  | Общие требования Прибор должен представлять собой исследовательский, модульный или расширяемый двухлучевой (Double-Beam) UV-Vis спектрофотометр для использования в химии, биохимии и фармацевтике и соответствовать требованиям ASTM, ISO, DIN и ph EUR. Спектрофотометр должен быть оснащен высококачественной оптикой, возможностью размещения/комбинирования кювет различных размеров и объемов образцов, различными принадлежностями для измерения жидких и твердых образцов, и, в частности, должен быть оснащен как минимум одной высококачественной, механически точной, сертифицированной микропипеткой с переменным объемом 100-1000 мкл, предназначенной для химических исследований, требующих очень высокой точности и воспроизводимости результатов. 2. Оптическая система Двухлучевая оптическая система, монохроматор высокого разрешения, регулируемая спектральная щель.3. Характеристики длины волны Диапазон длин волн: не уже 190–1100 нм. Спектральный зазор: регулируемый 0,1–5,0 нм, со следующими переменными значениями ширины: 0,2, 0,5, 1, 2 и 4 нм. Точность по длине волны: ±0,2 нм или лучше. Воспроизводимость: ≤0,03 нм. Скорость сканирования: ≥12 000 нм/мин. Сбор данных: ≥200 данных/с. Возможность кинетических измерений. 5. Фотометрические характеристики Фотометрический диапазон: -3…+3 абс. Базовое отклонение: ≤±0,0005 абс. Стабильность: ≤±0,0005 абс./час. Шум: ≤0,0001 абс. 6. Источник света и детектор UV-Vis лампа высокой стабильности (ксеноновая или аналогичная). Детектор высокой чувствительности: фотодиод или аналогичный. 7. Регулировка температуры Температурный датчик Пельтье, 0–110 °C, точность ±0,25 °C Не менее 2 кювет, с возможностью расширения. 8. Программное обеспечение Управление спектрофотометром с помощью компьютера с использованием программного обеспечения, входящего в комплект (один модульный программный пакет). Программный пакет многоязычный, включая английский и русский языки. Программное обеспечение должно соответствовать требованиям фармакопеи и содержать как минимум следующие инструменты: фотометрический, спектральный, кинетический, термометрический, ферментативный и анализ воды. Процессор компьютера не слабее Intel Core i5-13500, жесткие диски: SSD объемом не менее 500 Гб и HDD объемом не менее 1000 Гб, операционная система: лицензионная Windows 11 Pro, LED IPS-монитор — не менее 24 дюймов. 9. Электрические и физические характеристики Источник питания: 100–240 В, 50–60 Гц. Лабораторная модель. 10. Гарантия и сервисное обслуживание Гарантия: не менее 1 года. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и обучение: не менее 3 дней специалистом, сертифицированным производителем. Техническая поддержка в течение гарантийного периода. 11. Сертификаты Международные сертификаты соответствия и разрешение производителя. Все оборудование поставляется в заводской упаковке. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком марку, модель и комплектацию прибора.Спектрофотометр должен быть SPECORD 210 PLUS UV-Vis или Agilent Cary 3500 Multizon. |  |  |  |  |  | Общие требования Прибор должен представлять собой исследовательский, модульный или расширяемый двухлучевой (Double-Beam) UV-Vis спектрофотометр для использования в химии, биохимии и фармацевтике и соответствовать требованиям ASTM, ISO, DIN и ph EUR. Спектрофотометр должен быть оснащен высококачественной оптикой, возможностью размещения/комбинирования кювет различных размеров и объемов образцов, различными принадлежностями для измерения жидких и твердых образцов, и, в частности, должен быть оснащен как минимум одной высококачественной, механически точной, сертифицированной микропипеткой с переменным объемом 100-1000 мкл, предназначенной для химических исследований, требующих очень высокой точности и воспроизводимости результатов. 2. Оптическая система Двухлучевая оптическая система, монохроматор высокого разрешения, регулируемая спектральная щель.3. Характеристики длины волны Диапазон длин волн: не уже 190–1100 нм. Спектральный зазор: регулируемый 0,1–5,0 нм, со следующими переменными значениями ширины: 0,2, 0,5, 1, 2 и 4 нм. Точность по длине волны: ±0,2 нм или лучше. Воспроизводимость: ≤0,03 нм. Скорость сканирования: ≥12 000 нм/мин. Сбор данных: ≥200 данных/с. Возможность кинетических измерений. 5. Фотометрические характеристики Фотометрический диапазон: -3…+3 абс. Базовое отклонение: ≤±0,0005 абс. Стабильность: ≤±0,0005 абс./час. Шум: ≤0,0001 абс. 6. Источник света и детектор UV-Vis лампа высокой стабильности (ксеноновая или аналогичная). Детектор высокой чувствительности: фотодиод или аналогичный. 7. Регулировка температуры Температурный датчик Пельтье, 0–110 °C, точность ±0,25 °C Не менее 2 кювет, с возможностью расширения. 8. Программное обеспечение Управление спектрофотометром с помощью компьютера с использованием программного обеспечения, входящего в комплект (один модульный программный пакет). Программный пакет многоязычный, включая английский и русский языки. Программное обеспечение должно соответствовать требованиям фармакопеи и содержать как минимум следующие инструменты: фотометрический, спектральный, кинетический, термометрический, ферментативный и анализ воды. Процессор компьютера не слабее Intel Core i5-13500, жесткие диски: SSD объемом не менее 500 Гб и HDD объемом не менее 1000 Гб, операционная система: лицензионная Windows 11 Pro, LED IPS-монитор — не менее 24 дюймов. 9. Электрические и физические характеристики Источник питания: 100–240 В, 50–60 Гц. Лабораторная модель. 10. Гарантия и сервисное обслуживание Гарантия: не менее 1 года. Установка, настройка, ввод в эксплуатацию и обучение: не менее 3 дней специалистом, сертифицированным производителем. Техническая поддержка в течение гарантийного периода. 11. Сертификаты Международные сертификаты соответствия и разрешение производителя. Все оборудование поставляется в заводской упаковке. Перед поставкой необходимо согласовать с заказчиком марку, модель и комплектацию прибора.Спектрофотометр должен быть SPECORD 210 PLUS UV-Vis или Agilent Cary 3500 Multizon. |
| 2 |  | Генератор водорода |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 700000 |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  | Генератор водорода Предназначен для получения особо чистого сухого газообразного водорода. Технические параметры Чистота генерируемого газа – ≥ 99,99% Производительность по газу – ≥ 1000 мл/мин Выходное давление газа – ≥ 6 атм Параметры питания – 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность – 350 Вт Габаритные размеры – не более 60 × 30 × 45 см Уровень шума (в рабочем режиме) – не более 50 дБ Управление и безопасность Программируемая цифровая система управления Оснащён системой многоуровневой защиты Индикаторы входного и выходного газа Услуги Монтаж и пуско-наладочные работы Гарантия 1 год Гарантийное обслуживание |  |  |  |  |  | Генератор водорода Предназначен для получения особо чистого сухого газообразного водорода. Технические параметры Чистота генерируемого газа – ≥ 99,99% Производительность по газу – ≥ 1000 мл/мин Выходное давление газа – ≥ 6 атм Параметры питания – 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность – 350 Вт Габаритные размеры – не более 60 × 30 × 45 см Уровень шума (в рабочем режиме) – не более 50 дБ Управление и безопасность Программируемая цифровая система управления Оснащён системой многоуровневой защиты Индикаторы входного и выходного газа Услуги Монтаж и пуско-наладочные работы Гарантия 1 год Гарантийное обслуживание |
| 3 |  | Светодиодные лампы (456, 427, 390 нм) |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 900000 |  |  |  | 900000 |  |  |  |  |  |  | Реактор/камера, предназначенная для исследования фотокаталитических реакций в лабораторных условиях, обеспечивающая повторяемость экспериментов благодаря системе охлаждения. Обеспечивает защиту от ультрафиолета. Прибор оснащен длиной волны света 390 нм, 427 нм, 456 нм и лабораторными лампами мощностью 44 Вт, имеющими оба режима механической регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, а также подключение к цифровому пульту управления, обеспечивающему максимально точную и программируемую работу. Гарантия один год. |  |  |  |  |  | Реактор/камера, предназначенная для исследования фотокаталитических реакций в лабораторных условиях, обеспечивающая повторяемость экспериментов благодаря системе охлаждения. Обеспечивает защиту от ультрафиолета. Прибор оснащен длиной волны света 390 нм, 427 нм, 456 нм и лабораторными лампами мощностью 44 Вт, имеющими оба режима механической регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, а также подключение к цифровому пульту управления, обеспечивающему максимально точную и программируемую работу. Гарантия один год. |
| 4 |  | Термостат/охладитель |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 700000 |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  | Имеет цифровой светодиодный дисплей. Регулировка с помощью ПИД-регулятора. Полезный объем: 5 л. Степень охлаждения: -40°С, нагрева: +40°С. Система: закрытая. Точность: ±1°C. Производительность циркуляции: не менее 35 л/мин. Мощность: не менее 1400 Вт на обогрев и 460 Вт на охлаждение. Напряжение: 220 В; Размеры: 550*550*750мм. Тип используемого газа: R404A. Монтаж и пусконаладочные работы осуществляет поставщик. Гарантия минимум 1 год. |  |  |  |  |  | Имеет цифровой светодиодный дисплей. Регулировка с помощью ПИД-регулятора. Полезный объем: 5 л. Степень охлаждения: -40°С, нагрева: +40°С. Система: закрытая. Точность: ±1°C. Производительность циркуляции: не менее 35 л/мин. Мощность: не менее 1400 Вт на обогрев и 460 Вт на охлаждение. Напряжение: 220 В; Размеры: 550*550*750мм. Тип используемого газа: R404A. Монтаж и пусконаладочные работы осуществляет поставщик. Гарантия минимум 1 год. |
| 5 |  | Роторный испаритель |  |  |  | Шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1600000 |  |  |  | 1600000 |  |  |  |  |  |  | Диапазон скорости вращения: не менее 30–275 об/мин, регулируемый. Дисплей: ЖК-экран с регулировкой скорости, температуры и времени. Направление вращения: вертикальное и обратное, с интервальным режимом. Размеры колбы: не менее 50–2000 мл. Температура нагрева: от комнатной температуры до 180 °C. Точность температуры: ±1 °C (вода), ±3 °C (масло). Мощность нагревателя: 1300 Вт (общее потребление: 1400 Вт). Аварийное отключение: при превышении 220 °C. Защита от сушки: при отсутствии воды или масла. Эффективность испарения растворителя: около 1,5 л/ч (в случае воды). Таймер нагрева: 1–999 минут, с автоматической остановкой. Подъемный механизм: автоматический, механический: моторизованный, с предохранительным положением на случай отключения электроэнергии. Конденсатор: охлаждающая поверхность 1700 см². Стеклянные сосуды защищены антипригарным упЛот нением из ПТФЭ. Связь: USB-разъем для управления с компьютера и передачи данных. Условия эксплуатации: 5–40 °C, ≤80 % относительной влажности. Класс защиты: IP20–IP2. Низкий уровень шума. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка устройства, обучение персонала. |  |  |  |  |  | Диапазон скорости вращения: не менее 30–275 об/мин, регулируемый. Дисплей: ЖК-экран с регулировкой скорости, температуры и времени. Направление вращения: вертикальное и обратное, с интервальным режимом. Размеры колбы: не менее 50–2000 мл. Температура нагрева: от комнатной температуры до 180 °C. Точность температуры: ±1 °C (вода), ±3 °C (масло). Мощность нагревателя: 1300 Вт (общее потребление: 1400 Вт). Аварийное отключение: при превышении 220 °C. Защита от сушки: при отсутствии воды или масла. Эффективность испарения растворителя: около 1,5 л/ч (в случае воды). Таймер нагрева: 1–999 минут, с автоматической остановкой. Подъемный механизм: автоматический, механический: моторизованный, с предохранительным положением на случай отключения электроэнергии. Конденсатор: охлаждающая поверхность 1700 см². Стеклянные сосуды защищены антипригарным упЛот нением из ПТФЭ. Связь: USB-разъем для управления с компьютера и передачи данных. Условия эксплуатации: 5–40 °C, ≤80 % относительной влажности. Класс защиты: IP20–IP2. Низкий уровень шума. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка устройства, обучение персонала. |
| 6 |  | Лабораторный дистиллятор воды |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | Производительность: не менее 10 литров/час дистиллированной воды. Конструкция: высококачественная нержавеющая сталь (SS304 или SS316 опционально). Используемая вода: из питьевой или водопроводной сети, давление: 0,1–0,4 МПа. Нагревательная мощность: около 7,5 кВт. Водоохлаждение: включает систему конденсации с эффективным водно-воздушным охлаждением. Безопасность при высоких температурах. Автоматическое отключение при недостатке воды. |  |  |  |  |  | Производительность: не менее 10 литров/час дистиллированной воды. Конструкция: высококачественная нержавеющая сталь (SS304 или SS316 опционально). Используемая вода: из питьевой или водопроводной сети, давление: 0,1–0,4 МПа. Нагревательная мощность: около 7,5 кВт. Водоохлаждение: включает систему конденсации с эффективным водно-воздушным охлаждением. Безопасность при высоких температурах. Автоматическое отключение при недостатке воды. |
| 7 |  | Лабораторная печь для сушки стеклянной посуды |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 400000 |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |  | Устройство работает в режиме естественной конвекции, диапазон температур от RT+10 до 300°C. Внешние габариты: не менее 500×550×735 мм. Внутренний объем: не менее 45 л. Разрешение по температуре: 0,1°C, точность ±1°C, равномерность температуры: ±3,5%. Внутренняя камера изготовлена ​​из зеркальной нержавеющей стали, внешний корпус — из низкокатаной стали с электростатическим покрытием, трубная масса — высококачественная (сертифицирована CE). Нагревательный элемент изготовлен из никель-хромового сплава. Устройство имеет мощность 1,2 кВт и выходное отверстие диаметром φ28 мм в верхней части с возможностью тестирования. Регулировка температуры осуществляется двухсекционным ПИД-регулятором, настройка производится сенсорными кнопками и отображается на ЖК-экране. Таймер может содержать значения от 0 до 9999 минут, имеет функцию ожидания и автоматической остановки, память настроек при выключении питания. Датчик: PT100. Оборудование для обеспечения безопасности подает звуковой и световой сигнал о превышении температуры. Минимум 2 полки. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка оборудования, обучение персонала. |  |  |  |  |  | Устройство работает в режиме естественной конвекции, диапазон температур от RT+10 до 300°C. Внешние габариты: не менее 500×550×735 мм. Внутренний объем: не менее 45 л. Разрешение по температуре: 0,1°C, точность ±1°C, равномерность температуры: ±3,5%. Внутренняя камера изготовлена ​​из зеркальной нержавеющей стали, внешний корпус — из низкокатаной стали с электростатическим покрытием, трубная масса — высококачественная (сертифицирована CE). Нагревательный элемент изготовлен из никель-хромового сплава. Устройство имеет мощность 1,2 кВт и выходное отверстие диаметром φ28 мм в верхней части с возможностью тестирования. Регулировка температуры осуществляется двухсекционным ПИД-регулятором, настройка производится сенсорными кнопками и отображается на ЖК-экране. Таймер может содержать значения от 0 до 9999 минут, имеет функцию ожидания и автоматической остановки, память настроек при выключении питания. Датчик: PT100. Оборудование для обеспечения безопасности подает звуковой и световой сигнал о превышении температуры. Минимум 2 полки. Сертификаты: CE, ISO 9001. Установка оборудования, обучение персонала. |
| 8 |  | система фильтрации растворителя |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  | Система фильтрации из стекла, предназначенная для фильтрации растворителей. Размер пор фильтра составляет 10 микрометров. Воронка изготовлена ​​из стекла объемом 300 миллилитров. Объем принимающего микроорганизма составляет 1 литр, также изготовлен из стекла. Устройство совместимо с мембранами диаметром Φ47 мм и Φ50 мм. Условия эксплуатации: комнатная температура, лабораторные условия. Материал: высококачественное толстое стекло, устойчивое к коррозии. Устройство поставляется с мембранными фильтрами в коробке по 100 штук. |  |  |  |  |  | Система фильтрации из стекла, предназначенная для фильтрации растворителей. Размер пор фильтра составляет 10 микрометров. Воронка изготовлена ​​из стекла объемом 300 миллилитров. Объем принимающего микроорганизма составляет 1 литр, также изготовлен из стекла. Устройство совместимо с мембранами диаметром Φ47 мм и Φ50 мм. Условия эксплуатации: комнатная температура, лабораторные условия. Материал: высококачественное толстое стекло, устойчивое к коррозии. Устройство поставляется с мембранными фильтрами в коробке по 100 штук. |
| 9 |  | Нагреваемая магнитная мешалка |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  | Магнитный нагревательный миксер 1. Максимальная температура нагрева: не менее 380°C. ЖК-дисплей высокого разрешения, отображающий фактическую температуру и скорость. Двигатель постоянного тока: безопасный и не требующий технического обслуживания. Положения смешивания: одно. Алюминиевая рабочая пластина с керамическим покрытием, обеспечивающая быструю передачу тепла. Внешний контроль температуры: датчик PT1000 (точность ±0,5 °C). Цифровое управление температурой и скоростью. Максимальный объем смешивания: не менее 5 л H₂O. Габариты рабочей пластины: не менее 140 × 140 мм. Диапазон температур нагрева: от комнатной +5°C до 380°C. Защита от перегрева: 420°C. Диапазон скоростей: не менее 200 – 1500 об/мин; / ±20 об/мин/. |  |  |  |  |  | Магнитный нагревательный миксер 1. Максимальная температура нагрева: не менее 380°C. ЖК-дисплей высокого разрешения, отображающий фактическую температуру и скорость. Двигатель постоянного тока: безопасный и не требующий технического обслуживания. Положения смешивания: одно. Алюминиевая рабочая пластина с керамическим покрытием, обеспечивающая быструю передачу тепла. Внешний контроль температуры: датчик PT1000 (точность ±0,5 °C). Цифровое управление температурой и скоростью. Максимальный объем смешивания: не менее 5 л H₂O. Габариты рабочей пластины: не менее 140 × 140 мм. Диапазон температур нагрева: от комнатной +5°C до 380°C. Защита от перегрева: 420°C. Диапазон скоростей: не менее 200 – 1500 об/мин; / ±20 об/мин/. |
| 11 |  | Вихревой миксер |  |  |  | Шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | Вихревой миксер с резиновой смесительной головкой. Диапазон скорости: 0–2500 об/мин. Регулировка скорости: фиксированная или переменная. Режимы работы: непрерывный, сенсорный запуск. Высокоэффективный двигатель постоянного тока. Рабочий диаметр (орбита движения): 4 мм. Стандартная резиновая головка диаметром 30 мм для вращения пробирок Эппендорфа. Сертификаты: CE, ISO 9001. Монтаж, обучение. |  |  |  |  |  | Вихревой миксер с резиновой смесительной головкой. Диапазон скорости: 0–2500 об/мин. Регулировка скорости: фиксированная или переменная. Режимы работы: непрерывный, сенсорный запуск. Высокоэффективный двигатель постоянного тока. Рабочий диаметр (орбита движения): 4 мм. Стандартная резиновая головка диаметром 30 мм для вращения пробирок Эппендорфа. Сертификаты: CE, ISO 9001. Монтаж, обучение. |
| 12 |  | Набор лабораторной стеклянной посуды |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  | Высококачественная лабораторная посуда класса А. Изготовлена ​​из высококачественного боросиликатного стекла класса 3.3 в соответствии со стандартом ISO 1042, предназначена для точного и безопасного использования в лаборатории. Обеспечивает высокую термо- и химическую стойкость, рассчитана на использование в диапазоне температур от -78°C до +350°C. Пробки изготовлены из полиэтилена высокой пЛот ности (PE-HD) с высокой прочностью и чистотой. Сертификат на каждую партию. Сертификат качества производителя. 1.низкий толстостенный химический стакан 50 мл-10 штук.2. низкий толстостенный химический стакан 100 мл-10 штук. 3. низкий толстостенный химический стакан 500 мл-10 штук. 4. Аспираторная бутыль с притёртой пробкой, 5000 мл-1штук. 5. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 150 мм, -6 шт. 6. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 75 мм, -10 шт. 7.Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 125 мл, шлиф 19/26 — 2 шт. 8. Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 250 мл, шлиф 19/26 — 4 шт. 9. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 5 мл — 10 шт. 10. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 10 мл — 10 шт. 11. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 20 мл — 10 шт. 12. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 25 мл — 10 шт. 13. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 50 мл — 10 шт. 14. Бюретка с краном из ПТФЭ, 25 мл — 2 шт. 15. Бюретка с краном из ПТФЭ, 50 мл — 1 шт. 16. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 35 мл — 10 шт. 17. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 60 мл — 10 шт. 18. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 100 мл — 10 шт. 19. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 250 мл — 5 шт. 20. Колба круглодонная, одногорлая 250мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 21. Колба круглодонная, одногорлая 150мл , шлиф 14/23 — 10 шт. 22. Колба круглодонная, одногорлая 100мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 23. Колба плоскодонная, 250 мл, шлиф 19/26 — 8 шт. 24. Коническая колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 25. Фильтровальная колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 26. Колба грушевидная, одногорлая, шлиф 14/23, 100 мл — 10 шт. 27. Адаптер вакуумный, шлиф 29/32 — 4 шт. 28.Адаптер с боковой трубкой, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32 — 4 шт. 29. Холодильник обратного кипения, 300 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 30. Холодильник обратного кипения, 400 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 31. Дистилляционный адаптер, угол 75°, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32, бок шлиф 29/32 — 4 шт. 32. Хроматографическая колонка, наружный шлиф 24/29, кран из ПТФЭ, 30 мм, эффективная длина 300 мм — 4 шт. 33. Резиновая пробка, 14 — 100 шт. 34. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 14/23 — 50 шт. 35. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 19/26 — 50 шт. 36. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 24/29 — 50 шт. 37. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 29/32 — 50 шт. 38. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,22 мкм — 200 шт. 39. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,45 мкм — 200 шт. 40. Ступка фарфоровая, 160 мм — 2 шт. |  |  |  |  |  | Высококачественная лабораторная посуда класса А. Изготовлена ​​из высококачественного боросиликатного стекла класса 3.3 в соответствии со стандартом ISO 1042, предназначена для точного и безопасного использования в лаборатории. Обеспечивает высокую термо- и химическую стойкость, рассчитана на использование в диапазоне температур от -78°C до +350°C. Пробки изготовлены из полиэтилена высокой пЛот ности (PE-HD) с высокой прочностью и чистотой. Сертификат на каждую партию. Сертификат качества производителя. 1.низкий толстостенный химический стакан 50 мл-10 штук.2. низкий толстостенный химический стакан 100 мл-10 штук. 3. низкий толстостенный химический стакан 500 мл-10 штук. 4. Аспираторная бутыль с притёртой пробкой, 5000 мл-1штук. 5. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 150 мм, -6 шт. 6. Воронка лабораторная стандартная с коротким стеблем, 75 мм, -10 шт. 7.Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 125 мл, шлиф 19/26 — 2 шт. 8. Делительная воронка грушевидной формы, с краном из ПТФЭ, 250 мл, шлиф 19/26 — 4 шт. 9. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 5 мл — 10 шт. 10. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 10 мл — 10 шт. 11. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 20 мл — 10 шт. 12. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 25 мл — 10 шт. 13. Мерная колба коричневая с шлифом и пробкой (класс A), 50 мл — 10 шт. 14. Бюретка с краном из ПТФЭ, 25 мл — 2 шт. 15. Бюретка с краном из ПТФЭ, 50 мл — 1 шт. 16. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 35 мл — 10 шт. 17. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 60 мл — 10 шт. 18. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 100 мл — 10 шт. 19. Воронка с пористым стеклянным фильтром (фриттой), 250 мл — 5 шт. 20. Колба круглодонная, одногорлая 250мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 21. Колба круглодонная, одногорлая 150мл , шлиф 14/23 — 10 шт. 22. Колба круглодонная, одногорлая 100мл , шлиф 29/32 — 10 шт. 23. Колба плоскодонная, 250 мл, шлиф 19/26 — 8 шт. 24. Коническая колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 25. Фильтровальная колба со шлифом 24/29, 250 мл — 10 шт. 26. Колба грушевидная, одногорлая, шлиф 14/23, 100 мл — 10 шт. 27. Адаптер вакуумный, шлиф 29/32 — 4 шт. 28.Адаптер с боковой трубкой, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32 — 4 шт. 29. Холодильник обратного кипения, 300 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 30. Холодильник обратного кипения, 400 мм, шлиф 29/32 — 5 шт. 31. Дистилляционный адаптер, угол 75°, верх шлиф 29/32, низ шлиф 29/32, бок шлиф 29/32 — 4 шт. 32. Хроматографическая колонка, наружный шлиф 24/29, кран из ПТФЭ, 30 мм, эффективная длина 300 мм — 4 шт. 33. Резиновая пробка, 14 — 100 шт. 34. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 14/23 — 50 шт. 35. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 19/26 — 50 шт. 36. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 24/29 — 50 шт. 37. Пластиковая стандартная пробка, шлиф 29/32 — 50 шт. 38. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,22 мкм — 200 шт. 39. Одноразовый фильтр для шприца, ПТФЭ, 13 мм, 0,45 мкм — 200 шт. 40. Ступка фарфоровая, 160 мм — 2 шт. |
| 13 |  | Широкополосный датчик BBI для ЯМР-спектрометра Bruker Avance Neo 400 МГц |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 |  |  |  |  |  |  | Широкополосный ЯМР-датчик для спектрометра AVANCE NEO-400 фирмы Bruker для образцов 5 мм с Z-градиентом, с возможностью удаленной настройки. Технические характеристики датчика: рабочая частота протонов: 400 МГц, систему коррекции шиммов S1. Внутренняя приемная цепь: ядра 1H с дополнительным выходом для ядер 2H для стабилизации магнитного поля системы и для автоматического шиммирования с использованием процедуры Topshim. Внешняя приемная цепь: широкополосный канал для диапазона 14N-31P. Система стабилизации температуры: оснащена термопарой Т-типа и поддерживает диапазон температур от -80 до 110°C. Градиентная система вдоль оси Z, максимальная длительность импульса 4 мс при токе до 10 А. Параметры ЯМР-датчика: Ширина линии на стандартном образце без вращения лучше 15/10/0,7 Гц при 0,11, 0,55 и 50% от высоты спектральной линии соответственно. Чувствительность к протонам на стандартном образце лучше 125:1 при полосе пропускания шума 200 Гц. |  |  |  |  |  | Широкополосный ЯМР-датчик для спектрометра AVANCE NEO-400 фирмы Bruker для образцов 5 мм с Z-градиентом, с возможностью удаленной настройки. Технические характеристики датчика: рабочая частота протонов: 400 МГц, систему коррекции шиммов S1. Внутренняя приемная цепь: ядра 1H с дополнительным выходом для ядер 2H для стабилизации магнитного поля системы и для автоматического шиммирования с использованием процедуры Topshim. Внешняя приемная цепь: широкополосный канал для диапазона 14N-31P. Система стабилизации температуры: оснащена термопарой Т-типа и поддерживает диапазон температур от -80 до 110°C. Градиентная система вдоль оси Z, максимальная длительность импульса 4 мс при токе до 10 А. Параметры ЯМР-датчика: Ширина линии на стандартном образце без вращения лучше 15/10/0,7 Гц при 0,11, 0,55 и 50% от высоты спектральной линии соответственно. Чувствительность к протонам на стандартном образце лучше 125:1 при полосе пропускания шума 200 Гц. |
| 14 |  | Осциллограф / Векторный анализатор 500 МГц |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 700000 |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  | 4-канальный цифровой фосфорный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц (аналоговый предел полосы пропускания 20 МГц или 150 МГц). Вертикальная чувствительность: 1 мВ до 10 В/дел (1 МОм), 1 мВ до 1 В/дел (50 Ом). Частота дискретизации 5 GS/s на каждом канале. До 10 000 точек на канал. Время от 1 нс до 10 с/дел. Должен иметь следующие автоматические математические функции: сложение, вычитание, деление и умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ), а также расширенные математические функции (интегрирование, дифференцирование, определение сложных алгебраических выражений, математические функции, скаляры, переменные, настраиваемые пользователем). |  |  |  |  |  | 4-канальный цифровой фосфорный осциллограф с полосой пропускания 500 МГц (аналоговый предел полосы пропускания 20 МГц или 150 МГц). Вертикальная чувствительность: 1 мВ до 10 В/дел (1 МОм), 1 мВ до 1 В/дел (50 Ом). Частота дискретизации 5 GS/s на каждом канале. До 10 000 точек на канал. Время от 1 нс до 10 с/дел. Должен иметь следующие автоматические математические функции: сложение, вычитание, деление и умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ), а также расширенные математические функции (интегрирование, дифференцирование, определение сложных алгебраических выражений, математические функции, скаляры, переменные, настраиваемые пользователем). |
| 15 |  | Устройство для одновременной мойки и сушки до 5 ЯМР-ампул диаметром 3-5 мм с соответствующими вакуумными колбами по 500 мл и 1000 мл |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 770000 |  |  |  | 770000 |  |  |  |  |  |  | Мойка осуществляется потоком растворителя под вакуумом. После прекращения подачи растворителя устройство автоматически переходит в режим воздушной сушки. Система подачи: 5 трубок подачи растворителя из нержавеющей стали, предназначенных для МРТ-ампул диаметром 3–5 мм, а также для ампул длиной 7 и 8 дюймов. Герметизация: Каждая ампула подсоединяется через упЛот нительное O-кольцо для обеспечения надежного вакуума. Чистота процесса: Стеклянное соединение между чашей для растворителя и резервуаром не требует использования смазки, что исключает риск загрязнения. Обслуживание: Полностью разборная конструкция (без использования инструментов) для легкой очистки и сервисного обслуживания устройства. Материалы: Все стеклянные и контактирующие детали изготовлены из боросиликатного стекла или политетрафторэтилена (ПТФЭ/PTFE). Kомплектация: Основная емкость объемом 1 л. Дополнительные соответствующие вакуумные колбы: 3 шт. по 500 мл и 3 шт. по 1000 мл. |  |  |  |  |  | Мойка осуществляется потоком растворителя под вакуумом. После прекращения подачи растворителя устройство автоматически переходит в режим воздушной сушки. Система подачи: 5 трубок подачи растворителя из нержавеющей стали, предназначенных для МРТ-ампул диаметром 3–5 мм, а также для ампул длиной 7 и 8 дюймов. Герметизация: Каждая ампула подсоединяется через упЛот нительное O-кольцо для обеспечения надежного вакуума. Чистота процесса: Стеклянное соединение между чашей для растворителя и резервуаром не требует использования смазки, что исключает риск загрязнения. Обслуживание: Полностью разборная конструкция (без использования инструментов) для легкой очистки и сервисного обслуживания устройства. Материалы: Все стеклянные и контактирующие детали изготовлены из боросиликатного стекла или политетрафторэтилена (ПТФЭ/PTFE). Kомплектация: Основная емкость объемом 1 л. Дополнительные соответствующие вакуумные колбы: 3 шт. по 500 мл и 3 шт. по 1000 мл. |
| 16 |  | Вакуумный насос |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | Безмасляный диафрагменный (мембранный) вакуумный насос. Производительность: не менее 30 л/мин. Максимальное вакуумметрическое давление: -0.085 МПа. Регулировка: Возможность регулировки вакуумного давления. Гарантия: 1 год. Компактный настольный дизайн, специально разработанный для лабораторного использования. Оснащен нескользящими опорами (ножками) для надежной фиксации на рабочей поверхности. Низкий уровень шума и вибрации обеспечивает тихую и стабильную работу в помещении. Безмасляная технология исключает загрязнение паров и рабочей среды маслом. |  |  |  |  |  | Безмасляный диафрагменный (мембранный) вакуумный насос. Производительность: не менее 30 л/мин. Максимальное вакуумметрическое давление: -0.085 МПа. Регулировка: Возможность регулировки вакуумного давления. Гарантия: 1 год. Компактный настольный дизайн, специально разработанный для лабораторного использования. Оснащен нескользящими опорами (ножками) для надежной фиксации на рабочей поверхности. Низкий уровень шума и вибрации обеспечивает тихую и стабильную работу в помещении. Безмасляная технология исключает загрязнение паров и рабочей среды маслом. |
| 17 |  | Шкаф с контролем температуры и влажности |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1030000 |  |  |  | 1030000 |  |  |  |  |  |  | Предназначен для хранения материалов, чувствительных к влажности. Контроль влажности: Снижает влажность в шкафу до уровня ниже 10%. Диапазон постоянного поддержания влажности: от 1% до 10%, погрешность: ±1%. Функция нагрева: Возможность нагрева от комнатной температуры до 60°C включительно, погрешность: ±1°C. Конструкция: Изготовлен из стали толщиной 1 мм с химически стойким порошковым покрытием. Внутреннее устройство: Состоит из 2 секций с отдельными дверцами, в каждой секции по 2 полки. Управление: Цифровой LED-дисплей, функция запоминания различных программ работы. Объем: Внутренний объем 450 л (±50 л). Габариты и вес: * Внешние размеры: 60 x 70 x 120 см (±10 см). Вес: 80–90 кг. Электропитание: Напряжение 220 В, мощность 60 Вт. Услуги: Включает установку в лаборатории и проведение испытаний (пусконаладочные работы). Гарантия: 1 год. |  |  |  |  |  | Предназначен для хранения материалов, чувствительных к влажности. Контроль влажности: Снижает влажность в шкафу до уровня ниже 10%. Диапазон постоянного поддержания влажности: от 1% до 10%, погрешность: ±1%. Функция нагрева: Возможность нагрева от комнатной температуры до 60°C включительно, погрешность: ±1°C. Конструкция: Изготовлен из стали толщиной 1 мм с химически стойким порошковым покрытием. Внутреннее устройство: Состоит из 2 секций с отдельными дверцами, в каждой секции по 2 полки. Управление: Цифровой LED-дисплей, функция запоминания различных программ работы. Объем: Внутренний объем 450 л (±50 л). Габариты и вес: * Внешние размеры: 60 x 70 x 120 см (±10 см). Вес: 80–90 кг. Электропитание: Напряжение 220 В, мощность 60 Вт. Услуги: Включает установку в лаборатории и проведение испытаний (пусконаладочные работы). Гарантия: 1 год. |
| 18 |  | Оптико-волоконнный стеклянный кабель для проведения экспериментов ЛЕД-ЯМР |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4600000 |  |  |  | 4600000 |  |  |  |  |  |  | Набор длжен включать высокомощные светодиодные (LED) лампы (3 шт.): с длинами волн 395 нм, 450 нм и 520 нм, предназначенные для подключения к системе Prizmatix LED-NMR. Адаптер/коллиматор FSA-SMA (1 шт.): для соединения лампы с оптическим кабелем и системой. Оптоволоконные кабели: 5 шт. длиной 3 м и 5 шт. длиной 1 м. Толщина кабеля: 1 мм. Один конец кабеля имеет шлифовку длиной 5 см для обеспечения равномерного освещения по всей обработанной поверхности. Один конец кабеля должен подключаться к системе Prizmatix LED-NMR, а другой — вставляться в специально предназначенную ЯМР-ампулу. |  |  |  |  |  | Набор длжен включать высокомощные светодиодные (LED) лампы (3 шт.): с длинами волн 395 нм, 450 нм и 520 нм, предназначенные для подключения к системе Prizmatix LED-NMR. Адаптер/коллиматор FSA-SMA (1 шт.): для соединения лампы с оптическим кабелем и системой. Оптоволоконные кабели: 5 шт. длиной 3 м и 5 шт. длиной 1 м. Толщина кабеля: 1 мм. Один конец кабеля имеет шлифовку длиной 5 см для обеспечения равномерного освещения по всей обработанной поверхности. Один конец кабеля должен подключаться к системе Prizmatix LED-NMR, а другой — вставляться в специально предназначенную ЯМР-ампулу. |
| 19 |  | ультразвуковая мойка для ЯМР-ампул |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | Цифровой дисплей и кнопочное управление. Регулируемая мощность ультразвука от 0% до 100%. Преобразователь: Специальный высокочастотный ультразвуковой излучатель (38–40 кГц).Технология безвинтового крепления излучателей, обеспечивающая лучший чистящий эффект и бесшовную сварку. Конструкция облегчает мойку самой ванны. Максимальная температура нагрева до 80°C. Материал бака изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: не менее 3 л. Ультразвуковая мощность: 120 Вт. Таймер: от 1 до 99 минут.Регулировка мощности есть. Внутренние размеры: 240 x 135 x 100 мм. |  |  |  |  |  | Цифровой дисплей и кнопочное управление. Регулируемая мощность ультразвука от 0% до 100%. Преобразователь: Специальный высокочастотный ультразвуковой излучатель (38–40 кГц).Технология безвинтового крепления излучателей, обеспечивающая лучший чистящий эффект и бесшовную сварку. Конструкция облегчает мойку самой ванны. Максимальная температура нагрева до 80°C. Материал бака изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: не менее 3 л. Ультразвуковая мощность: 120 Вт. Таймер: от 1 до 99 минут.Регулировка мощности есть. Внутренние размеры: 240 x 135 x 100 мм. |
| 20 |  | Роторный испаритель |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1100000 |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  |  | Имеет вертикальный конденсатор, таймер, электрический разъем: RS 232, поверхность охлаждения: 1200 см2, высота: 140 мм (передвижная), диапазон крутящего момента: 20–280 об/мин, мощность нагрева: 1300 Вт, максимальный объем ванны: 3 л , напряжение: 220 – 240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемая мощность: 1400 Вт, изменение температуры нагрева։ 1 ±K, постоянный ток, размеры: 500 x 430 x 410 мм, вес: 20 кг, класс защиты: IP 20 |  |  |  |  |  | Имеет вертикальный конденсатор, таймер, электрический разъем: RS 232, поверхность охлаждения: 1200 см2, высота: 140 мм (передвижная), диапазон крутящего момента: 20–280 об/мин, мощность нагрева: 1300 Вт, максимальный объем ванны: 3 л , напряжение: 220 – 240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемая мощность: 1400 Вт, изменение температуры нагрева։ 1 ±K, постоянный ток, размеры: 500 x 430 x 410 мм, вес: 20 кг, класс защиты: IP 20 |
| 21 |  | Цифровая магнитная мешалка |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 640000 |  |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  | Напряжение: 110/220 [в переменного тока], Частота: 50/60 Гц, Мощность: 500 Вт, Максимальный объем смешивания: 20 л (H2O), Мощность двигателя: 18 Вт, Мощность двигателя: 10 Вт, Диапазон скоростей: 100- 1500 [об/мин], ЖК-дисплей скорости и нагрева, точность отображения скорости: 1 [об/мин], мощность нагрева։ 500 Вт, диапазон температур: [℃]: RT-350, точность отображения температуры [℃]: 0,1, нагревательная пластина: 100-350 ℃, размер: 300×170×100 мм, вес: 2,8 кг, класс защиты: DIN EN60529. IP42, интерфейс: RS232 |  |  |  |  |  | Напряжение: 110/220 [в переменного тока], Частота: 50/60 Гц, Мощность: 500 Вт, Максимальный объем смешивания: 20 л (H2O), Мощность двигателя: 18 Вт, Мощность двигателя: 10 Вт, Диапазон скоростей: 100- 1500 [об/мин], ЖК-дисплей скорости и нагрева, точность отображения скорости: 1 [об/мин], мощность нагрева։ 500 Вт, диапазон температур: [℃]: RT-350, точность отображения температуры [℃]: 0,1, нагревательная пластина: 100-350 ℃, размер: 300×170×100 мм, вес: 2,8 кг, класс защиты: DIN EN60529. IP42, интерфейс: RS232 |
| 23 |  | Лабораторные весы |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  | Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 7-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чашки: 80 мм, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, габариты: 350х210х320 мм ± 10 мм. Питание: 110/220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год. |  |  |  |  |  | Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 7-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чашки: 80 мм, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, габариты: 350х210х320 мм ± 10 мм. Питание: 110/220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год. |
| 24 |  | Светодиодные лампы |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3200000 |  |  |  | 3200000 |  |  |  |  |  |  | Светодиодные лампы (370 нм, 400 нм *2, 427 нм, 440 нм, 456 нм, 518 нм*2, 595 нм*2). В комплект входят лампы с 10 различными длинами волн, а именно: 1 лампа 370 нм, 2 лампы 400 нм, 1 лампа 427 нм, 1 лампа 440 нм, 1 лампа 456 нм, 2 лампы 518 нм, 2 лампы 595 нм, мощностью 44 Вт, которые имеют как механические режимы регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, так и подключение к цифровой панели управления, что обеспечивает более точную и программируемую работу. |  |  |  |  |  | Светодиодные лампы (370 нм, 400 нм *2, 427 нм, 440 нм, 456 нм, 518 нм*2, 595 нм*2). В комплект входят лампы с 10 различными длинами волн, а именно: 1 лампа 370 нм, 2 лампы 400 нм, 1 лампа 427 нм, 1 лампа 440 нм, 1 лампа 456 нм, 2 лампы 518 нм, 2 лампы 595 нм, мощностью 44 Вт, которые имеют как механические режимы регулировки: 0, 25, 50, 75 и 100%, так и подключение к цифровой панели управления, что обеспечивает более точную и программируемую работу. |
| 28 |  | система шленка |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | Два комплекта из 4 клапанов из тефлона и ПТФЭ (всего 8 клапанов) для параллельного использования с вакуумом и инертным газом, состоящие из двух частей. Трубки для инертного газа и вакуума изготовлены из трубок диаметром 22 мм и толщиной стенок 3 мм, а также соединительными фитингами диаметром 6 мм на всех концах. С 4 портами, расстояние между центрами которых составляет 100 мм. Пробирки изготовлены из боросиликатного стекла и могут нагреваться непосредственно в открытом огне, выдерживают лабораторные колебания температуры химических процессов, таких как нагрев и охлаждение, и долговечны для многократного использования. Они выдерживают вакуум глубиной 10(-3) мм ртутного столба. Игольчатые толкатели клапанов с полной регулировкой шага. |  |  |  |  |  | Два комплекта из 4 клапанов из тефлона и ПТФЭ (всего 8 клапанов) для параллельного использования с вакуумом и инертным газом, состоящие из двух частей. Трубки для инертного газа и вакуума изготовлены из трубок диаметром 22 мм и толщиной стенок 3 мм, а также соединительными фитингами диаметром 6 мм на всех концах. С 4 портами, расстояние между центрами которых составляет 100 мм. Пробирки изготовлены из боросиликатного стекла и могут нагреваться непосредственно в открытом огне, выдерживают лабораторные колебания температуры химических процессов, таких как нагрев и охлаждение, и долговечны для многократного использования. Они выдерживают вакуум глубиной 10(-3) мм ртутного столба. Игольчатые толкатели клапанов с полной регулировкой шага. |
| 29 |  | Ультразвуковой кабинет |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 270000 |  |  |  | 270000 |  |  |  |  |  |  | Прибор состоит из УФ-ламп и фильтров из кварцевого стекла, имеющих две длины волны источника света: коротковолновое УФ (254 нм) и длинноволновое УФ (365 нм). Источники света могут использоваться как по отдельности, так и одновременно. Размер ТСХ-пластины: 250 x 250 мм. Параметры питания: 220 В / 50 Гц. Габаритные размеры: 450 x 490 x 410 мм x 490 x 410 мм. Вес: 6-6,5 кг. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |  |  |  |  |  | Прибор состоит из УФ-ламп и фильтров из кварцевого стекла, имеющих две длины волны источника света: коротковолновое УФ (254 нм) и длинноволновое УФ (365 нм). Источники света могут использоваться как по отдельности, так и одновременно. Размер ТСХ-пластины: 250 x 250 мм. Параметры питания: 220 В / 50 Гц. Габаритные размеры: 450 x 490 x 410 мм x 490 x 410 мм. Вес: 6-6,5 кг. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |
| 30 |  | Аналитические весы 0,1 мг |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  | Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 4-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чаши: 80 мм, габариты: 350x210x320 мм ± 10 мм. Питание: 220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |  |  |  |  |  | Высокоточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, повторяемость ±0,0002 г, линейность: ±0,0003 г, максимальная нагрузка: 220 г, минимальный вес: 0,0003 г, время стабилизации ≤3 с, цветной сенсорный 4-дюймовый светодиодный дисплей без кнопок. Размер чаши: 80 мм, габариты: 350x210x320 мм ± 10 мм. Питание: 220 Вольт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |
| 31 |  | Ультразвуковая ванна |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | Цифровой дисплей и управление. Специальный высокочастотный ультразвуковой преобразователь (40 кГц) для технологии сварки без кронштейна, ультразвуковой генератор MCU-SWEEP для более равномерной и мощной очистки, система нагрева MCH, максимальная температура до 80°C. Банк изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: 3,2 л, мощность ультразвука: 120 Вт, таймер: 1–99 минут, регулировка мощности: отсутствует. Внутренние размеры: 240x135x100 мм. В комплект поставки входит доставка, установка и тестирование устройства в соответствующей лаборатории. Гарантия: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |  |  |  |  |  | Цифровой дисплей и управление. Специальный высокочастотный ультразвуковой преобразователь (40 кГц) для технологии сварки без кронштейна, ультразвуковой генератор MCU-SWEEP для более равномерной и мощной очистки, система нагрева MCH, максимальная температура до 80°C. Банк изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1 мм. Объем: 3,2 л, мощность ультразвука: 120 Вт, таймер: 1–99 минут, регулировка мощности: отсутствует. Внутренние размеры: 240x135x100 мм. В комплект поставки входит доставка, установка и тестирование устройства в соответствующей лаборатории. Гарантия: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |
| 32 |  | Хроматографическая колонка |  |  |  | шт |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | Материал башни: боросиликатное стекло 3.3, верхняя часть с незеркальным покрытием N29/32, нижняя часть с тефлоновым клапаном 1/2. В нижней части башни расположен диск из пеностекла. Габариты: полезная длина 450 мм, внутренний диаметр 30 мм. |  |  |  |  |  | Материал башни: боросиликатное стекло 3.3, верхняя часть с незеркальным покрытием N29/32, нижняя часть с тефлоновым клапаном 1/2. В нижней части башни расположен диск из пеностекла. Габариты: полезная длина 450 мм, внутренний диаметр 30 мм. |
| 33 |  | Магнитная мешалка с термопарой |  |  |  | шт |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 675000 |  |  |  | 675000 |  |  |  |  |  |  | Скорость вращения магнита: не менее 200-2000 об/мин, объем смешивания: не менее 5 л, цифровое управление температурой и временем вращения с LED-дисплеем. Верхний пороговый уровень температуры нагрева: минимум 380°C, нагреваемая поверхность: диаметр 190 мм ±5 мм, поверхность: алюминий с керамическим покрытием, верхний пороговый уровень времени нагрева: минимум 12 часов, шаг регулировки температуры: максимум 1°C, подключение к электросети: европейский стандарт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |  |  |  |  |  | Скорость вращения магнита: не менее 200-2000 об/мин, объем смешивания: не менее 5 л, цифровое управление температурой и временем вращения с LED-дисплеем. Верхний пороговый уровень температуры нагрева: минимум 380°C, нагреваемая поверхность: диаметр 190 мм ±5 мм, поверхность: алюминий с керамическим покрытием, верхний пороговый уровень времени нагрева: минимум 12 часов, шаг регулировки температуры: максимум 1°C, подключение к электросети: европейский стандарт. Гарантийный срок: 1 год. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |
| 34 |  | Роторный испаритель с водяным насосом |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 570000 |  |  |  | 570000 |  |  |  |  |  |  | Вращающаяся колба: круглодонная грушевидная 1л и NS 29/32 срез, Колба для сбора: круглодонная, 1л, Мощность двигателя: 40 Вт, Скорость вращения: 0-200 об/мин, Степень вакуума: ≥ 0,098 МПа, Мощность водяной (масляной) ванны: 1,5 кВт, Режим/диапазон регулирования нагрева: интеллектуальный цифровой контроллер от комнатной до 99°C, Электропитание: 220 В 50/60 Гц. Водяной насос Двигатель: Мощность 180 Вт. Насос 80л/об, Антикоррозийный. Напряжение 220 В/50 Гц. Производительность: 10 л/мин. Максимальный вакуум 0,098 МПа (98 кПа, 735 мм рт. ст., 0,98 бар, 735 Торр), емкость контейнера 15 л, температура циркулирующей воды: 0–25 ℃. Размеры (мм): 400*280*420+- 5мм. Внешний размер (мм): 480*380*560 мм +- 5 мм. Шум <50 дБ. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |  |  |  |  |  | Вращающаяся колба: круглодонная грушевидная 1л и NS 29/32 срез, Колба для сбора: круглодонная, 1л, Мощность двигателя: 40 Вт, Скорость вращения: 0-200 об/мин, Степень вакуума: ≥ 0,098 МПа, Мощность водяной (масляной) ванны: 1,5 кВт, Режим/диапазон регулирования нагрева: интеллектуальный цифровой контроллер от комнатной до 99°C, Электропитание: 220 В 50/60 Гц. Водяной насос Двигатель: Мощность 180 Вт. Насос 80л/об, Антикоррозийный. Напряжение 220 В/50 Гц. Производительность: 10 л/мин. Максимальный вакуум 0,098 МПа (98 кПа, 735 мм рт. ст., 0,98 бар, 735 Торр), емкость контейнера 15 л, температура циркулирующей воды: 0–25 ℃. Размеры (мм): 400*280*420+- 5мм. Внешний размер (мм): 480*380*560 мм +- 5 мм. Шум <50 дБ. Монтаж, тестирование и обучение персонала. |
| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использованная процедура закупки и обоснование ее выбора, статья 22 Закона Республики Армения <О закупках> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30..04.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 14300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860000 |  |  |  |  |  |  |  | 17160000 |  |  |  |
|  |  |  | ЗАО «Концерн-Энергомаш» |  |  |  |  |  | 15232500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3046500 |  |  |  |  |  |  |  | 18279000 |  |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 742500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148500 |  |  |  |  |  |  |  | 891000 |  |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 558333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 670000 |  |  |  |
| Лот 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 1310000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262000 |  |  |  |  |  |  |  | 1572000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 1333333,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  |
| Лот 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 141666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 183000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  | 219600 |  |  |  |
| Лот 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 315000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  | 378000 |  |  |  |
| Лот 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 124000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800 |  |  |  |  |  |  |  | 148800 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
| Лот 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 166666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |
| Лот 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 187500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  | 228000 |  |  |  |
| Лот 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 741666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 890000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 815000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163000 |  |  |  |  |  |  |  | 978000 |  |  |  |
| Лот 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 3885000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777000 |  |  |  |  |  |  |  | 4662000 |  |  |  |
| Лот 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 560000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112000 |  |  |  |  |  |  |  | 672000 |  |  |  |
| Лот 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |  | 768000 |  |  |  |
| Лот 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 158000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31600 |  |  |  |  |  |  |  | 189600 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 158333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |
| Лот 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 825000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |  |  | 990000 |  |  |  |
| Лот 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П/К «Магга» |  |  |  |  |  | 2480000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496000 |  |  |  |  |  |  |  | 2976000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 3500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  |  | 4200000 |  |  |  |
| Лот 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 92000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 92000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 133000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26600 |  |  |  |  |  |  |  | 159600 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  | 198000 |  |  |  |
| Лот 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 833333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |
| Лот 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| Лот 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |
| Лот 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 2650000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530000 |  |  |  |  |  |  |  | 3180000 |  |  |  |
| Лот 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |
| Лот 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 217500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43500 |  |  |  |  |  |  |  | 261000 |  |  |  |
| Лот 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |
| Лот 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 112500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |
| Лот 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |
| Лот 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 499000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99800 |  |  |  |  |  |  |  | 598800 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |
| Лот 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 412500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82500 |  |  |  |  |  |  |  | 495000 |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 14300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860000 |  |  |  |  |  |  |  | 17160000 |  |  |  |
|  |  |  | ЗАО «Концерн-Энергомаш» |  |  |  |  |  | 15232500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3046500 |  |  |  |  |  |  |  | 18279000 |  |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 742500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148500 |  |  |  |  |  |  |  | 891000 |  |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 558333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 670000 |  |  |  |
| Лот 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 1310000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262000 |  |  |  |  |  |  |  | 1572000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 1333333,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  |
| Лот 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 141666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 183000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  | 219600 |  |  |  |
| Лот 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 315000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  | 378000 |  |  |  |
| Лот 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 124000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800 |  |  |  |  |  |  |  | 148800 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
| Лот 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 166666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |
| Лот 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 187500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38000 |  |  |  |  |  |  |  | 228000 |  |  |  |
| Лот 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 741666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 890000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 815000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163000 |  |  |  |  |  |  |  | 978000 |  |  |  |
| Лот 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 3885000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777000 |  |  |  |  |  |  |  | 4662000 |  |  |  |
| Лот 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 560000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112000 |  |  |  |  |  |  |  | 672000 |  |  |  |
| Лот 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |  | 768000 |  |  |  |
| Лот 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 158000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31600 |  |  |  |  |  |  |  | 189600 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 158333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |
| Лот 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 825000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |  |  | 990000 |  |  |  |
| Лот 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П/К «Магга» |  |  |  |  |  | 2480000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496000 |  |  |  |  |  |  |  | 2976000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 3500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |  |  | 4200000 |  |  |  |
| Лот 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 92000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 92000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 133000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26600 |  |  |  |  |  |  |  | 159600 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 165000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  |  |  |  | 198000 |  |  |  |
| Лот 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 833333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |
| Лот 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| Лот 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |
| Лот 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 2650000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530000 |  |  |  |  |  |  |  | 3180000 |  |  |  |
| Лот 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |
| Лот 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 217500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43500 |  |  |  |  |  |  |  | 261000 |  |  |  |
| Лот 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |
| Лот 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 112500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |
| Лот 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |
| Лот 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 499000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99800 |  |  |  |  |  |  |  | 598800 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |
| Лот 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 412500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82500 |  |  |  |  |  |  |  | 495000 |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 14300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860000 |  |  |  |  |  |  |  | 17160000 |  |  |  |
|  |  |  | ЗАО «Концерн-Энергомаш» |  |  |  |  |  | 15232500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3046500 |  |  |  |  |  |  |  | 18279000 |  |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 742500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148500 |  |  |  |  |  |  |  | 891000 |  |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Органикс» |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 558333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 670000 |  |  |  |
| Лот 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 1310000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262000 |  |  |  |  |  |  |  | 1572000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 1333333,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  |
| Лот 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 141666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 183000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  | 219600 |  |  |  |
| Лот 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 315000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  | 378000 |  |  |  |
| Лот 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Лабтех груп» |  |  |  |  |  | 124000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24800 |  |  |  |  |  |  |  | 148800 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
| Лот 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Гелион» |  |  |  |  |  | 166666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Лот а | Наименование участника |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.05.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.05.2026г. |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 04.06.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Лот а | Отобранный участник |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  | Общая |  |
| 2, 3, 4, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34 | ООО «Органикс» |  |  |  | ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-01 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026г. |  |  |  |  | 01.08.2026г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8,902,800 |  |  | 8,902,800 |  |
| 6, 7, 12, 19, 20, 21 | ООО «Гелион» |  |  |  | ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-02 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026г. |  |  |  |  | 01.08.2026г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3,020,000 |  |  | 3,020,000 |  |
| 9, 11, 30 | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  | ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-03 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026г. |  |  |  |  | 01.08.2026г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 468,000 |  |  | 468,000 |  |
| 1, 5, 8, 13, 14 | ООО «Лабтех груп» |  |  |  | ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-04 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026г. |  |  |  |  | 01.08.2026г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18,880,800 |  |  | 18,880,800 |  |
| 18 | П/К «Магга» |  |  |  | ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05-05 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2026г. |  |  |  |  | 01.08.2026г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2,976,000 |  |  | 2,976,000 |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер Лот а | Отобранный участник |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |
| 2, 3, 4, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34 | ООО «Органикс» |  |  |  | г. Ереван, Асратяна 7, тел. 099-486-487, 033-486-487, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | customer.organix@gmail.com |  |  |  |  |  |  | 2500010938310100 |  |  |  |  |  | 00486487 |  |  |
| 1, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 31, 32, 33, 35, 42, 51, 52, 59 | ООО «Гелион» |  |  |  | г. Ереван, ул. Нансена 15., кв. 29. тел. 095-54-30-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | helion.sales2023@gmail.com |  |  |  |  |  |  | 2500011241070100 |  |  |  |  |  | 01055436 |  |  |
| 7, 18 | И/П «Тигран Налбандян» |  |  |  | Облость Лори, Гюлагарак, Куртан 12 ул., дом 10 , тел.+374-44-73-72-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nalbandyan-tigran@internet.ru |  |  |  |  |  |  | 220249678735000 |  |  |  |  |  | 67094216 |  |  |
| 1, 5, 8, 13, 14 | ООО «Лабтех груп» |  |  |  | г. Ереван, Г․ Нерсисяна 10 -3/2, тел. 091-41-80-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Labtechgroup@yandex.ru |  |  |  |  |  |  | 2050022309231002 |  |  |  |  |  | 00261009 |  |  |
| 18 | П/К «Магга» |  |  |  | г. Ереван, Комитаса 20, кв. 76, тел. 091-41-99-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maggapc@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08200226 |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из Лот ов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку по данному Лот у настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного Лот а заключенного договора, в течение ---------- календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnerarmbiotech@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | www.gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |
| Г.Хачатурян |  |  |  |  |  |  |  | 044-59-39-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stcophchemistry@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ЗАО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (НТЦОФХ) государственная некоммерческая организация (ГНКО)

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.