ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառը և կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումը, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարել համապատասխան փոփոխությունը:
 Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարվել է հետևյալ փոփոխություն:
Կից ներկայացվում է փոփոխված տեխնիկական բնութագիրը 
	  Չ/հ
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) անվանումը
	Անվանումը՝ ըստ համապա​տասխանության
	Տեխնիկական բնութագիր

	1. 
	էնդոսկոպիայի, էնդովիրահատական սարքեր
	Լապարասկոպ
	Լրակազմը իր ﬔջ պետք է ներառի՝ 

HD տեսախցիկի կառավարման ﬕավոր, 

HD տեսախցիկի գլխիկ, լույսի աղբյուր, լուսատար, 

CO₂ ինսուֆլյատոր, 

իրիգացիոն/արտածծման պոմպ, 

HD լապարոսկոպ, մոնիտոր, դարակաշար,

Տեսախցիկի կառավարման ﬕավոր. 

Պետք է լինի native Full HD համակարգ (առանց upscale տեխնոլոգիայի)։

Կառավարման ﬕավորը և տեսախցիկի գլխիկը պետք է աշխատեն, որպես ﬕասնական համակարգ։

Տեսախցիկի սենսորը պետք է լինիառնվազն  1x1/3” CMOS, progressive scan տեխնոլոգիայով։

Պատկերի լուծաչափը՝ առնվազն 1920x1080 պիքսել, 50/60 կադր/վայրկյան, ընտրովի։ 

Տեսապատկերի հարաբերակցությունը՝ 16:9, գունային

խորությունը՝ առնվազն ≥ 68 ﬕլիարդգույն։ 

Սիգնալ/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ ոչպակաս, քան 50dB։

Կառավարման ﬕավորը պետք է ապահովի առնվազն,

Գունային շեշտադրում հյուսվածքային կառուցվածքների տեսանելիության բարձրացման նպատակով, ծխի և աղմուկի թվային նվազեցում, 

Մանրաթելային էնդոսկոպների դեպքում մոիրեի / ցանցային

արտեֆակտների նվազեցում, պիքսելային դեֆեկտների ավտոմատ շտկում, որոնք պետք է հասանելի լինեն առանց արտաքին ֆիլտրերի, կամ հատուկ լույսի աղբյուրների։

Պետք է ունենա թվային zoom` առնվազն 2,5x, առնվազն 5 մակարդակով կարգավորվող։

Տեսաելքեր՝ առնվազն 2 x DVI (1080p), 2 x HD-SDI (1080i), կամ 3G-SDI (1080p)։

Միակցուﬓեր՝ առնվազն USB (ցանկալի է նաև type C)։

Համակարգի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել

առնվազն սարքի վրայից, տեսախցիկի գլխիկի կոճակներով և արտաքին USB կամ type C ստեղնաշարով։ Սարքի վրա պետք է լինեն առնվազն Stanby կոճակի, 3 բազմաֆունկցիոնալ կառավարման կոճակի, white balance կոճակի առկայություն։

Կառավարման համակարգը պետք է ունենա ինտեգրված հաղորդակցման ինտերֆեյս (MIS-Bus, կամհամարժեք), որը կապահովի լույսի աղբյուրի

Ավտոմատ ինտենսիվության կառավարում, լույսի ﬕացում/անջատում տեսախցիկի գլխիկի վրայից։

Սարքիչափսերը՝ Լ295մմ x Բ100մմ x Խ355մմ ± 5%։

Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240V, 50/60Hz։

Պաշտպանությանդաս՝ առնվազն Class I, IP20  IP65, կամ համարժեք` IP68

Սարքավորումը պետք է համապատասխանի՝ առնվազն IEC 60601-1, IEC 

60601-1-2 ստանդարտների։

Բժշկական դասակարգում՝ Class I։

MDD 93/42/EEC, կամ համարժեք սերտիֆիկատի առկայություն։

Տեսախցիկի գլխիկ. 

Պետք է ապահովի կոշտ, ճկուն, կիսաճկուն էնդոսկոպերի ﬕացում

ստանդարտ օկուլյարային ադապտերի ﬕջոցով ﬔխանիկական ֆիքսմամբ (lockable connection)։

Պետք է ունենա առնվազն 3 ֆիզիկական կառավարման կոճակ, որոնք պետք է լինեն ծրագրավորվող կառավարման ﬕավորի ﬔնյուից։

Կոճակներով պետք է հնարավոր լինի անել, առնվազն white balance, image freeze, լույսի աղբյուրի ﬕացում/անջատում, ինտենսիվության կառավարում։

Տեսախցիկի գլխիկը պետք է լինի ջրակայուն, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար։

Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 3մ։

Պետք է համապատասխանի առնվազն IEC-60601-1 ստանդարտին։

Լույսի աղբյուր. 

Պետք է աշխատի LED տեխնոլոգիայով, գունային ջերմաստիճանը՝

առնվազն 6000K, LED աշխատանքային ռեսուրսը՝ առնվազն 30000 ժամ։

Լույսի ինտենսիվության կառավարում 0-100% ձեռքով և ավտոմատ։

Ավտոմատ լույսի կառավարման համար առնվազն BNC, կամ համարժեք video in։

Սարքավորումը առնվազն պետք է ունենա գերտաքացուﬕց

պաշտպանություն և ավտոմատ անջատման ֆունկցիա։

Կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել սարքի վրա

տեղադրված ինտուիտիվ սենսորային վահանակով։

Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240V, 50/60Hz։

Սարքի չափսերը՝ Լ 320մմ x Բ 120մմ x Խ 360մմ  5%։

Քաշը՝ 7կգ ± 5%։

Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 

ստանդարտներին։

Բժշկական դասակարգում՝ Class I։

Լուսատար. 

Պետք է լինի բազմամանրաթելային (fiber optic), բարձր լուսատվությամբ։

Երկարությունը՝ առնվազն 3մ ± 5%։, տրամագիծը՝ 4,8մմ ± 5%։։

Ավտոկլավավորվող ըստ արտադրողի ցուցուﬓերի։

CO₂ Ինսուֆլյատոր. 

Գազի հոսքի առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 20լ/ր, ճնշման

Կարգավորման ﬕջակայքը՝ առնվազն 0-30 mmHg։

Պետք է ապահովի ճնշման և հոսքի թվային վերահսկում և ավտոմատ պահպանում սահմանված արժեքների, ինտրաաբդոﬕնալ ճնշման մշտադիտարկում և անվտանգության ավտոմատ համակարգ՝ գերճնշումը բացառելու համար։

Գազի նախատաքացում և խոնավեցում, կամ համարժեք տեխնոլոգիա հիպոթերﬕայի նվազեցման նպատակով։

Իրիգացիոն/արտածծման պոմպ. 

Պոմպը պետք է ապահովի շարունակական և կարգավորվող իրիգացիոն հոսք, ինչպես նաև ակտիվ արտածծում։

Հոսքի և/կամճնշմանկարգավորումըպետք է իրականացվիթվային

տեխնոլոգիայով, սահմանվածարժեքներիավտոմատպահպանմամբ։

Պետք է ապահովի ﬕաժամանակ իրիգացիա և արտածծում, առանց համակարգի աշխատանքի ընդհատման։

Կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել սարքի վրա

տեղադրված ինտուիտիվ սենսորային, կամ թվային վահանակով։

Պետք է ունենա անվտանգության ավտոմատ համակարգ՝ գերճնշումը, հեղուկի անբավարար հոսքը, կամ խցանուﬓերը հայտնաբերելու և կանխելու համար։ 

Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն սխալների և արտակարգ իրավիճակների դեպքում։

Էլեկտրամատակարարումը՝ 220-240V, 50/60Hz։

Սարքի չափսերը՝ Լ320մմ x Բ140մմ x Խ360մմ ± 5%։

Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 

ստանդարտներին։

Բժշկականդ ասակարգում՝ Class I։

HD Լապարոսկոպ. 

Արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 10մմ, աշխատանքային երկարությունը՝ առնվազն

300մմ, տեսադաշտի ուղղությունը՝ 0°։

Պետք է համատեղելի լինի Full HD էնդոսկոպիկ տեսադիտման

Համակարգերի հետ։

Օպտիկական համակարգը պետք է ապահովի բարձր լուսատվություն և բարձր կոնտրաստ HD պատկերային համակարգերին համապատասխան։

Պետք է լինի ավտոկլավով ախտահանվող՝ ըստ արտադրողի ցուցուﬓերի։

Մոնիտոր. 

Բժշկական կարգի HD մոնիտոր առնվազն 27 դյույմ անկյունագծով։

Լուծաչափը՝ Full HD (1920 x 1080 պիքսել), 16:9 տեսապատկերի

հարաբերակցությամբ։

Տեսամուտքեր՝ առնվազն DVI և HD-SDI և/կամ HDMI, Full HD ազդանշանի ընդունման համար։

Պետք է ապահովի VESA ամրացման հնարավորություն դարակաշարին, կամ բազկի վրա տեղադրման համար։

Կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել մոնիտորի վրա տեղադրված ինտուիտիվ վահանակից։

Մոնիտորը պետք է համապատասխանի IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 ստանդարտներին։

Բժշկական դասակարգում՝ Class I։

Դարակաշար. 

Նախատեսված է էնդոսկոպիկ համակարգի սարքավորուﬓերի

տեղադրման և տեղափոխման համար։

Կառուցվածքը պետք է լինի ﬔտաղական, կայուն և բժշկական ﬕջավայրում օգտագործման համար նախատեսված։

Պետք է հեշտությամբ տեղաշարժվի 4 անիﬖերի շնորհիվ, որոնցից

առնվազն 2-ը պետք է ունենան արգելակներ։

Պետք է ապահովի մոնիտորի ամրացում VESA տիպով։

Պետք է ունենա առնվազն 4 կարգավորվող դարակներ։

Պետք է ապահովի մալուխների և խողովակների կազմակերպված անցում (ինտեգրված cable management)։

Պետք է ունենա էլեկտրական վարդակներ և մալուխների ֆիքսման

համակարգ։

Դարակաշարի չափսերը՝Լ600մմ x Բ1600մմ x Խ600մմ ± 5%։

Ամբողջ լրակազմը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։

Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ հավելյալ մասեր՝ մալուխներ, միացման խողովակներ, ֆիլտրեր, որոնք կապահովեն սարքերի ճշգրիտ աշխատանքը:

Մետաղական տրոակարներ՝ բազմակի օգտագործման-  4 հատ

Մետաղական տրոակարներ ատրավմատիկ ստիլետով, ունենա 5մմ դառնալու համար փոխարկիչ 10մմ տրամածով-2 հատ

Մետաղական տրոակարներ ատրավմատիկ ստիլետով 5մմ տրամագծով-2 հատ

Մետաղական բռնակներ կողպեքով, բազմակի օգտագործման- 1 հատ 

Վիրահատական էնդոսկոպիկ գործիք  ոչ պակաս քան 36սմ երկարությամբ, 5մմ տրամագծով ՝

Դիսեկտոր 22մմ բրանշով- 1 հատ

Մկրատ 15մմ կամ 20մմ բրանշով- 1 հատ

Կոպիտ սեղմակ 18մմ բրանշով- 1 հատ

Ատրավմատիկ սեղմակ ուղիղ- 1 հատ

Բեպկոկի սեղմակ 26մմ բրանշով- 1 հատ

Ալիսի սեղմակ 26մմ բրանշով- 1 հատ

Պատուհանավոր սեղմակ 26մմ կամ 24մմ կամ 27մմ բրանշով, ուղիղ կամ թեք - 1 հատ

Փափուկ սեղմակ 13մմ բրանշով - 1 հատ

Մոնոպոլյար կոագուլյատոր կեռիկ Լ-աձև- 1 հատ

Բիպոլյար կոագուլյատոր- 1 հատ

Կլիպ ապլիկատոր /ԼՏ-300 / 10մմ տրամագծով- 1 հատ

Կլիպ ապլիկատոր / ԼՏ-400/ 10մմ տրամագծով- 1 հատ

Հեմոլոկի ապլիկատոր 10մմ տրամագծով- 1 հատ

 Արտածծման սարքի ծայրակալ մետաղական 5մմ տրամագծով, բազմակի օգտագործման- 1 հատ

Պունկցիոն ասեղ էնդոսկոպիկ 5մմ տրամագծով, 36սմ երկարության- 1 հատ

Բոլոր գործիքները պատրաստված լինեն չժանգոտվող մետաղից, բրանշից վերև պատված լինեն էլեկտրամեկուսիչ շերտով։

**Մատակարար կազմակերպությունը սարքը պետք է տեղադրի և հանձնի շահագործման՝ սարքը շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)՝ ներառյալ սարքի կարգաբերումը և փորձարկումը:

	2. 
	էնդոսկոպիայի, էնդովիրահատական սարքեր
	Լապարասկոպ
	Լապարոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու 4K թուլատվությամբ

Լրակազմում՝

1.Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի ինտեգրալ թվային բլոկ- 1 հատ

2.Լույսի աղբյուր՝- 1 հատ

3.4K տեսախցիկի գլխիկ՝- 1 հատ

4.Բժշկական մոնիտոր՝- 1 հատ

5.Կոշտ օպտիկա՝ապակյա ոսպնյակներով (4K-իհամար)- 1 հատ

6.Էլեկտրոնային իսուֆլյատոր՝- 1 հատ

7.Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ բարձր լուսաթողունակությամբ- 1 հատ

8. Գործիքային կայան- 1 հատ

9. Մոնիտորի բռնիչ- 1 հատ

10.Լապարասկոպիկ պոմպ- 1 հատ

Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի ինտեգրալ թվային բլոկ

Համատեղելիէ 4K 3D բլոկների 2D FULL HD3 – չիպային և ճկուն էնդոսկոպի բլոկի հետ,

Առավելագույն հորիզոնական թույյատրելիությունը առնվազն 3840 պիքսել,

Առավելագույն ուղղահայաց թույյատրելիությունը առնվազն 2160 պիքսել.

Աճող սքանավորման ֆունկցիայի առկայություն,

Առնվազն 4 x 3G – SDI (4K),  3G – SDI(FULL HD) տեսաելքերի առկայություն,

Ինտեգրացվող հենակին միացման հնարավորության առկայություն:

Կարևոր անատոմիական կառուցվածքների հստակության մեծացման ինտելեկտուալ ռեժիմի առկայություն

Հույսվածքների շերտերի դիֆերենցման, նեոպլաստիկ պրոցեսները փուլերի բաժանելու և անոթային  հոսքի վիզուալիզացման համար նախատեսված էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտրի տեղաշարժի ռեժիմի առկւպություն, 

Ֆլյուորեսցենտրիկ հետազոտությունների ռեժիմի ապահովման առկայություն

Ֆոտո, վիդեոտվյալների գրանցման և լրացուցիչ սարքերի (ստեղնաշար, տպիչ) միացման համար նախատեսված USB մուտքի առկայություն և/կամ ձայնագրման FULL 4K որակի ապահովման աոկայություն:
Լույսի աղբյուր

Ստերիլ զոնայից ղեկավարման և նրա չափնիշների հեռակառավարման համար նախատեված ղեկավարման բլոկի առկայություն,

Ինտենսիվ լուսային հոսքի հեռակառավարման հնարավորությամբ կառավարման սենսորայինTFT  դիսփլեյի առկայույթուն

Լամպի տեսակը՝լուսադիոդային, լուսի հզորությունը՝ առնվազն 175Վտ քսենոնային լամպին համարժեք

Միացման ժամանակ սարքի ինքնաթեստավորման ֆունկցիայի առկայություն,

Ինտեգրված բլոկի հարկադիր օդափոխման համակարգի առկայություն

Պլանավորված պացիենտների տվյալների ներմուծմսւն և հիշողության ռեժիմի առկայություն

4K տեսախցիկի գլխիկ

Առնվազն 3 ծրագրավորվող կոճակների առկայույթուն

Պարաֆոկալ օպտիկական խոշորացման հնարավորության առկայություն,CMOS սենսորի առկայություն

Առավելագույն հորիզոնական թույյատրելիությունը առնվազն 3840 պիքսել,

Առավելագույն ուղղահայաց թույյատրելիությունը առնվազն 2160 պիքսել.

Աճող սքանավորման ֆունկցիայի առկայություն,
Պատկերի թվային մշակման ներկառուցված բլոկի առկայություն,

Էնդոսկոպիկ պատկերի հստակության ուժեղացման ռեժիմի առկայություն,

Հյուսվածքների շերտերի դիֆերենցման, նեոպլաստիկ պրոցեսները փուլերի բաժանելու և անոթային հոսքի վիզուալիզացման համար նախատեսված էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտրի տեղաշարժի ռեժիմի առկայություն:

4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրէազերծելո ւհնարավորույթան առկայություն

Բժշկական մոնիտոր

4Kստանդարտիառկայություն

Անկյունագծիչփը՝ առնվազն 31 դյույմ

Առավելագույն հորիզոնական թույյատրելիությունը առնվազն 3840 պիքսել,

Առավելագույն ուղղահայաց թույյատրելիությունը առնվազն 2160 պիքսել.

Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը 16:9

Էկրանի հորիզոնական տեսադաշտը՝ 178 աստիճան

Էկրանի ուղղահայաց տեսադաշտը՝ 178 աստիճան

4K/UHDելքեր՝ Quad-Link SDI 4x3G-SDI Display Port 1/2 HDMI 1.4b

FULL HD մոտքեր՝ DVI-D, 3G-GDI:
Կոշտ օպտիկա ապակյա ոսպնյակներով (4Kհամար)

Տեսազննման (դիտման) անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան

Ներկառուցված ապակե թելային գունանշված լուսատարի առկայություն,

Ավտոկլավով մանրէազերծելու հնարավորության առկայություն,

Օպտիկայի դիստա հատվածի վրա սադափե ապակու առկայություն:
Էլեկտրոնային ինսուֆլյատոր

Ստերիլզոնայից՝ վիրահատարանում ադապտացիային օժանդակելու համար նախատեսված կենտրոնացված ղեկավարման բլոկի առկայություն,

Գազի հոսքի առավելագույն արագույթյունը՝ 45լ/րոպե,

Ճնշման կարգավորվող առավելագույն ցուցանիշը՝ 25մմ/սն. սյուն,

Ներորովայնային ճնշման մշտադիտարկման և ավեցուկ ճնշման բացթողնման համար նախատեսված ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն,

Ինսուֆլյացիայի ներորովայնային ճնշման առավելագույն ցուցանիշի՝ ոչպակաս, քան 25մմ սն. Սյուն,

Ֆիբրոթելային, հատուկ ջերմակայուն մալուխ՝ բարձր լուսաթողունակությամբ

Եկարությունը՝ առնվազն 3մ

Գործիքային կայան

Կոմպակտ սայլակ՝ բարձր դիմացկունությամբ պլաստիկից,

Լուսային ինդիկացիայով կենտրոնական անջատիչի առկայություն,

Անիվները՝ հակաստատիկ, 4 հատ,

Սարքավորումների համար նախատեսված դարակների քանակը՝ առնվազն 4;

Լրացուցիչսարքավորումների ամրացման համար նախատեսված՝ 2 կողային ռելսերի առկայություն,

Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն,

Ստեղնաշարի համար նախատեսված դուրս քաշվող դարակի առկայություն,

ՀԲ մոնիտորի ամրացման բռնիչների առկայություն,

220Վ առնվազն 12 վարդակիհամար՝ ընդհանուր տումբլերով տրանսֆորմատորի առկայություն,

Առավելագույն ելքային հզորությունը՝ առվազն 1800Վտ,

Դարակները ըստ բարձրության վերակարգավորելու հնարավորության առկայություն,

Օդ/ջուրտարայի համար նախատեսված բռնիչի առկայություն,

Մալուխների համար բռնիչի առկայություն,

Աշխատանքային կայանի տեղաշարժման համար բռնակների առկայություն,

Խորությունը՝ 650 մմ,

Լայնությոինը՝ 650մմ,

Բարձրությունը՝ 1400մմ,

Էլեկտրասնությունը՝ ստանդարտքաղաքայինցղանցից՝ 220± 10% Վ, 50Հց,

Մոնիտորի բռնիչ․
Բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայություն,

Պտտմանանկյունը՝ 360 աստիճան,

Լապարոսկոպիկ պոմպ

Առավելագույն բացասական ներծծման ճնշումը՝ առնվազն 60ԿՊա,

Պոմպի առավելագույն ճնշումը՝ առնվազն 450մմ սնդսյուն.

Առավելագույն իրիգացիան՝ առնվազն 2լ/րոպե,

Էլեկտրասնուցումը՝ ստանդարտ քաղաքային ցանցից՝ 220± 10% Վ, 50Հց,
*Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ հավելյալ մասեր՝ մալուխներ, միացման խողովակներ, ֆիլտրեր, որոնք կապահովեն սարքերի ճշգրիտ աշխատանքը:
Մետաղական տրոակարներ՝ բազմակի օգտագործման-  4 հատ

Մետաղական տրոակարներ ատրավմատիկ ստիլետով, ունենա 5մմ դառնալու համար փոխարկիչ 10մմ տրամածով-2 հատ

Մետաղական տրոակարներ ատրավմատիկ ստիլետով 5մմ տրամագծով-2 հատ

Մետաղական բռնակներ կողպեքով, բազմակի օգտագործման- 1 հատ 
Վիրահատական էնդոսկոպիկ գործիք  ոչ պակաս քան 36սմ երկարությամբ, 5մմ տրամագծով ՝

Դիսեկտոր 22մմ բրանշով- 1 հատ

Մկրատ 15մմ կամ 20մմ բրանշով- 1 հատ

Կոպիտ սեղմակ 18մմ բրանշով- 1 հատ

Ատրավմատիկ սեղմակ ուղիղ- 1 հատ

Բեպկոկի սեղմակ 26մմ բրանշով- 1 հատ

Ալիսի սեղմակ 26մմ բրանշով- 1 հատ

Պատուհանավոր սեղմակ 26մմ կամ 24մմ կամ 27մմ բրանշով, ուղիղ կամ թեք - 1 հատ

Փափուկ սեղմակ 13մմ բրանշով - 1 հատ

Մոնոպոլյար կոագուլյատոր կեռիկ Լ-աձև- 1 հատ

Բիպոլյար կոագուլյատոր- 1 հատ

Կլիպ ապլիկատոր /ԼՏ-300 / 10մմ տրամագծով- 1 հատ

Կլիպ ապլիկատոր / ԼՏ-400/ 10մմ տրամագծով- 1 հատ

Հեմոլոկի ապլիկատոր 10մմ տրամագծով- 1 հատ

 Արտածծման սարքի ծայրակալ մետաղական 5մմ տրամագծով, բազմակի օգտագործման- 1 հատ

Պունկցիոն ասեղ էնդոսկոպիկ 5մմ տրամագծով, 36սմ երկարության- 1 հատ

Բոլոր գործիքները պատրաստված լինեն չժանգոտվող մետաղից, բրանշից վերև պատված լինեն էլեկտրամեկուսիչ շերտով։
**Մատակարար կազմակերպությունը սարքը պետք է տեղադրի և հանձնի շահագործման՝ սարքը շահագործող կազմակերպությանը (հաստատությանը)՝ ներառյալ սարքի կարգաբերումը և փորձարկումը:


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2026թ. հունիսի 12-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                                   «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

         Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

PAGE  

