ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար առողջապահության վարչության կողմից ներկայացված ռենտգեն ախտորոշման համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.06.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 27.06.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի՝ խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք հետևյալ միտքը, "Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղություններով առնվազն 200սմ, և ուղղահայաց 100սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա", նշանակում է , որ ռենտգենային խողովակի սյունը պետք է ունենա առնվազն 200սմ երկայնական շարժի հնարավորություն, իսկ ռենտգենային խողովակը սյան վրա առնվազն 100սմ ուղղահայաց շարժի հնարավորություն:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան հարցմանը.

«Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղություններով առնվազն 200 սմ, և ուղղահայաց առնվազն 100 սմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա», պարզաբանում ենք, որ դա ենթադրում է հետևյալը․ Ռենտգենային խողովակի սյունը պետք է ապահովի առնվազն 200 սմ երկայնական շարժման հնարավորություն, Իսկ սյան վրա տեղադրված ռենտգենային խողովակը պետք է ունենա առնվազն 100 սմ ուղղահայաց շարժման հնարավորություն։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Տ. Մանուկյան:

Հեռախոս՝ 011514-001 /416/

Էլեկոտրանային փոստ՝ Էլ.փոստ` tatevik.manukyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/231 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով