Приложение № 1

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A   от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 26.04.2021 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-69/21»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-69/21», организованной с целью приобретения датчиков для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные от 23-24.04.2021 года и предоставленные 26.04.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1  	Участник просит дать разъяснения относительно

1. название 14-ого лота написано как датчик давления, но в техническом описании написано 22 ЕМА/ДД, что является противоречием, уточните, пожалуйста, какой из них правильный,

2. по данным производителя технические характеристики лотов № 2 и № 3 неполные, в частности отсутствует основная привиденная погрешность в процентах (бывает +/- 0,075; +/- 0,1; +/- 0,2; +/-0,5)։ Чтобы составить ценовое предложение, просим уточнить, какой стандарт необходим.

Запрос № 2  1. в технической характеристике указано, что " поставлять товары в случае предусмотрения финансовых средств в течение 30 (тридцати) дней со дня вступления в силу соглашения». Однако большая часть этих датчиков (лоты от 31 до 24) может быть изготовлена ​​компанией в течение 12–14 недель, и в этом случае невозможно удовлетворить потребность в 30-дневной поставке, и требование 30-дневной поставки не может быть выполнено.

- по заявлению производителя, поскольку требуемый продукт предназначен для атомных электростанций, необходим план качества, а также участие в приемке товара со стороны АО «ВПО «ЗАЭС». Обеспечит ли ЗАО «ААЭК» участие компании победителя в приемке товара?

- по заявлению производителя, во 2-й 3-й лотах не правильно подобраны модели, где в числовом обозначении указан датчик гипертензии, а в буквенном обозначении указан дифференциальное давление, вследствие чего невозможно определить нужную модель.

Разъяснение № 1 		Оценочная комиссия в ответ на требование участника

| 1. | уточненная модель датчика давления лота № 14 Сапфир-22ЕМА/ДИ/3НУ/2171/МПЗ/11V/УХЛ3.1 (-25…+80)/050/25МПа/42/M20/ШР22/ |
| --- | --- |
| 2. | коэффициент погрешности в техническом описании датчика АИР-20А/М2, упомянутом в лотах № 2 и 3, должен быть ± 0,5 . |

| Разъяснение № 2 | 1. | Исходя из срочности приобретения товаров, сообщаем, что поставка должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня вступления в силу заключаемого соглашения в случае предусмотрения финансовых средств, в связи с чем в приглашении не будет внесено изменение срока поставки, а также в соответствии с условиями, предусмотренными приглашением, товары должны быть новыми, неиспользованными. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | поскольку план качества разрабатывается производящим предприятием в соответствии с документом регулируемым № РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 7-в подпункте 7.1.2 пункта 7.1 главы 7, ЗАО «ААЭК» не обеспечивает компанию выигравшую тендер планом качества, а также не обеспечивает участие компании АО «ВПО» «ЗАЭС» в процессе приема продукции. |
|  | 3. | в лотах № 2 и 3 добавляются следующие показатели՝ – АИР-20А/М2-ДГ Максимальное давление испытания: 300 кПа - АИР-20А/М2-ДИВ Давление разбавления - 0,8 кПа; Избыточное давление - 0,8 кПа; Максимальное испытательное давление -30/400 кПа; |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «HAEK-GHAPDzB-69/21».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-69/21».