## 1-ԱՄԲՈՒ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ | [10 empty] | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ժամկետը
Հ/Հ | [5 empty] | Չափի միավորը | [5 empty] | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Անվանումը /ռուսերեն/ | տեխնիկական բնութագիրը | տեխնիկական բնութագիրը /ռուսերեն/ | չափման միավորը | չափման միավորը /ռուսերեն/ | միավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն | ժամկետը
1 | 33151250 | Ամբու | Амбу | ամբուի պարկ համապատասխան ռեզերվուրաով նախատեսված մեծահասակների համար սիլիկոնից/ոչ պակաս 1 լիտր տարողությամբ միակողմանի փականով /օդափոխության համակարգին միանալու հնարավորությամբ/, փականի խցանով և ադապտերով, վինիլային դիմակով, բոլոր մասերը ավտոկլավացվող: Արտադրված ISO ստանդարտներին համապատասխան, Որակի վկայականների տրամադրում | Сумка скорой помощи для взрослых с подходящим резервуаром из силикона (с односторонним клапаном вместимостью не менее 1 литра/с возможностью подключения к системе вентиляции), с заглушкой клапана, переходником, виниловой маской, всем детали автоклавируются. Выдача сертификатов качества в соответствии со стандартами ISO | հատ | штука |  |  | 5 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության նշված սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն։ Երաշխիք առնվազն 1 տարի։

## 2-Թորակոսկոպ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ | [10 empty] | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ժամկետը
Հ/Հ | [5 empty] | Չափի միավորը | [5 empty] | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Անվանումը /ռուսերեն/ | տեխնիկական բնութագիրը | տեխնիկական բնութագիրը /ռուսերեն/ | չափման միավորը | չափման միավորը /ռուսերեն/ | միավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն | ժամկետը
2 | 33110000 | Թորակոսկոպ | торакоскоп | Թորակոսկոպիկ վիրաբուժական համակարգ 1 հատ տելեսկոպ FHD 0°, տրամագիծը 10 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 180 մմ ավտոկլավվող 1 հատ տելեսկոպ FHD 30°, տրամագիծը 10 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 180մմ ավտոկլավվող 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 11 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 105 մմ, կապույտ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 2 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 13 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 102 մմ, կանաչ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 5,5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 103 մմ, սպիտակ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 3 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 15 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 109,9 մմ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 20 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 118,7 մմ մետաղական տրոկարի թեւ, թեք 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 3,5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 70 մմ, կարմիր մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, ուղիղ 1 հատ տրոկար տրամագիծը 11 մմ, բրգաձեւ ծայր մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 13 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 15 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 20 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 3,5 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 5,5 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 3 հատ տրոկար տրամագիծը 11 մմ, բութ ծայրով, մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 3,5 մմ, բութ ծայրով, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 5,5 մմ, բութ ծայրով, մետաղական 3 հատ տրոկար տրամագիծը 11 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 13 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 15 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 20 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 3,5 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 5,5 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 3 հատ ռեդուկտոր սիլիկոնային ժապավենով տրամագիծը 13-5,5 մմ, կարմիր 1 հատ ռեդուկտոր սիլիկոնային ժապավենով տրամագիծը 13-10 մմ, կապույտ 1 հատ ռեդուկտոր սիլիկոնային ժապավենով տրամագիծը 11-5,5 մմ, կարմիր 1 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 11մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 100մմ կապույտ 2 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 5,5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 100 մմ կարմիր 3 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ, ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 11մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 70մմ կապույտ 2 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ, ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 5.5մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 70մմ կարմիր 3 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, կապույտ տրամագիծը 11 մմ տրոկարի համակարգերի համար, տրամագիծը 8 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, կանաչ տրոկար համակարգերի համար տրամագիծը 13 մմ, տրամագիծը 10 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, կարմիր տրոկարի համակարգերի համար տրամագիծը 3,5 մմ, տրամագիծը 2 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, սպիտակ տրամագիծը 5,5 մմ տրոկար համակարգերի համար, տրամագիծը 4 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 11/13 մմ տրամագիծը 25x1,5 մմ, 10 հատ: մեկ փաթեթի համար 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 15 մմ տրամագիծը 35x1,5 մմ, 10 հատ: մեկ փաթեթի համար 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 20 մմ տրամագիծը 41x1,5 մմ, 10 հատ. մեկ փաթեթի համար 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 3,5/5,5 մմ տրամագիծը 17x1,5 մմ, 10 հատ: մեկ փաթեթի համար 1 հատ արտածծման և ոռոգման հավաքածու 2 շեփորային փական, 5 և 10 մմ ներծծող խողովակներով, մեծ 1 հատ Վերեշի ասեղ, տրամագիծը 2մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 170մմ քրոմապատ անփայլ 1 հատ փականով բռնակ երկու շեփորային փականներով հարմարվող բարձր հաճախականության էլեկտրոդների համար, ներծծման և ոռոգման համար, ունիվերսալ LL միացում 1 հատ J-hook- էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ, հաստ 2 հատ L-hook էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ 2 հատ դանակ-էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ 2 հատ գնդիկավոր-էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ 2 հատ միաբևեռ շպատուլա էլեկտրոդ տրամագիծը 5 մմ, շպատուլայի ձևով, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 360 մմ կերամիկական ծայրով, ներծծող 1 հատ միաբևեռ մալուխ ent/lap/thor/arthro էլեկտրոդների համար, տրամագիծը 4 մմ իգական, երկարությունը 3 մ SDS խրոց 1 հատ առանցքային բռնակ կրեմալիերով, պտտվող ստանդարտ գործիքի համար մեկ ոսկե օղակով 3 հատ ածխածնային մանրաթելից բռնակ մոդուլային ներդիրների համար, պտտվող, բարձր հաճախականության միացումով կրեմալիերով, 3 հատ առանցքային բռնակ, պտտվող ստանդարտ գործիքի համար մեկ ոսկե օղակով 4 հատ ածխածնային մանրաթելից բռնակ, պտտվող գործիքների մոդուլային ներդիրների համար, բարձր հաճախականության միացում 4 հատ արտաքին խողովակ մոդուլային գործիքների համար տրամագիծը 5 մմ, մեկուսացված, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ հարմարվող բոլոր բռնակներին 7 հատ արտաքին խողովակ մոդուլային գործիքների համար, տրամագիծը 10 մմ, մեկուսացված, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ հարմարվող բոլոր բռնակներին 4 հատ ռետինե օղակ փակման մոդուլային գործիքների համար տրամագիծը 5 մմ, ավտոկլավվող, փաթեթում 10 հատ: 1 հատ պտուտակավոր օղ մոդուլային գործիքների համար տրամագիծը 5 մմ, 2 հատ kelly անջատղ ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, խաչաձև ատամնավոր, մի փոքր նեղացած աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ baby kelly անջատղ ունելի, տրամագիծը 5 մմ, խաչաձև ատամնավոր, կոր, կոնաձև աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ mixter անջատղ ունելի, ներդիր տրամագիծը 10 մմ, 90° թեքված, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ overholt mixter անջատղ ունելի, ներդիր տրամագիծը 10 մմ, բարակ, երկար ծնոտ, ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ babcock բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, փեղկավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 1 հատ babcock բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, նուրբ ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey jaeger բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, փեղկավոր, 20 մմ երկարությամբ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ prestige բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, ալիքաձև ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ kocher բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 3x4 ատամներ, ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ երկար johans բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 40 մմ երկարություն, փեղկավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ բիոպսիայի օվալաձև ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, սուր, օվալաձև բաժակներ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ babcock paddle բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, հարթ, թիակի ձևով, ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey babcock բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 10 մմ, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey բարձրացնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 38 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողություն 1 հատ debakey բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 25 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 40 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 60 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ աքցանաձև ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ կրկնակի գործողության, 35 մմ երկարությամբ ծնոտներ 1 հատ debakey satinsky բռնող ունելի , ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 50 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ, աջ 1 հատ satinsky բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 40 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողության, ձախ 1 հատ debakey crafoord թորակալ սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 35 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ debakey crafoord թորակալ սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 50 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ debakey թոքային սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կոր, ձախ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ debakey թոքային սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, s-ձև աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ Վոլֆրամ կարբիդային metzenbaum մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, խիստ կոր, երկար շեղբեր 18 մմ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ Վոլֆրամ կարբիդային metzenbaum մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, թեթևակի կոր, կարճ շեղբեր 12 մմ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ միկրո մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, ուղիղ, սուր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 1 հատ միկրո մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կոր, սուր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ կերակրափողի ռետրակտոր, 10 մմ, ուղղահայաց վերև 90 աստիճան, մաքրման պորտով, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ վերջնամասի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչների ապլիկատոր10 մմ, պտտվող, LL-լվացման կցիչով ատամնավոր ծնոտներով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ 45 մմ ծնոտի ոսկյա հայելային ծածկով, զսպանակներ ուղիղ, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ 60 մմ ծնոտներով, ոսկյա հայելային ծածկով, զսպանակով, ուղիղ, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, 17 մմ ծնոտով, ոսկյա հայելային ծածկով ,զսպանակով, կարի անցքով, ուղիղ 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ 25 մմ ծնոտով, ոսկյա հայելային ծածկով, զսպանակով, ուղիղ, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 17 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով, յուրաքանչյուր կողմից 2 անցք, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 25 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով 2 անցք, յուրաքանչյուր կողմում, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 60 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով, յուրաքանչյուր կողմից 2 անցք, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ satinsky bulldog սեղմիչ, 60 մմ w/debakey տիպի ատամնավոր ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակ, դեղին 1 հատ էնդոսկոպիկ satinsky bulldog սեղմիչ, 60 մմ w/debakey տիպի ատամնավոր ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակ, դեղին 1 հատ Վոլֆրամ կարբիդային ներդիրներով ասեղնաբռնիչ ձախ, կոր ծնոտ, տրամագիծը 5 մմ, ուղիղ բռնակ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, luer lock 1 հատ հանգույցի ուղեցույց արտամարմնային հանգույցների համար d. 4 մմ, ոչ պակաս քան 33 սմ երկարություն 1 հատ հանգույց սեղմող ճեղքով և աչքով, աշխատանքային երկարությունը 33 սմ, 4 մմ, էրգոնոմիկ բռնակ 1 հատ Երկբևեռ բռնակ անջատվող, 5 մմ, հարթ խրոցակով 1 հատ երկբևեռ վոլֆրամ կարբիդային ներդիրներով metzenbaum մկրատ 34 սմ, d: 5 մմ ներդիր 1 հատ երկբևեռ բռնող ֆորսեպս, 5մմ 34սմ, կոր ներդիր 1 հատ երկբևեռ մալուխ էլեկտրոդների համար, ուղիղ միակցիչ, 3 մ SDS խրոց 1 հատ Էնդոսկոպի պլաստիկ տարա մինչև 3 էնդոսկոպների համար տրամագիծը 5 կամ 10 մմ և 1 լուսամանրաթելային մալուխմալուխի համար, չափսերը ոչ պակաս քան 465 մմx212x51 մմ 1 հատ մաքրող խոզանակներ 15x5 մմ 50 սմ աշխատանքային երկարության համար 2 հատ մաքրող խոզանակ, երկարությունը 230 մմ, խոզանակի երկարությունը՝ 60 մմ, խոզանակի տրամագիծը՝ 13 մմ 2 հատ գործիքային յուղ 50 մլ շշով 1 հատ գործիքային յուղ սփրեյ (400 մլ) 1 հատ Ինսուֆլյատոր Ամբողջական հավաքածու: Գազ ՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ գազի միացում UNF 7/16 արական ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց էլեկտրաէներգիայի սպառում ոչ ավել քան 40 Վտ ինսուֆլացման հոսք 1-45 լ / րոպե տիրույթում ճնշման միջակայք 1-30 մմ ս.ս .: չափերը WxHxD 380x120x360 մմ ±5% քաշը ոչ ավել քան 11 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, 1 հատ էնդոսկոպիայի համար արտածծող և ոռոգման պոմպ Ամբողջական հավաքածու: գծի լարումը 100-240 V 50/60 Հց էլեկտրաէներգիայի սպառում 36 Վտ ոռոգման հոսք 0-3 լ / րոպե ներծծման հոսք 0-3 լ / րոպե առավելագույն ճնշումը 0-750 մմ ս.ս .: չափերը WxHxD 380x130x400 մմ ±5% քաշը ոչ ավել քան 11 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, 1 հատ տրամագիծը՝ Ø 4.8 մմ, 3000 մմ երկարություն, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ 1 հատ Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի կյանքը ոչ պակաս քան 30,000 ժամ Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառում 300 Վտ Գույնի ջերմաստիճանը 6000-6500K սահմաններում LED հզորությունը ոչ պակաս քան 180 Վտ Ուլտրամանուշակագույն և IR լույսի բացակայություն Անջրանցիկ, հպումով կառավարման վահանակ Սպասարկման միակցիչը RJ45 և USB Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության կոճակ Չափերը WxHxD 380x125x360 մմ ±5% Քաշը՝ ոչ ավել քան 12,5 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 601-1ff և EN 60601-1ff 1 հատ Էլեկտրովիրաբուժական բարձր հաճախականության գեներատորի միավոր էլեկտրական ցանց 210-240 Վ, 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 500 Վտ Գործառնական հաճախականություն 333 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի իմպուլսի պաշտպանությունը `համաձայն EN 60601-1 7 մակարդակի օպտիկական ցուցումով չեզոք էլեկտրոդի կառավարում Չեզոք էլեկտրոդի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 240 օմ: Անոթային կապման 9 ազդեցություն ոչ պակաս քան 300 Վտ Լիգացիայի գործընթացի ավտոմատ կանգառ օպտիմալ ազդեցությանը հասնելուց հետո Սենսորային էկրան առնվազն 9,5 դյույմ Միացված գործիքների ավտոմատ հայտնաբերում 105 հիշողության տեղադրություն օգտագործողների ծրագրերի համար էկրանի թեքման հնարավորություն Միանգամյա օգտագործման չեզոք էլեկտրոդ հիդրոգել ՝ մեծահասակների և երեխաների համար 176х122 մմ , 50 հատ: Չափերը LxWxH 495x415x225 մմ ±5% Քաշը ոչ ավել քան 12,5 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 601-1ff և EN 60601-1ff 1 հատ Ոտնաթաթի անջատիչ Էլեկտրովիրաբուժական բարձր հաճախականության գեներատորի միավորի համար 2 կոճակ, 5 մ մալուխ 1 հատ Միանգամյա օգտագործման չեզոք էլեկտրոդի մալուխ 4,5 մ համատեղելի է Valleylab / Erbe / Conmed համակարգերի հետ 1 հատ Սարքավորումների դարակաշար, չափերը. LxDxH 1000x660x1500 մմ ±10% կանգնած է առնվազն 125 մմ տրամագծով 4 անիվի վրա, որոնցից երկուսը հագեցած են արգելակներով, 8 էլեկտրական վարդակ, 5 բաց դարակով և 1 կողպեքով գզրոցով, առավելագույն բեռը ոչ պակաս քան 180 կգ 1 հատ Zoom-TV-ադապտեր կիզակետի հեռավորությունը f = 15.0մմ -36.0մմ, c-mount միակցիչ 1 հատ FHD վիդեո մշակման միավոր ՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով առնվազն 1920x1080 պիքսել լուծաչափով կողմերի հարաբերակցությունը 16: 9-ին Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ `գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում մատուցելու համար Տեսանյութի և պատկերի ձայնագրման գործառույթ FHD տեսախցիկի գլխիկ ` 4 կառավարման կոճակով Մասշտաբի, սառեցման, ծխի նվազեցման գործառույթների առկայություն ոչ պակաս քան 10 օգտագործողի ռեժիմ Կարմիր- դեղին տարածքում գույնի ճշգրտման հնարավորություն Դեղինի գույնի ճշգրտման հնարավորություն Վիդեո ելքեր. առնվազն SDI FHD տեսանյութի ելք, HDMI FHD տեսանյութի ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց Չափերը WxHxD 355x100x350 մմ ±5% Քաշը ոչ ավել քան 6 կգ, տեսախցիկի գլխի քաշը ՝ 145 գ կամ պակաս Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման 1 հատ FHD Բժշկական կարգի մոնիտոր Էկրանի չափը 27 դյույմ Պատկերի թույլատրելիությունը FHD Ասպեկտների հարաբերակցությունը 16: 9 Ամրեցման VESA 100 ստանդարտ Վկայագրեր և ստանդարտներ. ISO 13485, CE ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 601-1ff 1 հատ | Торакоскопическая хирургическая система 1 шт. телескоп FHD 0°, диаметр 10 мм, рабочая длина не менее 330 мм 1 автоклав телескоп FHD 30°, диаметр 10 мм, рабочая длина не менее 330 мм 1 автоклав многофункциональная троакарная система диаметром 11 мм, рабочая длина не менее 105 мм, троакарный клапан из листового металла синего цвета, косой 2 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 13 мм, рабочая длина не менее 102 мм, троакарный клапан из зеленого листового металла, наклонный 1 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 5,5 мм, рабочая длина не менее 103 мм, троакарный клапан из белого металла, косой 3 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 15 мм, рабочая длина не менее 109,9 мм троакарный клапан из листового металла, косой 1 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 20 мм, рабочая длина не менее 118,7 мм, металлическая гильза троакара, косая 1 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 3,5 мм, рабочая длина не менее 70 мм, троакарный клапан из листового металла красного цвета, прямой 1 шт. троакар диаметр 11 мм, металлический наконечник пирамидальный 2 шт. троакар диаметром 13 мм, треугольный наконечник, 2 металлических элемента троакар диаметром 15 мм, треугольный наконечник, 1 кусок металла троакар диаметром 20 мм, треугольный наконечник, 1 кусок металла троакар диаметром 3,5 мм, треугольный наконечник, 1 кусок металла троакар диаметром 5,5 мм, треугольный наконечник, 3 металлических элемента троакар диаметром 11 мм, тупой конец, 2 металлических шт. троакар диаметром 3,5 мм, тупоконечный, 1 кусок металла троакар диаметром 5,5 мм, тупой конец, 3 металлических элемента троакар диаметром 11 мм, заостренный конец, 2 металлических элемента троакар диаметром 13 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 15 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 20 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 3,5 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 5,5 мм, заостренный конец, 3 металлических элемента переходник с силиконовой лентой диаметром 13-5,5 мм, красный 1 шт. переходник с силиконовой лентой диаметром 13-10 мм, 1 синий переходник с силиконовой лентой диаметром 11-5,5 мм, красный 1 шт. Система торакальных троакаров гибкая, полный диаметр 11 мм, рабочая длина не менее 100 мм синий 2 шт. Система торакальных троакаров гибкая, полный диаметр 5,5 мм, рабочая длина не менее 100 мм красный 3 шт. Торакальная троакарная система, гибкая, полный диаметр 11 мм, рабочая длина не менее 70 мм, синяя 2 шт. Торакальная троакарная система, гибкая, полный диаметр 5,5 мм, рабочая длина не менее 70 мм, красная 3 шт. закрывающий силиконовый колпачок, синий диаметр 11 мм для троакарных систем, диаметр 8 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. закрывающий силиконовый колпачок, для систем зеленых троакаров диаметр 13 мм, диаметр 10 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. закрывающий силиконовый колпачок, для красных троакарных систем диаметр 3,5 мм, диаметр 2 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. закрывающий силиконовый колпачок, белый диаметр 5,5 мм для троакарных систем, диаметр 4 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. Троакарные системы среднего диаметра 11/13 мм диаметром 25x1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Мембранные системы диаметром 15 мм, диаметром 35х1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Троакарные системы среднего диаметра 20 мм диаметром 41x1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Троакарные системы среднего диаметра 3,5/5,5 мм диаметром 17х1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Набор для вытяжки և ирригации 2 рупорных клапана с всасывающими трубками 5 և 10 мм, большие 1 шт. Игла Вереша, диаметр 2 мм, рабочая длина не менее 170 мм, хромированная матовая 1 шт. Рукоятка клапана для высокочастотных электродов, адаптируемая с двумя роговыми клапанами, для аспирации и ирригации, универсальное соединение LL 1 шт. Электрод с J-образным крючком, рабочая длина не менее 34 см, толщиной 2 шт. Электрод с L-образным крючком, рабочая длина не менее 34 см 2 шт. электрод-нож, рабочая длина не менее 34 см 2 шт. электрод-шарик, рабочая длина не менее 34 см 2 шт. Однополюсный электрод-шпатель диаметром 5 мм, шпатель, рабочая длина не менее 360 мм, с керамическим наконечником, 1 абсорбент одножильный кабель для электродов ent / lap / thor / arthro, диаметр 4 мм, гнездо, длина 3 м, вилка SDS 1 шт. с поворотной ручкой, золотое кольцо 3 на одно для стандартного вращающегося инструмента Рукоятка из углепластика для модульных вставок, вращающаяся, высокочастотная муфта кремилс, 3шт. 4 ручки с одним золотым кольцом для вращающегося стандартного инструмента Рукоятка из углеродного волокна для модульных вставок для вращающихся инструментов, высокочастотное соединение 4 шт. наружная трубка для модульных инструментов диаметром 5 мм, изолированная, рабочая длина не менее 330 мм, подходит ко всем рукояткам 7 шт. Наружная трубка для модульных инструментов, диаметр 10 мм, изолированная, рабочая длина не менее 330 мм, подходит ко всем рукояткам 4 шт. Кольцо резиновое для модульных закрывающих инструментов, диаметр 5 мм, автоклав, 10 шт. в упаковке. 1 предмет резьбовое кольцо для модульных инструментов диаметром 5 мм, 2 шт. Келли-переключатель, диаметр вкладыша 5 мм, крестообразный, слегка суженная рабочая длина не менее 330 м, 1 шт. двойного действия длина не менее 330 мм, 1 шт. двойного действия Келли-переключатель, диаметр 5 мм, зубчатый крестообразный, изогнутый, коническая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия смесительный переключатель, диаметр вставки 10 мм, наклон 90°, рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Переключатель смесителя Overholt, диаметр вставки 10 мм, тонкая, длинная губка, зубчатая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель бэбкока, диаметр вкладыша 5 мм, рабочая длина складывания не менее 330 мм, 1 штука за одно действие Держатель бэбкока, диаметр вставки 5 мм, рабочая длина мелкозубчатой ​​части не менее 330 мм, 1 двойного действия держатель debakey jaeger, диаметр вставки 5 мм, складной, 20 мм рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель Prestige, диаметр вставки 5 мм, длина рифленого зуба не менее 330 мм, 1 двойного действия державка Кохера, диаметр вставки 5 мм, зубья 3х4, рабочая длина насечки не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель длинных йоханов, диаметр вкладыша 5 мм, длина 40 мм, рабочая длина складывания не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. биопсийный овальный, диаметр вставки 5 мм, острый, чашечки овальные, рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель весла Бэбкока, диаметр вкладыша 5 мм, гладкий, с лопаткой, зубчатая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия держатель дебейки-бабкока, диаметр вставки 10 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия подъемник Дебейки, диаметр вставки 5 мм, длина 38 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. держатель Дебекея, диаметр вставки 5 мм, длина 25 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. держатель Дебекея, диаметр вставки 5 мм, длина 40 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 1 шт. двойного действия держатель Дебекея, диаметр вставки 5 мм, длина 60 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 1 шт. двойного действия Плоскогубцы, диаметр вставки 5 мм, рабочая длина не менее 330 мм двойного действия, длина губок 35 мм 1 шт. держатель дебейки сатинский, диаметр вставки 5 мм, длина 50 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, в одно действие, правая 1 шт. рукоятка сатинская, диаметр вставки 5 мм, длина 40 мм, травматическая рабочая длина не менее 330 мм, одно действие, левый 1 шт. торакальный зажим Дебейки Крафорда, диаметр вставки 5 мм, длина 35 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одну операцию торакальный зажим Дебейки Крафорда, диаметр вставки 5 мм, длина 50 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одну операцию легочный зажим Дебейки, диаметр вставки 5 мм, изогнутый, рабочая длина слева не менее 330 мм, 2 шт. за одно действие легочный зажим Дебейки, диаметр вставки 5 мм, s-образная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одно действие Ножницы Метценбаума из карбида вольфрама, диаметр вставки 5 мм, остро изогнутые, длинные лезвия 18 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. Твердосплавные ножницы Метценбаума, диаметр вставки 5 мм, изогнутое лезвие, короткие лезвия 12 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия микроножницы, диаметр вставки 5 мм, прямые, острые, рабочая длина не менее 330 мм, 1 штука за одно действие микроножницы, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, острая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия ретрактор пищеводный, 10 мм, высота по вертикали 90°, с портом для чистки, рабочая длина не менее 330 мм с 1 торцевым отверстием Эндоскопический зажим-аппликатор бульдог 10 мм, вращающийся, с насадкой LL-шайба с зубчатыми браншами 1 шт. Эндоскопический зажим «бульдог» с золотым зеркальным покрытием челюсти 45 мм, прямые пружины, 1 отверстие под шов эндоскопический зажим «бульдог» с браншами 60 мм, золотой зеркальной крышкой, пружинный, прямой, с 1 отверстием под шов эндоскопический зажим бульдога | հատ | штука |  |  | 1 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության նշված սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն։ Երաշխիք առնվազն 1 տարի։

## 3-Թորակոսկոպ-
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ | [10 empty] | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ժամկետը
Հ/Հ | [5 empty] | Չափի միավորը | [5 empty] | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Անվանումը /ռուսերեն/ | տեխնիկական բնութագիրը | տեխնիկական բնութագիրը /ռուսերեն/ | չափման միավորը | չափման միավորը /ռուսերեն/ | միավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն | ժամկետը
3 | 33110000 | Թորակոսկոպ | торакоскоп | Թորակոսկոպիկ վիրաբուժական համակարգ 1 հատ տելեսկոպ 4K 0°, տրամագիծը 10 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 180 մմ ավտոկլավվող 1 հատ տելեսկոպ 4K 30°, տրամագիծը 10 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 180 մմ ավտոկլավվող 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 11 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 105 մմ, կապույտ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 2 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 13 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 102 մմ, կանաչ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 5,5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 103 մմ, սպիտակ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 3 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 15 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 109,9 մմ մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, թեք 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 20 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 118,7 մմ մետաղական տրոկարի թեւ, թեք 1 հատ բազմաֆունկցիոնալ տրոկարի համակարգ տրամագիծը 3,5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 70 մմ, կարմիր մետաղական թերթիկավոր տրոկարի փական, ուղիղ 1 հատ տրոկար տրամագիծը 11 մմ, բրգաձեւ ծայր մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 13 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 15 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 20 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 3,5 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 5,5 մմ, եռանկյուն ծայր, մետաղական 3 հատ տրոկար տրամագիծը 11 մմ, բութ ծայրով, մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 3,5 մմ, բութ ծայրով, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 5,5 մմ, բութ ծայրով, մետաղական 3 հատ տրոկար տրամագիծը 11 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 2 հատ տրոկար տրամագիծը 13 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 15 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 20 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 3,5 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 1 հատ տրոկար տրամագիծը 5,5 մմ, կոնաձև ծայր, մետաղական 3 հատ ռեդուկտոր սիլիկոնային ժապավենով տրամագիծը 13-5,5 մմ, կարմիր1 հատ ռեդուկտոր սիլիկոնային ժապավենով տրամագիծը 13-10 մմ, կապույտ1 հատ ռեդուկտոր սիլիկոնային ժապավենով տրամագիծը 11-5,5 մմ, կարմիր1 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 11մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 100մմ կապույտ 2 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 5,5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 100 մմ կարմիր 4 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ, ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 11մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 70մմ կապույտ 2 հատ թորակալ տրոկարի համակարգ, ճկուն, ամբողջական տրամագիծը 5.5մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 70մմ կարմիր 4 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, կապույտ տրամագիծը 11 մմ տրոկարի համակարգերի համար, տրամագիծը 8 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, կանաչ տրոկար համակարգերի համար տրամագիծը 13 մմ, տրամագիծը 10 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, կարմիր տրոկարի համակարգերի համար տրամագիծը 3,5 մմ, տրամագիծը 2 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ փակող սիլիկոնե գլխարկ, սպիտակ տրամագիծը 5,5 մմ տրոկար համակարգերի համար, տրամագիծը 4 մմ 10 հատ մեկ փաթեթում 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 11/13 մմ տրամագիծը 25x1,5 մմ, 10 հատ: մեկ փաթեթի համար 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 15 մմ տրամագիծը 35x1,5 մմ, 10 հատ: մեկ փաթեթի համար 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 20 մմ տրամագիծը 41x1,5 մմ, 10 հատ. մեկ փաթեթի համար 1 հատ տրոկար համակարգերի միջադիր տրամագիծը 3,5/5,5 մմ տրամագիծը 17x1,5 մմ, 10 հատ: մեկ փաթեթի համար 1 հատ արտածծման և ոռոգման հավաքածու 2 շեփորային փական, 5 և 10 մմ ներծծող խողովակներով, մեծ 1 հատ Վերեշի ասեղ, տրամագիծը 2մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 170մմ քրոմապատ անփայլ 1 հատ փականով բռնակ երկու շեփորային փականներով հարմարվող բարձր հաճախականության էլեկտրոդների համար, ներծծման և ոռոգման համար, ունիվերսալ LL միացում 1 հատ J-hook- էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ, հաստ 2 հատ L-hook էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ 2 հատ դանակ-էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ 2 հատ գնդիկավոր-էլեկտրոդ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ 2 հատ միաբևեռ շպատուլա էլեկտրոդ տրամագիծը 5 մմ, շպատուլայի ձևով, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 360 մմ կերամիկական ծայրով, ներծծող 1 հատ միաբևեռ մալուխ ent/lap/thor/arthro էլեկտրոդների համար, տրամագիծը 4 մմ իգական, երկարությունը 3 մ SDS խրոց 1 հատ առանցքային բռնակ կրեմալիերով, պտտվող ստանդարտ գործիքի համար մեկ ոսկե օղակով 3 հատ ածխածնային մանրաթելից բռնակ մոդուլային ներդիրների համար, պտտվող, բարձր հաճախականության միացումով կրեմալիերով, 3 հատ առանցքային բռնակ, պտտվող ստանդարտ գործիքի համար մեկ ոսկե օղակով 4 հատ ածխածնային մանրաթելից բռնակ, պտտվող գործիքների մոդուլային ներդիրների համար, բարձր հաճախականության միացում 4 հատ արտաքին խողովակ մոդուլային գործիքների համար տրամագիծը 5 մմ, մեկուսացված, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ հարմարվող բոլոր բռնակներին 7 հատ արտաքին խողովակ մոդուլային գործիքների համար, տրամագիծը 10 մմ, մեկուսացված, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ հարմարվող բոլոր բռնակներին 4 հատ ռետինե օղակ փակման մոդուլային գործիքների համար տրամագիծը 5 մմ, ավտոկլավվող, փաթեթում 10 հատ: 1 հատ պտուտակավոր օղ մոդուլային գործիքների համար տրամագիծը 5 մմ, 2 հատ kelly անջատղ ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, խաչաձև ատամնավոր, մի փոքր նեղացած աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ baby kelly անջատղ ունելի, տրամագիծը 5 մմ, խաչաձև ատամնավոր, կոր, կոնաձև աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ mixter անջատղ ունելի, ներդիր տրամագիծը 10 մմ, 90° թեքված, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ overholt mixter անջատղ ունելի, ներդիր տրամագիծը 10 մմ, բարակ, երկար ծնոտ, ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ babcock բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, փեղկավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 1 հատ babcock բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, նուրբ ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey jaeger բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, փեղկավոր, 20 մմ երկարությամբ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ prestige բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, ալիքաձև ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ kocher բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 3x4 ատամներ, ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ երկար johans բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 40 մմ երկարություն, փեղկավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ բիոպսիայի օվալաձև ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, սուր, օվալաձև բաժակներ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ babcock paddle բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, հարթ, թիակի ձևով, ատամնավոր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey babcock բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 10 մմ, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey բարձրացնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 38 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողություն 1 հատ debakey բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 25 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 40 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ debakey բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 60 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ աքցանաձև ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ կրկնակի գործողության, 35 մմ երկարությամբ ծնոտներ 1 հատ debakey satinsky բռնող ունելի , ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 50 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ, աջ 1 հատ satinsky բռնող ունելի, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 40 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողության, ձախ 1 հատ debakey crafoord թորակալ սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 35 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ debakey crafoord թորակալ սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, 50 մմ երկարություն, ատրավմատիկ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ debakey թոքային սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կոր, ձախ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ debakey թոքային սեղմիչ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, s-ձև աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 2 հատ Վոլֆրամ կարբիդային metzenbaum մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, խիստ կոր, երկար շեղբեր 18 մմ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ Վոլֆրամ կարբիդային metzenbaum մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, թեթևակի կոր, կարճ շեղբեր 12 մմ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ կերամիկական Վոլֆրամ կարբիդային metzenbaum մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կոր, երկար 18 մմ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ կերամիկական կեռիկաձև մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կլոր կտրող շեղբեր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 1 հատ միկրո մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, ուղիղ, սուր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 1 հատ միկրո մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կոր, սուր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, մեկ գործողությամբ 1 հատ միկրո մկրատ, ներդիր տրամագիծը 5 մմ, կոր, սուր աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, կրկնակի գործողությամբ 1 հատ կերակրափողի ռետրակտոր, 10 մմ, ուղղահայաց վերև 90 աստիճան, մաքրման պորտով, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ վերջնամասի անցքով 1 հատ Տիտանե կլիպսերի կլիպապլիկատոր, 12 մմ, աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 45 սմ 360° պտտվող, LL-լվացման կցիչով, 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչների ապլիկատոր10 մմ, պտտվող, LL-լվացման կցիչով ատամնավոր ծնոտներով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ 45 մմ ծնոտի ոսկյա հայելային ծածկով, զսպանակներ ուղիղ, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ 60 մմ ծնոտներով, ոսկյա հայելային ծածկով, զսպանակով, ուղիղ, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, 17 մմ ծնոտով, ոսկյա հայելային ծածկով ,զսպանակով, կարի անցքով, ուղիղ 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ 25 մմ ծնոտով, ոսկյա հայելային ծածկով, զսպանակով, ուղիղ, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 17 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով, յուրաքանչյուր կողմից 2 անցք, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 25 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով 2 անցք, յուրաքանչյուր կողմում, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 45 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով, յուրաքանչյուր կողմից 2 անցք, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ բուլդոգ սեղմիչ, կոր ծնոտներ 60 մմ, ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակով, յուրաքանչյուր կողմից 2 անցք, կարի անցքով 1 հատ էնդոսկոպիկ satinsky bulldog սեղմիչ, 60 մմ w/debakey տիպի ատամնավոր ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակ, դեղին 1 հատ էնդոսկոպիկ satinsky bulldog սեղմիչ, 60 մմ w/debakey տիպի ատամնավոր ոսկյա հայելային ծածկով զսպանակ, դեղին 1 հատ Վոլֆրամ կարբիդային ներդիրներով ասեղնաբռնիչ ձախ, կոր ծնոտ, տրամագիծը 5 մմ, ուղիղ բռնակ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, luer lock 1 հատ Վոլֆրամ կարբիդային ներդիրներով ասեղնաբռնիչ աջ, կոր ծնոտ, տրամագիծը 5 մմ, ուղիղ բռնակ աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 330 մմ, luer lock 1 հատ հանգույցի ուղեցույց արտամարմնային հանգույցների համար d. 4 մմ, ոչ պակաս քան 33 սմ երկարություն 1 հատ հանգույց սեղմող ճեղքով և աչքով, աշխատանքային երկարությունը 33 սմ, 4 մմ, էրգոնոմիկ բռնակ 1 հատ Երկբևեռ բռնակ անջատվող, 5 մմ, հարթ խրոցակով 1 հատ երկբևեռ վոլֆրամ կարբիդային ներդիրներով metzenbaum մկրատ 34 սմ, d: 5 մմ ներդիր 1 հատ երկբևեռ բռնող ֆորսեպս, 5մմ 34սմ, կոր ներդիր 1 հատ երկբևեռ բռնող ունելի 5մմ, 34սմ ներդիր 1 հատ երկբևեռ մալուխ էլեկտրոդների համար, ուղիղ միակցիչ, 3 մ SDS խրոց 1 հատ Էնդոսկոպի պլաստիկ տարա մինչև 3 էնդոսկոպների համար տրամագիծը 5 կամ 10 մմ և 1 լուսամանրաթելային մալուխմալուխի համար, չափսերը ոչ պակաս քան 465 մմx212x51 մմ 1 հատ մաքրող խոզանակներ 15x5 մմ 50 սմ աշխատանքային երկարության համար 2 հատ մաքրող խոզանակ, երկարությունը 230 մմ, խոզանակի երկարությունը՝ 60 մմ, խոզանակի տրամագիծը՝ 13 մմ 2 հատ գործիքային յուղ 50 մլ շշով 1 հատ գործիքային յուղ սփրեյ (400 մլ) 1 հատ Ինսուֆլյատոր Ամբողջական հավաքածու: Գազ ՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ գազի միացում UNF 7/16 արական ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց էլեկտրաէներգիայի սպառում ոչ ավել քան 40 Վտ ինսուֆլացման հոսք 1-45 լ / րոպե տիրույթում ճնշման միջակայք 1-30 մմ ս.ս .: չափերը WxHxD 380x120x360 մմ ±5% քաշը ոչ ավել քան 11 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, 1 հատ էնդոսկոպիայի համար արտածծող և ոռոգման պոմպ Ամբողջական հավաքածու: գծի լարումը 100-240 V 50/60 Հց էլեկտրաէներգիայի սպառում 36 Վտ ոռոգման հոսք 0-3 լ / րոպե ներծծման հոսք 0-3 լ / րոպե առավելագույն ճնշումը 0-750 մմ ս.ս .: չափերը WxHxD 380x130x400 մմ ±5% քաշը ոչ ավել քան 11 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, 1 հատ տրամագիծը՝ Ø 4.8 մմ, 3000 մմ երկարություն, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ 1 հատ Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի կյանքը ոչ պակաս քան 30,000 ժամ Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառում 300 Վտ Գույնի ջերմաստիճանը 6000-6500K սահմաններում LED հզորությունը ոչ պակաս քան 180 Վտ Ուլտրամանուշակագույն և IR լույսի բացակայություն Անջրանցիկ, հպումով կառավարման վահանակ Սպասարկման միակցիչը RJ45 և USB Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության կոճակ Չափերը WxHxD 380x125x360 մմ ±5% Քաշը՝ ոչ ավել քան 12,5 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 601-1ff և EN 60601-1ff 1 հատ Էլեկտրովիրաբուժական բարձր հաճախականության գեներատորի միավոր էլեկտրական ցանց 210-240 Վ, 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 500 Վտ Գործառնական հաճախականություն 333 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի իմպուլսի պաշտպանությունը `համաձայն EN 60601-1 7 մակարդակի օպտիկական ցուցումով չեզոք էլեկտրոդի կառավարում Չեզոք էլեկտրոդի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 240 օմ: Անոթային կապման 9 ազդեցություն ոչ պակաս քան 300 Վտ Լիգացիայի գործընթացի ավտոմատ կանգառ օպտիմալ ազդեցությանը հասնելուց հետո Սենսորային էկրան առնվազն 9,5 դյույմ Միացված գործիքների ավտոմատ հայտնաբերում 105 հիշողության տեղադրություն օգտագործողների ծրագրերի համար էկրանի թեքման հնարավորություն Միանգամյա օգտագործման չեզոք էլեկտրոդ հիդրոգել ՝ մեծահասակների և երեխաների համար 176х122 մմ , 50 հատ: Չափերը LxWxH 495x415x225 մմ ±5% Քաշը ոչ ավել քան 12,5 կգ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE նշանն ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 601-1ff և EN 60601-1ff 1 հատ Ոտնաթաթի անջատիչ Էլեկտրովիրաբուժական բարձր հաճախականության գեներատորի միավորի համար 2 կոճակ, 5 մ մալուխ 1 հատ Միանգամյա օգտագործման չեզոք էլեկտրոդի մալուխ 4,5 մ համատեղելի է Valleylab / Erbe / Conmed համակարգերի հետ 1 հատ Սարքավորումների դարակաշար, չափերը. LxDxH 1000x660x1500 մմ ±10% կանգնած է առնվազն 125 մմ տրամագծով 4 անիվի վրա, որոնցից երկուսը հագեցած են արգելակներով, 8 էլեկտրական վարդակ, 5 բաց դարակով և 1 կողպեքով գզրոցով, առավելագույն բեռը ոչ պակաս քան 180 կգ 1 հատ Zoom-TV-ադապտեր կիզակետի հեռավորությունը f = 15.0մմ -36.0մմ, c-mount միակցիչ 1 հատ 4K UHD վիդեո մշակման միավոր ՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով 3840x2160 պիքսել լուծաչափով կողմերի հարաբերակցությունը 16: 9-ին Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ `գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում մատուցելու համար Տեսանյութի և պատկերի ձայնագրման գործառույթ 4K տեսախցիկի գլխիկ ` 4 կառավարման կոճակով Մասշտաբի, սառեցման, ծխի նվազեցման գործառույթների առկայություն 10 օգտագործողի ռեժիմ Կարմիր- դեղին տարածքում գույնի ճշգրտման հնարավորություն Դեղինի գույնի ճշգրտման հնարավորություն Վիդեո ելքեր. SDI 4K վիդեո ելք, HDMI 4K վիդեո ելք SDI FHD տեսանյութի ելք, HDMI FHD տեսանյութի ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց Չափերը WxHxD 355x100x350 մմ ±5% Քաշը 6,5 կգ, տեսախցիկի գլխի քաշը ՝ 145 գ Վկայագրեր և ստանդարտներ. MDSAP, ISO 13485, CE համաձայն MDD93 / 42 / EEC նշման 1 հատ 4K Բժշկական կարգի մոնիտոր Էկրանի չափը առնվազն 32 դյույմ Պատկերի թույլատրելիությունը 4K UHD Ասպեկտների հարաբերակցությունը 16: 9 Ամրեցման VESA 100 ստանդարտ Վկայագրեր և ստանդարտներ. ISO 13485, CE ըստ MDD93 / 42 / EEC, Անվտանգության թեստ ըստ IEC 601-1ff 1 հատ | Торакоскопическая хирургическая система 1 шт. телескоп 4К 0°, диаметр 10 мм, рабочая длина не менее 330 мм 1 автоклав телескоп 4К 30°, диаметр 10 мм, рабочая длина не менее 330 мм 1 автоклав многофункциональная троакарная система диаметром 11 мм, рабочая длина не менее 105 мм, троакарный клапан из листового металла синего цвета, косой 2 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 13 мм, рабочая длина не менее 102 мм, троакарный клапан из зеленого листового металла, наклонный 1 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 5,5 мм, рабочая длина не менее 103 мм, троакарный клапан из белого металла, косой 3 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 15 мм, рабочая длина не менее 109,9 мм троакарный клапан из листового металла, косой 1 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 20 мм, рабочая длина не менее 118,7 мм, металлическая гильза троакара, косая 1 шт. многофункциональная троакарная система диаметром 3,5 мм, рабочая длина не менее 70 мм, троакарный клапан из листового металла красного цвета, прямой 1 шт. троакар диаметр 11 мм, металлический наконечник пирамидальный 2 шт. троакар диаметром 13 мм, треугольный наконечник, 2 металлических элемента троакар диаметром 15 мм, треугольный наконечник, 1 кусок металла троакар диаметром 20 мм, треугольный наконечник, 1 кусок металла троакар диаметром 3,5 мм, треугольный наконечник, 1 кусок металла троакар диаметром 5,5 мм, треугольный наконечник, 3 металлических элемента троакар диаметром 11 мм, тупой конец, 2 металлических шт. троакар диаметром 3,5 мм, тупоконечный, 1 кусок металла троакар диаметром 5,5 мм, тупой конец, 3 металлических элемента троакар диаметром 11 мм, заостренный конец, 2 металлических элемента троакар диаметром 13 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 15 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 20 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 3,5 мм, заостренный конец, 1 кусок металла троакар диаметром 5,5 мм, заостренный конец, 3 металлических элемента переходник с силиконовой лентой диаметром 13-5,5 мм, красный 1 шт. переходник с силиконовой лентой диаметром 13-10 мм, 1 синий переходник с силиконовой лентой диаметром 11-5,5 мм, красный 1 шт. Система торакальных троакаров гибкая, полный диаметр 11 мм, рабочая длина не менее 100 мм синий 2 шт. Система торакальных троакаров гибкая, полный диаметр 5,5 мм, рабочая длина не менее 100 мм красный 4 шт. Торакальная троакарная система, гибкая, полный диаметр 11 мм, рабочая длина не менее 70 мм, синяя 2 шт. Торакальная троакарная система, гибкая, полный диаметр 5,5 мм, рабочая длина не менее 70 мм, красная 4 шт. закрывающий силиконовый колпачок, синий диаметр 11 мм для троакарных систем, диаметр 8 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. закрывающий силиконовый колпачок, для систем зеленых троакаров диаметр 13 мм, диаметр 10 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. закрывающий силиконовый колпачок, для красных троакарных систем диаметр 3,5 мм, диаметр 2 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. закрывающий силиконовый колпачок, белый диаметр 5,5 мм для троакарных систем, диаметр 4 мм 10 шт. в упаковке 1 шт. Троакарные системы среднего диаметра 11/13 мм диаметром 25x1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Мембранные системы диаметром 15 мм, диаметром 35х1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Троакарные системы среднего диаметра 20 мм диаметром 41x1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Троакарные системы среднего диаметра 3,5/5,5 мм диаметром 17х1,5 мм, 10 шт. 1 штука для одной упаковки Набор для вытяжки և ирригации 2 рупорных клапана с всасывающими трубками 5 և 10 мм, большие 1 шт. Игла Вереша, диаметр 2 мм, рабочая длина не менее 170 мм, хромированная матовая 1 шт. Рукоятка клапана для высокочастотных электродов, адаптируемая с двумя роговыми клапанами, для аспирации и ирригации, универсальное соединение LL 1 шт. Электрод с J-образным крючком, рабочая длина не менее 34 см, толщиной 2 шт. Электрод с L-образным крючком, рабочая длина не менее 34 см 2 шт. электрод-нож, рабочая длина не менее 34 см 2 шт. электрод-шарик, рабочая длина не менее 34 см 2 шт. Однополюсный электрод-шпатель диаметром 5 мм, шпатель, рабочая длина не менее 360 мм, с керамическим наконечником, 1 абсорбент одножильный кабель для электродов ent / lap / thor / arthro, диаметр 4 мм, гнездо, длина 3 м, вилка SDS 1 шт. с поворотной ручкой, золотое кольцо 3 на одно для стандартного вращающегося инструмента Рукоятка из углепластика для модульных вставок, вращающаяся, высокочастотная муфта кремилс, 3шт. 4 ручки с одним золотым кольцом для вращающегося стандартного инструмента Рукоятка из углеродного волокна для модульных вставок для вращающихся инструментов, высокочастотное соединение 4 шт. наружная трубка для модульных инструментов диаметром 5 мм, изолированная, рабочая длина не менее 330 мм, подходит ко всем рукояткам 7 шт. Наружная трубка для модульных инструментов, диаметр 10 мм, изолированная, рабочая длина не менее 330 мм, подходит ко всем рукояткам 4 шт. Кольцо резиновое для модульных закрывающих инструментов, диаметр 5 мм, автоклав, 10 шт. в упаковке. 1 предмет резьбовое кольцо для модульных инструментов диаметром 5 мм, 2 шт. Келли-переключатель, диаметр вкладыша 5 мм, крестообразный, слегка суженная рабочая длина не менее 330 м, 1 шт. двойного действия длина не менее 330 мм, 1 шт. двойного действия Келли-переключатель, диаметр 5 мм, зубчатый крестообразный, изогнутый, коническая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия смесительный переключатель, диаметр вставки 10 мм, наклон 90°, рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Переключатель смесителя Overholt, диаметр вставки 10 мм, тонкая, длинная губка, зубчатая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель бэбкока, диаметр вкладыша 5 мм, рабочая длина складывания не менее 330 мм, 1 штука за одно действие Держатель бэбкока, диаметр вставки 5 мм, рабочая длина мелкозубчатой ​​части не менее 330 мм, 1 двойного действия держатель debakey jaeger, диаметр вставки 5 мм, складной, 20 мм рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель Prestige, диаметр вставки 5 мм, длина рифленого зуба не менее 330 мм, 1 двойного действия державка Кохера, диаметр вставки 5 мм, зубья 3х4, рабочая длина насечки не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель длинных йоханов, диаметр вкладыша 5 мм, длина 40 мм, рабочая длина складывания не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. биопсийный овальный, диаметр вставки 5 мм, острый, чашечки овальные, рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия Держатель весла Бэбкока, диаметр вкладыша 5 мм, гладкий, с лопаткой, зубчатая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия держатель дебейки-бабкока, диаметр вставки 10 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия подъемник Дебейки, диаметр вставки 5 мм, длина 38 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. держатель Дебекея, диаметр вставки 5 мм, длина 25 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. держатель Дебекея, диаметр вставки 5 мм, длина 40 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 1 шт. двойного действия держатель Дебекея, диаметр вставки 5 мм, длина 60 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 1 шт. двойного действия Плоскогубцы, диаметр вставки 5 мм, рабочая длина не менее 330 мм двойного действия, длина губок 35 мм 1 шт. держатель дебейки сатинский, диаметр вставки 5 мм, длина 50 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, в одно действие, правая 1 шт. рукоятка сатинская, диаметр вставки 5 мм, длина 40 мм, травматическая рабочая длина не менее 330 мм, одно действие, левый 1 шт. торакальный зажим Дебейки Крафорда, диаметр вставки 5 мм, длина 35 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одну операцию торакальный зажим Дебейки Крафорда, диаметр вставки 5 мм, длина 50 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одну операцию легочный зажим Дебейки, диаметр вставки 5 мм, изогнутый, рабочая длина слева не менее 330 мм, 2 шт. за одно действие легочный зажим Дебейки, диаметр вставки 5 мм, s-образная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одно действие Ножницы Метценбаума из карбида вольфрама, диаметр вставки 5 мм, остро изогнутые, длинные лезвия 18 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. Твердосплавные ножницы Метценбаума, диаметр вставки 5 мм, изогнутое лезвие, короткие лезвия 12 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия Керамические карбид-вольфрамовые ножницы Метценбаума, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, длина 18 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. ножницы с керамическим крючком, диаметр вставки 5 мм, режущие лезвия круглые, рабочая длина не менее 330 мм, 1 шт. в одном действии микроножницы, диаметр вставки 5 мм, прямые, острые, рабочая длина не менее 330 мм, 1 штука за одно действие микроножницы, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, острая рабочая длина не менее 330 мм, 1 штука за одно действие микроножницы, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, острая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия ретрактор пищеводный, 10 мм, высота по вертикали 90°, с портом для чистки, рабочая длина не менее 330 мм с 1 торцевым отверстием Титановый зажим-держатель, 12 мм, рабочая длина не менее 45 см, вращающийся на 360°, с насадкой LL-шайба, 1 шт. Эндоскопический зажим-аппликатор бульдог 10 мм, вращающийся, с насадкой LL-шайба с зубчатыми браншами 1 шт. Эндоскопический зажим «бульдог» с золотым зеркальным покрытием челюсти 45 мм, прямые пружины, 1 отверстие под шов эндоскопический зажим «бульдог» с браншами 60 мм, золотой зеркальной крышкой, пружинный, прямой, с 1 отверстием под шов Эндоскопический зажим бульдог, бранша 17 мм, золотая крышка зеркала, пружина, отверстие под шов, 1 шт. эндоскопический зажим «бульдог» с браншей 25 мм, золотой зеркальной крышкой, пружинный, прямой, с 1 отверстием под шов эндоскопический зажим «бульдог», изогнутые бранши 17 мм, с позолоченной зеркальной пружиной, 2 отверстия с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический зажим бульдог, бранши изогнутые 25 мм, 2 отверстия с золотым зеркальным покрытием, по 1 отверстию с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический зажим «бульдог», изогнутые бранши 45 мм, с позолоченной зеркальной пружиной, 2 отверстия с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический зажим типа «бульдог», изогнутые бранши 60 мм, с позолоченной зеркальной пружиной, 2 отверстия с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический сатинский зажим «бульдог», 60 мм с зубчатой ​​​​золотой зеркальной пружиной типа Дебейки, 1 желтый Эндоскопический сатинский зажим «бульдог», 60 мм с зубчатой ​​​​золотой зеркальной пружиной типа Дебейки, 1 желтый Иглоуловитель с карбид-вольфрамовыми вставками левый, губка изогнутая, диаметр 5 мм, рукоятка прямая, рабочая длина не менее 330 мм, люэровский замок 1 шт. Иглоуловитель с карбид-вольфрамовыми вставками правый, губка изогнутая, диаметр 5 мм, рукоятка прямая, рабочая длина не менее 330 мм, Люэр-лок 1 шт. Руководство по узлам для экстракорпоральных узлов d. 4 мм, не менее 33 см, длина 1 шт. узел с прорезью для выжимания և ушко, рабочая длина 33 см, 4 мм, эргономичная ручка 1 шт. Биполярная рукоятка съемная, 5 мм, 1 шт. с плоским штекером биполярные вставки из карбида вольфрама ножницы Метценбаума 34 см, d. Вставка 5 мм 1 шт. Биполярный пинцет, 5 мм 34 см, изогнутая вставка 1 шт. Биполярный держатель 5 мм, вставка 34 см 1 шт. биполярный кабель для электродов, разъем прямой, вилка SDS 3 м 1 шт. Контейнер пластиковый для эндоскопов до 3-х эндоскопов диаметром 5 или 10 мм և 1 для оптоволоконного кабеля размерами не менее 465 мм x212x51 мм 1 шт. 2 чистящие щетки для рабочей длины 15x5 мм 50 см щетка для очистки, длина 230 мм, длина щетки: 60 мм, диаметр щетки: 13 мм 2 шт. 1 штука инструментального масла во флаконе 50 мл. масло инструментальное спрей (400 мл) 1 шт. Инсуффлятор Полный комплект. Газ - углекислый газ медицинского назначения торакальный зажим Дебейки Крафорда, диаметр вставки 5 мм, длина 35 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одну операцию торакальный зажим Дебейки Крафорда, диаметр вставки 5 мм, длина 50 мм, атравматичная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одну операцию легочный зажим Дебейки, диаметр вставки 5 мм, изогнутый, рабочая длина слева не менее 330 мм, 2 шт. за одно действие легочный зажим Дебейки, диаметр вставки 5 мм, s-образная рабочая длина не менее 330 мм, 2 шт. за одно действие Ножницы Метценбаума из карбида вольфрама, диаметр вставки 5 мм, остро изогнутые, длинные лезвия 18 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. Твердосплавные ножницы Метценбаума, диаметр вставки 5 мм, изогнутое лезвие, короткие лезвия 12 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия Керамические карбид-вольфрамовые ножницы Метценбаума, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, длина 18 мм, рабочая длина не менее 330 мм, двойного действия 1 шт. ножницы с керамическим крючком, диаметр вставки 5 мм, режущие лезвия круглые, рабочая длина не менее 330 мм, 1 шт. в одном действии микроножницы, диаметр вставки 5 мм, прямые, острые, рабочая длина не менее 330 мм, 1 штука за одно действие микроножницы, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, острая рабочая длина не менее 330 мм, 1 штука за одно действие микроножницы, диаметр вставки 5 мм, изогнутые, острая рабочая длина не менее 330 мм, 1 двойного действия ретрактор пищеводный, 10 мм, высота по вертикали 90°, с портом для чистки, рабочая длина не менее 330 мм с 1 торцевым отверстием Титановый зажим-держатель, 12 мм, рабочая длина не менее 45 см, вращающийся на 360°, с насадкой LL-шайба, 1 шт. Эндоскопический зажим-аппликатор бульдог 10 мм, вращающийся, с насадкой LL-шайба с зубчатыми браншами 1 шт. Эндоскопический зажим «бульдог» с золотым зеркальным покрытием челюсти 45 мм, прямые пружины, 1 отверстие под шов эндоскопический зажим «бульдог» с браншами 60 мм, золотой зеркальной крышкой, пружинный, прямой, с 1 отверстием под шов Эндоскопический зажим бульдог, бранша 17 мм, золотая крышка зеркала, пружина, отверстие под шов, 1 шт. эндоскопический зажим «бульдог» с браншей 25 мм, золотой зеркальной крышкой, пружинный, прямой, с 1 отверстием под шов эндоскопический зажим «бульдог», изогнутые бранши 17 мм, с позолоченной зеркальной пружиной, 2 отверстия с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический зажим бульдог, бранши изогнутые 25 мм, 2 отверстия с золотым зеркальным покрытием, по 1 отверстию с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический зажим «бульдог», изогнутые бранши 45 мм, с позолоченной зеркальной пружиной, 2 отверстия с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический зажим типа «бульдог», изогнутые бранши 60 мм, с позолоченной зеркальной пружиной, 2 отверстия с каждой стороны, 1 отверстие под шов Эндоскопический сатинский зажим «бульдог», 60 мм с зубчатой ​​​​золотой зеркальной пружиной типа Дебейки, 1 желтый Эндоскопический сатинский зажим «бульдог», 60 мм с зубчатой ​​​​золотой зеркальной пружиной типа Дебейки, 1 желтый Иглоуловитель с карбид-вольфрамовыми вставками левый, губка изогнутая, диаметр 5 мм, рукоятка прямая, рабочая длина не менее 330 мм, люэровский замок 1 шт. Иглоуловитель с карбид-вольфрамовыми вставками правый, губка изогнутая, диаметр 5 мм, рукоятка прямая, рабочая длина не менее 330 мм, Люэр-лок 1 шт. Руководство по узлам для экстракорпоральных узлов d. 4 мм, не менее 33 см, длина 1 шт. узел с прорезью для выжимания և ушко, рабочая длина 33 см, 4 мм, эргономичная ручка 1 шт. Биполярная рукоятка съемная, 5 мм, 1 шт. с плоским штекером биполярные вставки из карбида вольфрама ножницы Метценбаума 34 см, d. Вставка 5 мм 1 шт. Биполярный пинцет, 5 мм 34 см, изогнутая вставка 1 шт. Биполярный держатель 5 мм, вставка 34 см 1 шт. биполярный кабель для электродов, разъем прямой, вилка SDS 3 м 1 шт. Контейнер пластиковый для эндоскопов до 3-х эндоскопов диаметром 5 или 10 мм և 1 для оптоволоконного кабеля размерами не менее 465 мм x212x51 мм 1 шт. 2 чистящие щетки для рабочей длины 15x5 мм 50 см щетка для очистки, длина 230 мм, длина щетки: 60 мм, диаметр щетки: 13 мм 2 шт. 1 штука инструментального масла во флаконе 50 мл. масло инструментальное спрей (400 мл) 1 шт. Инсуффлятор Полный комплект. Газ - углекислый газ медицинского назначения | հատ | штука |  |  | 1 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության նշված սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն։ Երաշխիք առնվազն 1 տարի։

## 4-վիդեոլարինգոսկոպ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ | [10 empty] | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ժամկետը
Հ/Հ | [5 empty] | Չափի միավորը | [5 empty] | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Անվանումը /ռուսերեն/ | տեխնիկական բնութագիրը | տեխնիկական բնութագիրը /ռուսերեն/ | չափման միավորը | չափման միավորը /ռուսերեն/ | միավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն | ժամկետը
3 | 33110000/1 | վիդեոլարինգոսկոպ | торакоскоп | Տեսալարինգոսկոպ Քաշը՝ ոչ պակաս քան 180 գ Ավտոնոմ հոսանքի աղբյուր ապահովվող ոչ պակաս քան 240 րոպե Լույսի աղբյուր՝ բարձր ինտենսիվության LED Էկրան՝ ոչ պակաս քան 2,5” LCD գունավոր էկրան Տեսախցիկ՝ CMOS կամ համարժեք Նյութեր՝ ամուր բժշկական կարգի ջերմապլաստիկ: Սարքը և փաթեթավորումը լատեքսից զուրկ են։ Բազմակի օգտագործման շեղբեր, ավտոկլավացվող կամ ախտահանվող Չափերը՝ Macintosh շեղբ 1, 2, 3, 4 և X3 - բոլոր չափսերից առնվազն 2 հատ | Видеоларингоскоп Вес: не менее 180 г Автономное питание обеспечивается не менее 240 минут Источник света: светодиод высокой интенсивности Экран: цветной ЖК-экран не менее 2,5” Камера: CMOS или аналогичная Материалы: твердый медицинский термопласт. Упаковка устройства ումը не содержит латекса. Многоразовые лезвия, автоклавированные или продезинфицированные Габаритные размеры: Лезвие Macintosh 1, 2, 3, 4 և X3 - не менее 2 всех размеров | հատ | штука |  |  | 1 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության նշված սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն։ Երաշխիք առնվազն 1 տարի։

## 5-Անզգայացման սարք
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ | [10 empty] | մատակարարման
[11 empty] | հասցեն | ժամկետը
Հ/Հ | [5 empty] | Չափի միավորը | [5 empty] | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Անվանումը /ռուսերեն/ | տեխնիկական բնութագիրը | տեխնիկական բնութագիրը /ռուսերեն/ | չափման միավորը | չափման միավորը /ռուսերեն/ | միավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն | ժամկետը
5 | 33171700 | Անզգայացման սարք | Аппарат для анестезии | Անզգայացման սարք Անզգայացման սարք՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ։ Ներկառուցված խնամյալի մոնիտորով առնվազն 15 դյույմ էկրանով շարժվող բազկի վրա ամրացված որը համարվում է համակարգի մասնիկ և կառավարվում է անզգայացման սարքի կառավարման վահանակից ։ Էլեկտրոնային գազերի խառնիչի առկայություն՝ ոչ պակաս քան 0~15լ/ր տիրույթում ցուցադրված էկրանին։ Ներկառուցված՝ առնվազն 15.6 դյույմ կառավարման սենսորային TFT մոնիտորով առնվազն 1366×768 պիքսել տարլուծումով շարժվող բազկի վրա ամրացված: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով՝ առնվազն 0～30սմ H2O տիրույթում: O2 flush առնվազն 35～75 լ/ր տիրույթում։ Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ ոչ ավել քան 5 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի թեստով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, անզգայացնող գազի և ածխաթթու գազի տվիչներով, շարժական, ներկառուցված 2 դարակներով, տեղակայված չորս անտիստատիկ անիվների վրա, որոնցից առնվազն երկուսը արգելակներով են, անզգայացնող գազի պասիվ հեռացումով՝ բացասական ճնշման առնվազն -0.3սմ H2O ցուցանիշով։ Հաղորդակցության մուտքեր՝ USB առնվազն 2հատ, RJ45, RS-232: 22մմ ACGO գազահեռացման համակարգ։ Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 (կամ համարժեք) NIST մուտքերը ՝ առնվազն O2, N2O, Air։ Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 0-2000 մլ, Tslope առնավազն 0-2 վարկյան տիրույթում , ներշնչման դադարը՝ ոչ պակաս քան 5-60%, ներշնչման ժամանակը ոչ պակաս քան 0,4-5 վարկյան, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 4-100, ներշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 120 լ/ր, I:E հարաբերությունը առնվազն 4:1～1:10, արտաշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 10～100սմ H2O, րոպեական օդափոխությունը առնվազն 0.1～99.9 լ/ր, պետք է համալրված լինի CO2-ի կոնցենտրացիայի և անզգայացնող գազերի հիմնական հոսքի ISO 21647 գազանալիզատորով և արտացոլման հնարավորությունով՝ ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկումով, շնչառական ծավալի կորը առնվազն 0-2լ ցուցանիշով, ETCO2 կորը առնվազն 0-1000 մմսս, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցից՝ ոչ պակաս քան 120ր։ Դիտարկման հնարավորությունները՝ շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 0-2500 մլ, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0-100, թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում։ Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ առնվազն ճնշում, հոսք, ծավալ, թթվածին, ածխաթթու գազ, անզգայացնող գազի մինիմալ ալվեոլյար կոնցենտրացիա: Տագնապի ազդանշանները՝ առնվազն FiO2, Ppeak, Vt, Apnea, EtCO2: Թոքերի արհեստական օդափոխության ռեժիմները առնվազն VCV, PCV, PRVC, SIMV VCV, SIMV PCV, PSV, Manual: Հոսանքի աղբյուրը ～100-240V， 50/60 Hz +-3Hz，6A, քաշը՝ ոչ ավել քան 140 կգ, չափսերը Բ x Լ x Խ՝ ոչ ավել քան 1450մմ X 900մմ X 700մմ (±10մմ)։ Լրակազմ՝ Մեծահասակների և երեխաների համար նախատեսված շնչառական խողովակների հավաքածու: Գոլորշացուցիչ՝ 2 հատ, միացման ստանդարտը՝ Selectatec։ Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն՝ ISO 13485։2016, IEC 60601-1-8, ISO 14001, ISO 14971, CE սերտիֆիկատ կամ FDA կամ համարժեք: | Аппарат для анестезии Наркозный аппарат для взрослых, детей и младенцев, с микропроцессорным управлением, пневматическая система ингаляции. Встроенная вакуумная система. Устанавливается на экран размером не менее 15 дюймов со встроенным монитором ухода, который считается частью системы և управляется панелью управления наркозного аппарата. Наличие электронного газового смесителя на экране отображается в диапазоне не менее 0~15 л/мин. Встроенный, не менее 15,6-дюймовый управляющий TFT-сенсор, установленный на подвижном кронштейне, с разрешением не менее 1366×768 пикселей. Электронная регулировка ПДКВ в диапазоне не менее 0 ～ 30 см H2O. Поток O2 в диапазоне не менее 35 ～ 75 л/мин. Самотестирование системы - не более 5 минут. Оснащен тестом на герметичность, автоматической идентификацией типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком кислорода, анестезирующим газом և датчиками углекислого газа, подвижным, с 2 встроенными стойками, с не менее чем четырьмя противоскользящими колесами, установленными на четырех противоскользящих колесах С 0,3 см H2O индекс. Коммуникационные входы: USB не менее 2 шт., RJ45, RS-232. Система газоотвода ACGO 22 мм. Стандарт ввода газа: ISO 5359 (или аналогичный) Входы NIST: как минимум O2, N2O, воздух. Дыхательный объем: не менее 0-2000 мл, Tсклон в пределах не менее 0-2 секунд, пауза вдоха - не менее 5-60%, время вдоха не менее 0,4-5 секунд, частота дыхания - не менее от 4 до 100, поток вдоха не менее 120 л/мин, соотношение I:E не менее 4:1 ～ 1:10, поток выдоха не менее 180 л/мин, предел давления не менее 10 ～ 100 см H2O, минутная вентиляция не менее 0,1 ～ 99,9 л/мин, должна быть оснащена концентратором СО2 հիմնական детектор потока основного анестезирующего газа с газоанализатором ISO 21647 ETC, работа от встроенного аккумулятора - не менее 120 минут. Возможности мониторинга: дыхательный объем - не менее 0-2500 мл, частота дыхания - не менее 0-100, наличие таймеров во всех режимах. Возможность отображения кривых: минимальное давление, поток, объем, кислород, углекислый газ, минимальная альвеолярная концентрация анестезирующего газа. Сигналы тревоги: минимум FiO2, Ppeak, Vt, Apnea, EtCO2. Режимы легочной вентиляции не ниже VCV, PCV, PRVC, SIMV VCV, SIMV PCV, PSV, Manual. Источник питания ～ 100-240В, 50/60 Гц + -3Гц, 6А, масса не более 140 кг, габариты В х Д х Ш: не более 1450 мм Х 900 мм Х 700 мм (±10 мм). Комплект: комплект дыхательных трубок для взрослых и детей. Испаритель: 2 шт., стандарт подключения: Selectatec. Гарантия не менее 12 месяцев. Установка և обучение, руководство пользователя. Товар новый, неиспользованный. Обязательное наличие сертификатов качества և безопасности: ISO 13485:2016, IEC 60601-1-8, ISO 14001, ISO 14971, сертификат CE или FDA или эквивалент. | հատ | штука |  |  | 1 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 10 | մատակարարումը սկսվելու է պայմանագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրի կատարումը սկսել ավելի կարճ ժամկետից:
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության նշված սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն։ Երաշխիք առնվազն 1 տարի։