## Տեխ․ Բնութագիր-Գնման Ժամ․
Հավելված N 1
___ ____________ 2025թ. կնքված
«ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/06» ծածկագրով պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
Հ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը* | Ժամկետը
1 | 38421250 | Հարվածաալիքային թերապիայի սարք | Արտամարմնային հարվածաալիքային թերապիայի սարք, որն օգտագործվում է մարդու մարմնի որևէ մասի ցավը մեղմելու համար հարվածային ալիքների կիրառման միջոցով: Սարքը պետք է բաղկացած լինի պնևմատիկ մասից, կառավարման վահանակից և ձեռքի բռնակից: Հզորության ընտրությունը պետք է բաղկացած լինի ներքին համակարգի երկու տեսակից՝ Թվային: Կարգավորվում է մեկ անգամ՝ ստեղնով՝ նշանակված հզորությամբ՝ 2 բար, 3 բար, 4 բար Անալոգային: Կարգավորվում է հզորությունը 1~7 բար՝ պնևմատիկ կարգավորիչով Սենսորային էկրանի առկայություն Հոսանքի մուտք AC 220V/60 Hz Հզորության սպառում 440 VA Էլեկտրոնային հարվածից պաշտպանություն։ 1 Դաս, B տիպ Ելքային ճնշում ։ 1բար ~ 7բար ±20% Ելքային հաճախականություն 1~10Hz ±20% Էներգիայի խտություն՝ 0.038մՋ/㎟ ~ 0.280մՋ/㎟ ±20% Չափսը՝ 549 x 452 x 972 մմ ± 10մմ Քաշ՝ 50 կգ ±2 կգ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 սերտիֆիկատի պարտադիր առկայություն | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան,Զորավար Անդրանիկի 5/9 | 1 | Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո համապատասխան համաձայնագրի կնքման պահից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում:
2 | 33121260 | Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով | Էքսպերտ դասի Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով, սև/սպիտակ տպիչով և անխափան սնուցման սարքով Կիրառման ոլորտներ՝ Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ նախատեսված բազմապրոֆիլ ախտորոշման համար։ Համակարգը պետք է ապահովի առաջադեմ պատկերավորում հետևյալ ոլորտներում՝ որովայնի հետազոտություն, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, մկանա-ոսկրային համակարգ, ուրոլոգիա, մակերեսային տեղակայված օրգաններ և կառուցվածքներ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա, ուռուցքաբանություն; Մոնիտորներ` Բարձր հստակության LED մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 23" Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080; Ղեկավարման վահանակի կարգաբերում` Պտույտ և հորիզոնական հարթության մեջ թեքում; Ղեկավարման վահանակի բարձրության կարգաբերում; Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 14" Ուլտրաձայնային սարքի գործառույթները կառավարելու և հետազոտության ընթացքում արագ աշխատանք ապահովելու համար ստեղնաշարի առկայություն; Մասնագիտացված ծրագրերի փաթեթներ (ոչ պակաս քան)`Որովայնի հետազոտությունների, մակերեսային տեղակայված օրգանների և կառույցների, մկանային-ոսկրային համակարգի, ծննդօգնության, ներարգանդային պտղի զարգացման հետևման արձանագրություն, գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության, ուրոլոգիայի, օնկոլոգիայի, նորածնաբուժության ծրագրերի առկայություն; Տրիպլեքս ռեժիմի աջակցության համար ծրագրի առկայություն՝ В+CFM+PW, B+PD+PW, B+TVI+TDI Իրական ժամանակում պատկերի ֆիլտրման, պատկերի մանրամասն մշակման, արտեֆակտների հեռացման և ուրվագծի բարելավման ծրագրերի առկայություն; Արգանդի արատները հայտնաբերելու ծրագրի առկայություն; Պտղի հիմնական կենսաչափական պարամետրերի ավտոմատ չափում; Քանակական և որակական էլաստոգրաֆիայի ծրագրի առկայություն; Կրծքագեղձի գոյացությունների ավտոմատ հայտնաբերման և վերլուծության ծրագրի առկայություն; Վահանաձև գեղձի գոյացությունների ավտոմատ հայտնաբերման և վերլուծության ծրագրի առկայություն; Պտղի ուղեղի արատների, տարբեր խտության նուրբ հյուսվածքային վնասվածքների, պտղի սրտի պատերի և փականների արատների ախտորոշման ծրագրի առկայություն; Պտղի և արգանդի գնահատման, փափուկ հյուսվածքների և ոսկորների նույնականացման, պտղի եռաչափ անատոմիայի վերարտադրման ծրագրի առկայություն; Ծավալային տվիչներով 3D ստատիկ և իրական ժամանակի 4D ռեժիմով սկանավորման ծրագրի առկայություն; Եռաչափ հետազոտվող օբյեկտի մի քանի ծավալային հատվածների միաժամանակյա դիտելու ծրագրի առկայություն; Ձվարանների ուռուցքի ռիսկի ուլտրաձայնային գնահատման ծրագիր; Արգանդի հիմնական պարամետրերի ավտոմատ հայտնաբերում և չափում, Պտղի սրտի ծավալային դինամիկ վիզուալիզացիայի ծրագիր, Պտղի սրտի աջ և ձախ փորոքների Թեյի ինդեքսի ավտոմատ չափման ծրագիր, Միջին սագիտալ գծի երկայնքով պտղի օձիքային թափանցիկության ավտոմատ չափման ծրագրի առկայություն; Ծավալային սկանավորման ռեժիմում պտղի երկար ոսկորների ավտոմատ հայտնաբերման և չափման ծրագրի առկայություն; Ծավալային սկանավորման ռեժիմում պտղի վերջույթների փափուկ հյուսվածքների վերլուծության ծրագրի առկայություն; Ֆոլիկուլների ծավալները ավտոմատ հայտնաբերելու և չափելու երկչափ և եռաչափ ծավալային սկանավորման ծրագրի առկայություն; Ուլտրաձայնային հետազոտության փուլերը ավտոմատացնելու և արձանագրելու ծրագրի առկայություն. գործարանային արձանագրություններ և օգտագործողի արձանագրությունների խմբագիր; անոտացիաների ավտոմատ լրացում, սկանավորման ռեժիմների անցում և չափումների ակտիվացում; Հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների հիման վրա B-ռեժիմում պատկերի ավտոմատ օպտիմալացման ծրագրի առկայություն; Գունային քարտեզագրման ռեժիմում պատկերի ավտոմատ օպտիմալացման ծրագրի առկայություն; Դոպլերյան սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացման ծրագրի առկայություն. Բազային գծի ավտոմատ շտկում; PRF ավտոմատ շտկում; Անկյան ավտոմատ շտկում; Սպեկտրի ավտոմատ շրջում (ինվերսիա); Պատկերի հետագա օպտիմալացման համար չմշակված «հում» ուլտրաձայնային տվյալներին մուտք գործելու ծրագրի առկայություն; Ուլտրաձայնային պատկերների արխիվացման և թվային մշակման ծրագրի առկայություն; Հիվանդների արխիվների կազմում; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում Raw DICOM «հում» տվյալներով ձևաչափով; Նախկինում պահպանված պատկերների հետմշակում; Չափումների և հաշվարկների կատարում; Հետազոտությունների զեկույցների դուրս բերում; Ուլտրաձայնային պատկերների պահպանում USB-ի վրա; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում ստանդարտ ձևաչափերով (AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM); Արտաքին աշխատանքային կայանում արխիվացված ստատիկ պատկերների և կինոհանգույցների դիտման համար ծրագրի առկայություն; Ուլտրաձայնային հետազոտության հաշվետվությունները կազմաձևելու և անհատականացնելու ծրագրի առկայություն՝ ուլտրաձայնային սարքի վրա պատկերներ և գծապատկերներ տեղադրելու հնարավորությամբ; Հաճախականությունը ոչ պակաս քան 4000 կադր/վայրկյան; Մշակման ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 700000; Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս քան 256դԲ; Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան 50սմ; Համակարգի լրիվ հաճախականության տիրույթը ոչ պակաս քան 1,7-22ՄՀց; Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4; Տվիչներ․ Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 256; Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 5-ից 18 Մհց միջակայքում; Ապերտուրայի չափը ոչ պակաս քան 37 մմ; Պետք է ունենա ծավալային կոնվեքս տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 192; Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 1-ից 7 Մհց միջակայքում; Սկանավորման անկյունը ոչ պակաս քան 55° Պետք է ունենա ծավալային ներխոռոչային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 192; Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 2-ից 10 Մհց միջակայքում; Սկանավորման անկյունը ոչ պակաս քան 140° Սկանավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան)՝ B-ռեժիմ, M-ռեժիմ, կեղծ-կոնվեքսային սկանավորում B-ռեժիմում գծային տվիչների համար, տարածական կոմպաունդավորում, հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ THI, իմպուլսային ալիքային Դոպլեր PW, բարձր իմպուլսային կրկնության հաճախականության ռեժիմ (HPRF), գունավոր Դոպլեր CFM, էներգետիկ Դոպլեր PD, ուղղորդված էներգետիկ Դոպլեր, իրական ժամանակում տրիպլեքս ռեժիմ; Պատկերների ձևավորում՝ ակուստիկ ճառագայթման հզորության կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին; ստացված ազդանշանի ուժեղացման կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին; դինամիկ ֆոկուսավորում՝ ընդունման վրա; դինամիկ ապերտուրա ՝ ճառագայթման և ընդունման համար; B-ռեժիմում և CFM ռեժիմում գծերի խտությունը կարգավորելու հնարավորություն; հաճախականային կոմպաունդավորում; դինամիկ ֆիլտրում՝ ըստ սկանավորման խորության; կիսատոն պատկերի կեղծ գունավորում; վիզուալիզացիայի պարամետրերի փոփոխություն (հետմշակում) «սառեցված» պատկերի վրա; դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում և արյան հոսքի պարամետրերի ավտոմատ չափում; պատկերի պտույտ և ինվերսիա, պատկերի սահմանի ընդգծման ֆիլտր, պատկերի հարթեցում; Չափումներ (ոչ պակաս քան)` չափումների իրականցման տարբերակներ՝ հետազոտության ընթացքում; կինոհանգույցի հիշողությունից; պահպանված ֆայլերից; B-ռեժիմի չափումներ՝ Հեռավորություն, մակերես, ծավալ, անկյուն, աստիճան, գծային չափերի հարաբերակցություն, մակերեսի հարաբերակցություն; M-ռեժիմի չափումներ՝ Հեռավորություն, արագություն, Ժամանակային ինտերվալ, Սրտի զարկերի հաճախականություն, արագացում, բարձրացման/նվազման ժամանակ; Ճառագայթման Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը իմպուլս- ալիքային Դոպլեր PW ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 1,5 – 30 kHz միջակայքում; Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը Դոպլերային սկանավորման ժամանակ CFM ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 0,125 - 25 kHz միջակայքում; Իրական ժամանակում պատկերի խոշորացում (ակուստիկ խոշորացում) ոչ պակաս քան 40 անգամ; Ստոպ-կադր ռեժիմում (PAN-Zoom) պատկերի խոշորացում ոչ պակաս քան 20 անգամ; Մոխրագույն սանդղակը ոչ պակաս քան 256; Կինոհանգույց, կադրերի քանակը ոչ պակաս քան 60000; Սկանավորման ռեժիմներ՝ Խորությամբ ուժեղացման գոտիների քանակը՝ ոչ պակաս քան 8; Ճառագայթման վրա միաժամանակ աջակցվող Ֆոկուսային գոտիների քանակը ոչ պակաս, քան 8 Բազմաճառագայթ ընդունում, Շարունակական ալիքային դոպլեր, Հյուսվածքային դոպլեր (TVI) Պետք է ունենա ինտեգրված աշխատանքային կայան՝ Կոշտ սկավառակի հզորությունը` ոչ պակաս քան 500 Գբ; Պատկերի արխիվացում ներկառուցված կոշտ սկավառակի վրա; Պատկերի արխիվացում արտաքին կրիչների վրա՝ USB միացքի միջոցով; Կադրերի և կինոհանգույցի ձայնագրում DICOM ձևաչափով; Կադրերի և կինոհանգույցի ձայնագրում; Լրակազմ և պարագաներ՝ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ; Սև/Սպիտակ Sony տպիչ; Առցանց UPS; Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն; Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz; Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 18 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485 կամ համարժեք, 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | հատ |  |  | 1 |  | 1
*Ապրանքների մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ Հասցե`ՀՀ, ք. Երևան, Զորավար Անդրանիկի 5/9 փ Բանկը` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ` 1570019798877900 ՀՎՀՀ01806173 Էլ. Հասցե` malatiasebastiamc@gmail.com Տնօրեն` Կամսար Բաբինյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

## Վճ․ Ժամ․
Հավելված N 2
___ ____________ 2025թ. կնքված
«ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/06» ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202-թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում*
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 38421250 | Հարվածաալիքային թերապիայի սարք
2 | 33121260 | Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ 3 տվիչով
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | «ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ Հասցե`ՀՀ, ք. Երևան, Զորավար Անդրանիկի 5/9 փ Բանկը` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ` 1570019798877900 ՀՎՀՀ01806173 Էլ. Հասցե` malatiasebastiamc@gmail.com Տնօրեն` Կամսար Բաբինյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ