ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի  սեպտեմբերի 1-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.08.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 01.09.2022թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321 մրցույթի 2-րդ չափաբաժնով պահանջվող թվային շարժական ռենտգեն համակարգի բնութագրում առկա է անճշտություն կախված գեներատորի հզորության և գեներատորի ներկառուցված մարտկոցով աշխատելու ձևակերպումների միջև։ Ուզում ենք նշել, որ տվյալ համակարգերի արտադրության մեջ երկարամյա փորձ ունեցող ընկերությունների գերակշիռ մասը չունեն միևնույն ժամանակ 4 կամ 5Կվտ հզորությամբ սնուցման աղբյուր, որը իր հերթին գործարկվում է սեփական մարտկոցների օգնությամբ։ Այն համակարգերը, որոնք ունեն ներկառուցված մարկտոցներ, հզորությունը սահմանափակվում է հիմնականում մինչև առավելագույնը 2կՎտ։ Սակայն այդ սեգմենտի համակարգերը ունեն շատ սահմանափակ կիրառություն, և որոնց ցածր հզորության գեներատորը թույլ չի տալիս իրականացնել բոլոր օրգան համակարգերի պատշաճ որակով ռենտգեն սկանավորում։ Խնդրում ենք խմբագրել և հեռացնել գեներատորի ներկառուցված մարտկոցով աշխատելու վերաբերյալ պահանջը, քանի որ հրավերի պայմանների համակարգային և միաժամանակյա կիրառության դեպքում այն առաջացնում է տեսական հակասություն և գործնականում կիրառման գրեթե անհնարինություն։»

Պարզաբանում.

Հաշվի առենելով ներկայացված հարցադրումը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց գնման ընթացակարգի հրավերում կատարել համապատասխան փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝ 011514375։

Էլեկոտրանային փոստ՝ ani.hambardzumyan@yerevan.am 	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/321 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը