ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար սրտի կորոնար անոթների ստենտավորման ժամանակ օգտագործվող բժշկական գործիքերի և պարագաների ձեռքբերման նպատակով «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունվարի 10-ին կնքված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-2-ԵՊԲՀ-1» և  «ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-2-ԵՊԲՀ-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ/2
	հատ
	-
	1300
	-
	7150000
	Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից` պատված պոլիտետրաֆլյուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը:                                                                                                                                                                                                                           Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025;  0,035; 0,038, պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ;  260 սմ:                                                                                                                                                                 Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձեւ:                                                                                                                                                                    Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն ունի իր ծայրի չափը, և  գերՃկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 սմ:                                                                                                                                                                               Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
	-

	3
	Դեղապատ ստենտ/3
	հատ
	-
	220
	-
	27324000
	Դեղապատ ստենտ, դեղը Սիրոլիմուս, որով պետք է պատված լինի միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը` կոբալտ քրոմ, պետք է ունենա բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը ոչ ավել, քան՝ 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը ոչ ավել, քան՝ 131 աստիճանը , դեղի դոզան`ոչ ավել, քան՝ 3.9μg/mm ներծծվող պոլիմեր, դեղով պետք է պատված լինի միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը պետք է վերանա 3-4ամսվա ընթացքում: Ստենտի բալոնը պետք է լինի՝ եռաթև, նեյլոնից: Մուտքի տրամագիծը`ոչ ավել, քան՝ 0.43մմ: Դիստալ հատվածը պետք է լինի հիդրոֆիլիկ ծածկույթով , պրոքսիմալ հատվածը պետք է լինի սիլիկոնե ծածկույթով: Աշխատաքային երկարությունը՝ աչ պակաս, քան՝ 144սմ:                                                                                                                                                                                                                                                     Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ:                                                                                                                                                                                                 Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են  ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ:                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: 
	Դեղապատ ստենտ, դեղը Սիրոլիմուս, որով պատված է միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը` կոբալտ քրոմ,  բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը 131 աստիճան, դեղի դոզան 3.9μg/mm ներծծվող պոլիմեր DL-lactide-cocaprolactone, դեղով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում: Ստենտի բալոնը եռաթև, Nylon 12 նյութից: Մուտքի տրամագիծը 0.43մմ, փակված վիճակում ստենտի տրամագիծը 1,12՝ 3,0մմ տրամագծի դեպքում: Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլիկ ծածկույթ է, պրոքսիմալ հատվածը՝ սիլիկոնե ծածկույթ: Աշխատաքային երկարությունը՝ 144սմ:                                                                                                                                                                                                                                                     Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ:                                                                                                                                                                                                 Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են  ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ:                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK վկայականի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

	4
	Դեղապատ ստենտ/4
	հատ
	-
	400
	-
	49680000
	Ստենտի նյութը և կառուցվածքը -  լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացքից կազմված գլան, ստենտի ծածկը՝ Էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը՝ 2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտը պետք է ունենա երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտը պետք է ունենա երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը պետք է  ձևավորված լինի սիմետրիկ ամրակներով` բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի դուրսբերումը։ Ստենտի պատերի  հաստությունը -  ոչ ավել, քան՝  0.0032”: Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը՝ գերազանց: Ստենտը պետք է լինի ոչ ֆեռոմագնիսական և ունենա բարձր ճառագայթային ուժ։ Մետաղական մակերեսի ընդարձակումը պետք է կատարվի՝ 13.3%-ի սահմաններում 3.0 մմ տրամագծի դեպքում, 12.8%-ի սահմաններում` 4.0 մմ-ի դեպքում։ Լայնացումից առաջացած կարճացումը պետք է լինի՝ 0%  3.0 x 18 մմ ստենտի համար: Անկախ լայնացման աստիճանից չպետք է գերազանցի ստենտի երկարության 5%-ը: Հետագա տեղաշարժման հավանականությունը պետք է լինի  ոչ ավել, քան՝ 4.4%, 3.0 x 18 մմ ստենտի համար։ Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm (±1%), պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm (բոլոր տրամագծերի ստենտերի համար)։ Անցման պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝  0.0425" (3.0 x 18), ծայրի մուտքի պրոֆիլը ոչ ավել, քան՝ 0.017": Բալոնի միջին չափսը պետք է լինի 0.041 դույմ կամ 1.04 մմ (±1%)՝ 3.0x18 մմ ստենտի համար: Բալոնը պետք է լինի բարակ երկակի շերտով, նյութը՝բազմաշերտ պեբաքս։  Ուղղորդիչ կաթետերի ներքին նվազագույն տրամագիծը - 0.056 դյույմ կամ 1.4 մմ (բոլոր չափսի ստենտերի համար)։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը պետք է բաղկացած լինի ակրիլային և ֆլյուրո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին, 88 բg (±1%)։ Ստենտի աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 138սմ և ոչ ավել քան 145սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են  ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ։ Բացված ստենտի մաքսիմալ տրամագիծը՝ 2.0-2.5-ը մինչև 3.25 մմ, 2.75-3.0-ը մինչև 3.75 մմ, 3.5-4.0-ը մինչև 4.5 մմ։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության`  8, 12, 15, 18, 23, 28 մմ (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 մմ (2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում)։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
	Ստենտի նյութը և կառուցվածքը՝  լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացքից կազմված գլան, ստենտի ծածկը՝ Էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը՝ 2.25-3.0մմ տրամագծով ստենտն ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5-4.0մմ տրամագծով ստենտն ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով` բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի դուրսբերումը։ Ստենտի պատերի  հաստությունը ոչ ավել, քան՝  0.0032”: Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը՝ գերազանց: Ստենտը ոչ ֆեռոմագնիսական է և ունի բարձր ճառագայթային ուժ։ Մետաղական մակերեսի ընդարձակումը՝ 13.3%-ի սահմաններում 3.0 մմ տրամագծի դեպքում, 12.8%-ի սահմաններում` 4.0 մմ տրամագծի դեպքում։ Լայնացումից առաջացած կարճացումը՝ 0%  3.0 x 18 մմ ստենտի համար: Անկախ լայնացման աստիճանից չի գերազանցում ստենտի երկարության 5%-ը: Հետագա տեղաշարժման հավանականությունը ոչ ավել, քան՝ 4.4%, 3.0 x 18 մմ ստենտի համար։ Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm (±1%), պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm (բոլոր տրամագծերի ստենտերի համար)։ Անցման պրոֆիլը՝  0.0425" (3.0 x 18), ծայրի մուտքի պրոֆիլը՝ 0.017": Բալոնի միջին չափսը՝ 0.041 դույմ կամ 1.04 մմ (±1%)՝ 3.0x18 մմ ստենտի համար: Բալոնը՝ բարակ երկակի շերտով, նյութը՝բազմաշերտ պեբաքս։  Ուղղորդիչ կաթետերի ներքին նվազագույն տրամագիծը - 0.056 դյույմ կամ 1.4 մմ (բոլոր չափսի ստենտերի համար)։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլյուրո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին, 88 բg (±1%)։ Ստենտի աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 138սմ և ոչ ավել քան 145սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են  ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ։ Բացված ստենտի մաքսիմալ տրամագիծը՝ 2.0-2.5-ը մինչև 3.25 մմ, 2.75-3.0-ը մինչև 3.75 մմ, 3.5-4.0-ը մինչև 4.5 մմ։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության`  8, 12, 15, 18, 23, 28 մմ (2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում), 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 մմ (2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում)։ Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

	6
	Վաեր ուղորդիչ կաթետեր/3
	հատ
	-
	350
	-
	11550000
	Ուղորդիչ լարը պետք է լինի հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Ծայրի զսպանակը պետք է լինի պլատինից, զսպանակի մնացած մասը պետք է լինի  չժանգոտվող պողպատից: Զսպանակին ամցումը պետք է լինի նիկել տիտանից՝ պատված պոլիտետրաֆլյուորոէթիլենով (PTFE) հատուկ ծածկույթով: Ծայրի  քաշը ոչ ավել, քան՝ 0.6 գրամ: Լարի անցումը ծայրին ոչ ավել, քան՝ 2մմ, պետք է պատված լինի սիլիկոնով: Լարի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝180սմ, տրամագիծը՝ 0.014՞ 0.36մմ: Լարի հատվածը պետք է լինի չժանգոտվող մետաղից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից: Զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից՝ պատված պոլիտետրաֆլյուորոէթիլենով (PTFE) հատուկ ծածկույթով: Ծայրի քաշը 0.6 գրամ: Լարի անցումը ծայրին 2մմ, պատված սիլիկոնով: Լարի երկարությունը՝180սմ, տրամագիծը՝ 0.014՞ 0.36մմ: Լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	16.12.2016թ. «Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.11.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	27.11.2018թ.

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	01.12.2018թ.
	03.12.2018թ.

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 3

	1
	«Լաէկա» ՍՊԸ
	-
	24200000
	-
	-
	-
	24200000

	Չափաբաժին 4

	1
	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ
	-
	49680000
	-
	-
	-
	49680000

	Չափաբաժին 6

	1
	«Լաէկա» ՍՊԸ
	-
	10150000
	-
	-
	-
	10150000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	19.12.2018թ. 

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.12.2018թ.
	29.12.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	09.01.2019թ. 

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	09.01.2019թ. /չափաբաժիններ 3, 6/, 10.01.2019թ. /չափաբաժին 4/

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	10.01.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	4
	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ
	«ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-2-ԵՊԲՀ-1»
	10.01.2019թ.
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.
	-
	-
	49.680.000,00

	3, 6
	«Լաէկա» ՍՊԸ
	«ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/16-2-ԵՊԲՀ-2»
	10.01.2019թ.
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ 15.12.2019թ.
	-
	-
	34.350.000,00

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	4
	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արաբկիր 41փ. 12/3 
	PROFTESTLLC@gmail.com
	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ 220290123490000
	00120301

	3, 6
	«Լաէկա» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 3-18 
	laeka@web.am
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 

15700 02271710100 
	00058539 

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։
N 1 չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած նվազագույն գների հավասարության հիմքով:



	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	22.11.2018թ. հրավերը, իսկ 29.11.2018թ. հրավերի փոփոխությունը հրապարակվել է www.procurement.am և www.eauction.armeps.am կայքերում:



	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տատյանա Միրզոյան
	060 651 471
	procurement2.ysmu@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

