ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի ապրիլի 10-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Շարժական թվային ռենտգեն սարքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.04.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ  10.04.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
 Հարգելի գործընկեր, 

Խնդրում ենք պարզաբանեք հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ 

1. «Բարձր լարման տիրույթ՝ 40-125 կՎ», «Հոսանքի ուժի տիրույթ՝ 10-400մԱ», «Հոսանքի ուժի ժամանակային տիրույթ՝ 0,1-500մԱ», «Ժամանակի միջակայք 0,001-10 վայրկյան», «Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով)», «Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը՝ 660-1990 մմ» տողերը լրացված են ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի դրույթներին ոչ համապատասխան։ Խնդրում ենք շտկել վերը նշված սխալմունքը։ 

2. Ինչո՞վ է պայմանավորված «Ժամանակի միջակայք 0,001-10 վայրկյան» տողում մինչև 10 վայրկյան տվյալը։ Արդյո՞ք շարժական ռենտգեն սարքը օգտագործվելու է մարդկանց,թե՞ փղերի, գետաձիերի, ռնգեղջյուրների (ի նկատի ունենք 1 մետրից ավել մարմին ունեցող կենդանական էակների ու խոսքը տրամագծի մասին չէ) ռենտգեն հետազոտության համար։ 

3. Արդյո՞ք ռենտգեն հետազոտությունները անցկացվելու են երկու հարկանի մահճակալների վրա։ Նկարելու ե՞ք սենյակի դռնից։ Քանզի «Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը՝ 660-1990 մմ» (մոտ 2 մետրից 10մմ պակաս) տողով բնորոշվում է միայն դա։ 

4. Դետեկտորի «Մատրիցայի կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 3075x2560» տողով բնորոշվում է ոչ ստանդարտ, այսինքն միայն մեկ արտադրողին բնորոշող տվյալ։ Ինչը որ հակասում է ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածին։ 

5. «Մատակարարման պահին սարքը պետք է ունենա որակը հավաստող ուղեկցող փաստաթուղթ»՝ ո՞րն է այդ փաստաթուղթը, որը պետք է հավաստի որակը։ Խնդրում ենք հստակեցնել։ 

6. «Մատակարարման պահին սարքը պետք է ունենա որակը հավաստող ուղեկցող փաստաթուղթ և IVD (In-Vitro Diagnostic) հավաստագիր»: In-Vitro Diagnostic ի՞նչ կապ ունի ռենտգեն սարքի հետ և ինչո՞վ է պայմանավորված այս փաստաթղթի պարտադիր առկայությունը։ 

7. Ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրով բնորոշվում է միայն մեկ արտադրողի, այն է Կորեական DRGEM ընկերության TOPAZ մոդելը, որի վաճառողը Կոնցեռն-էներգոմաշ ՓԲ / Դիավանտ ՍՊ ընկերությունն է , ինչը որ հակասում է ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածին։
Պարզաբանում N 1` 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ստացված հարցման վերաբերյալ հայտնում ենք, որ հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն և կհրապարակվի փոփոխված հրավեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

