ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հուլիսի 25-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/42»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Ակնաբուժական սարքերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.07.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`
       Հարցադրում N 1`
Բարև ձեզ: 

Հստակեցրեք, խնդրեմ՝

- 2-րդ չափաբաժնում նշված երեք տեսակի (60D, 78D և 90D) ակնաբուժական հետազոտման լինզաների, որից քանի հատ պետք է մատակարարվի, եթե ընդհանուր քանակը նշել եք 5 հատ

- առաջին չափաբաժնում նշված ճեղքային միկրոսկոպի բնութագրերում գրված են՝

- Խոշորացումներ՝ առնվազն 5×, 10×, 16×, 25×, 50×

- Կոնվերգենցիա՝ առնվազն 13.2° աստիճան

- Օկուլյարների խոշորացում՝ առնվազն 12.5x

- Օկուլյարնեի շտկման դիապազոն՝ առնվազն -8D-ից +8D

Երբ կիրառվում են 12.5x խոշորացնող օկուլյարներ, ապա մաքսիմալ խոշորացումը հավասար է 40× և ոչ թե 50×:

Օկուլյարնեի շտկման դիապազոնը հիմնականում լինում է -7D՝-ic +7D և ոչ թե առնվազն -8D-ից +8D:

Արտադրողները չեն հասկանում նաև թե ինչ է նշանակում «Կոնվերգենցիա՝ առնվազն 13.2° աստիճան» նախադասությունը:?

Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ
1. Հստակեցրեք, խնդրեմ՝

- 2-րդ չափաբաժնում նշված երեք տեսակի (60D, 78D և 90D) ակնաբուժական հետազոտման լինզաներիc որից քանի հատ պետք է մատակարարվի, եթե ընդհանուր քանակը նշել եք 5 հատ։

ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-23-9/42 ծածկագրով գնման ընթացքակարգի շրջանակներում 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով նշված է․ «Հավաքածուն ունենա առնվազն 60D, 78D, 90D Ֆունդուս տեսակի լինզաներ»։ Հրավերում նշված քանակը 5 հատ վերաբերում է հավաքածուների քանակին։

2. - առաջին չափաբաժնում նշված ճեղքային միկրոսկոպի բնութագրերում գրված են՝

- Խոշորացումներ՝ առնվազն 5×, 10×, 16×, 25×, 50×

- Կոնվերգենցիա՝ առնվազն 13.2° աստիճան

- Օկուլյարների խոշորացում՝ առնվազն 12.5x

- Օկուլյարնեի շտկման դիապազոն՝ առնվազն -8D-ից +8D

Երբ կիրառվում են 12.5x խոշորացնող օկուլյարներ, ապա մաքսիմալ խոշորացումը հավասար է 40× և ոչ թե 50×:

Տարբեր խոշորացումների համար գործում են հետևյալ խոշորացման ինդեքսները՝ 5X (0.4), 10X (0.8)[image: image2.png]


16X (1.28), 25X (2), 50X (4), այսինքն 50 մաքսիմալ խոշորացում ստացվում է, երբ 12,5 բազմապատկվում է 4 ինդեքսով։

3. Օկուլյարների շտկման դիապազոնը հիմնականում լինում է -7D՝-ից +7D և ոչ թե առնվազն -8D-ից +8D:

Գոյություն ունեն ակնաբուժական ճեղքային լամպեր, որոնք ապահովում են -8D-ից +8D և ավել օկուլյարների շտկման դիապազոն։

4.  Արտադրողները չեն հասկանում նաև թե ինչ է նշանակում «Կոնվերգենցիա՝ առնվազն 13.2° աստիճան» նախադասությունը:

Այդ պարամետրը հանդիսանում է օպտիկական առանցքի կոնվերգենցիայի անկյունը՝ այսինքն այդ անկյամբ են տեղակայված օպտիկական առանցքները ֆոկուսային կետի նկատմամբ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/42»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image3]

 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMATINET [image: image4]
PAGE  

