ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-145/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար քրոմատոգրաֆ իոնահեղուկային ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-145/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 09.09.2024թ. և 10.09.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.09.2024թ.  տրամադրված պարզաբանումները, 
Հարց 1
Հարգելի պատվիրատու, Տեխնիկական բնութագրում նշվում է միայն վերլուծական առաջադրանքը (Սահմանում F իոնների քանակական և որակական կազմը-, Cl-,NO3-,NO2-, SO42-, Li+, Na+, Fe+3, K+, Cu2+ ջրային լուծույթներում: Չափման միջակայքը 0,1 մկգ/դմ3-ից), մինչդեռ այդ մասին տեղեկություն չկա նախատեսված աշխատանքային ռեժիմը (մեկ ալիքի ռեժիմ՝ հաջորդական որոշման համար կատիոններ և անիոններ, կամ երկալիքային ռեժիմ – կատիոնների միաժամանակյա որոշում և անիոններ), ամբողջականություն – մուտքագրման ձևաչափ (ավտոհավաքորդ կամ ձեռքով մուտքագրում), անհրաժեշտություն օժանդակ սարքավորումներ ջրի և նմուշների պատրաստման համար (դեիոնիզատոր, սարք էլուենտի ֆիլտրում և գազազերծում և այլն): Կոնֆիգուրացիայի վերաբերյալ կոնկրետ տվյալների բացակայությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ առաջարկ ստեղծելիս ամբողջությամբ հաշվի չի առնվի պատվիրատուի շահերը, ինչը, իր հերթին, հետագայում կանդրադառնա առաքման պահին ընդունման գործընթացի վրա: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ 1. Պատվիրատուի կողմից նախատեսված վերահսկվող պարամետրերի վերլուծության մեթոդները իրականացում` օգտագործելով հեղուկ քրոմատոգրաֆ իոնային կոնֆիգուրացիայով; 2. վերծանել պահանջվող առաքման բովանդակությունը (комплектность поставки).

Պարզաբանում 1
Ընդունելի է երկալիք համակարգ անիոններիի և կատիոնների մեկանգամյա որոշման համար, նմուշի մուտքի համակարգ-ավտոմատ հետևյալ իոնների քանակության որոշման համար՝ անիոններ F -,Cl -, NO3-, NO-2, SO42- և կատիոններ NH+4, Li+, Na+, K+:Օժանդակ սարքավորում՝ էլյուենտի ֆիլտրման և գազազերծման համար ալիք: Չափման միջակայքը սկսած 0,5 մկգ/[image: image2.png]


.  
Հարց 2

Հարգելի տ-ն Գրիգորյանին, Ս․ թ․ սեպտեմբերի 4-ին «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-145/24 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի Հրավերով պահանջվում է մատակարարել քրոմատոգրաֆ իոնահեղուկային ։ Այդ կապակցությամբ խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալը։ Հրավերով պահանջվող СТАЙЕР М մակնիշի քրոմատոգրաֆի արտադրող ООО «НПО Аквилон» ընկերությունը թերի է համարում սարքավորման Տեխնիկական բնութագիրը և մեզ ուղղված իր նամակում (նաակը ռուսերեն բերված է ստորև) խնդրում է համալրել այն որոշակի տվյալներով, ինչը հնարավորթյուն կտա նշված ընկերությանը մատակարարել սարքավորում, որը համապատասխանում է ՀԱԷԿ-ի կարիքներին։ Խնդրում ենք համալրել Տեխնիկական բնութագիը Ակվիլոն ընկերության կողմից պահանջվող տվյալներով։ Նամակի տեքստը ներկայացնում ենք ստորև՝ ООО «НПО Аквилон» рассмотрев техническое задание (далее по тексту – ТЗ) на поставку хроматографа жидкостного для нужд Армянской атомной электростанции, информирует все заинтересованные стороны о том, что для формирования коммерческого предложения необходимо уточнить следующие моменты: 1. В предоставленном на рассмотрение ТЗ указана только аналитическая задача (Определение количественного и качественного состава ионов F-, Cl-, NO3-, NO2-, SO42-, Li+, Na+, Fe+3, K+, Cu2+ в водных растворах. Диапазон измерений от 0.1мкг/дм3), при этом отсутствует информация по предполагаемому режиму работы (одноканальный режим – для последовательного определения катионов и анионов, или двухканальный режим – единовременное определение катионов и анионов), комплектности – формат ввода (автосамплер или ручной ввод), необходимость вспомогательного оборудования для водо- и пробоподготовки (деионизатор, устройство для фильтрации и дегазации элюента и т.д.). Отсутствие конкретных данных по комплектации может привести к тому, что интересы Пользователя (Армянская АЭС) при формировании коммерческого предложения будут учтены не полностью, что, в свою очередь, в дальнейшем отразится на процессе приемки при поставке; 2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» утвердил ряд нормативных документов для проведения лабораторного химического анализа водных сред атомных электростанций с различными типами реакторов, в том числе СТО 1.1.1.07.003-0252-2014 и СТО 1.1.1.07.003-0727-2014, содержащих Методики выполнения измерений (далее по тексту – МВИ) анионно-катионного состава водных сред. Комплектация жидкостных хроматографов в ионной комплектации при поставке на АЭС с ВВЭР осуществляется по МВИ, входящим в СТО 1.1.1.07.003.0727-2014 «Лабораторный химический анализ вод атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором. Методики измерений». В соответствии с данным документом методом ионной хроматографии контролируется содержание: анионов фторидов, хлоридов, нитратов, нитритов и сульфатов в воде высокой чистоты, катионов лития, натрия калия и аммония (вода заполнения) в диапазоне от 0,5 мкг/л, а также перечисленных выше ионов в технологических водных средах первого и второго контуров АЭС с ВВЭР в соответствии с нормируемыми требованиями. Содержание фосфатов не нормируется. Определение ионов Mg2+, Ca2+,Sr2+, Ba2+ (щелочноземельные, II группа), Fe+3 и Cu2+, в соответствии с указанным СТО, осуществляется другими методами («Методика измерений массовых концентраций железа, меди, молибдена, алюминия, кремния, кальция, цинка, кобальта, никеля, хрома, марганца, калия, магния, натрия и свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией в водных средах АЭС»). В соответствии с вышеизложенным для учета полного перечня потребностей Пользователя предлагаем направить Пользователю запрос на изменение (уточнения) положений Технического задания: ( уточнить методы анализа контролируемых параметров, планируемые Пользователем к реализации с использованием Хроматографа жидкостного в ионной комплектации; ( расшифровать запрашиваемую комплектность поставки; ( рассмотреть возможность закупки Атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией в части определения ионов Mg2+,,Ca2+,Sr2+, Ba2+ (щелочноземельные, II группа), Fe+3 и Cu2+. Генеральный директор ООО «НПО Аквилон» Зернина О.Ф.

Պարզաբանում 2
Ընդունելի է երկալիք համակարգ անիոններիի և կատիոնների մեկանգամյա որոշման համար, նմուշի մուտքի համակարգ-ավտոմատ հետևյալ իոնների քանակության որոշման համար՝ անիոններ F -,Cl -, NO3-, NO-2, SO42- և կատիոններ NH+4, Li+, Na+, K+:Օժանդակ սարքավորում՝ էլյուենտի ֆիլտրման և գազազերծման համար ալիք: Չափման միջակայքը սկսած 0,5 մկգ/[image: image4.png]


.  
Հարց 3

Հարգելի գործընկերներ։ Մրցույթի տեխնիկական բնութագրի շրջանակներում նշված СТАЙЕР М իոնա-հեղուկային քրոմատոգրաֆի արտադրող ООО «НПО Аквилон» ընկերության հետ մեր ունեցած բանակցությունները բերեցին այն եզրակացության, որ սարքավորման առավելճշգրիտ ընտրության համար անհրաժեշտ է հստակեցնել մրցույթի հայտում ներկայացված տեխնիկական բնութագրի պահանջները։ Սույնով Ձեզ եմ ներկայացնում վերը նշված ընկերության նամակ-եզրակացությունը, որում մանրակրկիտորեն ձևակերպված են պահանջվող և գոյություն ունեցող սարքավորման տեխնիկական բնութագրերի անհամապատասխանություններն ու հարցականները։ Исх. № 40802/09-2024 от 06.09.2024 г Всем заинтересованным сторонам Настоящим ООО «НПО Аквилон» (ИНН 5036084980, ОГРН 1075074012970, зарегистрировано в реестре уведомлений по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений № 120СИ0007690513), являющееся изготовителем лабораторного и аналитического оборудования, в том числе: ( Хроматографов жидкостных «Стайер», «Стайер-А» (общепромышленное, промышленное и портативное исполнение, Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, номер в Госреестре № 36277-07); ( Хроматографов жидкостных «Стайер М» (общепромышленное, промышленное и портативное исполнение, Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, номер в Госреестре № 55217-13); ( Атомно-абсорбционного спектрометра «А-2» (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, номер в Госреестре № 53236-13) ( Вспомогательного оборудования и расходных материалов для реализации методик выполнения измерений методом высокоэффективной жидкостной и ионной хроматографии рассмотрев техническое задание (далее по тексту – ТЗ) на поставку хроматографа жидкостного для нужд Армянской атомной электростанции, информирует все заинтересованные стороны о том, что для формирования коммерческого предложения необходимо уточнить следующие моменты: 1. В предоставленном на рассмотрение ТЗ указана только аналитическая задача (Определение количественного и качественного состава ионов F, Cl-, NO3, NO2, SO4, Li+, Na+, Fe+3,K+, Cu2+в водных растворах. Диапазон измерений от 0.1мкг/дм3), при этом отсутствует информация по предполагаемому режиму работы (одноканальный режим – для последовательного определения катионов и анионов, или двухканальный режим – единовременное определение катионов и анионов), комплектности – формат ввода (автосамплер или ручной ввод), необходимость вспомогательного оборудования для водо- и пробоподготовки (деионизатор, устройство для фильтрации и дегазации элюента и т.д.). Отсутствие конкретных данных по комплектации может привести к тому, что интересы Пользователя (Армянская АЭС) при формировании коммерческого предложения будут учтены не полностью, что, в свою очередь, в дальнейшем отразится на процессе приемки при поставке; 2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» утвердил ряд нормативных документов для проведения лабораторного химического анализа водных сред атомных электростанций с различными типами реакторов, в том числе СТО 1.1.1.07.003-0252-2014 и СТО 1.1.1.07.003-0727-2014, содержащих Методики выполнения измерений (далее по тексту – МВИ) анионно-катионного состава водных сред. Комплектация жидкостных хроматографов в ионной комплектации при поставке на АЭС с ВВЭР осуществляется по МВИ, входящим в СТО 1.1.1.07.003.0727-2014 «Лабораторный химический анализ вод атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором. Методики измерений». В соответствии с данным документом методом ионной хроматографии контролируется содержание: анионов фторидов, хлоридов, нитратов, нитритов и сульфатов в воде высокой чистоты, катионов лития, натрия калия и аммония (вода заполнения) в диапазоне от 0,5 мкг/л, а также перечисленных выше ионов в технологических водных средах первого и второго контуров АЭС с ВВЭР в соответствии с нормируемыми требованиями. 2Содержание фосфатов не нормируется. Определение ионов Mg2+, Ca2+,Sr2+, Ba2+ (щелочноземельные, II группа), Fe+3 и Cu2+, в соответствии с указанным СТО, осуществляется другими методами («Методика измерений массовых концентраций железа, меди, молибдена, алюминия, кремния, кальция, цинка, кобальта, никеля, хрома, марганца, калия, магния, натрия и свинца методом атомно абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией в водных средах АЭС»). В соответствии с вышеизложенным для учета полного перечня потребностей Пользователя предлагаем направить Пользователю запрос на изменение (уточнения) положений Технического задания: ( уточнить методы анализа контролируемых параметров, планируемые Пользователем к реализации с использованием Хроматографа жидкостного в ионной комплектации; ( расшифровать запрашиваемую комплектность поставки; ( рассмотреть возможность закупки Атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией в части определения ионов Mg2+,,Ca2+,Sr2+, Ba2+ (щелочноземельные, II группа), Fe+3и Cu2+. Генеральный директор ООО «НПО Аквилон» Зернина О.Ф.

Պարզաբանում 3
Ընդունելի է երկալիք համակարգ անիոններիի և կատիոնների մեկանգամյա որոշման համար, նմուշի մուտքի համակարգ-ավտոմատ հետևյալ իոնների քանակության որոշման համար՝ անիոններ F -,Cl -, NO3-, NO-2, SO42- և կատիոններ NH+4, Li+, Na+, K+:Օժանդակ սարքավորում՝ էլյուենտի ֆիլտրման և գազազերծման համար ալիք: Չափման միջակայքը սկսած 0,5 մկգ/[image: image6.png]


.  
Հարց 4

Уважаемый заказчик, просим уточнить положении Технического задания. 1-уточнить методы анализа контролируемых параметров, планируемые Пользователем к реализации с использованием Хроматографа жидкостного в ионной комплектации; 2- расшифровать запрашиваемую комплектность поставки; 3- рассмотреть возможность закупки Атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией в части определения ионов Mg2+,,Ca2+,Sr2+, Ba2+ (щелочноземельные, II группа), Fe+3 и Cu2+.

Պարզաբանում 4
Ընդունելի է երկալիք համակարգ անիոններիի և կատիոնների մեկանգամյա որոշման համար, նմուշի մուտքի համակարգ-ավտոմատ հետևյալ իոնների քանակության որոշման համար՝ անիոններ F -,Cl -, NO3-, NO-2, SO42- և կատիոններ NH+4, Li+, Na+, K+:Օժանդակ սարքավորում՝ էլյուենտի ֆիլտրման և գազազերծման համար ալիք: Չափման միջակայքը սկսած 0,5 մկգ/[image: image8.png]


.  
Հարց 5
Уважаемый заказчик просим вас уточнить следующие вопросы 1) Уточните методы анализа контролируемых параметров,планируемые вами к реализации с использованием Хроматографа жидкостного в ионной комплектации. 2)Расшифруйте запрашиваемую комплектность поставки. 3)рассматриваете ли вы возможнрсть закупки Атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией в части определения ионов MG2+, Ca2+, Sr2+,Ba2+(щелочноземельные, 2-я группа), Fe+3 и Cu2+
Պարզաբանում 5
Ընդունելի է երկալիք համակարգ անիոններիի և կատիոնների մեկանգամյա որոշման համար, նմուշի մուտքի համակարգ-ավտոմատ հետևյալ իոնների քանակության որոշման համար՝ անիոններ F -,Cl -, NO3-, NO-2, SO42- և կատիոններ NH+4, Li+, Na+, K+:Օժանդակ սարքավորում՝ էլյուենտի ֆիլտրման և գազազերծման համար ալիք: Չափման միջակայքը սկսած 0,5 մկգ/[image: image10.png]


.  
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-145/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ haykuhi.grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-145/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

