ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Թվային ստացիոնար ֆլյուրոգրաֆի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կնքված ԲՄԱՊՁԲ-9/1-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի
 համարը
	Անվանումը
	Չափման 
միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային  գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Թվային ստացիոնար ֆլյուրոգրաֆ
	հատ
	2
	2
	100,000,000
	100,000,000
	1. Ռենտգեն պաշտպանիչ խցիկ
Պատրաստված կոմպոզիտային նյութերից


Կապարի համարժեքը, ոչ պակաս 1.2 մմ

Հետազոտվողի համար վերհան


Դռան ռենտգենյան պաշտպանիչ ապակու չափերը, առնվազն ՝356х356 մմ

Պաշտպանիչ պատուհանի կապարի համարժեքը, ոչ պակաս՝ 2,4 մմ

Հետազոտվողի տեսահսկման կոմպլեկտ


Հետազոտվողի տեսահսկման տեսախցիկ, ոչ պակաս՝ 2 հատ

Հետազոտվողի տեսահսկման տեսամոնիտոր


2. Սկանավորող համակարգ
Գծային կրեմնիումից դետեկտոր

Դինամիկ տիրույթը ըստ Ռոսզդրավնադզորի СТО 23-2012-001 կ.6.6՝ 400

Տեսածրման սկզբից մինչև ախտորոշիչ տեղեկություն մոնիտորի էկրանին ստանալու տևողությունը ոչ ավելի՝ 10 վրկ․
Կոնտրաստային զգայունությունը 200մկՌ չափաբաժնի համար, թույլատրելի շեղումը ոչ ավել 1%

Տեսածրման մեխանիզմ ճեխքային կոլիմացիայով


3. Գծային կրեմ իումնային դետեկտոր
Աշխատանքային դաշտի չափերը առնվազն՝ 385 х 385 մմ

Տարածքային լուծանելիությունը. առնվազն՝ 2,2զ.գ./մմ
Կադրի չափաբաժինը 1% կոնտրաստային  զգայունության պարագայում, ոչ ավելի՝ 200 մկՌ

4. Ռենտգենյանճառագայթիչ
Ռենտգենյան խողովակի աշխատանքային կիզակետի չափերը. ոչ ավելի՝ 0,3 х 0,3 մմ

Ռենտգենյան խողովակի անոդը պտտվող


Ճառագայթիչի ջերմունակությույնը ոչ պակաս՝ 1200 կՋ.

5. Ռենտգենյան սնուցող միավոր 

Սնուցող միավորի հզորությունը ոչ պակաս՝ 10 կՎտ.

Բարձր լարման տիրույթը, առնվազն՝ 40 – 125 կՎ.

Անոդային լարման փոփոխման նվազագույն քայլը, ոչ ավելի՝ 1 կՎ.

Էլեկտրական սնուցող ցանցից ծախսվող առավելագույն հզորությունը, ոչ ավելի՝ 4 կՎԱ.

6. Ռենտգեն լաբորանտի և բժիշկ-ռենտգենոլոգի ավտոմատիզացված աշխատատեղերի ծրագրային ապահովումների ընդհանուր հնարավորությունները
Հետազոտվողների տվյալների բազաների վարում

Հետազոտվողների տվյալների պահպանում, ավելացում, փոփոխում, փնտրում և զտում

Հետազոտումների տվյալների վարում

Կատարված հետազոտությունների բնութագրերի պահպանումը, լրացումը կամ հեռացումը, զտում ըստ բնութագրերի

Աշխատանք պատկերների հետ

Պատկերների ֆորմատները՝ DICOM, DICOM սեղմած, JPEG/JPEG2000 հնարավորությամբ

Պատկերների և հարակից տեղեկությունների հետ աշխատանք

Պատկերների դիտարկում և մշակում

 Վիզուալ վերլուծումների ֆունկցիաներ

«Ոսպնյակ» գործիք առնվազն  2 և 4 անգամ խոշորացումով 

Մասշտաբավորում ոչ ավել քան 0.25-ից մինչև ոչ պակաս քան 4 անգամ

Պատկերների պայծառության և ցայտունության կառավարում 

Պատկերների  պոզիտիվում, նեգատիվում և գունավորմամբ դիտարկում

Պատկերների ետմշակումների ֆունկցիաններ

Պատկերի բնականոնավորում ավտոմատ կամ ձեռքով 

Գամա շտկում

Հստակության ուժեղացում

Սահմանների ընդգծում

Թույլ ցայտունությույն ունեցող օբեկտների ցայտունության ոչ գծային ուժեղացում

Աղմուկների նվազեցում առանց մանր էլեմենտների ցայտունության փոփոխման

Չափումների ֆունկցիաներ՝ չափերի որոշում, հեռավորությունների որոշում, անկյունների որոշում, 

ուղղանկյուն և էլիպսաձև տիրույթների մակերեսների որոշում

Պատկերների և ընդգծված դաշտերի ստատիստիկ բնութագրերի որոշում,  տվյալ կետում օպտիկական խտության գնահատում,  պատկերների կամ ընդգծված դաշտերի հիստոգրամների կառուցում,  ընդգծված գծի պայծառության պրոֆիլի կառուցում։

Պատկերների տպում

Ընտրած պատկերների և անոտացիաների  տպում պրինտերներով 

Ընտրած պատկերների  տպում բժշկական ջերմատպիչներով MS Windows համակարգում

1-ից մինչև 4 պատկերների տպում 1 էջի վրա Windows պրինտերներով

Պատկերների տպում անոտացիաների հետ ցանկացած ֆորմատի DICOM-տպիչներով

Հետազոտման արձանագրությունների կազմում և տպում

Երկու արձանագրությունների կազմելու հնարավորություն մեկ հետազոտման վերաբերյալ

Արձանագրության շաբլոնների առկայություն և նոր շաբլոների ստեղծման հնարավորություն

Տարբեր աշխատատեղերից բժիշկների միաժամանակ աշխատելու հնարավորություն 

Բոլոր եզրակացությունների պահպանում առանձին տեղեկագրքում ավելացումների, հեռացումների և լրացումների հնարավորությամբ

Հետազոտումների արձանագրությունների պահպանում և տպում պրինտերով

Հետազոտումների արձանագրությունների պահպանում PDF, XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV ֆորմատներով

Սարքի աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ձևավորում և տպում

 «Սարքի աշխատանքի մատյան»

 «Հետազոտվողի պատկերների քարտ»

«Ամփոփիչ հաշվետվություն»

 «Հետազոտման խմբերով հաշվետվություն»

«Տեղեկանք Ռ- հետազոտության»

Բոլոր հաշվետվությունների ձևավորում ժամանակահտվածների, հետազոտման և հետազոտվողների խմբերի նշումներով

Հաշվետովությունների տպում տպիչներով և արտահնում MS Word, MS Exсel ֆորմատներով

Հաշվետվությունների արտահանում Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV ֆորմատների

Հետազոտման արդյունքների արտահանում արտաքին կրիչների վրա

Հետազոտման արդյունքների արտահանում կոշտ սկավարակի վրա DICOM ֆորմատով

Հետազոտման արդյունքների արտահանում կոշտ սկավառակի վրա DICOMDIR ֆորմատով դիտարկման ծրագրի հետ

Հետազոտման արդյունքների արտահանում CD-R/DVD-R սկավառակի վրա DICOMDIR ֆորմատով դիտարկման ծրագրի հետ

DICOM արձանագրության սատարում և PACS համակրգի մեջ ինտեգրում

DICOM միացումներիստուգում (Verification as SCU).

Պատկերներիհաղորդումարտաքինարխիվ DICOM (Storage as SCU) ֆորմատով
Տպում DICOM-տպիչով (Basic Grayscale Print Management as SCU).

Բժշկական սկավառակի ստեղծում և կարդում DICOM  CD/DVD վրա (Media Storage Services – File Set Creator, File Set Reader) ֆորմատով
7. Ռենտգենոլոգիաշխատատեղի առանձնահատուկ հագեցում

Համակարգչային միավոր

Գրաֆիկական հեղուկ-բյուրեղային մոնիտոր առնվազն 21՜՜ անկյունագծով, առնվազն 1280х900 լուծանելիութայն

Բժշկական մոնոքրոմ մոնիտոր առնվազն 19՜՜ անկյունագծով, առնվազն 1600x1200 լուծանելիութայն, առնվազն 900 կԴ/մ2 ավտոմատ կարգավորվող պայծառության։

 Օպերատիվ հիշողության ծավալը, Մբ, ոչ պակաս4096

Հակավիրուսային շրագրային ապահովում


Մասնագիտացված ծրագրային ապահովում


Ավտոմատիզացված աշխատատեղերի ծրագրային ապահովման պահուստային պատճենահանման ծրագրային միջոցներ՝ համակրգչային և կիրառական  ծրագրային ապահովման վերականգնման համար

Համակարգչի անխափան էլեկտրասնուցման միավոր

Համակարգչի սեղան, աթոռ բժիշկ-ռենտգենոլոգի աշխատատեղի համար

Ջերմատպիչ՝ նկարները ջերմաթղթի կամ ջերմաթաղանթի վրա տպելու համար

Օֆիսային լազերային տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի

Անխափան էլեկտրասնուցման “on line” միավոր առնվազն 20 կՎԱ հզորության` 10 րոպե ավտոնոմ աշխատելու հնարավորությամբ:
8. Ռենտգեն-լաբորանտիաշխատատեղի առանձնահատուկ հագեցում

Համակարգչայինբլոկ
Գրաֆիկական ՀԲ մոնիտոր առնվազն 21՜՜ անկյունագծով, առնվազն 1600х1050 լուծանելիութայն 

Համակարգչի սեղան, աթոռ՝ ռենտգեն-լաբորանտի աշխատատեղի համար

Օպերատիվ հիշողության ծավալը, Մբ, ոչ պակաս 4096

Հակավիրուսային ծրագրային ապահովում


Մասնագիտացված ծրագրային ապահովում


Համակարգչի անխափան էլեկտրասնուցման միավոր

9. Ֆլյուորոգրաֆի ղեկավարման, մշակման և արխիվացիայի համար անհրաժեշտ ծրագիր
10. Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի լրակազմ:

	1. Ռենտգեն պաշտպանիչ խցիկ
Կապարի համարժեքը 1.2 մմ:

Պատրաստված պլաստիկից ու պողպատից:
Հետազոտվողի համար վերհան:

Դռան ռենտգենյան պաշտպանիչ ապակու չափերը՝500х500 մմ:

Պաշտպանիչ պատուհանի կապարի համարժեքը՝ 2,5 մմ:

Հետազոտվողի տեսահսկման կոմպլեկտ:


Հետազոտվողի տեսահսկման տեսախցիկ, 2 հատ:

Հետազոտվողի տեսահսկման տեսամոնիտոր:
2. Սկանավորող համակարգ
Գծային կրեմնիումից դետեկտոր:

Տեսածրման ավարտից մինչև ախտորոշիչ տեղեկություն մոնիտորի էկրանին ստանալու տևողությունը ոչ ավելի՝ 10 վրկ:
Տեսածրման մեխանիզմ ճեխքային կոլիմացիայով:

ГОСТ Р 56327-2014 համապատասխանող ֆյլուորոգրաֆի նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխանությունը՝ 

ГОСТ IEC 62220-1-2011, ГОСТ Р 50267.2.54-2013, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, ГОСТ Р МЭК/ТО 60788-2009, МУ 2.6.1.2944-11, НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.1192-03

3. Գծային կրեմնիումնային դետեկտոր
Աշխատանքային դաշտի չափերը՝ 410 х 410 մմ:

Տարածքային լուծանելիությունը՝ 2,5զ.գ./մմ:

Կադրի չափաբաժինը պատկերի ընդունիչի հարթության մեջ <1% կոնտրաստային զգայունության պարագայում, ոչ ավելի՝ 200 մկՌ:

4. Ռենտգենյան ճառագայթիչ Varian G-297(В-130 Н կորպուսում):
Ռենտգենյան խողովակի կիզակետի չափերը՝ 0,3 х 0,3 մմ / 0,8 x 0,8 մմ:

Ռենտգենյան խողովակի անոդը պտտվող:

Ճառագայթիչի ջերմունակությույնը՝ 1480 կՋ:

5. Ռենտգենյան սնուցող միավոր 

Սնուցող միավորի հզորությունը՝ 20 կՎտ:

Բարձր լարման տիրույթը, առնվազն՝ 40 – 150 կՎ.:

Անոդային լարման փոփոխման նվազագույն քայլը, ոչ ավելի՝ 1 կՎ:

Էլեկտրական սնուցող ցանցից ծախսվող հզորությունը նկարելու ժամանակ՝ 6 կՎԱ(քանի որ սնուցող միավորի հզորությունը բարձր է` 20կՎտ է):
6. Ռենտգեն լաբորանտի և բժիշկ-ռենտգենոլոգի ավտոմատիզացված աշխատատեղերի ծրագրային ապահովումների ընդհանուր հնարավորությունները
Հետազոտվողների տվյալների բազաների վարում:

Հետազոտվողների տվյալների պահպանում, ավելացում, փոփոխում, փնտրում և զտում:

Հետազոտումների տվյալների վարում:

Կատարված հետազոտությունների բնութագրերի պահպանումը, լրացումը կամ հեռացումը, զտում ըստ բնութագրերի:

Աշխատանք պատկերների հետ:

Պատկերների ֆորմատները՝ DICOM:

Պատկերների և հարակից տեղեկությունների հետ աշխատանք՝

Պատկերների դիտարկում և մշակում՝

Վիզուալ վերլուծումների ֆունկցիաներ՝

«Ոսպնյակ» գործիք 2 անգամ խոշորացումով :

Մասշտաբավորում 0.25-ից մինչև 16 անգամ:

Պատկերների պայծառության և ցայտունության կառավարում:

Պատկերների  պոզիտիվում, նեգատիվում դիտարկում:

Պատկերների ետմշակումների ֆունկցիաններ՝

Պատկերի ավտոմատ բնականոնավորում:

Գամա շտկում:

Հստակության ուժեղացում:

Սեփական մաթեմատիկական ալոգորիթմներ պատկերի մինչ և հետագա մշակման համար:

Չափումների ֆունկցիաներ՝ չափերի որոշում, հեռավորությունների որոշում, անկյունների որոշում, 

ուղղանկյուն և էլիպսաձև տիրույթների մակերեսների որոշում:

Պատկերների և ընդգծված դաշտերի ստատիստիկ բնութագրերի որոշում,  տվյալ կետում օպտիկական խտության գնահատում,  պատկերների կամ ընդգծված դաշտերի հիստոգրամների կառուցում,  ընդգծված գծի պայծառության պրոֆիլի կառուցում։

Պատկերների տպում՝

Ընտրած պատկերների և անոտացիաների  տպում պրինտերներով:

Ընտրած պատկերների  տպում բժշկական ջերմատպիչներով MS Windows համակարգում:

1-ից մինչև 4 պատկերների տպում 1 էջի վրա Windows պրինտերներով:

Պատկերների տպում անոտացիաների հետ ցանկացած ֆորմատի DICOM-տպիչներով:

Հետազոտման արձանագրությունների կազմում և տպում:

Երկու արձանագրությունների կազմելու հնարավորություն մեկ հետազոտման վերաբերյալ:

Արձանագրության շաբլոնների առկայություն և նոր շաբլոների ստեղծման հնարավորություն:

Հետազոտումների արձանագրությունների պահպանում և տպում պրինտերով:

Հետազոտումների արձանագրությունների պահպանում PDF, XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), սովորական տեքստ, տեքստ CSV ֆորմատներով:

Սարքի աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ձևավորում և տպում՝

 «Սարքի աշխատանքի մատյան»:

 «Ամփոփիչ հաշվետվություն»:

Հաշվետովությունների տպում տպիչներով և արտահնում MS Word, MS Exсel ֆորմատներով:

Հաշվետվությունների արտահանում Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), սովորական տեքստ, տեքստ CSV ֆորմատների:

Հետազոտման արդյունքների արտահանում արտաքին կրիչների վրա:

Հետազոտման արդյունքների արտահանում կոշտ սկավարակի վրա DICOM ֆորմատով:

Հետազոտման արդյունքների արտահանում կոշտ սկավառակի վրա DICOMDIR ֆորմատով դիտարկման ծրագրի հետ:

Հետազոտման արդյունքների արտահանում CD-R/DVD-R սկավառակի վրա DICOMDIR ֆորմատով դիտարկման ծրագրի հետ:

DICOM արձանագրության սատարում և PACS համակարգի մեջ ինտեգրում:

DICOM միացումներիստուգում (Verification as SCU):
Պատկերներիհաղորդումարտաքինարխիվ DICOM (Storage as SCU) ֆորմատով:

Տպում DICOM-տպիչով (Basic Grayscale Print Management as SCU):

7. Ռենտգենոլոգի աշխատատեղի առանձնահատուկ հագեցում

Համակարգչային միավոր:

Գրաֆիկական հեղուկ-բյուրեղային մոնիտոր 21՜՜ անկյունագծով, 1920x1080 լուծանելիությամբ:

Բժշկական մոնոքրոմ մոնիտոր 21՜՜ անկյունագծով, 1600x1200 լուծանելիությամբ, 1900 կԴ/մ2 առավելագույն պայծառությամբ: Ավտոմատ կարգավորվող պայծառությամբ։

Օպերատիվ հիշողության ծավալը, 4096 Մբ:

Մասնագիտացված ծրագրային ապահովում:

Աշխատատեղերի ծրագրային ապահովման պահուստային պատճենահանման ծրագրային միջոցներ՝ համակրգչային և կիրառական  ծրագրային ապահովման վերականգնման համար:

Համակարգչի համար անխափան էլեկտրասնուցման Աղբյուր՝ 500ՎԱ:

Համակարգչի սեղան, աթոռ բժիշկ-ռենտգենոլոգի աշխատատեղի համար:

Ջերմատպիչ՝ նկարները ջերմաթղթի կամ ջերմաթաղանթի վրա տպելու համար:

Օֆիսային լազերային տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի:

Հակավիրուսային ծրագրային ապահովում:

Անխափան էլեկտրասնուցման Աղբյուր, On-Line,20 կՎԱ հզորությամբ, առնվազն 10 րոպե ավտոնոմ աշխատելու հնարավորությամբ:

8. Ռենտգեն-լաբորանտիաշխատատեղի առանձնահատուկ հագեցում

Համակարգչայինբլոկ:
Գրաֆիկական ՀԲ մոնիտոր 21՜՜ անկյունագծով, 1920х1080 լուծանելիությամբ:

Համակարգչի սեղան, աթոռ՝ ռենտգեն-լաբորանտի աշխատատեղի համար:

Օպերատիվ հիշողության ծավալը, Մբ, ոչ պակաս 4096:

Հակավիրուսային ծրագրային ապահովում սկավառակով, (կտեղադրվի ըստ անհրաժեշտության):

Մասնագիտացված ծրագրային ապահովում:
Համակարգչի համար անխափան էլեկտրասնուցման Աղբյուր՝ 500ՎԱ:


Ֆլյուորոգրաֆի ղեկավարման, մշակման և արխիվացիայի համար անհրաժեշտ ծրագիր
9. Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի լրակազմ:

10.  ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, EC Directive 93/42/EECսերտիֆիկատների առկայություն:



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի  համաձայն գնումն իրականացվել է բաց մրցույթով (էլեկտրոնային ձևով)

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	02
	Այո
	
	

	Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 28-ի № 1717-Ն որոշմամբ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	04.04.18թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված  գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	94,400,000
	94,400,000
	0
	0
	94,400,000
	94,400,000

	2
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	98,788,000
	98,788,000
	0
	0
	98,788,000
	98,788,000

	3
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	96,800,000
	96,800,000
	0
	0
	96,800,000
	96,800,000

	Այլ տեղեկություններ
	Սույն ընթացակարգի շրջանակներում բանակցություններ չեն վարվել

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	

	Այլ տեղեկություններ
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ-ի հայտում բացակայում է ընթացակարգի հրավերի  7-րդ կետով նախատեսված հայտի ապահովումը (դրա փոխարեն համապատասխան դաշտում կցվել է ընթացակարգի հրավերի N4 հավելվածով նախատեսված հայտարարությունը):  Հիմք ընդունելով նշված հանգամանքը`  հանձնաժողովը որոշեց մերժել «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ի հայտը:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.08.18թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ` 25.08.2018թ. 
	         Անգործության ժամկետի ավարտ` 03.09.2018թ.

	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	06.09.2018թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.09.2018թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	 14.09.2018թ

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը 

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր  

	1
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ԲՄԱՊՁԲ-9/1-1
	   14.09.2018թ.
	10.12.18թ.
	0
	94,400,000
	94,400,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10
	----
	«Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան » ՓԲԸ

Հ/Հ 002182558001
	ՀՎՀՀ 01210095

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ընթացակարգը կայացել է:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել  է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Սույն ընթացակարգի շրջանակներում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված որակավորման փաստաթղթերի գնահատման ժամանակատարությունը պայմանավորված է եղել ՀՀ առողջապահության նախարարության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ հրավերի պայմաններին համարժեքության, մասնագիտական եզրակացությունների տրամադրման ժամկետներով: Հավաստում ենք, որ սույն հանգամանքը չի հանգեցրել գնման գործընթացի մասնակիցների շահերի ոտնահարման:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ռոման Մարդոյան
	010-66-24-94
	r.mardoyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
PAGE  
3

