ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 09-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 13-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

- Հրավերով պահանջվող սարքավորուման Տեխնիկական բնութագրի 5-րդ կետի համաձայն սարքավորման լրակազմը պետք է ներառի «Համակարգիչ, Genie-2000 (ISOCS և LabSOCS) կամ այլ ծրագրային ապահովումը»: 2023 թվականին Mirion Technologies (Canberra) Inc-ը բարելավեց (ավելացրեց ֆունկցիոնալությունը) Genie 2000 ծրագրակազմը (ներառյալ լրացուցիչ ISOCS ծրագրակազմը՝ առանց իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների (ԻՃԱ) մաքուր գերմանիումից դետեկտորի (ՄԳ դետեկտոր)  արդյունավետության տրամաչափման համար) և այժմ ծրագիրը կոչվում է Genie 4.0 (տես՝ https://www.mirion.com/genie4 ): Խնդրում ենք հաստատել, որ ավելի ժամանակակից և ավելի ֆունկցիոնալ (համեմատած Genie 2000 հետ) Genie 4.0 ծրագրաշարը ընդունելի է ձեզ համար, և պարզաբանեք, թե արդյոք պարտադիր պահանջվու՞մ է լրացուցիչ ISOCS ծրագրակազմը առանց ԻՃԱ ՄԳ դետեկտորի տրամաչափման (կալիբրովկայի) համար:

- Առանց իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների (ԻՃԱ) ՄԳ դետեկտորի արդյունավետության տրամաչափման համար ISOCS ծրագրաշարի օգտագործումը պահանջում է (տես՝ https://www.mirion.com/isocs ) ՄԳ դետեկտորի գործարանային բնութագրումը DAKKS հավաստագրված և NIST հետագծելի տրամաչափման աղբյուրով: Եթե ISOCS ծրագրակազմը պարտադիր պահանջվում է, և քանի որ Տեխնիկական բնութագրում չի նշված, որ անհրաժեշտ է մատակարարել ՄԳ դետեկտոր, որն անցել է գործարանային բնութագրումը, խնդրում ենք հաստատել, որ անհրաժեշտ է մատակարարել ՄԳ դետեկտոր, որն անցել է գործարանային բնութագրումը, որպեսզի աշխատի ISOCS ծրագրային ապահովման հետ՝ առանց ԻՃԱ օգտագործման արդյունավետության չափորոշման համար։

- Տեխնիկական բնութագրի համաձայն՝ մատակարարվող սարքավորումը պետք է ունենա «կրիոստատում հեղուկ ազոտի մակարդակը ստուգելու ունակություն»։ Խնդրում ենք հաստատել, որ խոսքը գնում է կարավառող համակարգչի վրա հեղուկ ազոտի ներկայիս մակարդակը ՄԳ դետեկտորի կրիոստատում տեսնելու ունակության մասին, ինչը մատակարարվող սարքավորումը պետք է պարտադիր ապահովի:

Պարզաբանում N 1

Ձեր հարցմանը (հարցադրում 1-3) հայտնվում է․

- Կարող են կիրառվել Genie ծրագրի ավելի նոր վերսիաները։

- Ցանկալի է մատակարարել դետեկտոր, որն անցել է գործարանային բնութագրում։

- Ցանկալի է, բայց պարտադիր չէ, որ ունենա համակարգչային կառավարում ազոտի մակարդակի գնահատման համար, կարող է ունենալ ողակի տվիչ, որը ցույց կտա ազոտի մակարդակը դյուարում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Նիկոլայ Թևոսյանին:

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Nikolay.Tevosyan@anpp.am

Պատվիրատու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ