**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### №2 от 14-ого августа 2024 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24**, организованной с целью приобретения **"** **Лабораторные приборы****"** для нужд  **ЗАО "ААЭК",** ниже представляет запрос, полученные 09.08.2024г. и предоставленные 13.08.2024г.по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос №1- **Согласно техническому заданию на устройство для мойки лабораторного оборудования, предусмотренное лотом 3, необходим сертификат об утверждении типа. Сообщаем Вам, что одобрение типа осуществляется на измерительные и поверочные приборы, устройства и оборудование. Просит пересмотреть требование.**

Запрос №2- **Серия Stelco DS, необходимая для 3-й лоты, имеет разные модели. Просит уточнить или указать параметры.**

Запрос №3- **В лоте 5 приглашения в качестве источника питания для анализатора определения газов указано «источник питания: батарейки типа АА 4 шт. (от 6-8 часов) - базовый комплект, батарейки (от 12-18 часов). Просит уточнить, допустимо ли питание газоанализатора только от аккумуляторной батареи, которая обеспечивает до 24 часов работы после 4 часов зарядки.**

Запрос №4- **Поскольку все датчики в газоанализаторах имеют рабочий ресурс и во время использования через некоторое время выходят из строя, поэтому просьба уточнить, обязательно ли, чтобы на экране такого газоанализатора была индикация, благодаря которой будет заранее понятно, что рабочий ресурс датчиков близок к разрядке и подлежит замене.**

Разъяснение № 1- С**ертификат одобрения типа для мойки лабораторного оборудования не требуется, так как она не является измерительно-поверочным прибором.**

Разъяснение № 2- **Stelco DS модели серии предназначены для предстерилизации и дезинфекции предметов медицинского назначения. Товары должны быть тип Miele PG 8583 или эквивалентное оборудование GW3060BXC.**

Разъяснение № 3- **Неприемлемо, проблема не в том, чтобы обеспечить длительную работу после зарядки, а в том, чтобы устройство имело два независимых источника питания.**

Разъяснение № 4- **Допустимо чтобы на экране газоанализатора отображалась индикация рабочего ресурса датчиков.**

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии

Анна Казарян под кодом **ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24**.

Телефон **(+374 10)** **20 04 91**

Электронная почта **anna.ghazaryan@anpp.am**

Заказчик **ЗАО “ААЭК”**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-134/24.**