ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի օգոստոսի 7-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-126/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-126/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 5-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 7-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1. 5-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի (քրոմատոգրաֆ իոնա-հեղուկային)՝ F-, Cl-, NO3-, NO2, SO42-, Li+, Na+, Fe+3, K+, Cu2+ իոնների քանակական և որակական բաղադրության որոշումը ջրային լուծույթներում՝ արդյո՞ք անհրաժեշտ է մեկանգամյա որոշում: Այս դեպքում դա երկալիք համակարգ է՝ անիոնների որոշման մեկ ալիք։ Երկրորդը կատիոնների որոշման համար նմուշի մուտքի համակարգ - ավտոմատ կամ ձեռքով ստանդարտ իոններ (ըստ Ռոսատոմի չափանիշների և մեթոդների), որոնք որոշվում են իոնային քրոմատագրմամբ՝ անիոններ F-, Cl-, NO3-, NO2, SO42- և կատիոններ NH4 +, Li+, Na+, K+ (ալկալային, I խումբ) և Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ (ալկալիական երկիր, II խումբ): Չափազանց դժվար է որոշել Fe+3 և Cu2+ այս մեթոդով (հատկապես նշված կոնցենտրացիաներում)՝ կարող են առաջարկել հաշվի առնել ատոմային կլանման սպեկտրոմետրը:
2. 4-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի (կշեռք լաբորատոր) վերաբերյալ  խնդրում է նշել ընդունելի՞ են պահանջվող 1գ բաժանման արժեքից (цена деления) ավելի ցածր բաժանման արժեքով և պահանջվող +/-20մգ սխալանքից ցածր սխալանք ունեցող կշեռքները։

Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

           1. ընդունելի է մեկանգամյա որոշում, երկալիք համակարգ անիոնների և կատիոնների որոշման համար, նմուշի մուտքի համակարգ - ավտոմատ հետևյալ իոններն որոշելու համար՝ անիոններ F-, Cl-, NO3-, NO2, SO42- և կատիոններ NH4 +, Li+, Na+, K+ (ալկալային, I խումբ) և Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ (ալկալիական երկիր, II խումբ),

    2. ընդունելի է նաև 1գ բաժանման արժեքից ավելի ցածր բաժանման արժեքով (+/-20մգ)  տիրույթում սխալանք ունեցող կշեռքներ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-126/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

