ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի ÑուլÇëÇ 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` §ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/40¦
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված §ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/40¦ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ. հուլիսի 28-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2022թ. ÑուլÇëÇ 29-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցման տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-22-9/40 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված հարցման վերաբերյալ պարզաբանում եմ․

1-ին հարց

Տեխնիկական բնութագրում նշված "Պացիենտի էֆֆեկտիվ դոզայի հաշվարկի առկայություն" կետը ենթադրում է համակարգում առանձին կարգավորող/հաշվարկող սարքի առկայություն, թե՞ ծրագրային դոզավորման կարգավորումները բավական են:

2-րդ հարց

 Տեխնիկական բնութագրում նշված լողացող դեկայով սեղանի տեղաշարժման համար պարտադի՞ր է արդյոք էլեկտրական շարժիչ:


	1-ին հարցի պարզաբանում

Մասնակցի կողմից առաջարկված ծրագրային դոզավորման կարգավորուման ապահովվումը "Պացիենտի էֆֆեկտիվ դոզայի հաշվարկի առկայություն" ծրագրային դոզավորման կարգավորումները կհամարվի ընդունելի: 2-րդ հարցի պարզաբանում

Այո, պարտադիր է, քանի որ լողացող դեկայով սեղանի տեղաշարժումը իրականացվում է օպերատորի կողմից, ավտոմատացված՝ էլեկտրական շարժիչի միջոցով:




Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
§ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-9/40¦ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։
Էլեկոտրանային փոստ՝ v.sahakyan@mil.am
PAGE  

