ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«ՀՀ ԳԱԱ Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ավտոկլավի, լաբորատոր փոքր սարքավորումների և պարագաների»  ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյու​ն​քում 2026թ. Ապրիլի 15-ին կնքված N ՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01 պայմանագրի մասին տեղե​կատ​վու​թյու​նը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	«Ավտոկլավի, լաբորատոր փոքր սարքավորումների և պարագաների»
	հատ
	1
	1
	10.900.000
	10.900.000
	1. Ընդհանուր նկարագրություն
Ավտոկալավը պետք է լինի հորիզոնական, սեղանի վրա դնելու համար նախատեսված (benchtop) լաբորատոր գոլորշային ստերիլի​զատոր, նախատեսված լաբորատոր ապակեղե​նի, մետաղա​կան գործիք​ների, միջավա​յրերի, կենսաբանա​կան նմուշների և լաբորատոր թա​փոնների ստերիլի​​զաց​ման համար։ Սարքը պետք է ապահովի բարձր ճնշման հագեցած գոլորշով ստերի​լի​զացում՝ ճշգրիտ ջերմաս​տի​ճա​նա​յին և ժամանակային վերահսկ​մամբ։ Ավտոկլավը պետք է ունենա թվային կառավարման համակարգ, բազմա​ֆունկցիոնալ էկրան, ծրագ​րա​վորվող ցիկլեր և անվտանգու​թյան բազմաս​տի​ճան պաշտպանու​թյուն։

2. Տեխնիկական պահանջներ
•Տիպ՝ սեղանի վրա դրվող, առաջային բեռնմամբ (Front-loading)
• Խցիկի ծավալ՝ առնվազն 85 լիտր

Խցիկի չափերը (ՏxԽ)՝ առնվազն 380 x 690 մմ,

Սարքի արատքին չափերը առավելագույնը՝  720 մմ լայնություն, 540 մմ բարձրություն և 940 մմ խորություն,
• Խցիկի նյութ՝ 316L չժանգոտվող պողպատ։

•Էլեկտրաքիմիական մշակված մակերես (electropolished) կամ համարժեք,
• Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթ՝ Առնվազն 105°C – 138°C,
• Ստանդարտ ստերիլիզացման ջերմաստիճաններ՝ 121°C և 134°C,
• Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.5°C,

•Աշխատանքային ճնշման միջակայք՝ առնվազն 0 – 325 kPa (բացարձակ),

• Կառավարման համակարգ՝ թվային, գունավոր TFT էկրան (առնվազն 5 դյույմ) ջերմաստիճանի և ճնշման ցուցադրմամբ,
• Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 30 ծրագրային ցիկլ կամ ծրագրավորվող համարժեք համակարգ,
• Ցիկլերի տեսակներ՝

· Հեղուկների համար

· Պինդ նյութերի համար

· Թափոնների համար

· Արագ ցիկլ,

• Չորացման ֆունկցիա՝ պետք է ունենցա չորացման համակարգ, որը պետք ներառի, օդի վակուումային հեռացման (vacuum air removal) համակարգ,

•Չորացման կամ օգնական օդային սառեցման (assisted air cooling) հնարավորություն։

• Տվյալների արտահանում՝ USB և/կամ Ethernet,
• Ներքին հիշողություն՝ ցիկլերի տվյալների պահպանման հնարավորու​թյուն,

• Էլեկտրամատակարարում՝ 220–240V, 50Hz, միաֆազ,

• Ջրի մատակարարում՝ ներկառուցված մաքուր ջրի բաք (առնվազն մեկ), ինչպես նաև արտաքին ջրի և/կամ դրենաժի միացման հնարավորություն։

2․1 Սենսորներ և անվտանգություն 

• Առնվազն 2 անկախ PT100 կամ համարժեք բարձր ճշգրտության ջերմաստիճանի սենսոր, հեղուկների անվտանգ ստերիլիզացման և գերեռման կանխարգելման համար,
• Անկախ ճնշման չափիչ (անալոգային կամ թվային), որը գործում է անկախ հիմնական կառավարման համակարգից,
• Ավտոմատ դռան կողպում՝ ճնշման առկայության դեպքում բացումը բացառող,
• Գերճնշման և գերաջերմաստիճանի պաշտպանության համակարգ,
• Ճնշման անվտանգության փական,
•Դռան համակարգ՝ ավտոմատ փակվող, ճնշման առկայության դեպքում բացումը արգելող։
· Պետք է ունենա վերջին 200 ցիկլերի պահպանման հնարավորություն ներքին հիշողության մեջ:

· Պետք է ունենա 30 նույնականացման կոդեր և գաղտնաբառեր մուտքի մակարդակի վերահսկման համար:

· F0 ծրագրային վերահսկողություն և PID (Պրոպորցիոնալ ինտեգրալ դիֆերենցիալ) ճնշման վերահսկողություն:

· Կառավարման համակարգը և ծրագրաշարը պետք է համապատասխանեն 21 CFR part 11 ստանդարտին:

· Հեռակա համակարգչային հաշվետվությունների ստեղծման ծրագրաշարի (R.P.C.R. կամ համարժեք) համատեղելիություն:

2․2 Սարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ միջազգային ստանդարտներին և կարգավորող հրահանգներին ՝

•CE Marking

•ISO 13485 կամ համարժեք

•ISO 9001

•EN 13060 կամ համարժեք եվրոպական ստանդարտ

•EN/IEC 61010-1

•PED 2014/68/EU

•RoHS համապատասխանություն

2․3 Փաստաթղթավորում և սպասարկում

• Տեղադրում և գործարկում՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից

• Անձնակազմի ուսուցում

• Առնվազն 1 տարվա երաշխիք։

3. Լրակազմ

3.1. Ավտոմատ ջրի թորման սարք (դիստիլյատոր)՝ ներկառուցված պահեստային բաքով

•Սարքի պատշաճ աշխատանքի կասմակերպման համար  պետք է մատակարարվի նաև ավտոմատ ջրի թորման սարք։

Ընդհանուր նկարագիր և կիրառություն
Սարքը նախատեսված է բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար՝ լաբորատոր և բժշկական նպատակներով։ Այն պետք է լինի լիովին ավտոմատացված, ունենա ներկառուցված ջրի կուտակման տարողություն և էներգախնայող համակարգ։

Կառուցվածքային և նյութական պահանջներ
· Նյութեր՝ ջրի և գոլորշու հետ շփվող բոլոր դետալները (ներառյալ թորման խցիկը, պահեստային բաքը, խողովակները) և ջեռուցման տարրերը (տաքացուցիչ) պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 L տիպի կամ ավելի բարձր կարգի չժանգոտվող պողպատից՝ կոռոզիակայունությունն ապահովելու համար։

· Արտաքին իրան՝ սարքի արտաքին պատյանը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ պողպատից՝ պատված էլեկտրաստատիկ փոշեներկմամբ՝ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար։

· Սառեցնող համակարգը պետք է տեղադրված լինի պահեստային բաքի վերին հատվածում (ներսում)՝ ապահովելով կոմպակտություն և ջերմափոխանակման արդյունավետություն։

· Գազազրկում՝ աարքի վերին հատվածում պետք է առկա լինի հատուկ խողովակ օդի հեռացման համար։

· Սպասարկման հարմարավետություն՝ պահեստային բաքը և թորման խցիկը պետք է ունենան հեշտ բացվող/բարձրացվող կափարիչներ՝ ներքին մակերեսները հեշտությամբ մաքրելու և սպասարկելու համար։

· Թորած ջրի դուրսբերման համար սարքը պետք է հագեցած լինի հարմարավետ փական-ծորակով։

· Սարքը պետք է ունենա ինչպես պատից կախելու, այնպես էլ սեղանի վրա տեղադրելու հնարավորություն։ Այդ նպատակով այն պետք է համալրված լինի հատուկ կախիչներով (ամրացման բռնակներով) և հարթ մակերեսի վրա կայունությունն ապահովող սիլիկոնե ոտքերով։

Աշխատանքային սկզբունք և ավտոմատացում
· Էներգախնայողություն՝ աարքը պետք է ունենա ջրի նախնական տաքացման համակարգ. թորման համար պետք է օգտագործվի սառեցման համակարգով անցած և արդեն իսկ տաքացած ջուրը։

· Ավտոմատ կառավարում՝  պահեստային բաքը ամբողջությամբ լցվելու դեպքում սարքը պետք է ավտոմատ անջատվի (ներառյալ ջրի մուտքը)՝ ջրի և էլեկտրաէներգիայի ավելորդ ծախսից խուսափելու համար։ Պահեստային բաքից ջուր վերցնելիս (երբ մակարդակը իջնում է), սարքը պետք է ավտոմատ վերսկսի աշխատանքը։

· Անվտանգություն՝ թորման խցիկում ջրի անբավարար մակարդակի կամ գերլցման դեպքում պետք է գործի վթարային անջատման ավտոմատ համակարգ։ Ջրամատակարարման վերականգնման կամ ցուցանիշների նորմալացման դեպքում սարքը պետք է ինքնուրույն վերադառնա աշխատանքային ռեժիմի։

· Գլխավոր անջատիչը և աշխատանքային ռեժիմի ազդանշանային լամպը պետք է տեղակայված լինեն սարքի ճակատային (առջևի) հատվածում։

3.2 Տեխնիկական պարամետրեր
Թորման արտադրողականություն` Առնվազն 4 լիտր/ժամ

Արտադրված ջրի էլեկտրահաղորդականություն` 2.3 (±0․5 թույլատրելի շեղումով) մկՍմ/սմ, 25°C ջերմաստիճանում

Ներկառուցված պահեստային բաքի ծավալ` քչ պակաս, քան 8 լիտր

Ներկառուցված պահեստային բաքի ծավալ` քչ պակաս, քան 8 լիտր

Սառեցման ջրի ծախս` ոչ ավել, քան 45 լիտր/ժամ

Էլեկտրական հզորություն `3.0 կՎտ (± 10% թույլատրելի շեղումով)

Էլեկտրասնուցում` 220-230 Վ, 50-60 Հց, միաֆազ,
Լրացուցիչ պայմաններ
· Կոմպլեկտավորում՝ սարքը պետք է մատակարարվի տեղադրման և միացման համար անհրաժեշտ բոլոր դետալներով (խողովակներ, միացման պարագաներ և այլն)։

· Երաշխիք՝ մատակարարվող սարքի համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարի երաշխիքային սպասարկում։

· Փաստաթղթեր՝ սարքի հետ պետք է տրմադրվի շահագործման ձեռնարկ (հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով):

4. Լաբորատոր հենարանային սեղան

Ավտոկլավի հետ որպես լրակազմ պետք է մատակարարվի լաբորատոր սեղան՝ որը նախատեսված է սարքավորման տեղադրման և սպասարկման համար։ Այն բաղկացած է մետաղական հիմնակմախքից (каркас), սեղանի երեսից և այլ արտաքին մակերևույթներից։

· Կմախքը պետք է պատրաստված լինի 30x30x1.2 մմ չափսերով պրոֆիլային քառակուսի խողովակից և 1-1.5 մմ հաստությամբ պողպատյա թիթեղից:

· Մետաղական մակերեսները պետք է ներկված լինեն էպօքսիդա-պոլիէսթերային փոշեներկով, որը ենթարկվել է բարձր ջերմաստիճանային մշակման (թրծման) 200°C պայմաններում:

· Կահույքի իրանը չպետք է պարունակի փայտի, մելամինի կամ ԴՍՊ (ДСП) տարրեր: 

•
Չափերը (Լ x Խ x Բ)՝ 1200x800x900 մմ։

•
Դարակների կոնֆիգուրացիա՝ 2 դուռ + 2 դարակ էլեկտրական վարդակներով։ Դարակները պետք է լինեն շարժական, հանվող, համալրված լիովին հանվող ուղղորդիչներով՝ պարունակությանը հեշտությամբ հասանելի լինելու համար։

•
Էլեկտրական վահանակ՝ հագեցած պետք է լինի էլեկտրական վահանակով և հոսանքի սնուցման անջատիչով՝ սարքերը միացնելու համար։ Վարդակների քանակը առնվազն 2 հատ փակվող կափարիչով։ 

•
Բեռնունակություն՝ սեղանի երեսը պետք է դիմակայի մինչև 300 կգ բաշխված բեռի։

•
Կարգավորվող հենարաններ՝ Տեղադրված պետք է լինեն կարգավորվող հենարանների վրա՝ հատակի անհարթությունները կարգավորելու և կահույքը հավասարեցնելու համար։

•
Մատակարարում՝ պետք է մատակարարվի հավաքված վիճակում։

4. 1. Սեղանի երեսի նյութի նկարագրություն և բնութագրեր

Սեղանի երեսի նյութը պետք է լինի միաձույլ շերտավոր պլաստիկ՝ LABGRADE։ Այն հատուկ մշակված նյութ է լաբորատոր կահույքի համար, որն ունի հետևյալ հատկությունները՝

•
Քիմիական դիմացկունություն՝ Բարձր դիմացկունություն ագրեսիվ քիմիական նյութերի և լուծիչների մեծ մասի ազդեցության նկատմամբ (6 %-ոց ջրածնի պերօքսիդ, սուրֆանոզ, ժավել սոլիդ)։ Պետք է դիմանա կոնցենտրացված հանքային թթուների, հիմքերի լուծույթների և օրգանական լուծիչների հետ շփմանը։

•
Ջերմակայունություն՝ դիմացկուն է մինչև +180˚С ջերմաստիճանի ազդեցությանը։

•
Խոնավակայունություն՝ ունի լավ դիմացկունություն ջրի կլանման և գոլորշու ազդեցության նկատմամբ։

4.1 Համապատասխանության ստանդարտներ և սերտիֆիկատներ

Լաբորատոր սեղանի համար

•
Կառուցվածքի անվտանգություն և կայունություն՝ սեղանի ընդհանուր կառուցվածքը պետք է համապատասխանի EN 13150 ստանդարտի պահանջներին, որը սահմանում է լաբորատոր սեղանների անվտանգության, ամրության և կայունության պահանջները։

•
Սեղանի երեսի նյութ (Labgrade)՝ Մակերեսը պետք է համապատասխանի EN 438 ստանդարտի պահանջներին՝ բարձր ճնշման դեկորատիվ լամինատների (HPL) համար։ Սա երաշխավորում է մակերեսի դիմադրությունը քերծվածքների, հարվածների, քիմիական նյութերի և ջերմության նկատմամբ։

•
Մետաղական կմախքի ծածկույթ՝ Փոշեներկված մետաղական մասերը պետք է մշակված լինեն ISO 12944 ստանդարտին համապատասխան, որն ապահովում է երկաթյա կառուցվածքների երկարաժամկետ պաշտպանությունը կոռոզիայից։

4․2 Սեղանի հետ պետք է մատակարվի պատի դարակ և պատին ամրացվող տեխնոլոգիական դարակաշար՝ մեկ դարակով և գրապահարանով
Դարակը նախատեսված է տպագիր նյութեր, գրասենյակային պարագաներ և այլ փաստաթղթեր պահելու համար։
Դարակը պատրաստված է թիթեղյա պողպատից, ունի մետաղական դռներ և ծածկված է էպօքսիդային-պոլիեսթերային փոշեպատ ներկով։

Պատի դարակի չափերը՝ 1200x340x380 մմ, մոխրագույն մետաղ

Տեխնոլոգիական դարակաշարի չափսերը՝ երկարությունը ՝ 1200 մմ

· Տեխնոլոգիական դարակաշարի գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի ԼԴՍՊ-ից (ЛДСП) և հագեցած լինի սահող ապակյա դռներով:

· Էլեկտրական վահանակը պետք է ներառի խոնավությունից պաշտպանված IP54 փակվող կորպուսով 2 Եվրովարդակ (220 Վ), 16Ա ավտոմատ անջատիչ, ինչպես նաև ներկառուցված լուսադիոդային լուսատու և լուսավորության անջատիչ:

Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման ծառայություն և ապահովի սարքի 1 տարվա երաշխիքային սպասարկումը։
	1. Ընդհանուր նկարագրություն
Ավտոկալավը պետք է լինի հորիզոնական, սեղանի վրա դնելու համար նախատեսված (benchtop) լաբորատոր գոլորշային ստերիլի​զատոր, նախատես​ված լաբորատոր ապակեղե​նի, մետաղա​կան գործիք​ների, միջավա​յրերի, կենսա​բա​նա​կան նմուշների և լաբորատոր թա​փոնների ստերիլի​​զաց​ման համար։ Սարքը պետք է ապահովի բարձր ճնշման հագեցած գոլորշով ստերի​լի​զացում՝ ճշգրիտ ջերմաս​տի​ճա​նա​յին և ժամանա​կային վերահսկ​մամբ։ Ավտոկլավը պետք է ունենա թվային կառավարման համակարգ, բազմա​ֆունկցիոնալ էկրան, ծրագ​րա​վորվող ցիկլեր և անվտանգու​թյան բազմաս​տի​ճան պաշտպանու​թյուն։

2. Տեխնիկական պահանջներ
•Տիպ՝ սեղանի վրա դրվող, առաջային բեռնմամբ (Front-loading)
• Խցիկի ծավալ՝ առնվազն 85 լիտր

Խցիկի չափերը (ՏxԽ)՝ առնվազն 380 x 690 մմ,

Սարքի արատքին չափերը առավելագույնը՝  720 մմ լայնություն, 540 մմ բարձրություն և 940 մմ խորություն,
• Խցիկի նյութ՝ 316L չժանգոտվող պողպատ։

•Էլեկտրաքիմիական մշակված մակերես (electropolished) կամ համարժեք,
• Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթ՝ Առնվազն 105°C – 138°C,
• Ստանդարտ ստերիլիզացման ջերմաստիճաններ՝ 121°C և 134°C,
• Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.5°C,

•Աշխատանքային ճնշման միջակայք՝ առնվազն 0 – 325 kPa (բացարձակ),

• Կառավարման համակարգ՝ թվային, գունավոր TFT էկրան (առնվազն 5 դյույմ) ջերմաստիճանի և ճնշման ցուցադրմամբ,
• Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 30 ծրագրային ցիկլ կամ ծրագրավորվող համարժեք համակարգ,
• Ցիկլերի տեսակներ՝

· Հեղուկների համար

· Պինդ նյութերի համար

· Թափոնների համար

· Արագ ցիկլ,

• Չորացման ֆունկցիա՝ պետք է ունենցա չորացման համակարգ, որը պետք ներառի, օդի վակուումային հեռացման (vacuum air removal) համակարգ,

•Չորացման կամ օգնական օդային սառեցման (assisted air cooling) հնարավորություն։

• Տվյալների արտահանում՝ USB և/կամ Ethernet,
• Ներքին հիշողություն՝ ցիկլերի տվյալների պահպանման հնարավորո​ւթյուն,

• Էլեկտրամատակարարում՝ 220–240V, 50Hz, միաֆազ,

• Ջրի մատակարարում՝ ներկառուցված մաքուր ջրի բաք (առնվազն մեկ), ինչպես նաև արտաքին ջրի և/կամ դրենաժի միացման հնարավորություն։

2․1 Սենսորներ և անվտանգություն 

• Առնվազն 2 անկախ PT100 կամ համարժեք բարձր ճշգրտության ջերմաստիճանի սենսոր, հեղուկների անվտանգ ստերիլիզացման և գերեռման կանխարգելման համար,
• Անկախ ճնշման չափիչ (անալոգային կամ թվային), որը գործում է անկախ հիմնական կառավարման համակարգից,
• Ավտոմատ դռան կողպում՝ ճնշման առկայության դեպքում բացումը բացառող,
• Գերճնշման և գերաջերմաստիճանի պաշտպանության համակարգ,
• Ճնշման անվտանգության փական,
•Դռան համակարգ՝ ավտոմատ փակվող, ճնշման առկայության դեպքում բացումը արգելող։
· Պետք է ունենա վերջին 200 ցիկլերի պահպանման հնարավորություն ներքին հիշողության մեջ:

· Պետք է ունենա 30 նույնականացման կոդեր և գաղտնաբառեր մուտքի մակարդակի վերահսկման համար:

· F0 ծրագրային վերահսկողություն և PID (Պրոպորցիոնալ ինտեգրալ դիֆերենցիալ) ճնշման վերահսկողություն:

· Կառավարման համակարգը և ծրագրաշարը պետք է համապատասխանեն 21 CFR part 11 ստանդարտին:

· Հեռակա համակարգչային հաշվետվությունների ստեղծման ծրագրաշարի (R.P.C.R. կամ համարժեք) համատեղելիություն:

2․2 Սարքավորումը պետք է համապատասխանի հետևյալ միջազգային ստանդարտներին և կարգավորող հրահանգներին ՝

•CE Marking

•ISO 13485 կամ համարժեք

•ISO 9001

•EN 13060 կամ համարժեք եվրոպական ստանդարտ

•EN/IEC 61010-1

•PED 2014/68/EU

•RoHS համապատասխանություն

2․3 Փաստաթղթավորում և սպասարկում

• Տեղադրում և գործարկում՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից

• Անձնակազմի ուսուցում

• Առնվազն 1 տարվա երաշխիք։

3. Լրակազմ

3.1. Ավտոմատ ջրի թորման սարք (դիստիլյատոր)՝ ներկառուցված պահեստային բաքով

•Սարքի պատշաճ աշխատանքի կասմակերպման համար  պետք է մատակարարվի նաև ավտոմատ ջրի թորման սարք։

Ընդհանուր նկարագիր և կիրառություն
Սարքը նախատեսված է բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար՝ լաբորատոր և բժշկական նպատակներով։ Այն պետք է լինի լիովին ավտոմատացված, ունենա ներկառուցված ջրի կուտակման տարողություն և էներգախնայող համակարգ։

Կառուցվածքային և նյութական պահանջներ
· Նյութեր՝ ջրի և գոլորշու հետ շփվող բոլոր դետալները (ներառյալ թորման խցիկը, պահեստային բաքը, խողովակները) և ջեռուցման տարրերը (տաքացուցիչ) պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 L տիպի կամ ավելի բարձր կարգի չժանգոտվող պողպատից՝ կոռոզիակայունությունն ապահովելու համար։

· Արտաքին իրան՝ սարքի արտաքին պատյանը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ պողպատից՝ պատված էլեկտրաստատիկ փոշեներկմամբ՝ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար։

· Սառեցնող համակարգը պետք է տեղադրված լինի պահեստային բաքի վերին հատվածում (ներսում)՝ ապահովելով կոմպակտություն և ջերմափոխանակման արդյունավետություն։

· Գազազրկում՝ աարքի վերին հատվածում պետք է առկա լինի հատուկ խողովակ օդի հեռացման համար։

· Սպասարկման հարմարավետություն՝ պահեստային բաքը և թորման խցիկը պետք է ունենան հեշտ բացվող/բարձրացվող կափարիչներ՝ ներքին մակերեսները հեշտությամբ մաքրելու և սպասարկելու համար։

· Թորած ջրի դուրսբերման համար սարքը պետք է հագեցած լինի հարմարավետ փական-ծորակով։

· Սարքը պետք է ունենա ինչպես պատից կախելու, այնպես էլ սեղանի վրա տեղադրելու հնարավորություն։ Այդ նպատակով այն պետք է համալրված լինի հատուկ կախիչներով (ամրացման բռնակներով) և հարթ մակերեսի վրա կայունությունն ապահովող սիլիկոնե ոտքերով։

Աշխատանքային սկզբունք և ավտոմատացում
· Էներգախնայողություն՝ աարքը պետք է ունենա ջրի նախնական տաքացման համակարգ. թորման համար պետք է օգտագործվի սառեցման համակարգով անցած և արդեն իսկ տաքացած ջուրը։

· Ավտոմատ կառավարում՝  պահեստային բաքը ամբողջությամբ լցվելու դեպքում սարքը պետք է ավտոմատ անջատվի (ներառյալ ջրի մուտքը)՝ ջրի և էլեկտրաէներգիայի ավելորդ ծախսից խուսափելու համար։ Պահեստային բաքից ջուր վերցնելիս (երբ մակարդակը իջնում է), սարքը պետք է ավտոմատ վերսկսի աշխատանքը։

· Անվտանգություն՝ թորման խցիկում ջրի անբավարար մակարդակի կամ գերլցման դեպքում պետք է գործի վթարային անջատման ավտոմատ համակարգ։ Ջրամատակարարման վերականգնման կամ ցուցանիշների նորմալացման դեպքում սարքը պետք է ինքնուրույն վերադառնա աշխատանքային ռեժիմի։

· Գլխավոր անջատիչը և աշխատանքային ռեժիմի ազդանշանային լամպը պետք է տեղակայված լինեն սարքի ճակատային (առջևի) հատվածում։

3.2 Տեխնիկական պարամետրեր
Թորման արտադրողականություն` Առնվազն 4 լիտր/ժամ

Արտադրված ջրի էլեկտրահաղորդականություն` 2.3 (±0․5 թույլատրելի շեղումով) մկՍմ/սմ, 25°C ջերմաստիճանում

Ներկառուցված պահեստային բաքի ծավալ` քչ պակաս, քան 8 լիտր

Ներկառուցված պահեստային բաքի ծավալ` քչ պակաս, քան 8 լիտր

Սառեցման ջրի ծախս` ոչ ավել, քան 45 լիտր/ժամ

Էլեկտրական հզորություն `3.0 կՎտ (± 10% թույլատրելի շեղումով)

Էլեկտրասնուցում` 220-230 Վ, 50-60 Հց, միաֆազ,
Լրացուցիչ պայմաններ
· Կոմպլեկտավորում՝ սարքը պետք է մատակարարվի տեղադրման և միացման համար անհրաժեշտ բոլոր դետալներով (խողովակներ, միացման պարագաներ և այլն)։

· Երաշխիք՝ մատակարարվող սարքի համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարի երաշխիքային սպասարկում։

· Փաստաթղթեր՝ սարքի հետ պետք է տրմադրվի շահագործման ձեռնարկ (հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով):

4. Լաբորատոր հենարանային սեղան

Ավտոկլավի հետ որպես լրակազմ պետք է մատակարարվի լաբորատոր սեղան՝ որը նախատեսված է սարքավորման տեղադրման և սպասարկման համար։ Այն բաղկացած է մետաղական հիմնակմախքից (каркас), սեղանի երեսից և այլ արտաքին մակերևույթներից։

· Կմախքը պետք է պատրաստված լինի 30x30x1.2 մմ չափսերով պրոֆիլային քառակուսի խողովակից և 1-1.5 մմ հաստությամբ պողպատյա թիթեղից:

· Մետաղական մակերեսները պետք է ներկված լինեն էպօքսիդա-պոլիէսթերային փոշեներկով, որը ենթարկվել է բարձր ջերմաստիճանային մշակման (թրծման) 200°C պայմաններում:

· Կահույքի իրանը չպետք է պարունակի փայտի, մելամինի կամ ԴՍՊ (ДСП) տարրեր: 

•
Չափերը (Լ x Խ x Բ)՝ 1200x800x900 մմ։

•
Դարակների կոնֆիգուրացիա՝ 2 դուռ + 2 դարակ էլեկտրական վարդակներով։ Դարակները պետք է լինեն շարժական, հանվող, համալրված լիովին հանվող ուղղորդիչներով՝ պարունակությանը հեշտությամբ հասանելի լինելու համար։

•
Էլեկտրական վահանակ՝ հագեցած պետք է լինի էլեկտրական վահանակով և հոսանքի սնուցման անջատիչով՝ սարքերը միացնելու համար։ Վարդակների քանակը առնվազն 2 հատ փակվող կափարիչով։ 

•
Բեռնունակություն՝ սեղանի երեսը պետք է դիմակայի մինչև 300 կգ բաշխված բեռի։

•
Կարգավորվող հենարաններ՝ Տեղադրված պետք է լինեն կարգավորվող հենարանների վրա՝ հատակի անհարթությունները կարգավորելու և կահույքը հավասարեցնելու համար։

•
Մատակարարում՝ պետք է մատակարարվի հավաքված վիճակում։

4. 1. Սեղանի երեսի նյութի նկարագրություն և բնութագրեր

Սեղանի երեսի նյութը պետք է լինի միաձույլ շերտավոր պլաստիկ՝ LABGRADE։ Այն հատուկ մշակված նյութ է լաբորատոր կահույքի համար, որն ունի հետևյալ հատկությունները՝

•
Քիմիական դիմացկունություն՝ Բարձր դիմացկունություն ագրեսիվ քիմիական նյութերի և լուծիչների մեծ մասի ազդեցության նկատմամբ (6 %-ոց ջրածնի պերօքսիդ, սուրֆանոզ, ժավել սոլիդ)։ Պետք է դիմանա կոնցենտրացված հանքային թթուների, հիմքերի լուծույթների և օրգանական լուծիչների հետ շփմանը։

•
Ջերմակայունություն՝ դիմացկուն է մինչև +180˚С ջերմաստիճանի ազդեցությանը։

•
Խոնավակայունություն՝ ունի լավ դիմացկունություն ջրի կլանման և գոլորշու ազդեցության նկատմամբ։

4.1 Համապատասխանության ստանդարտներ և սերտիֆիկատներ

Լաբորատոր սեղանի համար

•
Կառուցվածքի անվտանգություն և կայունություն՝ սեղանի ընդհանուր կառուցվածքը պետք է համապատասխանի EN 13150 ստանդարտի պահանջներին, որը սահմանում է լաբորատոր սեղանների անվտանգության, ամրության և կայունության պահանջները։

•
Սեղանի երեսի նյութ (Labgrade)՝ Մակերեսը պետք է համապատասխանի EN 438 ստանդարտի պահանջներին՝ բարձր ճնշման դեկորատիվ լամինատների (HPL) համար։ Սա երաշխավորում է մակերեսի դիմադրությունը քերծվածքների, հարվածների, քիմիական նյութերի և ջերմության նկատմամբ։

•
Մետաղական կմախքի ծածկույթ՝ Փոշեներկված մետաղական մասերը պետք է մշակված լինեն ISO 12944 ստանդարտին համապատասխան, որն ապահովում է երկաթյա կառուցվածքների երկարաժամկետ պաշտպանությունը կոռոզիայից։

4․2 Սեղանի հետ պետք է մատակարվի պատի դարակ և պատին ամրացվող տեխնոլոգիական դարակաշար՝ մեկ դարակով և գրապահարանով
Դարակը նախատեսված է տպագիր նյութեր, գրասենյակային պարագաներ և այլ փաստաթղթեր պահելու համար։
Դարակը պատրաստված է թիթեղյա պողպատից, ունի մետաղական դռներ և ծածկված է էպօքսիդային-պոլիեսթերային փոշեպատ ներկով։

Պատի դարակի չափերը՝ 1200x340x380 մմ, մոխրագույն մետաղ

Տեխնոլոգիական դարակաշարի չափսերը՝ երկարությունը ՝ 1200 մմ

· Տեխնոլոգիական դարակաշարի գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի ԼԴՍՊ-ից (ЛДСП) և հագեցած լինի սահող ապակյա դռներով:

· Էլեկտրական վահանակը պետք է ներառի խոնավությունից պաշտպանված IP54 փակվող կորպուսով 2 Եվրովարդակ (220 Վ), 16Ա ավտոմատ անջատիչ, ինչպես նաև ներկառուցված լուսադիոդային լուսատու և լուսավորության անջատիչ:

Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման ծառայություն և ապահովի սարքի 1 տարվա երաշխիքային սպասարկումը։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	իրականացվում է գնանշման հարցման ընթացակարգով, քանի որ, նախահաշվով սահ​ման​ված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի ութսունապատիկը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	X
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	16.03.2026

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	18.03.2026
	19.03.2026

	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	9.075.000 (ինը միլիոն յոթանասունհինգ հազար)
	9.075.000 (ինը միլիոն յոթանասունհինգ հազար)
	1.815.000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր տասնհինգ հազար)
	1.815.000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր տասնհինգ հազար)
	10.890.000 (տաս միլիոն ութ հարյուր իննսուն հազար)
	10.890.000 (տաս միլիոն ութ հարյուր իննսուն հազար)

	1
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	8.523.333,33 (ութ միլիոն հինգ հարյուր քսաներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք դրամ, երեսուներեք լումա)
	8.523.333,33 (ութ միլիոն հինգ հարյուր քսաներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք դրամ, երեսուներեք լումա)
	1.704.666,67 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր չորս հազար վեց հարյուր վաթսունվեց դրամ վաթսունյոթ լումա)
	1.704.666,67 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր չորս հազար վեց հարյուր վաթսունվեց դրամ վաթսունյոթ լումա)
	10.228.000 (տաս միլիոն երկու հարյուր քսանութ հազար)
	10.228.000 (տաս միլիոն երկու հարյուր քսանութ հազար)

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)


	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատա​ս​խանությունը
	Մասնա-գիտա-կան գործու​նեու​թյան համապա​տաս​խանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.03.2026

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.03.2025
	05.04.2026թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի
 ծանուցման ամսաթիվը՝ 
	09.04.2026թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.04.2026թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	15.04.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«ՊՐԻՄԱ ԼԱԲ» ՍՊԸ
	ՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01
	15.04.2026թ
	18.08.2026թ
	0
	10.228.000
	10.228.000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«ՊՐԻՄԱ ԼԱԲ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան փ. 6շ, 4բն.
հեռ  095 54-30-78  
	pprimalab@gmail.com
	2500011235470100
	08256775

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրակա​նացված հրապարա​կումների մասին տեղեկությունները 
	www.gnumner.minfin.am


	

	Գնման գործընթացի շրջանա​կ​ներում հակաօրինական գոր​ծո​ղություններ հայտնա​բեր​վելու դեպքում դրանց և այդ կապակ​ցու​թյամբ ձեռնարկված գործողու​թյունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աշխեն Հովհաննիսյան
	093 44-03-24
	info@physiol.sci.am


« ՀՀ ԳԱԱ  Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ » ՊՈԱԿ                                               16.04.2026թ.
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





3

