ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 3 от 19 ноября 2025года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-GHAPDzB-54/25
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-54/25, организованной 

с целью приобретения фильтров для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 14.11.2025г. и предоставленный 19.11.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Вопрос 1

Допустимая воздушная нагрузка  аналитического фильтра  AFA-RMP-20 , указанного в первой лоте приглашения, составляет 140 (л / мин). Основываясь на технических характеристиках фильтра, мы хотим отметить, что допустимая воздушная нагрузка фильтров типа AFA-RMP-20 составляет 20 литр/мин×см2. поскольку рабочая площадь AFA-RMP-20 составляет 20 см2, поэтому при преобразовании единицы измерения 20 «литр/мин×см2» в единицы измерения «литр/мин» в соответствии с формулой расхода в расчете на площадь мы получаем единицу допустимой воздушной нагрузки 400 литр/Мин, которая без труда выдерживает требуемые 140 литр/ мин при воздушной нагрузке.
Qընդ= q×A
Որտեղ՝

Qընդ – ընդհանուր հոսքը (լ/րոպե)
q—հոսքը մեկ միավոր մակերեսի վրա  լիտր/րոպե×սմ2
A—ֆիլտրի մակերես սմ2 

Основываясь на приведенной выше формуле расхода в расчете на площадь, мы получаем следующее: Q= 20 литр/мин×см2 × 20 см2 = 400 л / мин. Основываясь на вышеизложенном, пожалуйста, уточните, приемлема ли единица измерения 400 л/мин в качестве допустимой воздушной нагрузки для  аналитического  фильтра AFA-RMP-20.

Разъяснение 1

Сообщаем вам, что в паспорте аналитического фильтра АФА-РМП-20 указаны следующие параметры: диаметр - d=50 мм, площадь поверхности-20 см2, допустимая нагрузка 20 литр / (мин×см2) или 400 литр / мин.

Вопрос 2
Уважаемый коллега, с вашей стороны в приложение были внесены изменения, и вместо названия AFA-SI-20 было написано  AFAS-I-20. Мы хотели бы сообщить вам, что названия фильтров с требуемыми вами параметрами имеют разные названия у разных производителей, в том числе  AFA-SI-20, AFAS-I-20 և АФА-СИ-20. Пожалуйста, подтвердите, что фильтры, соответствующие указанной вами спецификации, приемлемы для вас, независимо от расположения букв в названии. 
Разъяснение 2
Сообщаем вам, что аналитические сорбционные фильтры AFA-SI-20 используются для одновременного улавливания паров радиоактивного аэрозоля и йода и определения суммарной активности, накопленной в аэрозоле и йоде, с помощью радиометрического оборудования. Площадь аналитического фильтра составляет 20 см2. А фильтры AFAS-I-20 используются только для улавливания паров радиоактивного йода и определения активности накопленного в нем йода с помощью радиометрического оборудования. Площадь аналитического фильтра составляет 20 см2.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айкуи Григорян под кодом HAEK-GHAPDzB-54/25
Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-54/25
PAGE  

