ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի նմուշային կշռաքարերի հավաքածու ձեռքբերում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սեպտեմբերի 19-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ սեպտեմբերի 20-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1. Խնդրում ենք դիտարկել կշռաքարերի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ հետևյալ հարցը՝

Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցը։ Համաձայն նկար 3 -ի 20 կգ կշռաքարերի չափսերը պետք է լինեն 230*119*160 մմ։ Խնդրում եմ նշել թույլատրելի հնարավոր շեղման չափսեր 500 կգ և 20 կգ կշռաքարերի համար, կամ պատասխանել, ընդունելի՞ են մյուս բոլոր պայմաններին բավարարող, բայց 235*117*140 մմ արտաքին չափսերով կշռաքարերը։

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հարցերի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը՝ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 750 մմ*500 մմ*314 մմ (Ե*Լ*Բ) երկրաչափական չափերով կշռաքարերի համար նախատեսված հարթակը ըստ տեխնիկական բնութագրի  ներկառուցված է կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բեռնախցում։ 20 կգ կշռաքարերի համար նախատեսված տուփի  երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից և եթե փոփոխվում է կշռաքարի երկրաչափական չափերը ապա փոփոխության են ենթարկվում նաև դրանց համար նախատեսված տուփի երկրաչափական չափերը ։ Հետևաբար ընդունելի կլինեն 235*117*140 մմ չափերով 20 կգ զանգվածով կշռաքարերը եթե մյուս բոլոր պայմաններին բավարարում են և 20 կգ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփերը  համապատասխանեն իրենց: Կշռաստուգաչափման շարժական լաբորատորիայի բեռնատար մեքենայի մրցույթն արդեն իսկ կայացել է և այն մատարկարավելու է տեխնիկական բնութագրին համապատասխան:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ