ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/45»

«ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման» նպատակով կազմակերպված «ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/45» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի ապրիլի 22-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի ապրիլի 22-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Պետք է նշել թե որոնք են նշված 10 բուժական ծրագրերը։ Նշված է «Էներգիա՝ ոչ պակաս քան  0,5բար -6,0 բար» ընդունելի է արդյոք 1.0bar~5.0b արժեքը։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր, Տեղեկացնում եմ, որ

1) Հարվածա-ալիքային թերապիայի սարքի 10 բուժման ծրագրերը հետևյալն են՝ Ձեռք/դաստակ, Արմունկ, Աճառային հոդ /միզապարկի առջևի և ներքևի հատվածում/, Ծունկ, Ոտնաթաթ/կոճ, Ուս, Գոտկատեղ,Նստատեղ, Ճարպերի կուտակում, Էրեկտիլ դիսֆունկցիա։

2)1․0 bar – 5.0 bar Էներգիան ընդունելի չէ, քանի որ hարվածա-ալիքային թերապիայի սարքի որոշ բուժական ծրագրերում կիրառվում են հատուկ ցածր կամ հակառակը՝ բարձր էներգիայի ցուցանիշներ, օրինակ 0,5bar կամ 6,0bar։

Հարցադրում N 2

4-րդ և 5-րդ չափաբաժնով նշված է արտադրող անհրաժեշտ է պարզաբանել։ Ըստ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջի Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը, Տեխնիկական բնութագրում նշված է հստակ արտադրող  և կարգավորվող ռետինե ոտքերի չափսերը նշված են կոնկրետ չափերի։ Անհրաժեշտ է պարզաբանել նշված ցուցանիշների պարտադիր լինելը։

4-րդ չափաբաժնում նշված է «Կառուցվածքը՝ օվալաձև չժանգոտող պողպատե խողովակներ»,ընդունելի է պատվիրատուի համար քառակուսի խողովակներից կառուցվածքը՞

Պարզաբանում N 2

Հարգելի գործընկեր, Տեղեկացնում եմ, որ 4-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մասով կատարվելու է հրավերի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/45» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աստղիկ Գյուրջյանին:

Հեռախոս 093 455493

Էլ. փոստ a.gyurjyan@keystone.am