ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասի» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.11.2019թ.-ին

ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  13.11.2019թ.-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի Գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանել սույն հրավերի 1-ին չափաբաժնի, Արհեստական շնչառության սարքի տեխնիկական բնութագիրը։

Ուսումնասիրելով տեխնիկական բնութագիրը ամբողջությամբ, գտնում ենք որ բնութագիրը համապատասխանում է միայն մեկ արտադրողի՝ Dräger ընկերության Savina 300 սարքին։ Սակայն, պահանջվող տեխնիկական բնութագրի մի շարք պարամետրերում առկա է կլինիկապես նշանակություն չունեցող խիստ սահմանափակումներ։ Ստորև ներկացանում ենք՝

• Inspiratory pressure/ տրիույթը առնվազն 1-99 մբար.:

• PEEP/ պարբերական PEEP /interm. PEEP/ 0 -ից 50 մբար տիրույթում առնվազն

• Հոսքի արագության կարգավորման հնարավորություն /Flow acceleration/ առնվազն 5-ից 200մբար/վրկ. Տիրույթում

• Շնչուղիներում ճնշումները առնվազն՝ առավելագույն, ընթացիք,հաստատուն մասի,միջին, PEEP /Airway pressure Max. airway pressure, plateau pressure, mean airway pressure, measurements PEEP/ 0 -ից 99 մբար. Տիրույթում:

• Շնչառական ծավալները Tidal volume Inspiratory VT, expiratory VTe, VTspon/ առնվազն՝ 0 -ից 3999 մլ. տիրույթում նաև հաշվարկված թոքերում գտնվող օդի պայմանները՝ ջերմաստճան, խոնավություն, մթնոլորտային ճնշում /BTPS/:

• Շնչառական գազերի ջերմաստճանը առնվազն 18 to 48 °C տիրույթում:

• Մակերեսային արագ շնչառություն /Rapid shallow breathing RSB/ առնվազն 0 -ից 9999 (1/րոպե/լ)

• Հատուկ մանյովրներ / Special maneuvers/ Intrinsic PEEP PEEPi 0 to 100 mbar; Exp. Hold

• Առավելագույն /անընդհատ/ հոսքը առնվազն 250լ/րոպ.

• Փականի պատասխան արձագանքը ոչ ուշ քան 5մվրկ. /Valve response time ≤ 5 ms/

Ինչպես նաև, բնութագրի առաջին տողով պահանջվում է՝

• Սարքը նախատեսված պետք է լինի մեծահասկաների և պատանիների թոքերի ինվազիվ և ոչ ինվազիվ արհեստական օդափոխության համար:

Սակայն, բնութագրում առկա են պարամետրեր, որոնք բնորոշ են միայն նորածինների արհեստական շնչառության սարքերի համար, օրինակ՝

• SPN-CPAP ռեժիմը

Սարքի լրակազմով պահանջվում է՝

• Ֆիշեր Պայկել /Humidifier F&P/ խոնավացուցիչ մեծահասակների համար տեղակայված շարժական սայլակի վրա:

• Թթվածնի պահուստային սենսոր- առնվազն 3 հատ:

Տեղեկացնում ենք, որ բացի Ֆիշեր Պայկել /F&P/ ընկերությունից առկա են նաև այլ խոնավացուցիչների արտադրողներ, իսկ պահուստային թթվածնի սենսորի 3 հատի պահանջը համարում ենք ոչ շահավետ, քանի որ սովորաբար թթվածնի սենսորը ծառայում է 1 տարի, իսկ պահուստային սենսորի պիտանելիության ժամկետը չի գերազանցում 1 կամ 1,5 տարին, ուստի պահանջը նպատակահարմար չէ։

Ուստի, հաշվի առնելով վերոնշյալը, խնդրում ենք վերանայել տեխնիկական բնութագիրը՝ կատարել փոփոխություն, ապահովելով օրենքով սահմանված մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների և արտադրողների մասնակցությունը։

Ցանկանում ենք նաև նշել, որ մենք ներկայացնում ենք շվեյցարական Hamilton Medical ընկերությունը, որը համարվում է արհեստական շնչառության սարքավորումների լավագույն և առաջատար արտադրողներից։ Տարիներ շարունակ ընկերությունը մասնագիտացված է արհեստական շնչառության սարքերի արտադրման, դրանց տեխնոլոգիայի բարելավման մեջ և հանդիսանում միակ ընկերությունը, որը իրականացրել է ավտոմատ արհեստական շնչառության տեխնոլոգիան իր սարքերի մեջ։ Մենք ցանկանում ենք առաջարկել Hamilton C3 արհեստական շնչառության սարքը, որը կարող է լիովին ապահովել և գերազանցել ակնկալվող արդյունքը, ինչպես նաև հնարավորություն տալ Ձեր բժիշկներին կիրառելու առաջադեմ ավտոմատ կամ ադապտատիվ ռեժիմները վերակենդանացման բաժանմունքում։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր, հայտնում ենք, որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին չափաբաժնի` «Արհեստական շնչառության սարքի» տեխնիկական բնութագրում առկա են եղել վրիպակներ և չափանիշները հստակեցնելու նպատակով սույն ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով  հրավերում  կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արտավազդ Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010 66 24 94:

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.sahakyan@mil.am:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով