ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 3 от 22 апреля 2025 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «О закупках».Код процедуры: «ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/45»

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом «ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/45», организованной с целью приобретения медицинского оборудования для нужд ЗАО «Центр здоровья Малатия-Себастия», ниже представляет вопросы, полученные 22 апреля 2025 года по приглашению с тем же кодом, а также разъяснения, предоставленные по ним 22 апреля 2025 года.

Вопрос №1Необходимо указать, какие именно 10 лечебных программ имеются в виду. Указано: «Энергия — не менее 0,5 бар – 6,0 бар». Является ли допустимым значение 1,0 бар ~ 5,0 бар?

Разъяснение №1

Уважаемый партнёр, сообщаем:

- Десять лечебных программ аппарата ударно-волновой терапии следующие:

Кисть/запястье, Локоть, Тазобедренный сустав (в передней и нижней части мочевого пузыря), Колено, Стопа/лодыжка, Плечо, Поясница, Ягодичная область, Жировые отложения, Эректильная дисфункция

2. Энергия в диапазоне 1,0 бар – 5,0 бар не является допустимой, так как в некоторых лечебных программах аппарата ударно-волновой терапии применяются особо низкие или, наоборот, высокие значения энергии, например, 0,5 бар или 6,0 бар.

Вопрос №2

В позициях 4 и 5 указано наименование производителя—необходимо разъяснение. Согласно пункту 5 статьи 13 Закона о закупках, характеристики предмета закупки не должны содержать требований или ссылок на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда невозможно описать предмет закупки без них. При использовании таких ссылок техническое описание должно содержать фразу «или эквивалент». В технической спецификации чётко указан производитель, а также конкретные размеры регулируемых резиновых ножек. Необходимо уточнение об обязательности указанных характеристик.

В 4-й позиции указано: «Конструкция — овальные трубы из нержавеющей стали». Является ли допустимой для заказчика конструкция из квадратных труб?

Разъяснение №2

Уважаемый партнёр, сообщаем, что по позициям 4 и 5 будут внесены изменения в приглашение.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии по процедуре с кодом «ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/45» — Астхик Гюрджян.

Телефон: 093 455493

Электронная почта: a.gyurjyan@keystone.am