ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լաբորատոր և քիմիական ազդանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 13-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 15-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1՝
             Հարգելի գործընկեր խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերին՝

1. Սույն մրցույթի 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում  գելով վակումային փորձանոթի համար  նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը՝ Արյան նմուշառման վակումային պլաստիկ փորձանոթ, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով։ Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, առավելագույն չափսերը՝ 13 * 100 մմ։ Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր։ Փորձանոթի վրա պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը, և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ։ Ձևաչափը՝ առավելագույնը 100 փորձանոթ/տուփում։ Մեր կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ նման տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ արտադրողի Greiner Bio-One ընկերության գելով վակումային փորձանոթներ, քանի որ միայն Greiner Bio-One ընկերությունն է արտադրում պտուտակաավոր կափարիչով վակումային փորձանոթ: Ուզում ենք նշել որ Greiner Bio-One ընկերության ՀՀ-ում ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ: Այս կերպ խախտվում է գնումների օրենքի 22 կետը որտեղ գրված է, որ գնման առարկայի բնութագրերը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների կողմից առաջարկվող  գնման առարկայի բնութագրերը: Այս կերպ չի պահպանվում ազատ մրցակցությունը և տրվում է առավելություն մեկ ընկերության, քանի որ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն Greiner Bio-One ընկերության կողմից արտադրվող վակումային փորձանոթը, որն էլ ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ ՀՀ-ում: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում , թե բացի Greiner Bio-One բրենդի գելով վակումային փորձանոթից բացի, որ երկրորդ բրենդի կողմից է արտադրվում պտուտակավոր կափարիչով վակումային փորձանոթ և դրանով պահպանվում է մեկից ավել հնարավոր ընկերությունների մասնակցության պահանջը:Խնդրում ենք նշել կոնկրետ ընկերություններ որոնք արտադրում են վակումային փորձանոթներ և ոչ թե ասպիրացիոն փորձանոթներ արտադրող ընկերություններ, ինչպես նաև տալ հստակ պատասխան, որն իրենից ենթադրում է կոնկրետ բրենդների անվանումը: Եթե պահպանվել է գնումների օրենքի 22-րդ կետը և գնման առարկայի  տեխնիկական բնութագիրը տալիս է հնարավորություն մեկից ավելի մասնակիցների մասնակցության հնարավորություն, ապա խնդրում ենք ներայացնել այդ մասնակիցներից գոնե մեկին (բացի պաշտոնական ներկայացուցչից) , որի իրական շահառուները չեն հանդիսանա  նույն անձիք ովքեր իրական շահառու են հնադիսանում Greiner Bio-One բրենդի պաշտոնական ներկայացուցչի ընկերությունում : Խնդրում ենք մրցույթի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և հանել «Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր։» արտահայտությունը:

2. Սույն մրցույթի 5-րդ  չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում  հակամակարդիչով  վակումային փորձանոթի համար  նշված է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը՝ Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակումային, Na ցիտրատով (խտությունը՝ 0.109mol/L, 3.2%)։ Փորձանոթի ծավալը՝ 3.5 մլ, առավելագույն չափսերը՝ 13 * 75 մմ։ Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր։ Ձևաչափը՝ առավելահույնը 100 փորձանոթ/տուփում։ Մեր կողմից ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ նման տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն մեկ արտադրողի Greiner Bio-One ընկերության գելով վակումային փորձանոթներ, քանի որ միայն Greiner Bio-One ընկերությունն է արտադրում պտուտակաավոր կափարիչով վակումային փորձանոթ: Ուզում ենք նշել որ Greiner Bio-One ընկերության ՀՀ-ում ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ: Այս կերպ խախտվում է գնումների օրենքի 22 կետը որտեղ գրված է, որ գնման առարկայի բնութագրերը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցների կողմից առաջարկվող  գնման առարկայի բնութագրերը: Այս կերպ չի պահպանվում ազատ մրցակցությունը և տրվում է առավելություն մեկ ընկերության, քանի որ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանում է միայն Greiner Bio-One ընկերության կողմից արտադրվող վակումային փորձանոթը, որն էլ ունի պաշտոնական ներկայացուցիչ ՀՀ-ում: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում , թե բացի Greiner Bio-One բրենդի հակամակարդիչով վակումային փորձանոթից բացի, որ երկրորդ բրենդի կողմից է արտադրվում պտուտակավոր կափարիչով վակումային փորձանոթ և դրանով պահպանվում է մեկից ավել հնարավոր ընկերությունների մասնակցության պահանջը:Խնդրում ենք նշել կոնկրետ ընկերություններ որոնք արտադրում են վակումային փորձանոթներ և ոչ թե ասպիրացիոն փորձանոթներ արտադրող ընկերություններ, ինչպես նաև տալ հստակ պատասխան, որն իրենից ենթադրում է կոնկրետ բրենդների անվանումը: Եթե պահպանվել է գնումների օրենքի 22-րդ կետը և գնման առարկայի  տեխնիկական բնութագիրը տալիս է հնարավորություն մեկից ավելի մասնակիցների մասնակցության հնարավորություն, ապա խնդրում ենք ներայացնել այդ մասնակիցներից գոնե մեկին (բացի պաշտոնական ներկայացուցչից) , որի իրական շահառուները չեն հանդիսանա  նույն անձիք ովքեր իրական շահառու են հնադիսանում Greiner Bio-One բրենդի պաշտոնական ներկայացուցչի ընկերությունում : Խնդրում ենք մրցույթի տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն և հանել «Կափարիչի տեսակը՝պտուտակավոր։» արտահայտությունը:

Պարզաբանում N 1՝
      Հարգելի մասնակից

      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ  ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին և 5-րդ չափաբաժինների պարզաբանման վերաբերյալ հայտնում եմ, որ նախկինում ունենալով ոչ պտուտակավոր կափարիչով հակամակարդիչով վակումային փորձանոթ ապրանքատեսակի շահագործման դեպքերի ընթացքում առաջացած բարդությունների փորձ, այն է՝ շահագործման ընթացքում արյան նմուշառման ժամանակ փորձանոթների հաճախակի հանդիպող կափարիչների դուրս թռչելու փաստերը, հետագայում դրանց փակելու դժվարությունը, լաբորատորիաների անձնակազմի արյան հետ հնարավոր շփումը, ինչպես նաև փորձանոթների՝ որպես կենսաբանական վտանգավոր բժշկական թափոն ուտիլիզացիայի (ոչնչացման) նպատակով տեղափոխման ժամանակ բացվելու և կենսաբանական հեղուկների արտահոսքի հնարավորությունը, փաստերի բացառման նպատակով ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության կողմից որոշում է կայացվել գնումների ներկայացնել բացառապես պտուտակավոր կափարիչով փորձանոթներ:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ վերոգրյալ ապրանքատեսակ մասով 2022 թվականին նախաձեռնված գնման ընթացակարգի ( ծածկագրերը` ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-22-9/7 և ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-22-9/50) արդյունքները հրապարակված են armeps համակարգում և հասանելի են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                    «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

