ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 6 от 15-ого августа 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25», организованной с целью приобретения Газоанализатор, влагомер-измеритель влажности ниже представляет запросы, полученные от 13.08.2025 и 14.08.2025 годов и предоставленные 15.08.2025 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1-

В технических характеристиках газоанализатора в качестве требования указано следующее "устройство должно быть оснащено встроенным внутренним насосом и зондами". Пожалуйста, уточните, какие зонды необходимы, поскольку они бывают разных типов и длины». В вашем ответе для модели АНКАТ-64M3.2-24 (с термохимическим зондам типа ТХД) указаны типы необходимых газоанализаторов (зондов): а) ИБ.418311.043 длиной 10 м, б) ИБ.418311.033. Однако разъяснение было дано только для устройства типа АНКАТ-64M3.2-24, между тем, в приглашении также упоминается устройство типа Drager X-am8000. Пожалуйста, заполните неполное разъяснение, а также предоставьте разъяснения по типам и длине зондов, необходимых для устройства Drager X-am 8000.

Вопрос 2-  В технических характеристиках указано, что оборудование должно иметь встроенный насос и зонд, пожалуйста, уточните, о каком типе зонда идет речь поскольку, требуемый газоанализатор типа Drager X-am8000 имеет 2 типа зондов: 1)телескопический, который позволяет подвести зонд близко к месту, где необходимо проводить измерения, и 2)с плавающей головкой, которая позволяет помещать зонд в различные резервуары или контейнеры. Также в технических характеристиках указано, что батарея должна иметь возможность непрерывной работы в течение 24 часов. Мы уведомляем Вас, что для 24-часового автономной работы Drager X-am8000 вам необходимо выбрать приведенную ниже комбинацию зондов, которая позволит вам измерить указанные вами 3 газа. Пожалуйста, также уточните, будет ли для вас приемлемой указанная комбинация.

Вопрос 3-  О каком документе и каким учреждением государственного управления должно быть выдано свидетельство об утверждении типа документа Республики Армения.

Вопрос 4-  Уважаемая комиссия, в связи с электронным аукционом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25», объявленным с целью приобретения газоанализатора и влагомера для нужд ЗАО «ААЭК», просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. В технических требованиях к зондам газоанализатора указано следующее « " ... типы необходимых газоанализаторов (зондов): а) ИБ.418311.043, длиной 10м б) ИБ.418311.033". Пожалуйста, уточните, необходим ли какой-либо из указанных типов зондов типа а) или б),  или необходимы два типа зондов вместе. 2. В технических характеристиках газоанализатора указано следующее: «портативный многокомпонентный АНКАТ-64М3,2-24 или аналог для определения начальных взрывоопасных концентраций легковоспламеняющихся газов, их паров и смесей с термохимическим зондов типа Drager X-am 8000, который в присутствии по меньшей мере 3-х газов в соотношении водород, метан, пропан отображает на экране минимальный предел взрывоопасности в % LEL, а также аварийный звуковой и/или световой подача сигнала,» пожалуйста, уточните, необходимо ли, чтобы на экране газоанализатора отображалось измерение минимального предела взрывозащищенности только для указанных 3 газов (водород, метан, пропан) в % LEL, или необходимо, чтобы в дополнение к вышеупомянутым 3 газам устройство также отображало присутствие кислорода в объемных процентах (%vol), как это требовалось в первоначально заявленных технических требованиях.

Разъяснение 1    В ответ на первый и второй запрос указывается

1. Модель Drager X-am8000 должен быть укомплектован телескопическим зондом длиной до 10 м.

2. Приемлема комбинация указанных датчиков для 24 часовой работы аккумулятора.

Разъяснение 3 Сертификат утверждении типа Республики Армения выдается «Национальным органом по стандартизации и метрологии».

Разъяснение 4

1. Допустимо, чтобы был какой-нибудь  из указанных зондов.

2.	Не является обязательным условием, чтобы помимо указанных 3 газов устройство также отображало присутствие кислорода в объемных процентах.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»