ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Գազաանալիզատոր, խոնավաչափ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 13-ին և 14-ին ստացված 1-ին չափաբաժնի հետ կապված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ օգոստոսի 15-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1- Գազանալիզատորի տեխնիկական տվյալներում, որպես պահանջ, նշված է հետևյալը՝ «Սարքը պետք է համալրված լինի ներքին ներկառուցված պոմպով և զոնդերով»։ Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչպիսի՞ զոնդեր են անհրաժեշտ, քանի որ դրանք լինում են տարբեր տեսակների և երկարության»։ Ձեր կողմից տրված պատասխանով՝ ANKAT-64M3.2-24 (ТХД տիպի ջերմոքիմիական տվիչով) մոդելի համար նշվել է պահանջվող գազի հավաքիչների (զոնդերի) տեսակները՝ a) ИБЯЛ.418311.043՝ 10 մ երկարությամբ, b) ИБЯЛ.418311.033։ Սակայն պարզաբանում տրվել է միայն ANKAT-64M3.2-24 տիպի սարքի համար, մինչդեռ հրավերում նշված է նաև Drager X-am 8000 տիպի սարք։ Խնդրում ենք լրացնել թերի պարզաբանումը և տրամադրել պարզաբանում նաև Drager X-am 8000 սարքի համար պահանջվող զոնդերի տեսակների և երկարությունների վերաբերյալ։ 
Հարցադրում 2- Տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ սարքավորումը պետք է ունենա ներկառուցված պոմպ և զոնդ, խնդրում ենք պարզաբանել, ի՞նչ տեսակի զոնդի մասին է խոսքը քանի որ, պահանջվող Drager X-am8000 տիպի գազաանալիզատորը ունի 2 տեսակի զոնդ՝ 1)Թելեսկոպիկ, որը հնարավորություն է տալիս զոնդը մոտեցնել այն հատվածին որտեղ պետք է չափումներ իրականացնել և 2)Լողացող գլխիկով, ինչը հնարավորություն է տալիս զոնդը տեղադրել տարբեր ռեզերվուարների կամ տարաների մեջ։ Նաև տեխ․ բնութագրում նշված է այն ,որ մարտկոցը պետք է ունենա 24 ժամ շարունակական աշխատանքի հնարավորություն։ Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Drager X-am8000-ի մարտկոցի 24 ժամյա աշխատանքի համար հարկավոր է վերցնել սենսորների ներքոնշյալ կոմբինացիան,ինչը թույլ կտա Ձեր կողմից նշված 3 գազերի չափումը իրականացնել։ CatEx sensor- 1 հատ IR sensors-1 հատ EC sensors-2 հատ: Խնդրում ենք նաև պարզաբանել, թե արդյո՞ք ընդունելի կլինի Ձեզ համար նշված կոմբինացիան:
Հարցադրում 3- Ի՞նչ փաստաթղթի մասին է և պետական կառավարաման որ հիմնարկի կողմից պետք է տրվի՞ Հայաստանի Հանրապետության տիպի հաստատման փաստաթղթի վկայագրի առկայություն՞
Հարցադրում 4- Հարգելի հանձնաժողով, «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ կարիքների համար Գազաանալիզատոր և խոնավաչափ ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25 էլեկտրոնային աճուրդի հետ կապված խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ․ 1. Գազանալիզատորի զոնդերի վերաբերյալ տխնիկական պահանջներում նշված է հետևյալը «․․․պահանջվող գազի հավաքիչներ (զոնդեր) տեսակները՝ а) ИБЯЛ.418311.043, 10 մ երկարությամբ б) ИБЯЛ.418311.033»: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք անհրաժեշտ է նշվածներից а կամ б տեսակի զոնդերից որևիցե մեկը, թե՞ անհրաժեշտ են երկու տեսակ զոնդերը միասին։ 2. Գազանալիզատորի տեխնիկական բնութագրում նշված է հետևյալը․ «Շարժական, բազմաբաղադրիչ АНКАТ-64М3.2-24 կամ համարժեքը Drager X-am 8000 տիպի, ТХД տիպի ջերմոքիմիական տվիչով դյուրավառ գազերի, դրանց գոլորշիների և խառնուրդների նախնական պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների որոշման համար, որը նվազագույնը 3 գազերի ջրածին, մեթան, պրոպան առկայության դեպքում էկրանին արտապատկերվում է % LEL պայթունավտանգության նվազագույն սահմանը, ինչպես նաև վթարային ձայնային և/կամ լուսային ազդանշանի արձակում, երբ չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները գերազանցում են սահմանված շեմային մակարդակները:» Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք անհրաժեշտ է, որպիսի միայն նշված 3 գազերի (ջրածին, մեթան, պրոպան) % LEL պայթունավտանգության նվազագույն սահմանի չափումը ցուցադրվի գազանալիզատորի էկրանին, թե՞ անհրաժեշտ է, որպիսի բացի վերոնշյալ 3 գազերից, սարքը նաև ցուցադրի թթվածնի առկայությունը ծավալային տոկոսներով (%Vol), ինչպես դա պահանջվում էր ի սկզբանե հայտարարված տեխնիկական պահանջներում։ 
Պարզաբանում 1- Առաջին և երկրորդ հարցմանը ի պատասխան նշվում է 

1. Ընդունելի է, որ Drager X-am8000 մոդելը համալրված լինի թելեսկոպիկ տիպի զոնդի տեսակով մինչև 10մ:

2. Ընդունելի է նշված սենսորների կոմբինացիան մարտկոցի 24 ժամյա աշխատանքի համար:

Պարզաբանում 2- Հայաստանի Հանրապետության տիպի հաստատման վկայագիրը տրամադրում է Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմինը
Պարզաբանում 3- 
1. Ընդունելի է, որ լինի նշված զոնդերից որևիցե մեկը:
2. Պարտադիր պայման չի հանդիսանում, որպեսզի նշված 3 գազերից զատ սարքը նաև ցուցադրի թթվածնի առկայությունը ծավալային տոկոսներով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

