ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6
«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար Թվային մամոգրաֆիկ համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.08.2023թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 16.08․2023թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։  
            Ձեզ ենք ուղարկում ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով բաց մրցույթի վերաբերյալ երրորդ պարզաբանումը, քանի որ Ձեր կողմից ամբողջովին անտեսվում են մեր կողմից նշված հարցադրումները։        

1․ Պարզաբանեք հետևյալ չափորոշիչները՝ «Տոմոսինթեզի առկայություն, FDA հավաստագրված», «Վակուում-բիոպսիոն համակարգի առկայություն, նախնական 10 բիոպսիոն գործողության համար անհրաժեշտ փաթեթով, FDA հավաստագրված», «Հավաստագրերի առկայություն՝ CE հավաստագրի առկայություն, FDA հավաստագրի առկայություն»։

              Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի է Եվրոպական Միության սերտիֆիկատների առկայությունը, քանի որ մեր պետությունը գտնվում է Եվրոպա-Ասիա տարածաշրջանում։ Մենք տեղյակ ենք, որ Hologic 3Dimensions սարքը մասնակի ունի CE հավաստագիր։ Այդ իսկ պատճառով Ձեր կողմից հրավերում պարտադիր նշվել է FDA հավաստագրի առկայություն (նաև հասկանում ենք, որ տեխնիկական բնութագիրը այս բովանդակությամբ Ձեզ է տրամադրվել «Դիավանտ» ՍՊԸ-ից)։ Ձեր այս չափորոշիչը հակասում է ՀՀ Գնումների մասին օրենքին և 526-Ն որոշմանը։ 

Պահանջում ենք Ձեզանից փոփոխել բոլոր այն տողերում, որտեղ հղում է կատարվում FDA հավաստագրին հետևյալ չափորոշիչով՝ CE կամ FDA հավաստագրի առկայություն։


2․  Պարզաբանեք՝ «Պատկերի մատրիցան, սմ, ոչ պակաս քան` 18x27 և 24x29»։
              Այս չափորոշիչը համապատասխան է միայն մեկ մոդելի (Hologic 3Dimensions մամոգրաֆիկ համակարգին, որի վաճառքով զբաղվում է «Դիավանտ» ՍՊԸ-ն)։ 

              Ձեր կողմից նշված GE Senographe Pristina մամոգրաֆիկ համակարգը ունի այլ չափի պատկերի մատրիցա և այն Ձեր պնդումը, որ հրավերի տեխնիկական բնութագրի փոփոխությունից հետո այն համապատասխան է առնվազն երկու արտադրողների մոդելներին սուտ է։ 



Պահանջում ենք Ձեզանից փոփոխել «ոչ պակաս 18x27» չափորոշիչը «ոչ պակաս 18x24» չափորոշիչով։ 

             
3. Պարզաբանել՝ «Ղեկավարման աշխատանքային կայանի բարձրության կարգավորում տարբեր օպերատորների հարմար օգտագործման համար»։ Այս չափորոշիչը համապատասխան է միայն մեկ մոդելի (Hologic 3Dimensions մամոգրաֆիկ համակարգին, որի վաճառքով զբաղվում է «Դիավանտ» ՍՊԸ-ն)։


Ձեր կողմից նշված GE Senographe Pristina մամոգրաֆիկ համակարգը չունի այս հնարավորությունը։ 


Պահանջում ենք Ձեզանից հանել այս չափորոշիչը, քանի որ այն հակասում է Ձեր իսկ կողմից նախորդ պարզաբանման մեջ նշված Օրենքի և որոշման դրույթներին։
Պարզաբանում N 1։ 
Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ ըստ գնումների օրենքի պատվիրատուն իրավունք ունի չպատասխանելու տեխնիկական բնութագրի համարժեքությանը վերաբերող ցանկացած հարցի, սակայն այնուամենայնիվ ստորև հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումները

2. Պահանջվող համակարգի դետեկտորի նվազագույն չափերն են 24x29սմ, որից ավելի փոքր չափի պատկերները ստացվում են նույն դետեկտորի վրա կարգավորման և համապատասխան սեղմակների օգնությամբ։ Տվյալ դեպքում բնութագրում առկա են թույլատրելի տիրույթներ, որոնց համապատասխանում են առնվազն նշված երկու մեզ համար ընդունելի արտադրողների համակարգերը։

3. Հրավերով նշված այդպիսի կետ ներառված չէ պահանջում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՌԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Խաչատրյանին։ 
Հեռախոս  (+374 94) 537163
Էլ. Փոստ՝  rpcarm@mail.ru
Պատվիրատու՝  «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 16 августа 2023 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры RAK-BMAPDzB-23/6
  Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом, организованной с целью приобретения Цифровой мамографической систем для нужд ЗАО Центр Производства Радиоизотопов, ниже представляет запросы, полученные 15.08.2023г и предоставленные 16.08.2023г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
Направляем Вам третье разъяснение по открытому конкурсу под кодом RAK-BMAPZB-23/6, т.к. Вы полностью игнорируете поставленные нами вопросы.

1. Уточнить следующие критерии: «Наличие томосинтеза, сертифицировано FDA», «Наличие вакуумно-биопсийной системы, с необходимым комплектом для первых 10 операций биопсии, сертифицировано FDA», «Наличие сертификатов: наличие сертификата CE, наличие FDA аттестация».

               В Республике Армения допустимо наличие сертификатов Европейского Союза, так как наше государство находится в регионе Европа-Азия. Нам известно, что устройство Hologic 3Dimensions частично сертифицировано CE. Поэтому о наличии сертификата FDA вы обязательно упомянули в приглашении (мы также понимаем, что техническое задание с таким содержанием было предоставлено вам ООО «Диавант»). Этот Ваш критерий противоречит Закону о закупках РА и Решению 526-Н.

Мы требуем, чтобы вы изменили все строки, где упоминается сертификация FDA, на следующие критерии: наличие сертификации CE или FDA.

2. Уточнить: "Матрица изображения, см, не менее: 18х27 и 24х29".

               Этот стандарт подходит только для одной модели (маммографическая система Hologic 3Dimensions, продаваемая ООО «Диавант»).

               Маммографическая система GE Senographe Pristina, о которой вы упомянули, имеет матрицу изображения другого размера, и ваше заявление о том, что она совместима как минимум с моделями двух производителей после внесения изменений в спецификации, является ложным.

Просим Вас изменить стандарт "не менее 18x27" на стандарт "не менее 18x24".

              3. Уточнить: «Регулировка высоты рулевого рабочего места для удобства использования разными операторами». Этот стандарт подходит только для одной модели (маммографическая система Hologic 3Dimensions, продаваемая ООО «Диавант»).

Маммографическая система GE Senographe Pristina, о которой вы упомянули, не имеет такой возможности.

Просим Вас удалить этот критерий, так как он противоречит положениям Закона и решению, упомянутому Вами в предыдущем пояснении.
Разъяснение № 1   
             В ответ на ваш запрос сообщаю, что в соответствии с законом о закупках заказчик имеет право не отвечать на любой вопрос относительно адекватности технического задания, однако разъяснения по нижеследующим вопросам
2. Минимальные размеры детектора требуемой системы 24х29см, изображения меньшего размера получаются с помощью подгонки и соответствующих зажимов на том же детекторе. При этом в спецификации есть допустимые диапазоны, которые соответствуют как минимум приемлемым для нас системам двух производителей.

3. Такой пункт, указанный в приглашении, не включается в запрос.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян․
Телефон։ (+374 12) 301-213

Электронная почта։ rpcarm@mail.ru
Заказчик։ ЗАО «Центр Производства Радиоизотопов» 

PAGE  

