ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23-9/2»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ  2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

1. 2-րդ չափաբաժնում ինչու է վերլուծիչը բաղկացած երկու մոդուլներից: Նորագույն տեխնոլոգիաներում, սարքավորումները աշխատում են հիբրիդային ռեժիմով  մեկ ամբողջական մոդուլով և տալիս ճշգրիտ պատասխաններ: Այսինքն այս բնութագիրը ոչ մի կերպ չի ազդում  վերջնական հետազոտությունների  ճշգրիտ պատասխանի վրա: Եթե նպատակն է կատարել ճծգրիտ հետազոտություններ , ապա արդարացված են  երկու տարբերակներն էլ՝ և առանձին մոդուլներով  և մեկ միասնական մոդուլով հետազոտություն կատարելը: Ըստ գնումների օրենքի  13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3 պարբերությամբ  խնդրում ենք պարզաբանեք որքանով  հիմնավորված  և համարժեք  ՀՀ ՊՆ կարիքների բավարարման  համար նման բնութագիրը:

2. 2-րդ չափաբաժնի պարամետրերից Ցիլինդրները լինում են հիոլինային և ոչ դասակարգված: Ոչ դասակարգվածների մեջ մտնում են բոլոր ցիլինդրները, բացի հիոլինայիններից: Հիոլինային ցիլինդրը հանդիպում է միայն առողջ մարդկանց մոտ , իսկ մյուսները չհանդիսանալով նորմա կոչվում են պաթոլոգիական ցիլինդր: Մրցույթում կան տարբեր տեսակի պարամետրեր էպիթելների բաժիններից: Կան ընդհանուր քանակի էպիթելներ և կան փոքր շրջանաձև բջիջներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են երիկամի խողովակային էպիթելներ  անցողիկ էպիթելներ, որոնք ունեն կլինիկական նշանակություն: Ինչպես նաև փոքր կլոր  շրջանաձև բջիջները  ներառում են ոչ սկվամոզային  էպիթելները:Մրցույթի տեխնիկական բնութագրում չափվող պարամետրերի համար երիկամի խողովակային, և անցումային էպիթելները, առանձնացված են ոչսկվամոզ էպիթելային բջիջներից։ Սակայն երիկամի խողովակային և անցումային էպիթելները մտնում են ոչ սկվամոզ էպիթելային բջիջների խմբի մեջ։ Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք պատվիրատուի կողմից պահանջվում է, որ սարքը միայն կատարի երիկամի խողովակային և անցումային էպիթելների չափումները։ Եթե այո, ապա խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրից հանել ոչ սկվամոզ էպիթելային բջիջները և թողնել միայն երիկամի խողովակային և անցումային էպիթելները։ Եթե ոչ, ապա խնդրում ենք թվարկել նաև ոչ սկվամոզ էպիթելիաների մյուս պարամետրերը։

3. Եթե վերլուծիչն ունի հավելյալ հնարավորություն նոր պարամետր մուտքագրելու և ռեֆերենսային արժեքները կարգավորելու հնարավորություն և գտնելով փնտրվող պարամետրը խմբագրել այն, հետո այն ձեռքով հաշվել և ստանալ հետազոտության արդյունքի հնարավորություն։ Ընդունելի է արդյոք այսպիսի տարբերակը, քանի որ ժամանակակից վերլուծիչներին կարող են ավելացնել չափվող պարամետրերը։

4. Ըստ գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետի արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները։ 2-րդ չափաբաժնում առկա են տարբեր բնութագրեր ունեցող մոդուլները։ Խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրից հանել «առնվազն բաղկացած  երկու մոդուլներից» արտահայտությունը, որպեսզի լինի համապատասխան գնումների օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետին։

5. Մեր փորձից ելնելով ուզում ենք նշել, որ նման բարդ սարքավորումները հիմնականում մատակարարվում են պաշտոնական ներկայացուցիչների կողմից։ Սարքերի հետագա շահագործման համար անհրաժեշտ ծախսանյութերը և պարագաները, պահեստամասերը նույնպես մատակարարվելու են պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից։ Սա իրենից ենթադրում է, որ մրցույթի բանակցությունների ժամանակ, հնարավոր մասնակիցները գնման առարկայի համար կարող են առաջարկել անգամ ինքնարժեքից ցածր գին,որպեսզի հաղթեն և հետագայում մատակարարեն շահագործման համար անհրաժեշտ նյութերը, որը կբերի մենաշնորհային կարգավիճակի և պատվիրատուին կգցի կախման մեջ հաղթող մասնակցից։ Հետագայում սարքի շահագործման համար ծախսանյութերի, մասերի, պահեստամասերի համար հաղթող կորոշի կամայական գներ, իսկ հաշվի առնելով, որ վերլուծիչը հիմնական միջոց է երկար տարիներ պատվիրատուն կմնա կախման մեջ հաղթող մասնակցից։ Քանի որ պատվիրատուի նպատակը ճշգրիտ հետազոտությունների արդյունքների ստանալն է ցածր գնով, ապա առաջարկում ենք, որ գնման առարկաները լինեն ոչ թե վերլուծիչները, այլ գնման առարկան լինի բուն նպատակը՝ հետազոտությունների ճշգրիտ արդյունքները։ Այսինքն մասնակիցների կողմից ներկայացվեն 1 միավոր թեստի արժեքները։

Պարզաբանում N 1՝

Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք հետևյալը՝

ՀՀ ՊՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-23-9/2 ծածակագրով հայտարարված ընթացակարգի հրավերի մասով ստացված հարցման վերաբերյալ պարզաբանում եմ`

1-ին հարցադրման ի պատասխան հայտնում եմ, որ գնման առարկայի՝ Մեզի վերլուծիչ սարքի տեխնիկական բնութագրերը կազմվել է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 13-ի պահանջներին համապատասխան՝ Պաշտպանության նախարարության կարիքներից ելնելով:

Պահանջվող ապրանքանիշը ներկայացված է երկու մոդուլից, որոնք լրացնում են իրար։ Մոդուլներից մեկը իրականացնում է մեզի կենսաքիմիական հետազոտությունները, իսկ մյուսը մեզի նստվածքի հետազոտությունը։ Երկու մոդուլները կարող են աշխատել որպես անկախ միավոր, ինչպես նաևորպես հիբրիդ, որը ապահովում է մեզի հետազոտության ամբողջական արդյունքը։ Մեկ մոդուլի աշխատանքի խափանման, որևէազդանյութի բացակայության դեպքում, մի մոդուլի չշահագործվելու պայմաններում մյուս մոդուլը կլինի անկախ և կարող է իրականացնել շահագործվող մոդուլի հետազոտությունները։

2-րդ կետի հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում եմ, որ պահանջվող պարամետրների մեջ նշված են և հիոլինային ցիլինդրները` Hy. Casts և պաթոլոգիական ցիլինդրները` Path. Casts:

Ինչ վերաբերվում է էպիթելներին, հրավերով ներկայացված վերլուծիչի տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է համապատասխան մասնագետների կողմից նմանատիպ սարքերի ուսումնասիրության արդյունքում: Լաբորատոր հետազոտությամբ եզրակացությամբ տրվում են նաև հետևյալ ցուցանիշները՝  ոչ սքուամոզ էպիթելները` Non SEC, անցումային էպիթելները` TREP, երիկմային էպիթելները(ռենալ)` RTEP, որտեղ անցումային և երիկմային էպիթելների ընդհանուր գումարը պետք է հավասար լինի  ընդհանուր ոչ սքուամոզ էպիթելների գումարին, որը համարվում է նաև կրկնակի ստուգում:

3-րդ կետի հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում եմ, որ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 109-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանք մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկակացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:

4-րդ կետի հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում եմ, որ գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 13-ի և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 22-րդ կետի պահանջներին համապատասխան, հիմնավորումը արտացոլված է սույն պարզաբանման 1-ին կետում:

5-րդ կետի հարցադրմանն ի պատասխան հայտնում եմ, որ գնման առարկայի հայտը ձևավորվել է տվյալ պահին Պաշտպանության նախարարության պահանջարկը ապահովելու նպատակով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                «ՀՀ ՊՆ- ՀԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ. Շահբազյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94,

Էլեկոտրանային փոստ՝ sh.shahbazyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով