ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24 
             «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար  «Լաբորատոր սարքեր»-ի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 12.09.2024թ.  ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ  16.09.2024թ.  տրամադրված  պարզաբանմանը
       Հարցադրում N 1- 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող սարքի պահանջներում նշված է "Չափման միավորները՝ ppm, % vol., % LEL, մգ/մ3"։ Ընդունելի՞ են արդյոք միայն ppm, % vol., % LEL չափման միավորներ ունեցող անալիզատորները (առանց մգ/մ3)։
        Հարցադրում N 2-  Խնդրում ենք վերանայել ձեր պահանջները 3-րդ չափաբաժնով պահանջվող գազերի որոշման անալիզատորի մասով, քանի որ այժմ շուկայում առկա չեն ձեր բոլոր պահանջները միաժամանակ բաժարարող սարքեր։ Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք ընտրել բնութագրեր շուկայում առկա մոդելներից, որոնք միևնույն ժամանակ կբավարարեն ձեր կարիքները։

Հարցադրում N 3-  3-րդ չափաբաժնում նշված Գազերի որոշման անալիզատորի որպես սնուցման աղբյուր նշված է «Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ AA մարտկոցներ 4 հատ: (6-8 ժամից) - հիմնական հավաքածու, մարտկոցից (12-18 ժամից)»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոչ մի մասնագիտացված արտադրող ընկերություն չի արտադրում գազի վերլուծիչ, որը հնարավորություն ունի միաժամանակ սնուցվել և՛ ներքին վերալիցքավորվող մարտկոցից, և՛ AA տիպի կամ այլ տիպի «արտաքին» մարտկոցներից, ինչի փաստը վկայում է նախորդ աճուրդում մասնակիցների բացակայությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն, որ պահանջվող գազերի տվիչը / տվիչները համեմատաբար ավելի մեծ սնուցման էներգիա են պահանջում կիրառության ժամանակ և անընդհատ անհրաժեշտություն է առաջանալու հավելյալ «արտաքին» մարտկոցների ձեռք բերման, խնդրում եմ պարզաբանել արդյո՞ք ընդունելի է գազի անալիզատորի սնուցումը միայն վերալիցքավորվող ներքին մարտկոցից, ինչը 4 ժամ լիցքավորումից հետո ապահովում է մինչև 24 ժամ աշխատանք։ 

Հարցադրում N 4- Քանի որ գազի անալիզատորների բոլոր տվիչներն ունեն շահագործման ժամկետ և օգտագործման ընթացքում, որոշ ժամանակ հետո դրանք խափանվում են և սարքը հնարավոր չի լինում օգտագործել, խնդրում եմ պարզաբանել արդյո՞ք պարտադիր է, որպիսի գազի վերլուծիչի էկրանի վրա լինի ցուցում, որի շնորհիվ նախապես հասկանալի կլինի, որ տվիչների աշխատանքային ռեսուրսը մոտ է սպառման և այն ենթակա է փոխարինման։

Հարցադրում N 5- Գազերի որոշման անալիզատորը ներկառուցված պոմպ պետք է ունենա թե ոչ:
Հարցադրում N 6- Աշխատանքային տարածք - նշանակում է շինություն թե տարա:
Հարցադրում N 7- Մինչև 6 գազատեսակ միաժամանակ որոշելու համար, գազերի տեսակներըն են ջրածին, մեթան, ացետիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան – արդյոք սա նշանակում է անհրաժեշտ է 6 կոմպոնոնտները միաժամանակ որոշել՞ - հարցը նրանում է որ, բազմաթիվ արտադրողներ պնդում են, որ կոնկրետ վերոնշված բաղադրիչների դեպքում հնարավոր է միաժամանակ 5 կոմպոնենտի որոշում(սարքը կարող է 6 կոմպոնենտ որոշել միաժամանակ բայց ոչ կոնկրետ այս նշված գազերի դեպքում):
Հարցադրում N 8- Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40°C-ից +50°C – սարքն ինքնին աշխատում է այս ջերմաստիճանի միջակայքում, սակայն սարքի մեջի որոշ սենսորներ -20°-ից հետո չեն կարող ապահովել նշված ճշտությունը, օրինակ ինֆրակարմիր(IR) սենսորները, անհրաժեշտ է հստակեցնել յուրաքանչյուր բաղադրիչի որոշման թույլատրելի ջերմաստիճանի միջակայքը, օրինակ ջրածին։ -40°C-ից +50°C, պրոպաան։ -15°C-ից +25°C։
    Պարզաբանում N1- Ընդունելի է որպեսզի սարքը ունենա ppm, % vol., % LEL չափման միավորները (առանց մգ/մ3)։

       Պարզաբանում N2- Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:
    Պարզաբանում N3- Ընդունելի է՝ գազի վերլուծիչի սնուցումը միայն վերալիցքավորվող ներքին մարտկոցից, ինչը 4ժամ լիցքավորումից հետո ապահովում է մինչև 24ժամ աշխատանք, հաշի առնելով, որ ոչ մի մասնագիտացված ընկերություն չի աչտադրում գազի վերլուծիչ, որը հնարավորություն ունի միաժամանակ սնուցվել ներքին վերալիցքավորվող և արտաքին մարտկոցներից: Հնարավորության դեպքում ամեն մի սարքի հետ մատակարարվի 1 լրացուցիչ մարտկոց:  

   Պարզաբանում N4-  Առաջարկված տարբերակը չի հակասում հրապարակված տեխնիկական բնութագրին:
Պարզաբանում N5-   Գազի վերլուծիչը պետք է ունենա ներկառուցված պոմպ:

Պարզաբանում N6-   Աշխատանքային տարածք նշանակում է շինություն:

Պարզաբանում N7-  Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:
   Պարզաբանում N8-  Մեր կողմից ակնկալվում է, որ նշված գազերի որոշումը կատարվի միաժամանակ, ուստի նշված է մի ջերմաստիճանային տիրույթ յուրաքանչյուր գազի համար ջերմաստիճանային տիրույթներ նշելու կարիք չկա:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-149/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:
Հեռախոս  010-20-04-91
Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am
Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

