Բժշկական սարքավորումների և աջակցող միջոցների գնում միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների համար

Մրցույթր շրջանակում տրամադրված

պարզաբանումներ

SPAP II G-2-1-1/16

Պարզաբանում 1

ՀԱՐՑ 1

Թիվ 2 չափաբաժնի 3-րդ կետի ապրանքի բնութագիրը ուղղորդում է կոնկրետ արտադրողի՝ Volk ընկերության 90D մոդելին և որևէ մոդել ողջ աշխարհում չի համապատասխանում դրան, բացի նշվածից, մինչդեռ աշխարհում կան այլ եվրոպական կամ ամերիկյան ոսպնյակ արտադրողներ, որոնց ցուցանիշները չնչին են տարբերվում նկարագրված Volk ընկերության մոդելից։ Այսինքն կլինիկորեն որևէ նշանակալի տարբերություն չունեցող ապրանք առաջարկող ընկերությունը չի կարողանա մասնակցել սույն մրցույթին։ Բացի այդ, որևէ շեղման միջակայք որոշ պարամետրերի համար սահմանված չէ, օրինակ ոչ ավել կամ ոչ պակաս (առնվազը)։ Արդյոք կարող ենք առաջարկել ամերիկյան Oclular ընկերության համարժեք 90D մոդելը։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ 1

### Վերանայվել է ԼՈՏ 2.-ի 2.3 կետի ապրանքի նկարագիրը: Վերանայված բնութագիրը ներկայացվում է ստորև /համապատասխան փոփոխությունը կցվում է նաև Պայմանագրային փաստաթղթերի ցուցակում/:

| 2.3 | Լինզա 90D / Lenses90 D/ | Ոսպնյակի տրամագիծը՝ առնվազն 19մմ, քաշը, ոչ ավելի, քան 0,009կգ, Օպտիկայի հզորություն՝ 90դիոպտրիա, Պատկերի ընդլայնում՝ 0.75x –ից 0.76x տիրույթում, Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5-7մմ տիրույթում, Լազերային կետի մեծացում՝ 1,32x-ից 1,34x տիրույթում, տեսադաշտ՝ 74°-ից մինչև 89°, Հակառեֆլեկտիվ լազերային ծածկույթ՝ առկա է։ Սարքավորում՝ Ոսպնյակ- 1 հատ՝ պատյանով։ CE և/կամ ISO13485 որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է |
| --- | --- | --- |

Պարզաբանում 2

ՀԱՐՑ 2

Արդյոք կարելի է առաջարկել երկու տարբեր արտադրողի ապրանքներ։ Նկատի ունենք, արդյոք կարելի է նույն գնով առաջարկել երկու տարբեր արտադրողների ապրանք։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ 1

Լոտում ներկայացված յուրաքանչյուր ապրանքի համար պետք է ներկայացվի 1 ապրանքատեսակ՝ անկախ նույն գինն ունենալու հանգամանքից: