## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом ԵԲԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Тавар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 39181100 | Стол, предназначенный для щелевой лампы | «Стол, предназначенный для щелевой лампы Он должен быть изготовлен на металлической основе, платформа — из ламината Поверхность стола — не менее 500×800 мм Высота должна быть с электрической регулировкой: 630–830 мм ± 30 мм Максимальная нагрузка — не менее 30 кг Ножки стола должны быть регулируемыми Наличие встроенной полки — не менее 20×30 см Розетки для питания установленного на столе устройства — 24V»: «Товар должен быть новым, неиспользованным, поставляться в запечатанной коробке. Гарантия — не менее 12 месяцев.» | шт |  | - | 1 | РА Ереван, Неркин Шенгавит 9 ул. 32 здание | 1 | "В течение 20 календарных дней после даты заключения договора."
2 | 33121160 | Офтальмологический тонометр» | «Тонометрия методом отскока: зонд кратковременно прикасается к роговице, обезболивающие капли не требуются. • Быстрое измерение: возможны как одиночные измерения, так и автоматический режим из 6 измерений. • Помощник точного позиционирования (со световыми индикаторами), облегчающий правильное использование. • Калибровка не требуется при обычном использовании. Диапазон измерений — 7–50 мм рт. ст. или больше. Точность — ±1.2 мм рт. ст. (при ≤ 20 мм рт. ст.) или более высокая; ±2.2 мм рт. ст. (при > 20 мм рт. ст.) или более высокая. Повторяемость — коэффициент вариации между двумя измерениями < 8 %. Разрешение/шаг отображения — 1 мм рт. ст., в единицах мм рт. ст. Габариты (Д × Ш × В) — около 29 × 95 × 215 мм. Вес — 140 г (без батареек) или легче. Питание — 4 × AA нерезаряжаемые батарейки (1.5 В, щелочные LR6).»: «Товар должен быть новым, неиспользованным, поставляться в запечатанной коробке. Гарантия — не менее 12 месяцев.» | шт |  | - | 1 |  | 1
*Товар должен быть новым, неиспользованным и доставлен в запечатанной коробке. Гарантия не менее 12 месяцев.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԵԲԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/15"
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
Товары
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 2025г., по месяцам, в том числе
|  |  | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 39181100 | Стол, предназначенный для щелевой лампы |  |  |  | 100% | 100% | 100%
2 | 33121160 | Офтальмологический тонометр» |  |  |  | 100% | 100% | 100%
" Суммы, подлежащие оплате, представлены в порядке возрастания."*
"В приглашении суммы указываются в процентах, а при заключении договора вместо процентов указывается конкретный размер суммы."
ЗАКАЗЧИК
_________________________