| Չ/հ | Անվանում | Տեխնիակական բնութագիր* | Չափման միավոր |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ուլտրաճշգրիտ կշեռք | Ուլտրաճշգրիտ կշեռք, մեծ, առնվազն 7" գունավոր սենսորային էկրանով (16:9) ֆորմատի և օգտագործման ինտերֆեյսով։ Ճշգրտությունը՝ 0.001 մգ; առավելագույն բեռնվածությունը՝ ոչ ավել, քան 6.1 գրամ 1 մկգ ճշգրտություն՝ կշռման ամբողջ դիապազոնում Պետք է ունենա ավտոմատ, մոտորիզացված ապակյա վահանակ՝ հիշողության հնարավորությամբ։ Կշեռքը մոդուլային է, կազմված է 2 մասից՝ կառավարման բլոկից և կշռման բլոկից Առավելագույն բեռնումը՝ 6.1 գ Նվազագույն բեռնումը՝ 0,0001 գ Ճշգրտության կարգը՝ համաձայն ГОСТ OIML R 76-1-2011` I (հատուկ) Արդյունքների վերարտադրելիությունը, և մինիմալ (5% բեռնվածություն) և մաքսիմալ (100% բեռնվածություն)` ոչ ավել, քան 0.001 մգ Կշռման բլոկը պետք է լինի ամբողջությամբ մոնոլիտ և ունենա գերբեռնվածությունից պաշտպանություն Կշռման պլատֆորմի տրամագիծը՝ 30 մմ Կշռման հարթակը պետք է պատրաստված լինի տիտանային ձուլվածքից և լինի քիմիական նյութերի, մասնավորապես՝ ացետոնի, սպիրտաեթերային խառնուրդների, օրգանական լուծիչների նկատմամբ կայուն։ Նյութը չպետք է մագնիսացվի։ Ներկառուցված տրամաչափման կշռի առկայություն։ Պաշտպանիչ վահանակը պետք է ունենա հատուկ թափանցելի ծածկ՝ էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության նվազեցման համար Առանց հպման կարգավորման հնարավորություն՝ առնվազն 2 անհպում տվիչներ, որոնք ներկառուցված են կշռման տարայի մեջ։ Աշխատանքային ռեժիմները՝ մեկանգամյա արձագանքում և պահում։ Լրացուցիչ անհպտում տվիչի միացման հնարավորություն։ Ռուսերեն մենյուի առկայություն Առնվազն հետևյալ ինտերֆեյսների առկայություն՝ USB-A; USB-B; USB-C; RS232C; Ethernet; PS/2 USB-flash հիշողության հնարավորություն Համակարգը պետք է ունենա ավտոմատ տրամաչափման հնարավորություն` հետագա ճշգրտման հնարավորությամբ հորիզոնական դիրքի ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Չկարգաբերված վիճակում կշեռքի հետ աշխատանքի արգելման հնարավորություն Կշեռքի ընթացիկ վիճակի մասին ինֆորմացիայի տրամադրում անվազն 5 թեմատիկ ծրագրերի առկայություն և արտադրողի կայքից նոր ծրագրերի ներբեռնման հնարավորություն Չափման պրոտոկոլների ստեղծման հնարավորություն Օգտագործողների օգտահաշիվների ստեղծման և դրանց համապատասխան հասանելիության տրամադրում Առնվազն 150,000 չափումների և առնվազն 250,000 տրամաչափման տվյալների պահպանում Ըստ ISO/GLP Ստանդարտների պրոտոկոլների ստեղծում և պահպանում Կշեռքների տվյալների ստաբիլիզացիայի հնարավորություն Առանց լրացուցիչ ծրագրային ապահովման տվյալների՝ համակարգիչ փոխանցելու հնարավորություն 1 Անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր, որտեղ նշված կլինի գնորդի անունը և մրցույթի համարը 2 Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: 3 Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 2 | Ֆուրյե ձևափոխված ինֆրակարմիր սպեկտրաչափի | Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափը պետք է լինի կոմպակտ, քաշը՝ 4կգ-ից ոչ ավել, չափսերը (ԼxԽxԲ) չգերազանցեն մոտ 20x40x20սմ-ը: Ցինկ-սելենիդի բյուրեղով Մայկենսոլի ինտերֆերոմետր, 25 մմ, մշտական ֆիքսված, 45°, մեխանիկական ծալվացքով: Ինտերֆերոմետրը առանց որևէ կարգաբերման, չպետք է օժտված լինի դինամիկ կամ ավտոմատացված կարգաբերումամբ: Սպեկտրաչափի ինտերֆեյս USB 2.0 Մոդուլար կառուցվածք՝ նմուշառման պարագաների արագ և դյուրին փոխարինման համար: Ցինկ-սելենիդի ATR պրիզմայով և ներթափանցման մոդուլի առկայությամբ: Ծրագրային ապահովումը պետք է լինի մեթոդով ղեկավարվող՝ նմուշառման պարագաների և նմուշի գույնավոր պատկերների ցուցադրմամբ: Քանակական արդյունքները պետք է հնարավորություն ունենան շեմերի գունավոր ցուցադրմանը՝ նմուշի արդյունքները սահմանների տիրույթում կամ տիրույթից դուրս դյուրին տեսանելիության ապահովման համար: Սպեկտրալ գրադարանների օգտագործման հնարավորություն և կատարված չափումների տվյալներով գրադարաններ ստեղծելու հնարավորություն: Ավտոմատացված IQ/OQ, և մասնագիտացված անալիզների համար նախատեսված ծրագրային ապահովում: Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի միացվող պարագաների ճանաչում՝ մեթոդում նշված և օգտագործվող պարագայի հետ համապատասխանելիության հաստատման համար` մեթոդով չափումը շարունակելու համար: ATR ադամանդե պրիզմայով նմուշառման պարագա: ATR ադամանդե բյուրեղ 45° մեկ անդրադարձով Սպեկտրալ տիրույթը ոչ պակաս քան 5050-ից -600 սմ-1 Արդյունավետ օպտիկական ուղիներ՝ 1.10 մկմ - 4,000 սմ–1-ում 2.6 մկմ - 1,700 սմ–1-ում 7.3 մկմ - 600 սմ–1-ում Սպեկտրալ թույլատրելիություն՝ < 1 սմ-1 Ազդանշան- աղմուկ հարաբերությունը՝ ոչ քիչ քան 25,000:1 Բաց փունջ, 1ր, 4սմ-1 թույլատրելություն Ալիքային թվի Ճշտությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 սմ-1 - 2 200 սմ-1 –ում (NIST 1921 ստանդարտ) Ալիքային թվի վերարտադրելիությունը` ոչ պակաս քան 0,005 սմ-1 - 2 200 սմ-1 –ում (NIST 1921 ստանդարտ) Հավաքածուն պետք է ներառի. - ԻԿ սպեկտրաչափ Ֆուրյե ձևափոխված ATR-ցինկ-սելենիդի բյուրեղով, տրանսմիշն մոդուլով - Ծրագրային ապահովում, համատեղելի բոլոր ֆարմակոպեյաների հետ և Ավտոմատացված IQ/OQ, - Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ - Արտադրող ընկերության հավատարմագրում և լիազորագրում - Երաշխիքը հինգ տարի ինտերֆերոմետրի համար և 2 տարի սարքի համար; - Դեղագիտական նյութերի և հակաբիոտիկների իրենց տրոհման արգասիքներով գրադարանի առկայություն, ինչպես նաև սեփական գրադարաններ ստեղծելու հնարավորություն: - ՆԻՍՏ ստանդարտ նմուշի հավաքածու - Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 3 | Կարծր դեղաձևերի լուծելիության որոշման սարք | Պտույտների արագությունը – 10 - 250 պ/ր Պտտման ճշտությունը ±1 պ/ր Պտտման սանդղակավորումը – 1պ/ր Ջրային բաղնիքի ցիրկուլայցիոն հավասարաչափ տաքացում Ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կարգավորում +5 - 50 °C Ճշտությունը ± 0.1 °C USP apparatus 1, 2, 3 , 5, 6 և 7 հանրավորությամբ Ջրի մղման պոմպ և ջրի տաքացման էլեկտրոնային կարգավորմանբ տաքացուցիչ Ժամանակային ինտերվալը – 1-999ժամ 1-200 մեթոդների պահման հնարավորություն Հեղուկ բյուրեղային սենսորային էկրան Անալիզից հետո տվյալների անմիջապես տպելու հնարավորություն Պետք է համապատասխանի բոլոր միջազգային ֆարմակոպեաների ստանդարտներին, ASTM և FDA: Սարքի վրա պետք է տեղադրվի 8 լուծելիության փորձանոթ Փորձանոթները պետք է լինեն մուգ լուսապաշտպան ապակուց Երաշխիքը՝- երեք տարի: Հավաքածուն պարունակում է. - Լուծելիության սարք - 16 հատ լուծելիության փորձանոթ մուգ լուսապաշտպան ապակուց - USP apparatus 1, 2, համապատասխանաբար 8 հատ յուրաքանչյուրից - Ջրի մղման պոմպ տաքացուցիչով - Պոմպը ջրային բաղնիքին միացնելու համապատասխան խողովակներ - Տպիչ - Ծրագրային ապահովում - Գործիքների հավաքածու (OQ) որակավորում իրականացնելու համար - Սարքի բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները (hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Երաշխիք ոչ քիչ քան 3 տարի: Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 4 | Ավտոմատ տիտրատոր նշված պարամետրերով | Տիտրման տեսակները՝ պոտենցիոմետրիկ,ամպերոմետրիկ, կալորիմետրիկ (Կարլ Ֆիշեր, թթվահիմնային, օքսիդավերականգման) Ցուցանիշներ՝ mV/pH, հաղորդականություն, ջերմաստիճան mV/pH՝ ±0.1 mV / ±0.001 pH; հաղորդականություն՝ ±0.5 %; ջերմաստիճան/ температура ՝ ±0.3 °C Նմուշի բռնիչ՝ ներկառուցված, մագնիսական խառնիչով, մինչև 500 մլ բաժակների համար Էլեկտրոդ՝ անալոգային, ֆոտոկալորիմետրիկ, 2 մուտք Բյուրետներ՝ 2.5/5/10/25 մլ, ISO8655-3 Տրամաչափարկում՝ տիտրանտ և էլեկտրոդ Տվյալների հիշողություն՝ վերջին 200 նմուշ, 20 տրամաչափարկում Տվյալների արտահանում՝ USB կրիչի վրա, CSV, Excel համատեղելի Աշխատանքային հարթակ՝ ստեղնաշար Պարագաներ (համատեղելի կցորդներ)` տպիչ, համակարգչային ծրագրային ապահովում, կշեռք, նմուշի փոփոխիչ, ստեղնաշար, մկնիկ, նմուշառման պոմպ, պտուտակավոր խառնիչ Տվյալների պահպանում՝ ամսաթիվ, ժամ, օպերատորի անուն, նմուշի անուն Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն Ելքային միացումներ՝ էլեկտրոդների միացում (x2), USB (x2), serial (x1), Ethernet (x1) Աշխատանքային պայմաններ՝ 15-ից 35 °C, 20-ից 80 % խոնավություն, առանց կոնդենսացման Պահպանման պայմաններ՝ -5-ից to 40 °C Երաշխիք՝ 1 տարի - Ավտոմատ տիտրատոր - Մագնիսական խառնիչ - Նմուշի բռնիչ - Բյուրետներ 2.5/5/10/25 մլ, ISO8655-3 - Էլեկտրոդներ 2 հատ - USB կրիչի - Ստեղնաշար - Տպիչ - համակարգչային ծրագրային ապահովում - կշեռք, - ստեղնաշար - նմուշի փոփոխիչ - մկնիկ, - նմուշառման պոմպ, - պտուտակավոր խառնիչ - Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: - Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 5 | Դեղերի և լուծույթների ստերիլության վերահսկման համակարգ | Նպատակը` Նախատեսված է հեղուկ դեղաձևերի ստերիլության ստուգման համար՝ թաղանթային ֆիլտրման միջոցով՝ լամինար հոսքով պահարանում: Կիրառման ոլորտ` Մաքուր սենյակներում արտադրված ստերիլ հեղուկ դեղաձևերի վավերացում և ստերիլության հսկողություն՝ համաձայն ГФХII «Դեղամիջոցների մանրէաբանական հսկողության մեթոդների» առաջարկություններին։ Տեխնոլոգիական պահանջներ՝ Տարբեր չափերի և ձևերի սրվակների համար շարժական կարգավորվող պահիչի առկայություն Պոմպը աշխատանքային մակերևույթին տեղադրելու հնարավորություն Ծրագրային ապահովման և շարժական կառավարման էկրանի (կառավարման միավորի) առկայությունը WxHxD = 12x17x30 մմ-ից ոչ ավելի չափերով Ընդլայնված ծրագրային ապահովում տեղադրելու ունակություն՝ պոմպը համակարգչին միացնելու համար։ Դա թույլ է տալիս ստեղծել ստերիլության վերահսկման արձանագրություններ յուրաքանչյուր առանձին դեղամիջոցի համար, ներբեռնել տվյալների բազան ևպաշտպանել ստացված տվյալները՝ համաձայն CFR21 11, 11.10 11.30 բաժինների պահանջների; փոխանցել տվյալները պոմպից դեպի համակարգիչ և հակառակը: Պոմպի և ծրագրերի պաշտպանության մակարդակներ՝ չարտոնված մուտքից պաշտպանվելու համար: Պոմպը կառավարելու հնարավորություն՝ օգտագործելով պոմպի պատյանի վրայի կոճակը կամ օգտագործելով էկրանը: Պոմպի աշխատանքի հնարավորությունը նորմալ (ձեռքով) ռեժիմում և տվյալների գրանցման (հետազոտության ձայնագրման) ռեժիմում: Կիրառում A դասի գոտում - պոմպի պատյանում օդափոխության համար տեխնոլոգիական և այլ բացվածքների բացակայություն (պոմպի գերտաքացումը կանխող դիզայն): Սարք նմուշների և սննդամիջավայրերի ասեպտիկ տեղափոխման համար: Ապահովում է նմուշների ֆիլտրում թաղանթների միջով մեկանգամյա օգտագործման տարաների մեջ՝ հետագայում այս պոմպի միջոցով այդ տարաները սննդանմիջավայրերով լցնելով: ստերիլության մոնիտորինգի համակարգը ներառում է. - պոմպ հոսանքի մալուխով և սենսորային էկրանով (կառավարման միավոր) - Ծախսանյութեր ստերիլության վերահսկման համար Ամբողջությամբ հավաքված պոմպի չափերը սրվակի պահիչներով և արտահոսքի տարայով, ոչ ավել, քան 443×368×487 մմ Քաշը 14,8 կգ-ից ոչ ավել Պոմպը և ռոտորը պետք է պատրաստված լինեն 316L (1.4435) և 316 (1.4401) չժանգոտվող պողպատից: Միացնող մալուխի նյութը՝ պոլիվինիլքլորիդ, ջրահեռացման խողովակների նյութը՝ սիլիկոն, շարժական դրենաժային տարաների նյութը՝ PET։ Մեկանգամյա օգտագործման տարաների խողովակները պետք է հնարավոր լինի ձեռքով տեղադրել ռոտորում՝ ձեռքի մեխանիկական սեղմակով: Սարքավորումը պետք է պատրաստված լինի դեղագործական արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար պիտանի սերտիֆիկացված նյութերից, հեշտ մաքրվող, չփոշոտվող, ախտահանող և լվացող միջոցների նկատմամբ դիմացկուն (պերաքացախաթթու, H2O2 և քացախաթթու (2,5%), չորրորդական ամոնիում, ֆորմալդեհիդ և գլյուտարալդեհիդ։ իզոպրոպիլ սպիրտ, 70% էթանոլի լուծույթ) Ֆիլտրման արագություն՝ Նմուշի ֆիլտրման արագությունը՝ 70-650 մլ/րոպե Ցուցասարքի վրա ծրագրավորված և իրական արագության տեսողական վերահսկման հնարավորություն Էլեկտրամատակարարում` 240/100 Վ/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառումը `ոչ ավելի, քան 100 Վտ - Օգտագործման ձեռնարկը՝ անգլերեն և¦ ռուսերեն Էլեկտրական անվտանգության համար համապատասխանության CE վկայագիր Հավաքածուն պետք է ներառի. - Կառավարման միավոր (հանվող էկրան) - Հոսանքի աղբյուր - Դրենաժային տարա - Դրենաժային խողովակ - ամրացնող ոտիկ – Շշի կցորդի օղակ - կանգնակի ձողՊա - Կեռ – Ամրացուցիչի լծակ՝ պատյանով Սարքավորման հոսանքակիր մասերը պետք է ունենան հուսալի մեկուսացում: Սարքավորումը պետք է ունենա արագ վթարային անջատման համակարգ վթարների և վթարների դեպքում: Հոսանքի աղբյուրը պետք է հողանցված լինի: Պաշտպանության աստիճանը IP41՝ համաձայն IEC 60529/EN 60529 պահանջների Համակարգի հետ միասին պետք է մատակարարել դրա աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները և ծախսանյութերը 1. Անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր, որտեղ նշված կլինի գնորդի անունը և մրցույթի համարը 2. Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: 3. Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 6 | Խտաչափ | Հեղուկների խտության, տեսակարար կշռի որոշման համար, հիմնված U-tube տեխնոլոգիայի վրա: Նմուշի մածուցիկության վերահսկումով: Կայուն արդյունքներ տարբեր պայմաններում, ինչպիսիք են խոնավությունը, ջերմաստիճանը և օդի ճնշումը (Condition Monitoring): Էկրանի շնորհիվ լցման գործընթացի ժամանակի մոնիտորինգ: Ջերմաստիճանի սկանավորում, ստուգումներ ջրի միջոցով: Խտության չափման միջակայք -0 – 3գ/սմ3 Ջերմաստիճանի չափման միջակայք -0 °C-ից մինչև 100 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը--0.01 °C Խտության չափման ճշգրտությունը--0.000007 գ/սմ3 Խտության չափման կրկնելիություն -0.000001 գ/սմ3 Ջերմաստիճանի չափման կրկնելիությունը -0.001°C Նմուշի նվազագույն ծավալը, որը պետք է չափվի -1 մլ Չափման տևողությունը ---60 վրկ Հիշողություն -1000 չափվող արժեքներ Սենսորային էկրան հարմարեցված ինտերֆեյսով Ինտերֆեյսներ - 4 x USB • RS-232 • CAN • VGA • Ethernet Նմուշի հետ շփվող նյութերը պետք է լինեն իներտ: Հավաքածու. - Խտաչափ - Տպիչ - Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Երաշխիք ոչ քիչ քան 2 տարի: Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 7 | Ուլտրաձայնային բաղնիք՝ տաքացմամբ | Ուլտրաձայնային բաղնիք՝ հզորության կարգավորումը՝ 20-100%, 10% քայլերով։ Տաքացուցիչով Հնարավոր կիրառություննեը՝ Զգայուն նյութերի մաքրում Նմուշների խառնում Նմուշների հոմոգենիզացում՝ անալիզի համար Լուծիչների արագ ապագազավորում՝ HPLC անալիզի համար Ծավալը՝ ոչ պակաս 5,5 լ Աշխատանքային ծավալը՝ ոչ պակաս 3,8 լ Ներքին չափսերը՝ 300 x 150 x 150 մմ ; ±10% Լցման մակարդակի ցուցիչ Տարան պատրաստված է AISI 304 մակնիշի չժանգոտվող պողպատից Ջրի դատարկման ծորակ, տեղադրված աջ կողմում։ Ուլտրաձայնի առավելագույն արժեքը՝ 560 W, համապատասխանում է ուլտրաձայնի նոմինալ արժեքի քառապատիկին։ Ուլտրաձայնի նոմինալ արժեքը՝ 140 W Ուլտրաձայնի հաճախականությունը՝ 35 կՀց Պուլսացիայի ֆունկցիա Արագ ապագազավորում Տատանման 2 համակարգեր Կարգավորումը՝ կոճակների միջոցով Ժամանակի կարգավորումը՝ 1,2,3,4,5,10,15,30 ր; անընդհատ աշխատանք Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ 20-80 °C Տաքացման ունակությունը՝ առնվազն 280 Վ Կողքից բռնակներով Պաշտպանության մակարդակը՝ IP 33 | հատ |
| 8 | Ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափ | Սպեկտրաչափ; Այրված օդի հեռցման համակարգ, Ծրագրային ապահովում; Գազի գեներատոր; համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ, Օդի կոմպրեսոր, Ավտոմատացված նմուշարկիչ, Պարենտերալ /parenteral/ ստանդարտների հավաքածու; Տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում Տեխնիկական պարամետրերն են՝ Դետեկտոր՝ ՈւՄ զգոն CCD տիպի; հերմետիկ; առանց օդափոխման; չի պահանջում արտաքին լամպեր նմուշի և ենթաֆոնի չափման համար: Օպտիկական համակարգ՝ արագ սկանավորմամբ; բարձր ճշտությամբ: Մոնոքրոմատոր՝ առնվազն 600մմ կիզակետային երկարությամբ: Հոլոգրաֆիկ դիֆրակցիոն վանդակաշար՝ ոչ պակաս քան 26000 գիծ/ մմ; 250նմ-ում բռնկմամբ: Չափման տիրույթը՝ շարունակական չափումներ ոչ պակաս քան 178 – 780 նմ տիրույթում: Լուսահարման հնարավորություն՝ հնարավորություն է տալիս չափումները կատարելու բարձր խանգարող ֆոնի առկայության ժամանակ: Սառեցման հնարավորություն՝ արագ սառեցման հնարավորությամբ մինչև 0° C թերմոէլեկտրիկ Պելտյե Դետեկցիայի սահմանները՝ 3 սիգմա դետեկտման սահմանափակումով (μգ/լ) Mn 257.610 նմ-ում – առնվազն 5.00 ppb Ba 614.171 նմ-ում – առնվազն 1.5 ppb: Ազդանշանի կայունությունը՝ Որ ավել քան 3% RSD առնվազն 2 ժամ, առանց որևէ շեղման: Ճշտությունը՝ առնվազն 0.032 նմ ամբողջ տիրույթում չափման ժամանակ: Օպտիկական կայունություն՝ չի պահանջում սնդիկի կամ նեոնի լամպերով պարբերաբար տրամաչափարկում: Ատոմիզացիայի աղբյուրը՝ Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 2450 MHz ոչ պակաս: Կառավարում՝ համակարգչային: Օդի սառեցում՝ ավտոմատացված: Միացում/ անջատում՝ համակարգչային կառավարմամբ և լիովին ավտոմատացված: Գազերի օգտագործումը՝ չի օգտագործում հելիում, ացետիլեն կամ ազոտի օքսիդ: Պլազմայի գազը- պլազմայի համար օգտագործվում է ազոտ: Ազոտի օգտագործման պայմանները՝ հոսքը՝ առնվազն 115 լ/րոպե: Ճնշումը՝ առնվազն 620 կՊա (90 psi): Մաքրությունը՝ առնվազն 99.5 % Ազոտի գեներատոր՝ անհրաժեշտ է: Ցողացիր գազի հոսքը՝ ոչ պակաս քան 0.3 – 1.0 լ/րոպե: Օդի աղբյուր՝ սեղմված օդի արտաքին աղբյուր, ապահովի մաքուր, չոր, փոշուց և յուղից զերծ; հոսքը՝ ոչ պակաս քան 258 լ/րոպե; ճնշումը՝ առնվազն 500 կՊա (72.5 psi): Նմուշի ներարկումը՝ պետք է ունենա 5 տարբեր մուտքերի հնարավորություն: Պոմպ՝ պերիստալտիկ, արագությունները կարգավորմամբ, համակարգչով կարգավորվող հինգ ալիքանի: Պլազմայի կոնֆիգուրացիա՝ ուղղահայաց պլազմայի առկայություն առանցքային դիտարկմամբ: Սարքի անվտանգության համակարգ՝ անհրաժեշտ է պլազմայի միացման սեղմակ, նմուշի սրվակի բռնիչ, գազերի աղբյուրների ճնշման դիտարկում, ջերմաստիճանի կարգավորում: Ծրագրային ապահովում՝ սարքի աշխատանքի անվտանգ, արագ, ճշգրիտ և հեշտ ապահովում: Ավտոմատացված նմուշարկչի տեխբնութագիրը՝ Նմուշների սրվակների քանակ՝ 250-768 Նմուշների արկղների առավելագույն քանակ՝ 4 Ստանդարնտների արկղների առավելագույն քանակ՝ 1 Նմուշից նմուշ անկյունային անցում՝ 3վ-ից քիչ Պերիլստալտիկ պոմպի առկայություն Լվացակայանի հոսքի արագություն՝ ծրագրավորվող, մինչև 50մլ/րոպե՝ կախված խողովակի տրամագծից; Կապը սարքի հետ՝ USB 2.0(Full speed), virtual COM-port with Plug and Play compatibility, AUX interface: RS-485 Ավտոմատացված նմուշարկչի փաթեթը ներառում է՝ SPS-4 Պաշտպանիչ ապակի Նմուշների մեծ և փոքր սրվակներ Փոքր և մեծ սրկակների համար արկղեր Հավաքածուն ներառում է՝ 1. Ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափ- 1 հատ 2. Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ -1-ական հատ 3. Ծրագրային ապահովում և լիցենզիա- 1 հատ 4. Հինգ ալիքանի պերիստալտիկ պոմպ -1 հատ 5. Ազոտի գեներատոր իր ֆիլտրերի հավաքածուով -1 հատ 6. Ազոտի գծի խոնավեցուցիչ -1 հատ 7. Արգոնի ներկառուցված բալոն պլազմայի միացման համար- 1 հատ 8. Ներկառուցված արգոնի բալոնի միացման հավաքածու -1 հավաքածու 9. Սեղմված օդի կոմպրեսոր ապահովելու 258Լ/րոպեում հոսք իր չորացուցիչնեչով - 1 հատ 10. Օդահեռացման համակարգ` պարունակում է 10.1 էլեկտրական շարժիչ – 1 հատ 10.2 օդատարի մուտք – 1 հատ 10.3 միջանկյալ միացում – 2 հատ 10.4 150մմ տրամագծով 1 մ երկարությամբ ալյիմինե ճկուն խողովակ – 3 հատ 10.5 խողովակի սեղմիչ -6 հատ 11. Տրամաչափարկման բազմաէլեմենտ լուծույթ- 500 մլ – 1 հատ 12. Տրամաչափարկման բլանկ լուծույթ-500 մլ – 1 հատ 13. Նմուշների ներարկման իներտ համակարգ – 1 հատ 14. Գազերի վերահսկման լրացուցիչ հանգույց – 1 հատ 15. ICH/USP 232- պահանջներին համապատասխան պարենտերալ /parenteral/ ստանդարտների հավաքածու– 1 հավաքածու 16. Ավտոմատացված նմուշարկիչ-– 1 հատ 17. Բոլոր էլեկտրական սարքավորումները պետք է աշխատեն 220V/50Hz ± 10% հոսանքով և ունենան եվրոպական տեսակի վարդակներ 18. Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): 19. Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: 20. Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ 21.Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս 22.Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: 23. Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 9 | Կապիլյարային մածուցիկաչափ | Մազանոթային մածուցիկաչափի չափման Ժամանակը—ոչ ավել քան 0.001 վ Չափման ժամանակի ճշգրտություն- ոչ պակաս քան 0,05% Մածուցիկության միջակայքը ոչ պակաս քան - 0.3 mPas - 10000 mPas Մածուցիկության ճշգրտություն ոչ պակաս քան -0,5% Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ոչ պակաս քան 0,02 °C Մածուցիկության կրկնելիություն մինչև 0,1% Թեքության անկյունը 15°-ից մինչև 80° 1° քայլով Թեքության անկյուն Կրկնելիություն ոչ պակաս քան 0,02° Թեքության անկյան ճշգրտությունը ոչ պակաս քան 0,1° Կտրման արագությունը 0,5 s-1-ից մինչև 1000 s-1 (կախված մազանոթի չափից և թեքության անկյունից) Ջերմաստիճանի չափման միջակայք ոչ պակաս քան + 5 °C – 100 °C Ջերմաստիճանի չափման կրկնելիություն ոչ պակաս քան 0,005 °C Նմուշի նվազագույն/սովորական ծավալը չափման համար 0,4 մլ – 0,8 մլ Չափման տևողությունը՝ նվազագույնը 40 վրկ, սովորաբար՝ 4 րոպե Հավաքածուն ներառում է. - Կապիլյարային մածուցիկաչափ - Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Երաշխիք ոչ քիչ քան 3 տարի: - Տրամաչափարկման ստանդարտներ Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 10 | Կիսամիկրոօսմոմետր | Կիսամիկրոօսմոմետր չափում է լուծույթների օսմոլալությունը, ինչպես նաև ջրային լուծույթների սառեցման կետը։ Երկու կամ երեք կետով տրամաչափում LED էկրան Սարքը հագեցած է հովացուցիչով և ներկառուցված միկրոպրոցեսորով, որը կառավարում է ավտոմատ չափումները: Տպիչ: Սարքը կառավարվում է ծրագրային ապահովման միջոցով: վերահսկել գործիքները և գրանցել չափված տվյալները: Ծրագիրը ավտոմատ կերպով ստեղծում է ջերմաստիճանի կոր՝ յուրաքանչյուր չափման և չափաբերման համար և թույլ է տալիս պահպանել չափված արժեքները: Չափման տիրույթ 0-2000 մՕսմոլ/կգ Գծայնություն ±1% (0 - 1500 մՕսմոլ/կգ); ±1,5% (0 - 2000 մՕսմոլ/կգ) Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը +10...+35 °C Հարաբերական խոնավություն 20 - 80% (ոչ խտացում) Ճշտություն 1 մՕսմոլ/կգ Նմուշի ծավալը 50 - 150 մկլ Փորձարկման ժամանակը ~ 2 րոպե - Կիսամիկրոօսմոմետր/ - Տպիչ - Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Երաշխիք ոչ քիչ քան 3 տարի: - Տրամաչափարկման ստանդարտների հավաքածու - Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 11 | Սառնարան, 925 լ | Կառուցվածքը՝ ուղղաձիգ, պատրաստված պողպատե թիթեղից՝ հատուկ հակաբակտերիալ էպոքսիդային ծածկույթով սպիտակ գույնով և՛ ներսից, և՛ դրսից: Մեկուսացում՝ բարձր խտության (40 կգ/մ³) փրփրած պոլիուրեթանային, առնվազն 75 մմ հաստությամբ, CFC չպարունակող: Ոտքեր՝ 4 հատ պատրաստված 18/10 AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, կարգավորվող բարձրությամբ: Ապակե դուռ՝ 2 հատ, առնվազն 3 շերտ թրծված ապակիներ, ապակիների շերտերի միջև՝ վակուում՝ առավելագույն մեկուսացման համար։ Բռնակը պատրաստված է ալյումինից: 90°-ից փոքր բացելու դեպքում դռան ավտոմատ փակման հնարավորություն։ Հատուկ անջատիչ, որը դադարեցնում է ներքին օդափոխությունը դռան բացման ժամանակ (սառը օդի կորուստը սահմանափակելու համար): Ներքին հարդարում՝ առնվազն 6 հատ մետաղյա ցանցային դարակներ՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից։ Դարակների բեռնման հնարավորություն (կգ)՝ առնվազն 30 (հավասարաչափ բեռնման դեպքում) Ներքին լուսավորություն՝ 2 հատ LED խողովակ, տեղադրված կողային պատին, ակտիվացվում է կառավարման վահանակի վրա տեղադրված հատուկ անջատիչի միջոցով: Այն ապահովում է էներգիայի խնայողություն և կանխում ավանդական նեոնային խողովակների կողմից արտադրվող ներքին ջեռուցումը: Կառավարման վահանակ ՝ գտնվում է սարքի վերին մասում (դռան վերևում), կառավարվում է միկրոպրոցեսորով, գունավոր էկրանի միջոցով: Կառավարման վահանակը աշխատում է մարտկոցով, որպեսզի ապահովի էկրանի և ազդանշանների աշխատանքը նույնիսկ հոսանքազրկման դեպքում: Վահանակի հիմնական գործառույթներն են՝ Առնվազն 3,5 դյույմանոց TFT գունավոր էկրան, լուսադիոդային հետին լուսավորություն, որը ցույց է տալիս սարքի աշխատանքային կարգավիճակը (իրական ջերմաստիճանը, կոմպրեսորի աշխատանքը, հալեցումը, ազդանշանի գործարկումը և այլն) և թույլ է տալի մենյուից ընտրել համապատասխան ֆունկցիաները - Ջերմաստիճանի ցուցադրում և կարգավորում 0,1°C ճշգրտությամբ - Ստեղնաշարի կոճակներ՝ հպումով աշխատող - Անվտանգության երկու մակարդակի հասանելիություն՝ PIN կոդի պաշտպանությամբ, ինչպես միացման/անջատման անջատիչի, այնպես էլ ստեղնաշարի հպման կոճակների վրա: Վերածրագրավորվող PIN կոդեր՝ չլիազորված անձնակազմի մուտքից պաշտպանվելու համար - Պահուստային մարտկոց՝ ավտոմատ վերալիցքավորմամբ, որը տալիս է հոսանքազրկման դեպքում կառավարման վահանակի աշխատանքի մինչև 48 ժամ ։ Լիցքավորման կարգավիճակը անընդհատ ցուցադրվում է էկրանին Տեսողական և ձայնային ազդանշաններ՝ - բարձր և ցածր ջերմաստիճան՝ օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող սահմանաչափերով - դուռը կիսաբաց, 2 րոպե ուշացումով, որպեսզի թույլ տա ստանդարտ գործողությունները: - հոսանքի խափանում - մարտկոցը լիցքաթափված է - կոնդենսատորը կեղտոտ է - սենսորների խափանոււմ Ձայնային ազդանշանների անջատում, էկրանի վրա ազդանշանի պահպանմամբ և չվերացման դեպքում ձայնային ազդանշանի վերականգնմամբ: - Ազդանշանների մատյանների պատմությունը վերջին 30 տագնապի պայմանների համար (ոչ ջնջելի), էկրանի վրա ստուգելու հնարավորությամբ, տագնապի վիճակը և բոլոր առնչվող տեղեկությունները (սկսման ժամանակը, ավարտի ժամը, ջերմաստիճանի ամենաբարձր/նվազագույն կետերը) - Դռների բացման պատմությունը վերջին 30 օրվա ընթացքում (չի ջնջվում), էկրանի վրա ստուգելու հնարավորությամբ, դռների բացման թիվը, ահազանգերի թիվը և օր օրի դուռը բաց պահելու ընդհանուր ժամանակը։ - Ապասառեցման պատմությունը վերջին 30 օրվա ընթացքում (չի ջնջվում), հալեցման տեսակի, մեկնարկի ժամանակի և տևողության ստուգման հնարավորությամբ - Ներքին օդափոխության կարգավորման հնարավորություն, - Իրական ժամանակում ջերմաստիճանի գծապատկեր՝ նախորդ 52 ժամվա աշխատանքը ուսումնասիրելու հնարավորությամբ և խոշորացման ֆունկցիայով՝ հետաքրքրող ժամանակահատվածն ավելի լավ ուսումնասիրելու համար։ - Pt1000 սենսորներ՝ ջերմաստիճանի վերահսկման ավելի լավ ճշգրտության համար - Ծրագրային ապահովման արդիականացման հնարավորություններ։ Սառեցման միավոր՝ վերևում տեղադրված, օդը սառեցվում է օդափոխիչի միջոցով: Սառնագենտ՝ R452A առանց CFC Հալեցում՝ ամբողջովին ավտոմատ, կարգավորվում է թերմոստատով: Ջերմաստիճանի միջակայք՝ անընդհատ կարգավորելի +2°C / +15°C միջակայքում։ Լարումը (V/ph/Hz)՝ 220-230/1/50 • Խրոց՝ Schuko տեսակ (տիպ F+E) • Ապահովիչներ՝ 2 հատ ապակյա քարթրիջայյին ապահովիչներ 10A հզորությամբ • Աղմուկի մակարդակ (dB(A)): ≤ 50 • Ծավալը՝ 920 լ (±10 լ) Սառնարանի դռները պետք է ունենան բանալիներով բացվող փակվող փական USB պորտ՝ Տվյալներ գրանցման (Data Logger) Ֆունկցիայով Ջերմաստիճանային գրաֆիկները գրանցող համակարգ Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր - Անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր, որտեղ նշված կլինի գնորդի անունը և մրցույթի համարը - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 12 | Անալիտիկ լաբորատորիաների քիմիապես կայուն լաբորատոր կահույք | Labgrade. Մոնոլիտ լամինատ՝ լավ դիմադրությամբ ագրեսիվ քիմիական նյութերի և լուծիչների մեծ մասի նկատմամբ: Այն ունի բարձր մաշվածության դիմադրություն, ազդեցության դիմադրություն, լավ հակաստատիկ, ոչ հիգրոսկոպիկ, բարձր դիմադրություն բարձր ջերմաստիճանի երկարատև ազդեցությանը: Անունը Քանակ Սեղան կշեռքի համար - Չափերը, մմ (L*W*H) 630x450x900 Սպիտակ- 2 հատ Միաթև մխոց պահարան-Չափերը, մմ (L*W*H) 355x325x1655 Սպիտակ - 1 հատ Երկաթև մխոցային պահարան - Չափերը, մմ (L*W*H) 705x325x1655 Սպիտակ -2 հատ Սպասք պահելու պահարան, 2 հատ, 4 դուռ-Չափերը, մմ (Վ*Վ*Հ) 905x435x1970 Սպիտակ 4 վտ Սեղան աշխատանքային տարածքի լուսավորությամբ - Չափերը, մմ (L*W*H) - Չափերը, մմ (L*W*H) 1515x850x850 Սպիտակ -35 հատ Արտանետման պահարան առանց ջրամատակարարման VZB լամպով 1800 մմ - Չափերը, մմ (L*W*H) 1800x900x2145 -2 հատ ԿՑՎԱԾ ՔԱՇԻ ՍԵՂԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1200 մմ (քաշի սեղան ձախ կողմում) - Չափերը, մմ (L*W*H) 1200x750x750- 1 հատ END WASH (2 աման, պաշտպանիչ ապակի, 2 խառնիչ) - Չափերը, մմ (L*W*H) 1500x600x1220 -3 հատ Գլանափաթեթ, 2 գզրոց-Չափերը, մմ (L*W*H) 460x530x640 Սպիտակ- 10 հատ Գլանափաթեթ, 3 գզրոց - Չափերը, մմ (L*W*H) 460x530x640 Սպիտակ-20 հատ ՄԵԿ Լվացարան - Չափերը, մմ (L*W*H) 500x750x900- 7 հատ Լաբորատոր աթոռներ- Ունեն նստատեղը բարձրացնելու, իջեցնելու և ամրացնելու օդաճնշական մեխանիզմ։ Ծածկույթ - կաշվե, պոլիուրեթանային: Տեղադրված են գլանափաթեթների կամ հենարանի վրա: Քանակը- 25 հատ | լրակազմ |
| 13 | Պոլարիմետր | Օպտիկական ռոտացիայի չափման տիրույթ ± 90° Օպտիկական ռոտացիայի բանաձեւը 0.0001° Օպտիկական պտույտի չափման ճշգրտություն ավելի քան ± 0,002 ° Օպտիկական ռոտացիայի կրկնելիություն ± 0.001° Արձագանքման ժամանակը 12 վրկ Ալիքի երկարություն ---589 նմ և ընտրովի մինչև ութ ալիքի երկարություն: Զգայունություն Լույսի ինտենսիվության կարգավորիչը փոխհատուցում է թուլացումը մինչև 4.0 օպտիկական խտություն (OD) Լույսի աղբյուր--LED լույսի աղբյուր՝ մինչև 100,000 ժամ բոլոր ալիքների երկարությունների համար Ջերմաստիճանի ինտեևֆեյս. PT100 սենսոր՝ բջջի կամ քվարցային կառավարման ափսեի ներսում նմուշի ջերմաստիճանը չափելու համար. անլար փոխանցում գործիքին Ջերմաստիճանի լուծում 0.01 °C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտություն± 0.03 °C Ջերմաստիճանի վերահսկում Ջերմաստիճանի ավտոմատ կառավարման համակարգ Ջերմաստիճանի վերահսկման միջակայք -10 °C - 45 °C Նմուշային բջիջներ Անլար ավտոմատ նմուշի նույնականացում RFID-ով, նմուշային բջիջներ 2,5 մմ-ից մինչև 200 մ Տպիչ Սենսորային էկրան - Պոլարիմետր - Տպիչ - Սարքի (Համակարգի) բոլոր մասերի սպասարկման և օգտագործման մանուալները(hard copy): - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի(OQ) ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ - Արտադրման տարեթիվը 2022 թ․ ոչ պակաս - Երաշխիք ոչ քիչ քան 3 տարի: - Տրամաչափարկման ստանդարտների հավաքածու Արտադրող ընկերության հավաստագիրը` մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 14 | Ձեռքի հոմոգենիզատոր | Փոքր հոմոգենիզատոր՝ 0,5-ից 100 մլ ծավալների համար: 8000-ից մինչև 30000 պտույտ/րոպե - Ծայրակալները հեշտությամբ փոխելու հնարավորություն։ - Իդեալական է ձեռքով շահագործման համար՝ շնորհիվ թեթև քաշի և էրգոնոմիկ դիզայնի: - Չժանգոտվող պողպատից ծայրակալներ, հեշտ մաքրվող; առանց գործիքների ապամոնտաժվող: - Պլաստիկ միանգամյա օգտագործման ծայրակալները հասանելի են երկու չափսերով, որոնք հատկապես հարմար են ՊՇՌ համար: Շարժիչի էներգիայի սպառումը` ոչ ավել, քան 125 Վտ. Շարժիչի հզորությունը` առնվազն 75 Վտ Ծավալի միջակայք (H2O)` 0,0005 - 0,1 լ Մածուցիկության մաքս՝ 5000 մՊա Արագության միջակայքը՝ 8000-30000 պտ/ր Արագության ցուցադրման սանդղակ Աղմուկ առանց տարրի՝ 65 dB(A) Միացման ժամանակը՝ 10 րոպե Անջատման ժամանակը՝ 5 րոպե Պաշտպանության դաս՝ համաձայն DIN EN 60529` IP 30 Սարքից բացի նաև մատակարարվում է՝ - Ամրացուցիչ - Ծայրակալ՝ 0,5-10 մլ աշխատանքային ծավալով, պողպատյա, բազմակի օգտագործման - Ծայրակալ՝ 1-50 մլ աշխատանքային ծավալով, պողպատյա, բազմակի օգտագործման Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր | հատ |
| 15 | Սառեցվող ինկուբատոր | Սառեցվող ինկուբատոր Սառեցման համակարգը՝ հարկադրված օդափոխություն՝ Պելտիե էլեմենտով Ջերմաստիճան կարգավորման միջակայքը՝ 0-70 °C Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առանց լույսի՝ 0-ից (Սենյակայինից առնվազն 20° ցածր) Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0,1°C Ջերմաստիճանային սենսորը՝ Pt100 Կարգավորումը՝ ադապտիվ բազմաֆունկցիոնալ թվային PID միկրոպրոցեսոր՝ TFT գունավոր էկրանով։ Թայմերը՝ 1 րոպեից 99 օր Պրոցեսի ժամանակի հաշվարկը չի սկսվում, միչև ջերմասատիճանը չի հասնում կարգավորված մակարդակին։ Հոսանքի անջատման դեպքում պահպանվում է համապատասխան ծրագիրը Դուռը՝ ամբողջովին մեկուսացված , չժանգոտվող պողպատից Ներքին հարդարումը՝ 1 պողպատյա ցանցավոր դարակ Ներքին ապակյա դուռ Ծավալը՝ ոչ պակաս 53 լ Արտադրող ընկերությունը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին՝ 2014/35/EU; 2014/30/EU - Անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր, որտեղ նշված կլինի գնորդի անունը և մրցույթի համարը - Սարքը (Համակարգը) պետք է հավաքվի տեղադրվի համապատասխան տեղում և որակավորվի ըստ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի լիազորված անձանց կողմից: - Պետք է իրականացվի օպերատորների թրեյնինգ՝ սարքով աշխատելու ունակության ստուգարքով և վկայականների տրամադրմամբ։ Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության տրամադրման հատուկ պայմաններ Մատակարարված սարքերը պետք է ունենան՝ 1. Պիտակ, որը կարտացոլի նվազագույնը հետևյալ տեղեկությունները • Տեղադրման ամսաթիվ • Երաշխիքային ժամկետի ավարտ • Հաջորդ սպասարկման ամսաթիվ • Սպասարկման կենտրոնի կոնտակտային տվյալներ 2. QR կոդ, որը պետք է նույնականացված լինի սպասարկման հարթակում և որի սկանավորման դեպքում կբացվի համապատասխան սպասարկման հավելվածը կամ կայքը 3. Երաշխիքային ժամկետում սպասարկման ծառայության պայմանագիր յուրաքանչյուր սարքի համար, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Սպասարկման մակարդակի սահմանում • Անձնական տվյալների մշակման դրույթները • Գաղտնիության պահպանման դրույթները • Ընդհանուր հասկացողությունների բառարան • Ներառված և չներառված ծառայությունների սահմանում • Ծառայության մատուցման ժամանակը 4. Սպասարկման կենտրոն դիմելու կանոնակարգ, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Ընհանուր դրույթները • Կառուցվածքի նկարագրությունը • Գործառույթների սխեման • Հայտերի մշակման պրոցեսը • Օգտագործվող փաստաթղթերի ձևանմուշները Մատակարարը պարտավորվում է՝ 1. Տրամադրել սպասարկման մակարդակի համաձայնագիր, որը նվազագույնը պետք է ներառի՝ • Համաձայնագրի ընհանուր դրույթները • Նպատակը • Պարտականությունների նկարագիր • Ծառայությունների հասանելիությունը • Ծառայությանների մակարդակների, չափորոշիչների և առաջնահերթության դրույթները 2. Տրամադրել սպասարկման հարթակ, որը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ • Հայտերի մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Ծանուցումների ուղարկում էլ․փոստին • Հայտերի պատմության լիարժեք դիտում • Բողոքների մուտքագրում, իրական ժամանակում ընթացքին հետևում • Բողոքների պատմության լիարժեք դիտում • Սարքերի փաստաթղթերի և ձեռնարկների գրադարան • Սարքերի գրանցամատյան • Հաշվետվությունների արտահանում • Համապատասխանություն ներքին և արտաքին տվյալների անվտանգության ստանդարտներին և կանոնակարգերին: 3. Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և դասակարգված հայտերին արձագանքել հետևյալ ժամանակահատվածներում՝ • Հայտը կրիտիկական է (սարքը չի աշխատում) – արձագանքը 30 րոպե, այցը 1 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 3 օրվա ընթացքում։ • Հայտը հրատապ է (ազդում է արդյունքի վրա) – արձագանքը 60 րոպե, այցը 2 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 5 օրվա ընթացքում։ • Հայտը կարևոր է (ազդեցությունը հայտնի չի) – արձագանքը 90 րոպե, այցը 3 օրվա ընթացքում, լուծման տրամադրումը 7 օրվա ընթացքում։ 4. Սարքերի տեղադրման ավարտից հետո տրամադրել՝ • Տեղադրման ակտ • Երաշխիքային կտրոն • Տեղադրման որակավորման ակտ (IQ) • Գործառնական որակավորման ակտ (OQ) 5. Օպերատորական ուսուցանման սկզբում և ավարտից հետո տրամադրել՝ • Դասընթացի ժամանակացույց • Ուսուցանման թեմաների ստուգաթերթ • Մասնակիցների գրանցման թերթիկ • Քննական հարցաշար 6. Սարքերի տեղակայումից և գործարկումից առաջ տրամադրել հատակագիծ յուրաքանչյուր սարքի և վերջինիս տեղակայման սենքի համար, SVG ֆորմատով, որը առնվազն կներառի՝ • Սարքերի, համալրող սարքավորումների և կահույքի չափսերը • Սարքերի, համալրող սարքավորումների մոդելները • Սարքերի և համալրող սարքավորումների օգտագործվող վարդակները քանակով և տեսակներով • Սարքերի և համալրող սարքավորումների էլեկտրոսնուցման նշումները | հատ |
| 15 |  |  |  |

* Ապրանքների տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պահանջները նվազագույնն են և պահանջները գերազանցող առաջարկներն ընդունելի են: