ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10

Երևանի քաղաքապետարանի  կարիքների համար 	բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 	2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ի	 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	տրամադրված       պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի մրցութային հանձնաժողով Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք ստորև նշված տեխնիկական պարամետրերը ձեզ համար ընդունելի են։ 1. Ռենտգեն խողովակ 1 Անկյուն՝ 17,5° 2. Ռենտգեն խողովակ 1 Անոդի տաքության պահպանում՝ 900kJ 3. Ռենտգեն խողովակ 2 Անկյուն՝ 17,5° 4. Ռենտգեն խողովակ 2 Անոդի տաքության պահպանում՝ 140kJ 5. Խողովակի կալան ուղղահայաց շարժում՝ 1110մմ 6. Խողովակի կալան լայնակի շարժում՝ 1260մմ 7. Խողովակի կալան երկայնական շարժում՝ շարժվում է սեղանի երեսը 280մմ Խնդրում ենք պարզաբանել նաև արդյոք անհրաժեշտ է Ավտոմատ էքսպանոմետրի ֆունկցիայի հնարավորություն թե առկայություն։ Հարգանքով, Արտավազդ

Պարզաբանում N 1 Ռենտգենյան խողովակի կարևորագույն հատկանիշներն են՝

Խողովակի ֆոկուսային կիզակետները

Կիզակետներին համապատասխան հզորությունները

Անոդի տաքության պահպանումը

Ձեր կողմից նշված 1-4 պարամետրերը ընդունելի են, եթե խողովակի ֆոկուսային կիզակետները և նրանց համապատասխան հզորությունները բավարարում են պահանջված պարամետրերին:

5-6 պարամետրերը ընդունելի չեն, խողովակի կալանի շարժումների ցուցանիշների տարբերությունը պահանջվածներից կարող է լինել ±10% չափով: Սեղանի երեսի շարժումը համարժեք է կալանի շարժմանը:

Ավտոմատ էքսպանոմետրի ֆունկցիայի առկայությունը պահանջված  է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	 Ա. Համբարձումյանին:

Հեռախոս՝ 011514375

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը