## 1-Rescue ambulance I (4x2)
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
1. Rescue ambulance // 1. Շտապ օգնությունը // 1. Скорая помощь
Ռեանիմոբիլ տիպ // Реанимобиль (класс С ) // Type reanimobile | Շտապօգնության մեքենան (ռեանիմոբիլ տիպ) նախատեսված է շտապ օգնություն կարիքները բավարարելու համար: | Машина скорой помощи (Реанимобиль (класс С )) разработана с учетом требований скорой помощи. | The ambulance (type reanimobile) machine is designed to meet the requirements of ambulance. | 3
| Մասնագրեր (բոլոր տողերի համար ոչ պակաս կամ համարժեք) | Технические спецификации (не менее чем или эквивалент) | Specification (not less than or equivalent)
| Շարժիչային տեսակը` դիզելային | Тип двигателя: дизель | Engine types: Diesel
| Շարժիչի հզորություն` ոչ պակաս քան 300 Նxմ (զարգացնող ոլորող մոմենտ) | Мощность двигателя: не менее чем 300Нxм (крутящий момент) | Motor power: not less than 300Nxm (torque)
| Արտանետումների ստանդարտ` ոչ պակաս քան EURO V | Нормы экологической безопастности: не менее EURO 5 | Emission standard: not less than EURO V
| Փոխանցումատուփ `ոչ պակաս քան 6 արագության (5 +1) մեխանիկական | Коробка передач: не менее чем 6 ступеней (5 +1) механическая | Transmission: not less than 6 speed (5 +1) manual
| Վառելիքի բաք` ոչ պակաս քան 70Լ | Емкость топливного бака: не менее 70Л | Fuel tank capacity: not less than 70L
| Քաշող կամուրջի տեսակը՝ Առջևի (4x2) կամ Հետևի (2x4) կամ լրիվ քաշող (4x4) | Тип привода: передний (4x2) или задний (2x4) или полсноприводная (4x4) | Drive Type: Front (4x2) or Rear (2x4) or All-wheel drive (4x4)
| Հենքի տիպը: ամբողջական մետաղային (ոչ մոդուլային) | Тип кузова: цельнометаллический | Body - all-metal
| Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը (մմ) | Габаритные размеры (мм) | Vehicle Dimensions (mm)
| Երկարություն՝ ոչ ավել քան 6500 | Длина: не более чем 6500 | Length: not more than 6500
| Լայնություն՝ ոչ ավել քան 2200 (կողային հայելիները հաշվի չառնելով) | Ширина: не более чем 2200 (без учета боковых зеркал) | Width: not more than 2200 (excluding side mirrors)
| Բարձրություն՝ ոչ ավել քան 4000 | Высота: не более чем 4000 | Height: not more than 4000
| Անիվների հենք՝ ոչ պակաս քան 3300 | Колесная база: не менее 3300 | Wheelbase: not less than 3300
| Շտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափսերը պետք է համապահասխանեն. | Внутренние размеры медицинского отделения в машине скорой помощи должны соответствовать: | Internal dimensions of medical compartment in the ambulance must comply:
| Երկարություն (Պատգարակի հարթության վրա բժշկական խցիկի հետևի պատի ներսի մասից մինչև միջնապատ)՝ ոչ պակաս քան 3050մմ | Длина (от задней части внутренней внутренней поверхности до перегородки (поперечины) на уровне носилок): не менее чем 3050 мм. | The length (from the rear portion of the inner interior surface to the baffle (cross-wall) in the stretcher level): not less than 3050 mm
| Լայնություն (հատակի մակերևույթից 800մմ բարձրության վրա)՝ ոչ պակաս քան 1700մմ | Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола): не менее чем 1700 мм. | Width (at 800 mm from the floor surface): not less than 1700 mm
| Բարձրությունը (հատակի մակերեսից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիներում)՝ ոչ պակաս քան 1760մմ | Высота (от пола до потолка в рабочих зонах): не менее чем 1760 мм. | Height (from floor to ceiling in work areas): not less than 1760 mm
| Ուղղու լայնություն [արջևի/ետևի]` ոչ պակաս քան 1736մմ/1560մմ | Ширина колеи [спереди / сзади]: не менее 1736 мм / 1560 мм | Track width [front/rear]: not less than 1736mm / 1560mm
| Նվազագույն բարձրությունը գետնից՝ ոչ պակաս քան 169մմ | Минимальный дорожный просвет: не менее 169 мм | Min. ground clearance: not less than 169mm
| Անդրադարձման շրջան [մ]` ոչ ավել քան 17 | Разворот [м]: не более 17 | Turning circle [m]: not more tham 17
| Անիվ՝ ոչ պակաս քան 15" | Колесо: не менее 15 ” | Wheel: not less than 15”
| Անվադողեր` ոչ պակաս քան 215/70 R15 | Шины: не менее 215/70 R15 | Tires: not less than 215/70 R15
| Օգտակար բեռ [կգ]՝ ոչ պակաս քան 1400 | Полезная нагрузка [кг]: не менее 1400 | Payload [kg]: not less than 1400
| Հիմնական կոնֆիգուրացիա | Базовая конфигурация | The basic configuration
| Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիան, ռադար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար: | Подушки безопасности сиденья водителя; ABS, передние фары с функцией Home Safe, функция Quick clear, радар заднего хода, центральный замок; дверные фонари, электрические крабовые окна, система кондиционирования (охлаждения и обогрева) для кабины и медицинского отсека. | The driver’s seat airbags; ABS, headlights with function Home Safe, Quick clear function, reversing radar, central locking; door lights, electric crab windows, air conditioning system (cooling and heating) for the cab and medical compartment.
| Արտաքին մաս | Внешние детали | Exterior body
| Ամբողջական բարձրությամբ միջնապատի, (սպիտակ) բացվող պատուհանով, առկայություն | Наличие (белой) передней перегородки с раздвижным окном | Should have front full height baffle (white) with sliding window
| Կիսաթափանցիկ պատուհանի, կողային և ետևի դռների վրա, առկայություն | Наличие полупрозрачного стекла на раздвижных и задних дверных оконах | Should have semitransparent glass on sliding and rear doors of the windows
| Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ելքի առկայություն // (Аварийный люк) | Наличие аварийного люка | Should have emergency sunroof
| Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկյունու ելքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ2 -ից։ | Конструкция люка на крыше должна предусматривать возможность аварийного выхода из салона; Размеры аварийного люка должен вписоваться прямоугольник размером 500 х 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м. | The design of the sunroof should provide the possibility of an emergency exit from the cabin; a rectangle of 500 x 700 mm should fit into its dimensions, and the opening area should be not less than 0.4 m.
| Պլաստիկ անիվային կամարների առկայություն | Наличие пластиковых колесных арок | Should have plastic wheel arches
| Կողային բացվող դռան ալումինեպատ ատաստիճանի առկայություն // (Ступенька раздвижной боковой двери (с алюминиевым покрытием)) | Наличие ступеньки с алюминиевым покрытием у раздвижной боковой двери | Should have sliding side door step (with aluminum coat)
| Ծալվող ետևիալումինեպատ աստիճանի առկայություն // Складная задняя ступенька (с алюминиевым покрытием) | Наличие складной задней, с алюминиевым покрытием, ступеньки | Should have foldable rear step (with aluminum coat)
| Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոի, (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ), առկայություն | Наличие внешней маркировки и логотипа скорой помощи (по согласованию с заказчиком) | Should have external decal markings and ambulance logo (should be agreed with the customer)
| Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ) // (Светоотражающая маркировка) | Наличие отражающий маркировки (должна быть согласована с заказчиком) | Should have reflective decal markings (should be agreed with the customer)
| Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ | Интерьер - кабина пассажира | Interior – occupant cabin
| Ոչ պակաս քան 2 տեղանոց, ապահովված անվտանգության գոտիներով փափուկ նստարանի առակայություն | Наличие не менее духместной мягкой скамью со спинкой, ремней безопасности а также ниши под скамьей | Should have not less than 2 seater upholstered bench with backrest, safety belts and under stowage
| Բժշկի համար նախատեսված անվտանգության գոտիով պտտվող աթոռի առակայություն | Наличие вращающегося сиденье врача с ремнем безопасности | Should have rotating or foldable doctor seat with safety belt
| Աջ կողմից անվտանգության գոտիով աթոռի առակայություն | Наличие сиденья с правой стороны с ремнем безопасности | Should have seat on the right side with safety belt
| Առջևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն | Наличие поручней у задних и боковых дверях | Should have handrails at the rear and side doors
| Առաստաղից ամրագրված բռնակի առկայություն | Наличие перила на потолке | Should have handrail at the ceiling
| Բոլոր տիպի բժշկական թափոնների համար նախաեսված միանգամյա օգտագործման տուփի, որ պակաս քան 3Լ, առկայություն: | Наличие одноразовой посуды, не менее 3 л. для всех видов медицинских отходов | Should have all types of medical waste disposable pack, not less than 3L
| Լվացվող և չսղացող, ջրամեկուսիչ կարերով, բժշկական հատակի առկայություն | Наличие моющегося и нескользящего медицинский пола с водонепроницаемыми швами | Should have washable and anti-slip medical floor with waterproof seams
| Առաստաղային ամրացմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն - 1հատ | Наличие IV держателя прикрепленного к потолку - 1 шт. | Should have roof mounted IV holders - 1pc
| Արտակարգ իրավիճակների համար հանախեսված մուրճի առկայություն - 1հատ | Наличие аварийного молотока - 1 шт. | Should have emergency hammer - 1pc
| Կրակմարիչ ոչ պակաս քան 2հատ, տարողությունը ոչ պակաս քան 5Լ առկայություն | Наличие не менее 2-х огнетушителей, обемом не менее 5 л. | Should have fire extinguisher not less than 2pc, and not less than 5L
| Բազմաֆունկցիոնալ օդափոխիչի առկայություն | Наличие многофункционального вентилятора | Should have multifunctional ventilating fan
| Բժշկական սարքավորումների և պարագաների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ պահարանի առկայություն | Наличие многофункционального шкафа для хранения медицинского оборудования и расходных материалов | Should have multiple storage units for medical equipmnets and supplies
| Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեռարյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն` ախտահանիչ միջոցների նկատմամաբ: | Все материалы, включая мебель, используемые в медицинском отсеке, должны быть моющееся и устойчивы дезинфекции | All materials, include furniture, used in medical compartment, must be resistant to washing and disinfectants
| Թթվածնային վահանակի ոչ պակաս քան 2 արագ հանվող կետերով և մանոմետրի առկայությամբ | Наличие быстросъемными выходов с монометром под кислород не менее чем 2шт | Should have oxygen bar (outlet) with not less than 2 quick-detachable outputs with monometer
| Թթվածնային համակարգը (ներառում է թթվածնային բալոններ (ոչ պակաս քան 4 հատ 10 լիտր գազով (թթվածին), թթվածնի դիմակ խողովակներով, թթվածնային կարգավորիչի հավաքածու, և խոնավեցնող շիշ) | Кислородная система (включает в себя: кислородные баллоны (не менее 4 по 10 л), кислородная маска с трубками, комплект регулятора кислорода с баллоном увлажнителя) | Oxygen system (include: oxygen cylinders (not less than 4 for 10L with reducer gas (oxygen)), oxygen mask with tubes, oxygen regulator kit with humidifier bottle)
| Թթվածնի բալանների և խողովակների մասում պետք առկա լինի օդափոխության համակարգ | У кислородных баллонов и труб в наличии должна быть система вентиляции | Oxygen cylinders and pipes should have ventilation system
| Լուսավորություն | Освешение | Lighting
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը | Освещение рабочего места медицинского салона скорой помощи должно соответствовать: | Workplace lighting medical compartment ambulances must comply:
| Ընդհանուր լուսավորություն ոչ պակաս քան 100 լյուքս կամ համարժեք LED | Общая освещенность не менее 100 люкс или эквивалентный светодиод | Total illumination not less than 100 lux or equivalent LED
| Աշխատանքային դաշտ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | Манипуляционное поле не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Manipulation field not less than 150 lux or equivalent LED
| Պատգարակի մակերևույթ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | На уровне носилок не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Stretcher surface not less than 150 lux or equivalent LED
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ որի լուսավորությունը ոչ պակաս քան 1000 լյուքս կամ համարժեք LED, լույսի դաշտի տրամագիծը , պատգարակի մակերևույթի վրա, ոչ պակաս քան 200մմ | В медицинском салоне машин скорой помощи должна быть установлена дополнительная лампа, обеспечивающая освещенность не менее 1000 люкс или эквивалентный светодиод, диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм. | In medical salon of ambulance cars there should have an additional lamp providing illumination of not less than 1000 lux or equivalent LED, a diameter of a light spot on the surface of the stretcher not less than 200 mm.
| Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն ոչ պակաս քան 30 լյուքս կամ համարժեք LED | Подножка боковых и задних дверей машины скорой помощи должна иметь дополнительное освещение, обеспечивающее освещенность поверхности не менее 30 лк или эквивалентный светодиод | Footboard side and rear car doors ambulance should have extra lighting, provide a surface illumination is not less than 30 lux or equivalent LED
| Մեխանիկական և էլեկտրական | Механические и электрические | Mechanical & Electrical
| Բժշկական խցիկի հովանքի անջատիչի առկայություն | Наличие выключателей питания в медицинской кабине | Should have power switches in the medical cab
| Մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие акумулятора мощностью не менее 80 Ач | Should have battery not less than 80 Ah
| Լրացուցիչ մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие дополнительного аккумулятор мощностью не менее 80 Ач | Should have additional battery not less than 80 Ah
| Էլեկտրական վարդակներ (կառավարվում են հիմնական հարթակից) (12V - ոչ պակաս քան 3հատ, 220Վ - ոչ պակաս քան 3հատ) | Наличие в медицинском отделении скорой помощи розеток питания (управляются с главной панели) (12 В - не менее 3 шт., 220 В - не менее 3 шт.) | Power outlets in the ambulance compartment (controlled from main panel) (12V – not less than 3pcs, 220V- not less than 3pc)
| 12-ից դեպի 220Վ ինվերտոր և կոնվերտոր (հզորությունը ոչ պակաս քան 2 ԿՎտ) | Наличие инвертора и преобразователя с 12 до 220 В (мощность не менее 2 кВт) | 12 to 220V inverter and converter (power not less than 2kW)
| Երկտոնային ազդանշաննային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայինի համակարգերի առկայություն | Наличие двухтональной аварийной сирены, внешний динамик и систему с высоким голосом | Should have two-tone emergency siren, external speaker and high voice system
| Նշում՝ Մարտկոցների քանակն և հզորությունն, ինչպես նաև գեներատորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ | Примечание. Емкость и кол-во аккумуляторов, а также наличие генератора должны быть согласованы с заказчиком. | Note.The capacity and q-ty of batteries, as well as availability generator can be agreement with the customer
| Այլ պահանջներ | Другие требования: | Other requirements:
| Օդի աղտոտումը խցիկում ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 33554-ին կամ համարժեք | Загрязнение воздуха в кабине при работе системы отопления и вентиляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 33554 или эквивалент | Air pollution in cabin during operation of the heating and ventilation system should meet the requirements of GOST 33554 or equivalent
| Շտապօգնության մեքենայի ներսում աղմուկի մակարդակը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33555-ին կամ համարժեք | Внутренний уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 33555 или эквивалент | Internal noise level should meet the requirements of GOST 33555 or equivalent
| Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Система отопления, вентиляции и кондиционирования медицинской кабины должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Heating system, ventilation and air conditioning of medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Температура воздуха в медицинской кабине должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Air temperature in medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական շտապօգնության մեքենային հատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմաեկուսացումը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Изоляция пола, потолка, боковых панелей, дверей медицинского салона машины скорой помощи должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Insulation of floor, ceiling, side panels, doors of medical salon of the ambulance car should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Նշում՝ Այլ պահանջների բաժինում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր: | Заметка. Для раздела, "другие требования" производитель предоставляет соответствующие сертификаты. | Note. For the section, other requirement, the manufacturer provides the appropriate certificates.
| Ավտոմոբիլային սարքավորումներ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ): | Автомобильное оборудование (не меньше или лучше): | Car equipment (not less than or better):
| Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) - 1 հատ: Դյուրակիր լապտեր -1 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ` 1 հատ: Արտակարգ իրավիճակների հավաքածու վարորդի համար - 1 հավաքածու: Երկու անվադողերի հավաքածու (ձմեռային և համասեզոնային), ինպես նաև մեկ համապատասխան չափսի ձմեռային շղթաների հավաքածու | Запасное колесо (полноразмерное) - 1шт. Портативный фонарик -1шт. Эксплуатационная документация - 1 шт. Аварийный комплект для водителя - 1 компл. Два комплекта шин (зимние и всесезонные) и 1 комплект зимних цепей соответствующего размера | Spare wheel (Full size) - 1pc. Portable flashlight -1pc. Operational documentation - 1 pc. Driver emergency kit - 1set. Two sets of tire (winter and all-season), and 1 set of winter chains of appropriate size
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| CEN - EN 1789 կամ ԳՈՍՏ 33665 կամ յալ չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ | CEN - EN 1789 или ГОСТ 33665 или машины скорой помощи, регулируемые по другим стандартам | CEN - EN 1789 or GOST 33665 or ambulances regulated under the other standards
| Ավտոմեքենա վերակառուցող կազմակերպությունը (Ընկերությունը, որը զբաղվում է մեքենայի դեպի շտապօգնության մեքենայի վերակառուցմամբ), պետք է ունենա ISO 9001 վկայականը: | Компания, занимающаяся переоборудованием автомобиля в машину скорой помощи должна иметь сертификат ISO 9001. | Body bilder (The company which is engaged in the conversion of the car in the ambulance car) must have an ISO 9001 certificate.
| Այդ ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և սարքավորումների) վերաբերյալ: | Данная компания должна предоставить проектную документацию, касающуюся переоборудования базовых автомобилей в машины скорой помощи / установки оборудования и устройств | This company should provide design documentation regarding the conversion of basic cars in ambulances / install add-ons.
| Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգուցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում: Երաշխիքը չի ներառում նորմալ մաշվածություն, արգելափակում է մեքենայի ծանրաբեռնվածությունը և մասնագիտացված ավտոմեքենայի ոչ պրոֆեսիոնալ շահագործումը: | Гарантия на все комплектующие и агрегаты автомобиля не менее 1 года. Гарантия не распространяется на нормальный износ, дефекты, вызванные перегрузкой автомобиля и непрофессиональным обращением со специализированным автомобилем. | The warranty on all components and assemblies of the car for at least 1 years. The warranty does not cover normal wear and tear, defects caused by overloading the vehicle and unprofessional handling of a specialized vehicle.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 24 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 24 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 24 month prior the bid opening data.
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя | Manufacturer’s or distributor authorization
| Բժշկական սարքավորումների ցանկ | Список медицинского оборудования | List of Medical Equipment
| 1.Պատգարակ | 1.Носилки | 1.Stretcher
| 2.Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) | 2.Дополнительные носилки (медицинские складываюэиеся) | 2.Additional stretcher (medical health folding)
| 3. ԷՍԳ սարք | 3.ЭКГ аппарат | 3.ECG machine
| 4.Պացիենտի մոնիտոր | 4. Монитор пациента | 4.Patient monitor
| 5.Դեֆիբրիլյատոր | 5. Дефибриллятор | 5.Defibrillator
| 6.Դյուրակիր / շարժական թոքերի արհեստական օդափոխության սարք | 6. Портативный инвазивный дыхательный аппарат (вентилятор) | 6.Portable invasive breathing machine (ventilator)
| 7.Ներարկման պոմպ | 7. Инфузионный насос | 7.Infusion pump
| 8.Վիրաբուժական արտածծիչ | 8. Отсасывающий насос | 8.Suction pump
| 9.Առաջին օգնության պայուսակ | 9. Аптечка первой помощи | 9.First aid kit
| Բոլոր բժշկական սարքավորումները ներառում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաներ և սարքավորումներ | В комплекте к медицинскому оборудованию входит все необходимое включая дополнительные аксессуары для полноценной работы оборудования | The set of medical equipment includes all the necessary additional accessories to complete functioning of the equipment
2. Բժշկական սարքավորումների ցանկ // Список медицинского оборудования // List of Medical Equipment
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր // Требуемые докумнеты // Documents requirements | Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: Ավտորիզացիաի բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя: Оригинал авторизации необходимо представить для всего медицинского оборудования | Manufacturer’s or distributor authorization is: The original MAFs are “required” for all items
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 12 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 12 month prior the bid opening data.
| Բոլոր բժշկական սարքավորումների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնակը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների մասնագիտացված հայերեն թարգմանություն: | Для всего медицинского оборудования должны быть предоставлены инструкции на русском или английском языке с профессиональным армянским переводом | For all medical equipment, you must provide instructions in Russian or English with a professional Armenian translation
Մեկ մեքենայի համար նախատեսված սարքավորումների ցանկ // Комплект оборудования для одной машины // Set of equipment for one machine
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
2.1 Պատգարակ // Носилки // Stretcher | Ավտոմատ սանիտարական պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (իջեցնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: | Автоматические носилки с помощью которых даже один человек сможет поднять или выгрузить пациента в машину. Изготовлены из высокопрочного алюминия, в наличие крепления. Грузоподьемность не менее 150кг | With this automatic stretcher, even one person can get up and down the ambulance easily. Made of high strength aluminum alloy, with security locks. Load capacity not less than 150kg. | 1pc
2.2 Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) // Дополнительные носилки (складные) // Additional stretcher (folding) | Բժշկական ծալվող պատգարակ պատրաստված ալյումինից և կտավից | Носилки медицинские медицинские складные, материалы - холст (брезент) и алюминий. | Stretcher medical health folding, the materials - canvas and aluminum. | 1pc
| Հիմնական նպատակն է` տուժածների տարհանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Պատգարակը կիրառվում է զանզան փրակարար ծառայությունների դեպքերում: Երկու ամրանները պետք է ապահովեն պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում։ Ոտքերի առկայություն | Основное назначение: транспортировка и эвакуация пострадавших в поле или в труднопроходимой местности. Удобные габариты позволяют использовать носилки в различных транспортных средствах. Наличие замков обеспечивающие надежную фиксацию носилок в разложенном состоянии. Наличие ног. | The main purpose - transportation and evacuation of victims in the field or difficult terrain. Comfortable dimensions allow the use of a stretcher in different vehicles rescue services. With two locks ensures reliable fixation of stretcher in the unfolded state. Should have feet
| Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: պատգարակը պետք է կիրառվի բոլոր տիպի եղանակային պայմաներում: | Грузоподъемность: не менее 150 кг. Носилки пригодны для использования при любых погодных условиях. | Capacity – not less than 150 kg. Stretcher can be used in any weather.
2.3 // ԷՍԳ սարք // Аппарат ЭКГ // ECG machine | Շարժական (դյուրակիր) | Портативный | Portable | 1pc
| Ընդհանուր և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն | Наличие сетевого питания а также многократно заряжаемой аккумуляторной батареи | Mains and internal rechargeable battery: аvailability
| Մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| ԷՍԳ-ի գրանցում 12 ստանդարտ ուղիներով | Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений | Recording ECG Leads: 12 standard Leads
| LCD մոնիտորի առկայություն | Наличие ЖК-дисплея | LCD display: availability
| Ուղիների միացում՝ ավտոմատ և մանուալ | Переключение: ручное и автоматическое | Lead switching: manual and automatic.
| Ստուգիչ ազդանշանի՝ ավտոմատ և մանուալ | Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. | Calibration signal: automatic and manual.
| Ձերմային տպիչի՝ առկայություն | Наличие термопринтера | Should have thermal printer
| Ջերմային տպիչի թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | Термобумага: не менее 50мм | Thermal printer paper not less than 50mm
| Սնուցում՝ 220Վ/ 50Հց | Питанию: 220 В / 50 Гц | Power requirements: 220V/50Hz
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| 1. Հիվանդի մալուխը | 1. Кабель пациента | 1. Patient cable
| 2. 6 կրծքավանդակի վերջույթների էլեկտրոդներ | 2. 6 грудных электродов | 2. 6 chest limb electrodes
| 3. 4 վերջույթային էլեկտրոդներ | 3. 4 электрода для конечностей | 3. 4 limb electrodes
| 5. 1 շիշ ԷՍԳ գել ոչ պակաս քան 250մլ | 5. ЭКГ гель: 1 флакон емкостью не менее 250мл | 5. 1 bottle ECG Gel not less than 250ml
| 6. 2 գլան թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | 6. 2 рулона термобумаги бумаги не менее 50 мм | 6. 2 rolls of paper not less than 50mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.4. // Պացիենտի մոնիտոր // Пациент монитор // Patient monitor | Հիվանդի մոնիտորը պատկերում է կարդիոգրամները, արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճան, արյան մեջ թթվածնի հագեցումը (SpO2) և սրտի զարկի հաճախականություն (HR): | На мониторе отображаются: кардиограмма, измерение (неинвазивное артериальное давление), значения дыхания, температура, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частота пульса (HR). | Patient monitor draw Cardiograms, measures Blood Pressure (not-invasive), Respiration values, Temperature, Oxygen Saturation inarterial blood (SpO2), and Pulse rate (HR). | 1pc
| Մոնիտոր/Էկրան | Экран монитора | Display/Screen
| Էկրան` գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 10 ": Միաժամանակ ոչ պակակս քան 5 կորի ցուցադրում | Дисплей: цветной TFT дисплей, диагональ экрана: не менее 10 ”. Одновременнное отбражение: не менее 5 кривых | Display: Colour TFT display, screen diagonal: not less than 10”. Simultaneous display: at least 5 curves
| Մոնիտարի պիքսելներ՝ ոչ պակաս քան 800x600 | Пиксели дисплея: не менее 800x600 | Display pixels: not less than 800x600
| Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| Մարտկոցի գործողության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ | Время работы от аккумулятора: не менее 2 часов | Battery operating time: not less than 2hrs
| Սնուցում՝ 220Վ | Питане: 220В | Power Supply : 220V
| Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են `EKG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի համաժամանակյա հայտնաբերում և վերլուծություն | Параметры мониторинга включают в себя: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T сегментированное синхронизированное обнаружение и анализ | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T segment synchronized detection and analysis
| Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային դիտելիություն | Графические и табличные отображние всех параметров | Graphic and tabular trends of all parameters
| Ներկառուցված տպիչի առկայություն | Наличие встроенного принтера | Should have bilt-in printer
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| Էլեկտրոդի լար ոչ պակաս քան 3 արտածում | Кабель для не менее 3-х отведений | Electrode cable not less than 3 leads
| NIBP մանժետ մեծահասակների համար | Манжета для взрослых | NIBP cuff for adults
| NIBP մանժետ փոքրերի համար | Манжета для детей | NIBP cuff for children
| Մեկանգամյա էլեկտրոդ 30 հատ | Одноразовые электроды 30шт | Disposable electrode 30pcs
| SpO2 բազմակիրառելի տվիչ | Многоразовый датчик SpO2 | SpO2 sensor reusable
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.5. Դեֆիբրիլյատոր // Дефибриллятор //Defibrillator | Դյուրակիր մոդել | Портативная модель | Portable model | 1pc
| Էկրանի առկայություն | Наличие дисплея | Should have display
| Ընդարձակ ձայնային և տեսողական հուշումներ օպերատորի համար | Обширные голосовые и визуальные подсказки для оператора | Extensive voice and visual prompts for the operator
| Էներգիայի բիֆազ արտածման առկայություն | Наличие двухфазового вывода энергии | Should have biphasic energy output
| Ինքնակարքաբերման առկայություն | Наличие самопроверки (тест) | Should have self-test
| Սարքը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և երեխաների համար | Можеть быть использован для взрослых и детей. | Can be used for adults and children.
| Միագամյա օգտագործման տվիչների առկայություն | Наличие одноразовых датчиков | Should have not reusable pads
| Միագամյա օգտագործման տվիչներ` ոչ պակաս քան 100 հատ | Одноразовые датчики не менее 100 шт. | Not reusable pads not less than 100 pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.6 Դյուրակիր / շարժական թոքերի արհեստական օդափոխության սարք // Портативный инвазивный дыхательный аппарат (вентилятор) // Portable invasive breathing machine (ventilator) | Շնչառական ռեժիմներ՝ առնվազն SIMV, CPAP, VCV, SPONT ռեժինեմների առկայություն | Режим дыхания: SIMV, CPAP, VCV, SPONT или другие режим вентиляции | Breathing mode: SIMV, CPAP, VCV, SPONT or other ventilation mode | 1pc
| Գունավոր էկրանի առկայություն | Наличие цветного дисплея | Should have color display
| Շնչառական ծավալը՝ առավելագույնը ոչ պակաս քան 1500մլ | Дыхательный объем: не менее 1500 мл | Tidal Volume:max not less than 1500ml
| Նեբուլայզեռի առկայություն | Наличие ингалятора | Should have nebulazer
| Ձայնային ազդանշանների առկայություն | Наличие сигнала тревоги | Should have alarm
| Շնչառության հաճախականություն՝ 5-ից 60 հարվածրոպ | Частота дыхания: не менее от 4 до 80 ударов в минуту | Breath Rate: not less than from 4 to 80bpm
| PEEP: առավելագույնը ոչ պակաս քան 2կՊա | PEEP: максимум не менее 2 кПа | PEEP: max not less than 2KPa
| Մարկտոցի առկայութոյւն | Наличие батареи | Should have battery
| Սնուցում՝ մարտկոցից և 220Վ | Питание: батарея и 220В | Power supply: battery and 220V
| Հիմնական կոնֆիգուրացիա` թթվածնային բալոն, մեխանիկական շնչառական տոպրակ, շնչառական խողովակ բժշկական սիլիկոնից, դիմակներ և այլ պարագաներ, որոնք ապահովում են սարքի պատշաճ աշխատանքը: | Базовая конфигурация: баллон с кислородом, респираторный мешок с ручным управлением, медицинская силиконовая дыхательная трубка, набор масoк и другие аксессуары для обеспечения нормальной работы оборудования. | Basic configuration: oxygen bottle - 1pc, manual assisted respiration bag, medical silicone breathing tube, set of mask and other accessories to ensure equipment function well.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.7 Ավտոմատ ներարկիչ // Шприцевой насос // Syringe pump | Մեկ ներարկիչի համար նախատեսված | Наличие одного канала | Should have single channel. | 1pc
| Կիրառելի ներարրկիչների ծավալները (տարբեր բրենդներ) 10-ից 50մլ | Шприцы (разных марок): от 10 до 50мл | Syringes (various brands): from 10 to 50ml
| Մարտկոցի առկայություն | Наличие батареи | Should have battery
| Հոսքի արագությունը կարգավորվող 0,1-ից մինչև 1200 մլ/ժամ | Скорость потока: от 0,1 до 1200 мл / час | Flow rate: from 0.1 to 1200 ml/hr
| Հոսքի քայլը 0,1 մլ/ժամ | Увеличение скорости потока: 0,1 мл / час | Flow rate increment: 0.1 ml/hr
| Ավտոմատ ինֆուզիայի տևողությունը 1 րոպեից մինչև 99 ժամ տիրույթում | Ограничение времени: от 1 мин. до 99 ч. | Time limit: from 1min. to 99 h.
| IV կցորդիչի առկայություն | Наличие IV зажима | Should have IV stand clamp
| Երկաթուղային (рельсовый) բռնակի առկայություն | Наличие рельсового зажима | Should have rail clamp
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.8 Վիրաբուժական արտածծիչ // Отсос // Suction pump | Հիմնական վիրաբուժական գործողությունների արտածծիչ | Преднозначен для основных хирургических процедур | Suction Unit for Major Surgery Procedures. | 1pc
| Հոսքի արագությունը ոչ պակաս, քան 15 լ / րոպե | Скорость: не менее 15 л / мин | Flow rate not less than 15 l/min
| Հիմնական անջատիչի առկայություն | Наличие выключателя | Should have main switch
| Ծավալը `ոչ պակաս, քան 1000 մլ | Объем резервуара: не менее 1000 мл | Reservoir volume: not less than 1000mL
| Սնուցում՝ 220Վ / 50Հզ | Питание: 220 В / 50 Гц. | Power Supply: 220V/50Hz.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.9 Առաջին օգնության պայուսակ // Сумка первой помощи // First aid kit | Ապրանքի նկարագրություն | Описание товара | Product description | 1pc
| Բժշկական պայուսակ | Медицинская сумка | Medical bag/Case
| Հեշտ մաքրվող, դատարկ | Легко очищаемая. Пустая. | Easy to clean. Empty.
| Դյուրին պատրաստված պոլիեսթերից և նեյլոնից կամ համարժեք նյութերից ջրա և լույսա դիմացկուն | Прочная конструкция из полиэстера и нейлона или из эквивалентных материаловы, водо- и светостойкая. | Durable polyester and nylon construction, or equivalent materials water and light resistant
| Ներկառուցված գրպաններից և բաժիններից, որոնք հեշտացնում են անհրաժեշտ նյութերի կիրառումը: | Наличие нескольких карманов с отделениями, которые облегчают доступ к необходимым материалам. | With multiple pockets and divisions, that make easy to access required materials.
| Պայուսակի պարունակության ցանկ | Список содержимого сумки | Bag/case contents List
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) | Гемостатический жгут / витая полоса | Hemostatic tourniquet/ twisted strip | 1pc
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) Էսմարի տիպի օգտագործվում է ժամանակավորապես վերացնել վերին և ստորին ծայրամասերում երակային կամ արտերիալ արյունահոսություն կանգնացնելու համար: Կրկնակի ձգման դեպքում պիտանելիությունը 500 ցիկլ: | Гемостатический жгут / витая полоска типа «Эсмарх» используется для временной остановки венозного или артериального кровотечения в верхних и нижних конечностях. При многократном использовании годность 500 циклов. | Hemostatic tourniquet/ twisted strip type “Esmarch” (“Эсмарха”) is used to temporarily stop venous or arterial bleeding in the upper and lower extremities. With repeated stretching of the harness, its endurance is 500 cycles.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 25x1400մմ | Размеры: не менее 25х1400 мм | Dimensions: not less than 25x1400 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՈ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 5սմ | Размеры: не менее 5 м х 5 см | Dimensions: not less than 5m х 5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7 м х 14 см | Dimensions: not less than 7 m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 7սմ | Размеры: не менее 5 м х 7 см | Dimensions: not less than 5 m х 7 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7м х 14 см | Dimensions: not less than 7m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Մանրէազերծված հերմետիկ թաղանթով բժշկական վիրակապական անհատական փաթեթ | Стерильный индивидуальный медицинский перевязочный пакет | Individual Medical Package sterile airtight membrane | 1pc
| Ստանդարտ հավաքածուն նեռարում է՝ թանզիվե վիրակապ, չափսերը 500-ից 700 սմ, լանությունը 10սմ | В стандартный комплект входит: марлевая повязка с размерами: длина: 500…700 см, ширина: 10 сантиметров; | The standard kit includes: gauze bandage with dimensions: length: 500…700 cm, width: 10 centimeters;
| Հատուկ թանզիվե բարձիկներ բամբակյա տապտոնով, բաղկացած ֆիքսված (վիրակապի մի կոզմից ամրացված) և շարժական, որը կարող է շարժվել վիրակապի ուղությամբ: | Специальные марлевые прокладки с ватным тампоном (их количество варьируется) - состоят из фиксированной (закрепленной на одном конце повязки) и подвижной, которая может перемещаться вдоль перевязочного средства. | Special gauze pads with a cotton pad (the number varies) - consist of a fixed (fixed at one end of the bandage) and a movable, which can move along the dressing means.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1179 կամ համարժեք | ГОСТ 1179 или эквивалент | GOST 1179 or equivalent
| Բժշկական անձեռոց թանզիվե երկշերտ մանրէազերծված | Салфетки марлевые медицинские стерильные | Napkins gauze medical sterile | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 16 x 14սմ, փաթեթավորված - 10 հատ/ տուփ | Размеры: не менее 16х14см, В упаковке: 10шт. | Dimensions: not less than 16x14cm, pack - 10pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք | ГОСТ 16427 или эквивалент | GOST 16427 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 2pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 4սմ x 10սմ | Размеры: не менее 4 см х 10 см | Dimensions: not less than 4 cm х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 10 pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1.9 սմ x 7.2սմ | Размеры: не менее 1,9 см х 7,2 см | Dimensions: not less than 1,9 cm х 7,2 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Գլանավորված լեյկոպլաստ | Лейкопластырь в рулоне | Adhesive plaster on roll | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ x 250 սմ | Размеры: не менее 1 см х 250 см | Dimensions: not less than 1 cm х 250 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ախտահանիչ անձեռոցիկներ ներարկման համար | Салфетки дезинфицирующие для инъекций | Wipes disinfectant for injection | 10 pcs
| Ստերիլ ալկոհոլային անփեռոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկումից առաջ և հետո ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-ից 45, չափը ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ: | Стерильные спиртовые салфетки. Для очистки инъекционного поля до и после инъекции. Используется в медицинских учреждениях, скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи. плотность 40… 45, размер не менее 60 х 90 мм. | Sterile alcohol wipes. For the treatment of the injection field before and after the injection in medical institutions, emergency medical service and emergency medicine. density of 40…45, size not less than 60 x 90 mm.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ | Стерильный одноразовый шприц на 2 мл | Sterile disposable syringe 2 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 2 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 2 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ | Стерильный одноразовый шприц 5 мл | Sterile disposable syringe 5 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 5 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 5 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ | Стерильный одноразовый шприц 10 мл | Sterile disposable syringe 10 ml
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 10 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 10 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging | 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ | Стерильный одноразовый шприц 20 мл | Sterile disposable syringe 20 ml | 4pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 20 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 20 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) ներերակային ներարկման համար | Гемостатический жгут (турникет) для внутривенных инъекций | Haemostatic tourniquet for intravenous injection | 1pc
| Ոչ Ստերիլ, բազմակիրառվող | Нестерильный, многоразовый | Non-sterile, Reusable
| Ազատ վիչակում լարանի երկարությունը է `ստանդարտ 45օ, 2 սմ, ժապավենի լայնությունը` 2,5 սմ | Длина жгута в свободном состоянии: стандартная 45՞ 2 см, ширина ленты 2,5 см. | The length of the tape harness in the free state: standard 45՞ 2 cm, tape width 2.5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Մանր երակների ներարկման համար միանգամյա օգտագործման (թիթեռ) կատետր | Устройство для инфузии в маленькие вены одноразового использования (катетер-бабочка) | Device for infusion into small veins for single use (butterfly catheter) | 1pc
| Թիթեռ կաթետերային ասեղը իրենից ներկայացնում է ճկուն, բարակ թափանցիկ բժշկական պոլիվինիլ քլորիդից պատրասված խողովակ , որը ունի 300 մմ երկարություն և թույլ է տալիս մանիպուլյացիա կատարել վնասվածքների վայրից, նվազեցնելով ասեղի տեղահանման վտանգը և երակային պատահական վնասը: Ասեղի չափը` 19G | Игла-бабочка-катетер представляет собой гибкую тонкую прозрачную медицинскую трубку поливинилхлорида медицинского качества, длина которой составляет 300 мм и позволяет манипулировать вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. Размер иглы: 19G | The butterfly catheter needle is a flexible, thin transparent medical-grade polyvinyl chloride tube that is 300 mm long and allows manipulation away from the venipuncture site, reducing the risk of needle displacement and accidental damage to the vein. Needle size: 19G
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սեղմակ | Гемостатические щипцы | Hemostatic forceps | 1pc
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 160 մմ, նախատեսված է անոթները սեղմելու համար: | Длина не менее 160 мм, для зажима сосудов. | Length not less than 160 mm, for clamping vessels.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական պինցետ | Пинцет медицинский | Medical tweezers | 1pc
| Անատոմիական պինցետները բաղկացած են երկու հարթակներից, որոնք եռակցմամբ միացվածեն միասին, աշխատանքի ընդացքում զսպանակում են: Թիթեղների աշխատանքային մասերում առկա են փոսիկներ որոնց օգնությամբ նրանք նրբորեն պահում են հյուսվածքները առանց նարանց վնասելու: | Анатомический пинцет состоит из двух пластин, соединеных вместе, во время работы могут пружинить. На рабочих сторонах пластин имеются выемки с их помощью не повреждаясь удерживаются ткани. | Anatomical tweezers consists of two plates welded together on one side, which, when mixed, should spring. On the working sides of the plates there are notches, with their help, with tweezers, gently hold the fabrics without damaging them.
| Անատոմիական պինցետները` վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Анатомический пинцет - хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалент) | Anatomic tweezers – surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Պինցետի երկարությունը՝ 250 մմ ±10 մմ; | длина пинцета: 250 мм ± 10 мм; | tweezers length - 250 mm ±10 mm;
| Սպունքի լայնությունը՝2.5մմ | ширина губки: 2,5 мм; | sponge width - 2.5 mm;
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական մկրատ | Ножницы медицинские | Medical scissors | 1pc
| Նյութը՝ վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Материал: хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалентная) | Material: surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 150մմ | Размер: не менее 150 мм | Dimension: not less than 150mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական սկալպել | Скальпель хирургический | Medical scalpel | 1pc
| Վիրաբուժական սկոպելը միանգամյա օգտագործվող դանակներով, պատրաստված է վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից: Սկալպելը մանրէազերծված է գամմա ճառագայթման միջոցով: Յուրաքանչյուր սկալպելը առանձին վակուում փաթեթավորված է: | Хирургический скальпель с одноразовым лезвием выполнен из хирургической нержавеющей стали. Скальпель стерилизован гамма-излучением. Каждый скальпель в индивидуальной вакуумной упаковке. | Surgical scalpel with a single-use blade is made of surgical grade stainless steel. Scalpel sterilized by gamma radiation. Each scalpel is individually vacuum packed.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7740 կամ համարժեք | ISO 7740 или эквивалент | ISO 7740 or equivalent
| Շպատել փայտյա | Деревянный шпатель | Wooden spatula | 10pcs
| Պատրաստված է բարձրորակ փայտից, եզրերը կլորացված, լավ հղկված: | Изготовлен из высококачественного дерева с закругленными, хорошо обработанными краями. | Made from high quality wood with rounded, well-finished edges.
| Նյութ՝ փայտ | Материал: дерево | Material: wood
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 100մմ | Размеры: не менее 100 мм | Dimension: not less than 100mm
| Անհատական փաթավորմամբ | В индивидуальной упаковке | Individually packaged
| Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Стерильные хирургические перчатки | Sterile surgical gloves | 2pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ոչ Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Нестерильные хирургические перчатки | Non-sterile surgical gloves | 5pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեմբրանային ֆոնենդասկոպով | Механический сфигмоманометр с фонендоскопом | Mechanical sphygmomanometer with phonendoscope | 1pc
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փականը, դանդաղ դեֆլյացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Ճկուն մանժետ մեծահասակների համար, լվացվող, նեյլոնե օղակով: | Анероидный сфигмоманометр с одной трубкой. Диапазон: не менее 0 ... 300 мм рт. Прецизионный клапан с низкой скоростью дефляции. Сверхлегкая накачиваемая груша. Датчик с внутренним диаметром около 65 мм. Манжета на липучке, для взрослых, моющаяся, из нейлона с кольцом. | Aneroid sphygmomanometer with single tube. Range: not less than for 0 to 300 mmHg. Precision valve with slow deflation rate. Extralarge inflation bulb. Gauge with internal diameter of approx. 65 mm. Velcro cuff, for adults, washable, made in nylon with ring.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հիպոթերմիկ փաթեթ` առաջին օգնության համար | Гипотермический пакет для оказания первой помощи | Hypothermic Package for First Aid | 1pc
| Նյութը՝ ռետին | Материал: резина | Material: rubber
| բազմաօգտագործվող | Многоразовый. | Reusable.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 23 x 13սմ | Размер: не менее 23x13 см | Size: not less than 23x13cm
| Փաթեթը ներառում է 1 տաք / սառը բազմաօգտագործվող փաթեթ | В комплекте: 1 х горячий / холодный многоразовый пакет | Package Includes: 1 x Hot / Cold reusable pack
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սպունգ | Гемостатическая губка | Hemostatic sponge | 4pcs
| Հեմոստատիկ կոլագենի սպունգը հեմոստատիկ նյութ է, որը oժտված է հակասեպտիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը | Гемостатическая коллагеновая губка является гемостатическим средством, обладающим адсорбирующими и антисептическими свойствами, а также стимулирующим регенерацию тканей. | Hemostatic collagen sponge is a hemostatic agent with adsorbing and antiseptic properties, as well as stimulating tissue regeneration.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 9 x 9 սմ | Размер: не менее 9x9 см | Size: not less than 9x9cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Լեզվաբռնիչ | Языкодержатель | Tongue forceps | 1pc
| Լեզվաբռնիչ խրապային մեխանիզմով և տարբերև ձևի սպունգերով: | Языкодержатель - зажим с храповым механизмом и губками различной формы. | Tongue forceps is a clamp with ratchet and sponges of various shapes.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 170 մմ | Длина: не менее 170 мм | Length: not less than 170 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| ԱՄԲՈՒ | АМБУ | AMBU | 1pc
| Վերակենդանացման ձեռքի սարք, ավտոկլավացվող միաուղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օդափոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համալրված է 2 դիմակով: | Ручной реаниматолог, автоклавируемый с однонаправленным клапаном. Предназначен для взрослых. Поставляется с 2 масками. | Manual Resuscitator, Autoclavable with unidirectional Valve Adapted to First Emergencies the unit and the complement to all automatic ventilation. Designed for Adults. Supplied with 2 masks.
| Բոլոր բաղադրամասերը մանրէազերծվում են մինչև 134օ Ց | Все детали автоклавируемые: до 134оC. | All parts autoclavable: up to 134՛ C.
| Բալոն՝ սիլիկոնե ոչ պակաս քան 1Լ: Ճնշումը՝ 30 սմ H2O | Баллон: объем не менее 1л. Давление безопасности: 30см H2O | Balloon: Silicon volume range not less than 1L. Safety Pressure: 30cm H2O
| Աքսեսուարներ | Аксессуары | Accessories:
| Բալոն՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый балон | Balloon , autoclavable
| Փական՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый клапан | Valve, autoclavable
| Օբտուրատոր փական | Клапан Обтуратор | Valve Obturator
| PEP փական ադապտեր | PEP Клапанный адаптер | PEP Valve Adaptor
| 2 վինիլ դիմակ մեծահասակների համար | 2 маски виниловые для взрослых | 2 Masks vinyl Adult
| Խողովակի ճնշման վերադարձի համար | Трубка для возврата давления | Tube for Pressure retake
| Պլաստիկ տրանսպորտային պայուսակ | Пластиковый чехол | Plastic carrying case
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Էլեկտրական ջերմաչափ | Электрический термометр | Electrical thermometer | 1pc
| Չափանիշը կատարվում են 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակալը ճկում է իսկ ոսկեպատ լինելը հակաալերգենային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 32-ից 42.9° Ց | Возможность измерения через 10 секунд. Гибкий кончик с антиаллергенновым покрутием. Водонепроницаемый, сохраняет последние измерения. Температурный диапазон: не менее 32… 42,9оС | Мeasurement is available in 10 seconds. Its tip is flexible and gold coating is anti-allergenic. It is waterproof, retains the last measurement. Temperature range: not less than 32 … 42.9оC
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Անշարժացման բեկակալների հավաքածու | Комплект иммибилизационных шин | Set of splints for the immobilization procedures | 1set
| Բեկակալները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պլաստմասե (բազմակիրարռվող) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկակալը իրենից ներկայացնում երկոմպոնենտ կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ յանպես էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկակալի ամրացում կատարվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակների միջոցով: | Шина - пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования шин любого размера на конечности. Воротник для шин представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Крепление воротников с помощью текстильных застежек. | Splint are plates of special shape made of plastic (reusable) with longitudinal and transverse perforations for easy modeling of any size of tire on a limb. The tire-collar is a two-component design, adjustable in both neck volume and height. Fixing collars by using textile fasteners.
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (взрослый) - 1шт. | Splint for neck for adult - 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (взрослый) - 2шт | Splint for hand for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (взрослый) - 2шт | Splint for leg for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (детский) - 1шт. | Splint for neck for children- 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (детский) - 2шт | Splint for hand for children - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (детский) - 2шт | Splint for leg for children - 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Բերանալայնիչ | Роторасширитель | Mouth gag | 1pc
| Հիվանդի բերանի փակումը կանխելու գործիք | Устройстводля предотвращения закрытия рта пациента | Tool for preventing the closing of the patient's mouth
| Նյութը՝ թժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 190մմ | Длина: не менее 190 мм | Length: not less than 190 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Դյուրակիր թթվածնային բալոն, դիմակով | Портативный кислородный баллон с маской | Portable Oxygen Cylinder with mask | 1pc
| Կարող է օգտագործվել տանը արտակարգ իրավիճակներում: | Может быть использован в чрезвычайных ситуациях (оказание первой помощи) и в домашних условиях. | May be used in emergency situations in the home.
| Պետք է ունենալ դիմակ, մանոմետր և այլն | Наличие маски, манометр и т.д. | Should have mask, manometer and ect
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
Note: When assessing technical specifications, the English version is adopted

## 2-Rescue ambulance II (4x2)
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
1. Rescue ambulance // 1. Շտապ օգնությունը // 1. Скорая помощь
Գծային տիպի // Линейная (класс В) //Type ambulance | Շտապօգնության մեքենան (գծաին տիպ) նախատեսված է շտապ օգնություն կարիքները բավարարելու համար: | Машина скорой помощи (линейная (класс В)) разработана с учетом требований скорой помощи. | The ambulance (type ambulance) machine is designed to meet the requirements of ambulance. | 7
| Մասնագրեր (բոլոր տողերի համար ոչ պակաս կամ համարժեք) | Технические спецификации (не менее чем или эквивалент) | Specification (not less than or equivalent)
| Շարժիչային տեսակը` դիզելային | Тип двигателя: дизель | Engine types: Diesel
| Շարժիչի հզորություն` ոչ պակաս քան 300 Նxմ (զարգացնող ոլորող մոմենտ) | Мощность двигателя: не менее чем 300Нxм (крутящий момент) | Motor power: not less than 300Nxm (torque)
| Արտանետումների ստանդարտ` ոչ պակաս քան EURO V | Нормы экологической безопастности: не менее EURO 5 | Emission standard: not less than EURO V
| Փոխանցումատուփ `ոչ պակաս քան 6 արագության (5 +1) մեխանիկական | Коробка передач: не менее чем 6 ступеней (5 +1) механическая | Transmission: not less than 6 speed (5 +1) manual
| Վառելիքի բաք` ոչ պակաս քան 70Լ | Емкость топливного бака: не менее 70Л | Fuel tank capacity: not less than 70L
| Քաշող կամուրջի տեսակը՝ Առջևի (4x2) կամ Հետևի (2x4) կամ լրիվ քաշող (4x4) | Тип привода: передний (4x2) или задний (2x4) или полсноприводная (4x4) | Drive Type: Front (4x2) or Rear (2x4) or All-wheel drive (4x4)
| Հենքի տիպը: ամբողջական մետաղային (ոչ մոդուլային) | Тип кузова: цельнометаллический | Body - all-metal
| Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը (մմ) | Габаритные размеры (мм) | Vehicle Dimensions (mm)
| Երկարություն՝ ոչ ավել քան 6500 | Длина: не более чем 6500 | Length: not more than 6500
| Լայնություն՝ ոչ ավել քան 2200 (կողային հայելիները հաշվի չառնելով) | Ширина: не более чем 2200 (без учета боковых зеркал) | Width: not more than 2200 (excluding side mirrors)
| Բարձրություն՝ ոչ ավել քան 4000 | Высота: не более чем 4000 | Height: not more than 4000
| Անիվների հենք՝ ոչ պակաս քան 3300 | Колесная база: не менее 3300 | Wheelbase: not less than 3300
| Շտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափսերը պետք է համապահասխանեն. | Внутренние размеры медицинского отделения в машине скорой помощи должны соответствовать: | Internal dimensions of medical compartment in the ambulance must comply:
| Երկարություն (Պատգարակի հարթության վրա բժշկական խցիկի հետևի պատի ներսի մասից մինչև միջնապատ)՝ ոչ պակաս քան 2500մմ | Длина (от задней части внутренней внутренней поверхности до перегородки (поперечины) на уровне носилок): не менее чем 2500 мм. | The length (from the rear portion of the inner interior surface to the baffle (cross-wall) in the stretcher level): not less than 2500 mm
| Լայնություն (հատակի մակերևույթից 800մմ բարձրության վրա)՝ ոչ պակաս քան 1600մմ | Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола): не менее чем 1600 мм. | Width (at 800 mm from the floor surface): not less than 1600 mm
| Բարձրությունը (հատակի մակերեսից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիներում)՝ ոչ պակաս քան 1600մմ | Высота (от пола до потолка в рабочих зонах): не менее чем 1600 мм. | Height (from floor to ceiling in work areas): not less than 1600 mm
| Ուղղու լայնություն [արջևի/ետևի]` ոչ պակաս քան 1736մմ/1560մմ | Ширина колеи [спереди / сзади]: не менее 1736 мм / 1560 мм | Track width [front/rear]: not less than 1736mm / 1560mm
| Նվազագույն բարձրությունը գետնից՝ ոչ պակաս քան 169մմ | Минимальный дорожный просвет: не менее 169 мм | Min. ground clearance: not less than 169mm
| Անդրադարձման շրջան [մ]` ոչ ավել քան 17 | Разворот [м]: не более 17 | Turning circle [m]: not more tham 17
| Անիվ՝ ոչ պակաս քան 15" | Колесо: не менее 15 ” | Wheel: not less than 15”
| Անվադողեր` ոչ պակաս քան 215/70 R15 | Шины: не менее 215/70 R15 | Tires: not less than 215/70 R15
| Օգտակար բեռ [կգ]՝ ոչ պակաս քան 1400 | Полезная нагрузка [кг]: не менее 1400 | Payload [kg]: not less than 1400
| Հիմնական կոնֆիգուրացիա | Базовая конфигурация | The basic configuration
| Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիան, ռադար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար: | Подушки безопасности сиденья водителя; ABS, передние фары с функцией Home Safe, функция Quick clear, радар заднего хода, центральный замок; дверные фонари, электрические крабовые окна, система кондиционирования (охлаждения и обогрева) для кабины и медицинского отсека. | The driver’s seat airbags; ABS, headlights with function Home Safe, Quick clear function, reversing radar, central locking; door lights, electric crab windows, air conditioning system (cooling and heating) for the cab and medical compartment.
| Արտաքին մաս | Внешние детали | Exterior body
| Ամբողջական բարձրությամբ միջնապատի, (սպիտակ) բացվող պատուհանով, առկայություն | Наличие (белой) передней перегородки с раздвижным окном | Should have front full height baffle (white) with sliding window
| Կիսաթափանցիկ պատուհանի, կողային և ետևի դռների վրա, առկայություն | Наличие полупрозрачного стекла на раздвижных и задних дверных оконах | Should have semitransparent glass on sliding and rear doors of the windows
| Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ելքի առկայություն // (Аварийный люк) | Наличие аварийного люка | Should have emergency sunroof
| Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկյունու ելքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ2 -ից։ | Конструкция люка на крыше должна предусматривать возможность аварийного выхода из салона; Размеры аварийного люка должен вписоваться прямоугольник размером 500 х 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м. | The design of the sunroof should provide the possibility of an emergency exit from the cabin; a rectangle of 500 x 700 mm should fit into its dimensions, and the opening area should be not less than 0.4 m.
| Պլաստիկ անիվային կամարների առկայություն | Наличие пластиковых колесных арок | Should have plastic wheel arches
| Կողային բացվող դռան ալումինեպատ ատաստիճանի առկայություն // (Ступенька раздвижной боковой двери (с алюминиевым покрытием)) | Наличие ступеньки с алюминиевым покрытием у раздвижной боковой двери | Should have sliding side door step (with aluminum coat)
| Ծալվող ետևիալումինեպատ աստիճանի առկայություն // Складная задняя ступенька (с алюминиевым покрытием) | Наличие складной задней, с алюминиевым покрытием, ступеньки | Should have foldable rear step (with aluminum coat)
| Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոի, (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ), առկայություն | Наличие внешней маркировки и логотипа скорой помощи (по согласованию с заказчиком) | Should have external decal markings and ambulance logo (should be agreed with the customer)
| Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ) // (Светоотражающая маркировка) | Наличие отражающий маркировки (должна быть согласована с заказчиком) | Should have reflective decal markings (should be agreed with the customer)
| Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ | Интерьер - кабина пассажира | Interior – occupant cabin
| Ոչ պակաս քան 2 տեղանոց, ապահովված անվտանգության գոտիներով փափուկ նստարանի առակայություն | Наличие не менее духместной мягкой скамью со спинкой, ремней безопасности а также ниши под скамьей | Should have not less than 2 seater upholstered bench with backrest, safety belts and under stowage
| Բժշկի համար նախատեսված անվտանգության գոտիով պտտվող աթոռի առակայություն | Наличие вращающегося сиденье врача с ремнем безопасности | Should have rotating or foldable doctor seat with safety belt
| Աջ կողմից անվտանգության գոտիով աթոռի առակայություն | Наличие сиденья с правой стороны с ремнем безопасности | Should have seat on the right side with safety belt
| Առջևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն | Наличие поручней у задних и боковых дверях | Should have handrails at the rear and side doors
| Առաստաղից ամրագրված բռնակի առկայություն | Наличие перила на потолке | Should have handrail at the ceiling
| Բոլոր տիպի բժշկական թափոնների համար նախաեսված միանգամյա օգտագործման տուփի, որ պակաս քան 3Լ, առկայություն: | Наличие одноразовой посуды, не менее 3 л. для всех видов медицинских отходов | Should have all types of medical waste disposable pack, not less than 3L
| Լվացվող և չսղացող, ջրամեկուսիչ կարերով, բժշկական հատակի առկայություն | Наличие моющегося и нескользящего медицинский пола с водонепроницаемыми швами | Should have washable and anti-slip medical floor with waterproof seams
| Առաստաղային ամրացմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն - 1հատ | Наличие IV держателя прикрепленного к потолку - 1 шт. | Should have roof mounted IV holders - 1pc
| Արտակարգ իրավիճակների համար հանախեսված մուրճի առկայություն - 1հատ | Наличие аварийного молотока - 1 шт. | Should have emergency hammer - 1pc
| Կրակմարիչ ոչ պակաս քան 2հատ, տարողությունը ոչ պակաս քան 5Լ առկայություն | Наличие не менее 2-х огнетушителей, обемом не менее 5 л. | Should have fire extinguisher not less than 2pc, and not less than 5L
| Բազմաֆունկցիոնալ օդափոխիչի առկայություն | Наличие многофункционального вентилятора | Should have multifunctional ventilating fan
| Բժշկական սարքավորումների և պարագաների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ պահարանի առկայություն | Наличие многофункционального шкафа для хранения медицинского оборудования и расходных материалов | Should have multiple storage units for medical equipmnets and supplies
| Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեռարյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն` ախտահանիչ միջոցների նկատմամաբ: | Все материалы, включая мебель, используемые в медицинском отсеке, должны быть моющееся и устойчивы дезинфекции | All materials, include furniture, used in medical compartment, must be resistant to washing and disinfectants
| Թթվածնային վահանակի ոչ պակաս քան 2 արագ հանվող կետերով և մանոմետրի առկայությամբ | Наличие быстросъемными выходов с монометром под кислород не менее чем 2шт | Should have oxygen bar (outlet) with not less than 2 quick-detachable outputs with monometer
| Թթվածնային համակարգը (ներառում է թթվածնային բալոններ (ոչ պակաս քան 4 հատ 10 լիտր գազով (թթվածին), թթվածնի դիմակ խողովակներով, թթվածնային կարգավորիչի հավաքածու, և խոնավեցնող շիշ) | Кислородная система (включает в себя: кислородные баллоны (не менее 4 по 10 л), кислородная маска с трубками, комплект регулятора кислорода с баллоном увлажнителя) | Oxygen system (include: oxygen cylinders (not less than 4 for 10L with reducer gas (oxygen)), oxygen mask with tubes, oxygen regulator kit with humidifier bottle)
| Թթվածնի բալանների և խողովակների մասում պետք առկա լինի օդափոխության համակարգ | У кислородных баллонов и труб в наличии должна быть система вентиляции | Oxygen cylinders and pipes should have ventilation system
| Լուսավորություն | Освешение | Lighting
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը | Освещение рабочего места медицинского салона скорой помощи должно соответствовать: | Workplace lighting medical compartment ambulances must comply:
| Ընդհանուր լուսավորություն ոչ պակաս քան 100 լյուքս կամ համարժեք LED | Общая освещенность не менее 100 люкс или эквивалентный светодиод | Total illumination not less than 100 lux or equivalent LED
| Աշխատանքային դաշտ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | Манипуляционное поле не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Manipulation field not less than 150 lux or equivalent LED
| Պատգարակի մակերևույթ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | На уровне носилок не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Stretcher surface not less than 150 lux or equivalent LED
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ որի լուսավորությունը ոչ պակաս քան 1000 լյուքս կամ համարժեք LED, լույսի դաշտի տրամագիծը , պատգարակի մակերևույթի վրա, ոչ պակաս քան 200մմ | В медицинском салоне машин скорой помощи должна быть установлена дополнительная лампа, обеспечивающая освещенность не менее 1000 люкс или эквивалентный светодиод, диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм. | In medical salon of ambulance cars there should have an additional lamp providing illumination of not less than 1000 lux or equivalent LED, a diameter of a light spot on the surface of the stretcher not less than 200 mm.
| Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն ոչ պակաս քան 30 լյուքս կամ համարժեք LED | Подножка боковых и задних дверей машины скорой помощи должна иметь дополнительное освещение, обеспечивающее освещенность поверхности не менее 30 лк или эквивалентный светодиод | Footboard side and rear car doors ambulance should have extra lighting, provide a surface illumination is not less than 30 lux or equivalent LED
| Մեխանիկական և էլեկտրական | Механические и электрические | Mechanical & Electrical
| Բժշկական խցիկի հովանքի անջատիչի առկայություն | Наличие выключателей питания в медицинской кабине | Should have power switches in the medical cab
| Մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие акумулятора мощностью не менее 80 Ач | Should have battery not less than 80 Ah
| Լրացուցիչ մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие дополнительного аккумулятор мощностью не менее 80 Ач | Should have additional battery not less than 80 Ah
| Էլեկտրական վարդակներ (կառավարվում են հիմնական հարթակից) (12V - ոչ պակաս քան 3հատ, 220Վ - ոչ պակաս քան 3հատ) | Наличие в медицинском отделении скорой помощи розеток питания (управляются с главной панели) (12 В - не менее 3 шт., 220 В - не менее 3 шт.) | Power outlets in the ambulance compartment (controlled from main panel) (12V – not less than 3pcs, 220V- not less than 3pc)
| 12-ից դեպի 220Վ ինվերտոր և կոնվերտոր (հզորությունը ոչ պակաս քան 2 ԿՎտ) | Наличие инвертора и преобразователя с 12 до 220 В (мощность не менее 2 кВт) | 12 to 220V inverter and converter (power not less than 2kW)
| Երկտոնային ազդանշաննային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայինի համակարգերի առկայություն | Наличие двухтональной аварийной сирены, внешний динамик и систему с высоким голосом | Should have two-tone emergency siren, external speaker and high voice system
| Նշում՝ Մարտկոցների քանակն և հզորությունն, ինչպես նաև գեներատորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ | Примечание. Емкость и кол-во аккумуляторов, а также наличие генератора должны быть согласованы с заказчиком. | Note.The capacity and q-ty of batteries, as well as availability generator can be agreement with the customer
| Այլ պահանջներ | Другие требования: | Other requirements:
| Օդի աղտոտումը խցիկում ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 33554-ին կամ համարժեք | Загрязнение воздуха в кабине при работе системы отопления и вентиляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 33554 или эквивалент | Air pollution in cabin during operation of the heating and ventilation system should meet the requirements of GOST 33554 or equivalent
| Շտապօգնության մեքենայի ներսում աղմուկի մակարդակը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33555-ին կամ համարժեք | Внутренний уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 33555 или эквивалент | Internal noise level should meet the requirements of GOST 33555 or equivalent
| Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Система отопления, вентиляции и кондиционирования медицинской кабины должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Heating system, ventilation and air conditioning of medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Температура воздуха в медицинской кабине должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Air temperature in medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական շտապօգնության մեքենային հատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմաեկուսացումը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Изоляция пола, потолка, боковых панелей, дверей медицинского салона машины скорой помощи должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Insulation of floor, ceiling, side panels, doors of medical salon of the ambulance car should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Նշում՝ Այլ պահանջների բաժինում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր: | Заметка. Для раздела, "другие требования" производитель предоставляет соответствующие сертификаты. | Note. For the section, other requirement, the manufacturer provides the appropriate certificates.
| Ավտոմոբիլային սարքավորումներ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ): | Автомобильное оборудование (не меньше или лучше): | Car equipment (not less than or better):
| Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) - 1 հատ: Դյուրակիր լապտեր -1 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ` 1 հատ: Արտակարգ իրավիճակների հավաքածու վարորդի համար - 1 հավաքածու: Երկու անվադողերի հավաքածու (ձմեռային և համասեզոնային), ինպես նաև մեկ համապատասխան չափսի ձմեռային շղթաների հավաքածու | Запасное колесо (полноразмерное) - 1шт. Портативный фонарик -1шт. Эксплуатационная документация - 1 шт. Аварийный комплект для водителя - 1 компл. Два комплекта шин (зимние и всесезонные) и 1 комплект зимних цепей соответствующего размера | Spare wheel (Full size) - 1pc. Portable flashlight -1pc. Operational documentation - 1 pc. Driver emergency kit - 1set. Two sets of tire (winter and all-season), and 1 set of winter chains of appropriate size
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| CEN - EN 1789 կամ ԳՈՍՏ 33665 կամ յալ չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ | CEN - EN 1789 или ГОСТ 33665 или машины скорой помощи, регулируемые по другим стандартам | CEN - EN 1789 or GOST 33665 or ambulances regulated under the other standards
| Ավտոմեքենա վերակառուցող կազմակերպությունը (Ընկերությունը, որը զբաղվում է մեքենայի դեպի շտապօգնության մեքենայի վերակառուցմամբ), պետք է ունենա ISO 9001 վկայականը: | Компания, занимающаяся переоборудованием автомобиля в машину скорой помощи должна иметь сертификат ISO 9001. | Body bilder (The company which is engaged in the conversion of the car in the ambulance car) must have an ISO 9001 certificate.
| Այդ ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և սարքավորումների) վերաբերյալ: | Данная компания должна предоставить проектную документацию, касающуюся переоборудования базовых автомобилей в машины скорой помощи / установки оборудования и устройств | This company should provide design documentation regarding the conversion of basic cars in ambulances / install add-ons.
| Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգուցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում: Երաշխիքը չի ներառում նորմալ մաշվածություն, արգելափակում է մեքենայի ծանրաբեռնվածությունը և մասնագիտացված ավտոմեքենայի ոչ պրոֆեսիոնալ շահագործումը: | Гарантия на все комплектующие и агрегаты автомобиля не менее 1 года. Гарантия не распространяется на нормальный износ, дефекты, вызванные перегрузкой автомобиля и непрофессиональным обращением со специализированным автомобилем. | The warranty on all components and assemblies of the car for at least 1 years. The warranty does not cover normal wear and tear, defects caused by overloading the vehicle and unprofessional handling of a specialized vehicle.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 24 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 24 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 24 month prior the bid opening data.
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя | Manufacturer’s or distributor authorization
| Բժշկական սարքավորումների ցանկ | Список медицинского оборудования | List of Medical Equipment
| 1.Պատգարակ | 1.Носилки | 1.Stretcher
| 2.Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) | 2.Дополнительные носилки (медицинские складываюэиеся) | 2.Additional stretcher (medical health folding)
| 3. ԷՍԳ սարք | 3.ЭКГ аппарат | 3.ECG machine
| 4.Պացիենտի մոնիտոր | 4. Монитор пациента | 4.Patient monitor
| 5.Դեֆիբրիլյատոր | 5. Дефибриллятор | 5.Defibrillator
| 6.Առաջին օգնության պայուսակ | 6. Аптечка первой помощи | 6.First aid kit
| Բոլոր բժշկական սարքավորումները ներառում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաներ և սարքավորումներ | В комплекте к медицинскому оборудованию входит все необходимое включая дополнительные аксессуары для полноценной работы оборудования | The set of medical equipment includes all the necessary additional accessories to complete functioning of the equipment
2. Բժշկական սարքավորումների ցանկ // Список медицинского оборудования // List of Medical Equipment
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր // Требуемые докумнеты // Documents requirements | Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: Ավտորիզացիաի բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя: Оригинал авторизации необходимо представить для всего медицинского оборудования | Manufacturer’s or distributor authorization is: The original MAFs are “required” for all items
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 12 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 12 month prior the bid opening data.
| Բոլոր բժշկական սարքավորումների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնակը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների մասնագիտացված հայերեն թարգմանություն: | Для всего медицинского оборудования должны быть предоставлены инструкции на русском или английском языке с профессиональным армянским переводом | For all medical equipment, you must provide instructions in Russian or English with a professional Armenian translation
Մեկ մեքենայի համար նախատեսված սարքավորումների ցանկ // Комплект оборудования для одной машины // Set of equipment for one machine
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
2.1 Պատգարակ // Носилки // Stretcher | Ավտոմատ սանիտարական պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (իջեցնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: | Автоматические носилки с помощью которых даже один человек сможет поднять или выгрузить пациента в машину. Изготовлены из высокопрочного алюминия, в наличие крепления. Грузоподьемность не менее 150кг | With this automatic stretcher, even one person can get up and down the ambulance easily. Made of high strength aluminum alloy, with security locks. Load capacity not less than 150kg. | 1pc
2.2 Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) // Дополнительные носилки (складные) // Additional stretcher (folding) | Բժշկական ծալվող պատգարակ պատրաստված ալյումինից և կտավից | Носилки медицинские медицинские складные, материалы - холст (брезент) и алюминий. | Stretcher medical health folding, the materials - canvas and aluminum. | 1pc
| Հիմնական նպատակն է` տուժածների տարհանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Պատգարակը կիրառվում է զանզան փրակարար ծառայությունների դեպքերում: Երկու ամրանները պետք է ապահովեն պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում։ Ոտքերի առկայություն | Основное назначение: транспортировка и эвакуация пострадавших в поле или в труднопроходимой местности. Удобные габариты позволяют использовать носилки в различных транспортных средствах. Наличие замков обеспечивающие надежную фиксацию носилок в разложенном состоянии. Наличие ног. | The main purpose - transportation and evacuation of victims in the field or difficult terrain. Comfortable dimensions allow the use of a stretcher in different vehicles rescue services. With two locks ensures reliable fixation of stretcher in the unfolded state. Should have feet
| Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: պատգարակը պետք է կիրառվի բոլոր տիպի եղանակային պայմաներում: | Грузоподъемность: не менее 150 кг. Носилки пригодны для использования при любых погодных условиях. | Capacity – not less than 150 kg. Stretcher can be used in any weather.
2.3 // ԷՍԳ սարք // Аппарат ЭКГ // ECG machine | Շարժական (դյուրակիր) | Портативный | Portable | 1pc
| Ընդհանուր և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն | Наличие сетевого питания а также многократно заряжаемой аккумуляторной батареи | Mains and internal rechargeable battery: аvailability
| Մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| ԷՍԳ-ի գրանցում 12 ստանդարտ ուղիներով | Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений | Recording ECG Leads: 12 standard Leads
| LCD մոնիտորի առկայություն | Наличие ЖК-дисплея | LCD display: availability
| Ուղիների միացում՝ ավտոմատ և մանուալ | Переключение: ручное и автоматическое | Lead switching: manual and automatic.
| Ստուգիչ ազդանշանի՝ ավտոմատ և մանուալ | Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. | Calibration signal: automatic and manual.
| Ձերմային տպիչի՝ առկայություն | Наличие термопринтера | Should have thermal printer
| Ջերմային տպիչի թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | Термобумага: не менее 50мм | Thermal printer paper not less than 50mm
| Սնուցում՝ 220Վ/ 50Հց | Питанию: 220 В / 50 Гц | Power requirements: 220V/50Hz
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| 1. Հիվանդի մալուխը | 1. Кабель пациента | 1. Patient cable
| 2. 6 կրծքավանդակի վերջույթների էլեկտրոդներ | 2. 6 грудных электродов | 2. 6 chest limb electrodes
| 3. 4 վերջույթային էլեկտրոդներ | 3. 4 электрода для конечностей | 3. 4 limb electrodes
| 5. 1 շիշ ԷՍԳ գել ոչ պակաս քան 250մլ | 5. ЭКГ гель: 1 флакон емкостью не менее 250мл | 5. 1 bottle ECG Gel not less than 250ml
| 6. 2 գլան թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | 6. 2 рулона термобумаги бумаги не менее 50 мм | 6. 2 rolls of paper not less than 50mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.4. // Պացիենտի մոնիտոր // Пациент монитор // Patient monitor | Հիվանդի մոնիտորը պատկերում է կարդիոգրամները, արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճան, արյան մեջ թթվածնի հագեցումը (SpO2) և սրտի զարկի հաճախականություն (HR): | На мониторе отображаются: кардиограмма, измерение (неинвазивное артериальное давление), значения дыхания, температура, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частота пульса (HR). | Patient monitor draw Cardiograms, measures Blood Pressure (not-invasive), Respiration values, Temperature, Oxygen Saturation inarterial blood (SpO2), and Pulse rate (HR). | 1pc
| Մոնիտոր/Էկրան | Экран монитора | Display/Screen
| Էկրան` գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 10 ": Միաժամանակ ոչ պակակս քան 5 կորի ցուցադրում | Дисплей: цветной TFT дисплей, диагональ экрана: не менее 10 ”. Одновременнное отбражение: не менее 5 кривых | Display: Colour TFT display, screen diagonal: not less than 10”. Simultaneous display: at least 5 curves
| Մոնիտարի պիքսելներ՝ ոչ պակաս քան 800x600 | Пиксели дисплея: не менее 800x600 | Display pixels: not less than 800x600
| Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| Մարտկոցի գործողության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ | Время работы от аккумулятора: не менее 2 часов | Battery operating time: not less than 2hrs
| Սնուցում՝ 220Վ | Питане: 220В | Power Supply : 220V
| Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են `EKG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի համաժամանակյա հայտնաբերում և վերլուծություն | Параметры мониторинга включают в себя: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T сегментированное синхронизированное обнаружение и анализ | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T segment synchronized detection and analysis
| Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային դիտելիություն | Графические и табличные отображние всех параметров | Graphic and tabular trends of all parameters
| Ներկառուցված տպիչի առկայություն | Наличие встроенного принтера | Should have bilt-in printer
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| Էլեկտրոդի լար ոչ պակաս քան 3 արտածում | Кабель для не менее 3-х отведений | Electrode cable not less than 3 leads
| NIBP մանժետ մեծահասակների համար | Манжета для взрослых | NIBP cuff for adults
| NIBP մանժետ փոքրերի համար | Манжета для детей | NIBP cuff for children
| Մեկանգամյա էլեկտրոդ 30 հատ | Одноразовые электроды 30шт | Disposable electrode 30pcs
| SpO2 բազմակիրառելի տվիչ | Многоразовый датчик SpO2 | SpO2 sensor reusable
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.5. Դեֆիբրիլյատոր // Дефибриллятор //Defibrillator | Դյուրակիր մոդել | Портативная модель | Portable model | 1pc
| Էկրանի առկայություն | Наличие дисплея | Should have display
| Ընդարձակ ձայնային և տեսողական հուշումներ օպերատորի համար | Обширные голосовые и визуальные подсказки для оператора | Extensive voice and visual prompts for the operator
| Էներգիայի բիֆազ արտածման առկայություն | Наличие двухфазового вывода энергии | Should have biphasic energy output
| Ինքնակարքաբերման առկայություն | Наличие самопроверки (тест) | Should have self-test
| Սարքը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և երեխաների համար | Можеть быть использован для взрослых и детей. | Can be used for adults and children.
| Միագամյա օգտագործման տվիչների առկայություն | Наличие одноразовых датчиков | Should have not reusable pads
| Միագամյա օգտագործման տվիչներ` ոչ պակաս քան 100 հատ | Одноразовые датчики не менее 100 шт. | Not reusable pads not less than 100 pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.6 Առաջին օգնության պայուսակ // Сумка первой помощи // First aid kit | Ապրանքի նկարագրություն | Описание товара | Product description | 1pc
| Բժշկական պայուսակ | Медицинская сумка | Medical bag/Case
| Հեշտ մաքրվող, դատարկ | Легко очищаемая. Пустая. | Easy to clean. Empty.
| Դյուրին պատրաստված պոլիեսթերից և նեյլոնից կամ համարժեք նյութերից ջրա և լույսա դիմացկուն | Прочная конструкция из полиэстера и нейлона или из эквивалентных материаловы, водо- и светостойкая. | Durable polyester and nylon construction, or equivalent materials water and light resistant
| Ներկառուցված գրպաններից և բաժիններից, որոնք հեշտացնում են անհրաժեշտ նյութերի կիրառումը: | Наличие нескольких карманов с отделениями, которые облегчают доступ к необходимым материалам. | With multiple pockets and divisions, that make easy to access required materials.
| Պայուսակի պարունակության ցանկ | Список содержимого сумки | Bag/case contents List
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) | Гемостатический жгут / витая полоса | Hemostatic tourniquet/ twisted strip | 1pc
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) Էսմարի տիպի օգտագործվում է ժամանակավորապես վերացնել վերին և ստորին ծայրամասերում երակային կամ արտերիալ արյունահոսություն կանգնացնելու համար: Կրկնակի ձգման դեպքում պիտանելիությունը 500 ցիկլ: | Гемостатический жгут / витая полоска типа «Эсмарх» используется для временной остановки венозного или артериального кровотечения в верхних и нижних конечностях. При многократном использовании годность 500 циклов. | Hemostatic tourniquet/ twisted strip type “Esmarch” (“Эсмарха”) is used to temporarily stop venous or arterial bleeding in the upper and lower extremities. With repeated stretching of the harness, its endurance is 500 cycles.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 25x1400մմ | Размеры: не менее 25х1400 мм | Dimensions: not less than 25x1400 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՈ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 5սմ | Размеры: не менее 5 м х 5 см | Dimensions: not less than 5m х 5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7 м х 14 см | Dimensions: not less than 7 m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 7սմ | Размеры: не менее 5 м х 7 см | Dimensions: not less than 5 m х 7 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7м х 14 см | Dimensions: not less than 7m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Մանրէազերծված հերմետիկ թաղանթով բժշկական վիրակապական անհատական փաթեթ | Стерильный индивидуальный медицинский перевязочный пакет | Individual Medical Package sterile airtight membrane | 1pc
| Ստանդարտ հավաքածուն նեռարում է՝ թանզիվե վիրակապ, չափսերը 500-ից 700 սմ, լանությունը 10սմ | В стандартный комплект входит: марлевая повязка с размерами: длина: 500…700 см, ширина: 10 сантиметров; | The standard kit includes: gauze bandage with dimensions: length: 500…700 cm, width: 10 centimeters;
| Հատուկ թանզիվե բարձիկներ բամբակյա տապտոնով, բաղկացած ֆիքսված (վիրակապի մի կոզմից ամրացված) և շարժական, որը կարող է շարժվել վիրակապի ուղությամբ: | Специальные марлевые прокладки с ватным тампоном (их количество варьируется) - состоят из фиксированной (закрепленной на одном конце повязки) и подвижной, которая может перемещаться вдоль перевязочного средства. | Special gauze pads with a cotton pad (the number varies) - consist of a fixed (fixed at one end of the bandage) and a movable, which can move along the dressing means.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1179 կամ համարժեք | ГОСТ 1179 или эквивалент | GOST 1179 or equivalent
| Բժշկական անձեռոց թանզիվե երկշերտ մանրէազերծված | Салфетки марлевые медицинские стерильные | Napkins gauze medical sterile | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 16 x 14սմ, փաթեթավորված - 10 հատ/ տուփ | Размеры: не менее 16х14см, В упаковке: 10шт. | Dimensions: not less than 16x14cm, pack - 10pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք | ГОСТ 16427 или эквивалент | GOST 16427 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 2pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 4սմ x 10սմ | Размеры: не менее 4 см х 10 см | Dimensions: not less than 4 cm х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 10 pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1.9 սմ x 7.2սմ | Размеры: не менее 1,9 см х 7,2 см | Dimensions: not less than 1,9 cm х 7,2 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Գլանավորված լեյկոպլաստ | Лейкопластырь в рулоне | Adhesive plaster on roll | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ x 250 սմ | Размеры: не менее 1 см х 250 см | Dimensions: not less than 1 cm х 250 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ախտահանիչ անձեռոցիկներ ներարկման համար | Салфетки дезинфицирующие для инъекций | Wipes disinfectant for injection | 10 pcs
| Ստերիլ ալկոհոլային անփեռոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկումից առաջ և հետո ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-ից 45, չափը ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ: | Стерильные спиртовые салфетки. Для очистки инъекционного поля до и после инъекции. Используется в медицинских учреждениях, скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи. плотность 40… 45, размер не менее 60 х 90 мм. | Sterile alcohol wipes. For the treatment of the injection field before and after the injection in medical institutions, emergency medical service and emergency medicine. density of 40…45, size not less than 60 x 90 mm.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ | Стерильный одноразовый шприц на 2 мл | Sterile disposable syringe 2 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 2 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 2 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ | Стерильный одноразовый шприц 5 мл | Sterile disposable syringe 5 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 5 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 5 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ | Стерильный одноразовый шприц 10 мл | Sterile disposable syringe 10 ml
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 10 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 10 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging | 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ | Стерильный одноразовый шприц 20 мл | Sterile disposable syringe 20 ml | 4pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 20 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 20 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) ներերակային ներարկման համար | Гемостатический жгут (турникет) для внутривенных инъекций | Haemostatic tourniquet for intravenous injection | 1pc
| Ոչ Ստերիլ, բազմակիրառվող | Нестерильный, многоразовый | Non-sterile, Reusable
| Ազատ վիչակում լարանի երկարությունը է `ստանդարտ 45օ, 2 սմ, ժապավենի լայնությունը` 2,5 սմ | Длина жгута в свободном состоянии: стандартная 45՞ 2 см, ширина ленты 2,5 см. | The length of the tape harness in the free state: standard 45՞ 2 cm, tape width 2.5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Մանր երակների ներարկման համար միանգամյա օգտագործման (թիթեռ) կատետր | Устройство для инфузии в маленькие вены одноразового использования (катетер-бабочка) | Device for infusion into small veins for single use (butterfly catheter) | 1pc
| Թիթեռ կաթետերային ասեղը իրենից ներկայացնում է ճկուն, բարակ թափանցիկ բժշկական պոլիվինիլ քլորիդից պատրասված խողովակ , որը ունի 300 մմ երկարություն և թույլ է տալիս մանիպուլյացիա կատարել վնասվածքների վայրից, նվազեցնելով ասեղի տեղահանման վտանգը և երակային պատահական վնասը: Ասեղի չափը` 19G | Игла-бабочка-катетер представляет собой гибкую тонкую прозрачную медицинскую трубку поливинилхлорида медицинского качества, длина которой составляет 300 мм и позволяет манипулировать вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. Размер иглы: 19G | The butterfly catheter needle is a flexible, thin transparent medical-grade polyvinyl chloride tube that is 300 mm long and allows manipulation away from the venipuncture site, reducing the risk of needle displacement and accidental damage to the vein. Needle size: 19G
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սեղմակ | Гемостатические щипцы | Hemostatic forceps | 1pc
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 160 մմ, նախատեսված է անոթները սեղմելու համար: | Длина не менее 160 мм, для зажима сосудов. | Length not less than 160 mm, for clamping vessels.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական պինցետ | Пинцет медицинский | Medical tweezers | 1pc
| Անատոմիական պինցետները բաղկացած են երկու հարթակներից, որոնք եռակցմամբ միացվածեն միասին, աշխատանքի ընդացքում զսպանակում են: Թիթեղների աշխատանքային մասերում առկա են փոսիկներ որոնց օգնությամբ նրանք նրբորեն պահում են հյուսվածքները առանց նարանց վնասելու: | Анатомический пинцет состоит из двух пластин, соединеных вместе, во время работы могут пружинить. На рабочих сторонах пластин имеются выемки с их помощью не повреждаясь удерживаются ткани. | Anatomical tweezers consists of two plates welded together on one side, which, when mixed, should spring. On the working sides of the plates there are notches, with their help, with tweezers, gently hold the fabrics without damaging them.
| Անատոմիական պինցետները` վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Анатомический пинцет - хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалент) | Anatomic tweezers – surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Պինցետի երկարությունը՝ 250 մմ ±10 մմ; | длина пинцета: 250 мм ± 10 мм; | tweezers length - 250 mm ±10 mm;
| Սպունքի լայնությունը՝2.5մմ | ширина губки: 2,5 мм; | sponge width - 2.5 mm;
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական մկրատ | Ножницы медицинские | Medical scissors | 1pc
| Նյութը՝ վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Материал: хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалентная) | Material: surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 150մմ | Размер: не менее 150 мм | Dimension: not less than 150mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական սկալպել | Скальпель хирургический | Medical scalpel | 1pc
| Վիրաբուժական սկոպելը միանգամյա օգտագործվող դանակներով, պատրաստված է վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից: Սկալպելը մանրէազերծված է գամմա ճառագայթման միջոցով: Յուրաքանչյուր սկալպելը առանձին վակուում փաթեթավորված է: | Хирургический скальпель с одноразовым лезвием выполнен из хирургической нержавеющей стали. Скальпель стерилизован гамма-излучением. Каждый скальпель в индивидуальной вакуумной упаковке. | Surgical scalpel with a single-use blade is made of surgical grade stainless steel. Scalpel sterilized by gamma radiation. Each scalpel is individually vacuum packed.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7740 կամ համարժեք | ISO 7740 или эквивалент | ISO 7740 or equivalent
| Շպատել փայտյա | Деревянный шпатель | Wooden spatula | 10pcs
| Պատրաստված է բարձրորակ փայտից, եզրերը կլորացված, լավ հղկված: | Изготовлен из высококачественного дерева с закругленными, хорошо обработанными краями. | Made from high quality wood with rounded, well-finished edges.
| Նյութ՝ փայտ | Материал: дерево | Material: wood
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 100մմ | Размеры: не менее 100 мм | Dimension: not less than 100mm
| Անհատական փաթավորմամբ | В индивидуальной упаковке | Individually packaged
| Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Стерильные хирургические перчатки | Sterile surgical gloves | 2pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ոչ Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Нестерильные хирургические перчатки | Non-sterile surgical gloves | 5pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեմբրանային ֆոնենդասկոպով | Механический сфигмоманометр с фонендоскопом | Mechanical sphygmomanometer with phonendoscope | 1pc
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փականը, դանդաղ դեֆլյացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Ճկուն մանժետ մեծահասակների համար, լվացվող, նեյլոնե օղակով: | Анероидный сфигмоманометр с одной трубкой. Диапазон: не менее 0 ... 300 мм рт. Прецизионный клапан с низкой скоростью дефляции. Сверхлегкая накачиваемая груша. Датчик с внутренним диаметром около 65 мм. Манжета на липучке, для взрослых, моющаяся, из нейлона с кольцом. | Aneroid sphygmomanometer with single tube. Range: not less than for 0 to 300 mmHg. Precision valve with slow deflation rate. Extralarge inflation bulb. Gauge with internal diameter of approx. 65 mm. Velcro cuff, for adults, washable, made in nylon with ring.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հիպոթերմիկ փաթեթ` առաջին օգնության համար | Гипотермический пакет для оказания первой помощи | Hypothermic Package for First Aid | 1pc
| Նյութը՝ ռետին | Материал: резина | Material: rubber
| բազմաօգտագործվող | Многоразовый. | Reusable.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 23 x 13սմ | Размер: не менее 23x13 см | Size: not less than 23x13cm
| Փաթեթը ներառում է 1 տաք / սառը բազմաօգտագործվող փաթեթ | В комплекте: 1 х горячий / холодный многоразовый пакет | Package Includes: 1 x Hot / Cold reusable pack
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սպունգ | Гемостатическая губка | Hemostatic sponge | 4pcs
| Հեմոստատիկ կոլագենի սպունգը հեմոստատիկ նյութ է, որը oժտված է հակասեպտիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը | Гемостатическая коллагеновая губка является гемостатическим средством, обладающим адсорбирующими и антисептическими свойствами, а также стимулирующим регенерацию тканей. | Hemostatic collagen sponge is a hemostatic agent with adsorbing and antiseptic properties, as well as stimulating tissue regeneration.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 9 x 9 սմ | Размер: не менее 9x9 см | Size: not less than 9x9cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Լեզվաբռնիչ | Языкодержатель | Tongue forceps | 1pc
| Լեզվաբռնիչ խրապային մեխանիզմով և տարբերև ձևի սպունգերով: | Языкодержатель - зажим с храповым механизмом и губками различной формы. | Tongue forceps is a clamp with ratchet and sponges of various shapes.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 170 մմ | Длина: не менее 170 мм | Length: not less than 170 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| ԱՄԲՈՒ | АМБУ | AMBU | 1pc
| Վերակենդանացման ձեռքի սարք, ավտոկլավացվող միաուղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օդափոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համալրված է 2 դիմակով: | Ручной реаниматолог, автоклавируемый с однонаправленным клапаном. Предназначен для взрослых. Поставляется с 2 масками. | Manual Resuscitator, Autoclavable with unidirectional Valve Adapted to First Emergencies the unit and the complement to all automatic ventilation. Designed for Adults. Supplied with 2 masks.
| Բոլոր բաղադրամասերը մանրէազերծվում են մինչև 134օ Ց | Все детали автоклавируемые: до 134оC. | All parts autoclavable: up to 134՛ C.
| Բալոն՝ սիլիկոնե ոչ պակաս քան 1Լ: Ճնշումը՝ 30 սմ H2O | Баллон: объем не менее 1л. Давление безопасности: 30см H2O | Balloon: Silicon volume range not less than 1L. Safety Pressure: 30cm H2O
| Աքսեսուարներ | Аксессуары | Accessories:
| Բալոն՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый балон | Balloon , autoclavable
| Փական՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый клапан | Valve, autoclavable
| Օբտուրատոր փական | Клапан Обтуратор | Valve Obturator
| PEP փական ադապտեր | PEP Клапанный адаптер | PEP Valve Adaptor
| 2 վինիլ դիմակ մեծահասակների համար | 2 маски виниловые для взрослых | 2 Masks vinyl Adult
| Խողովակի ճնշման վերադարձի համար | Трубка для возврата давления | Tube for Pressure retake
| Պլաստիկ տրանսպորտային պայուսակ | Пластиковый чехол | Plastic carrying case
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Էլեկտրական ջերմաչափ | Электрический термометр | Electrical thermometer | 1pc
| Չափանիշը կատարվում են 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակալը ճկում է իսկ ոսկեպատ լինելը հակաալերգենային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 32-ից 42.9° Ց | Возможность измерения через 10 секунд. Гибкий кончик с антиаллергенновым покрутием. Водонепроницаемый, сохраняет последние измерения. Температурный диапазон: не менее 32… 42,9оС | Мeasurement is available in 10 seconds. Its tip is flexible and gold coating is anti-allergenic. It is waterproof, retains the last measurement. Temperature range: not less than 32 … 42.9оC
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Անշարժացման բեկակալների հավաքածու | Комплект иммибилизационных шин | Set of splints for the immobilization procedures | 1set
| Բեկակալները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պլաստմասե (բազմակիրարռվող) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկակալը իրենից ներկայացնում երկոմպոնենտ կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ յանպես էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկակալի ամրացում կատարվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակների միջոցով: | Шина - пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования шин любого размера на конечности. Воротник для шин представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Крепление воротников с помощью текстильных застежек. | Splint are plates of special shape made of plastic (reusable) with longitudinal and transverse perforations for easy modeling of any size of tire on a limb. The tire-collar is a two-component design, adjustable in both neck volume and height. Fixing collars by using textile fasteners.
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (взрослый) - 1шт. | Splint for neck for adult - 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (взрослый) - 2шт | Splint for hand for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (взрослый) - 2шт | Splint for leg for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (детский) - 1шт. | Splint for neck for children- 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (детский) - 2шт | Splint for hand for children - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (детский) - 2шт | Splint for leg for children - 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Բերանալայնիչ | Роторасширитель | Mouth gag | 1pc
| Հիվանդի բերանի փակումը կանխելու գործիք | Устройстводля предотвращения закрытия рта пациента | Tool for preventing the closing of the patient's mouth
| Նյութը՝ թժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 190մմ | Длина: не менее 190 мм | Length: not less than 190 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Դյուրակիր թթվածնային բալոն, դիմակով | Портативный кислородный баллон с маской | Portable Oxygen Cylinder with mask | 1pc
| Կարող է օգտագործվել տանը արտակարգ իրավիճակներում: | Может быть использован в чрезвычайных ситуациях (оказание первой помощи) и в домашних условиях. | May be used in emergency situations in the home.
| Պետք է ունենալ դիմակ, մանոմետր և այլն | Наличие маски, манометр и т.д. | Should have mask, manometer and ect
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
Note: When assessing technical specifications, the English version is adopted

## 3-Rescue ambulance I (4x2)
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
1. Rescue ambulance // 1. Շտապ օգնությունը // 1. Скорая помощь
Ռեանիմոբիլ տիպ // Реанимобиль (класс С ) // Type reanimobile | Շտապօգնության մեքենան (ռեանիմոբիլ տիպ) նախատեսված է շտապ օգնություն կարիքները բավարարելու համար: | Машина скорой помощи (Реанимобиль (класс С )) разработана с учетом требований скорой помощи. | The ambulance (type reanimobile) machine is designed to meet the requirements of ambulance. | 3
| Մասնագրեր (բոլոր տողերի համար ոչ պակաս կամ համարժեք) | Технические спецификации (не менее чем или эквивалент) | Specification (not less than or equivalent)
| Շարժիչային տեսակը` բենզինային | Тип двигателя: бензиновый | Engine types: Gasoline
| Շարժիչի հզորություն` ոչ պակաս քան 300 Նxմ (զարգացնող ոլորող մոմենտ) | Мощность двигателя: не менее чем 300Нxм (крутящий момент) | Motor power: not less than 300Nxm (torque)
| Արտանետումների ստանդարտ` ոչ պակաս քան EURO V | Нормы экологической безопастности: не менее EURO 5 | Emission standard: not less than EURO V
| Փոխանցումատուփ `ոչ պակաս քան 6 արագության (5 +1) մեխանիկական | Коробка передач: не менее чем 6 ступеней (5 +1) механическая | Transmission: not less than 6 speed (5 +1) manual
| Վառելիքի բաք` ոչ պակաս քան 70Լ | Емкость топливного бака: не менее 70Л | Fuel tank capacity: not less than 70L
| Քաշող կամուրջի տեսակը՝ Առջևի (4x2) կամ Հետևի (2x4) կամ լրիվ քաշող (4x4) | Тип привода: передний (4x2) или задний (2x4) или полсноприводная (4x4) | Drive Type: Front (4x2) or Rear (2x4) or All-wheel drive (4x4)
| Հենքի տիպը: ամբողջական մետաղային (ոչ մոդուլային) | Тип кузова: цельнометаллический | Body - all-metal
| Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը (մմ) | Габаритные размеры (мм) | Vehicle Dimensions (mm)
| Երկարություն՝ ոչ ավել քան 6500 | Длина: не более чем 6500 | Length: not more than 6500
| Լայնություն՝ ոչ ավել քան 2200 (կողային հայելիները հաշվի չառնելով) | Ширина: не более чем 2200 (без учета боковых зеркал) | Width: not more than 2200 (excluding side mirrors)
| Բարձրություն՝ ոչ ավել քան 4000 | Высота: не более чем 4000 | Height: not more than 4000
| Անիվների հենք՝ ոչ պակաս քան 3300 | Колесная база: не менее 3300 | Wheelbase: not less than 3300
| Շտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափսերը պետք է համապահասխանեն. | Внутренние размеры медицинского отделения в машине скорой помощи должны соответствовать: | Internal dimensions of medical compartment in the ambulance must comply:
| Երկարություն (Պատգարակի հարթության վրա բժշկական խցիկի հետևի պատի ներսի մասից մինչև միջնապատ)՝ ոչ պակաս քան 3050մմ | Длина (от задней части внутренней внутренней поверхности до перегородки (поперечины) на уровне носилок): не менее чем 3050 мм. | The length (from the rear portion of the inner interior surface to the baffle (cross-wall) in the stretcher level): not less than 3050 mm
| Լայնություն (հատակի մակերևույթից 800մմ բարձրության վրա)՝ ոչ պակաս քան 1700մմ | Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола): не менее чем 1700 мм. | Width (at 800 mm from the floor surface): not less than 1700 mm
| Բարձրությունը (հատակի մակերեսից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիներում)՝ ոչ պակաս քան 1760մմ | Высота (от пола до потолка в рабочих зонах): не менее чем 1760 мм. | Height (from floor to ceiling in work areas): not less than 1760 mm
| Ուղղու լայնություն [արջևի/ետևի]` ոչ պակաս քան 1736մմ/1560մմ | Ширина колеи [спереди / сзади]: не менее 1736 мм / 1560 мм | Track width [front/rear]: not less than 1736mm / 1560mm
| Նվազագույն բարձրությունը գետնից՝ ոչ պակաս քան 169մմ | Минимальный дорожный просвет: не менее 169 мм | Min. ground clearance: not less than 169mm
| Անդրադարձման շրջան [մ]` ոչ ավել քան 17 | Разворот [м]: не более 17 | Turning circle [m]: not more tham 17
| Անիվ՝ ոչ պակաս քան 15" | Колесо: не менее 15 ” | Wheel: not less than 15”
| Անվադողեր` ոչ պակաս քան 215/70 R15 | Шины: не менее 215/70 R15 | Tires: not less than 215/70 R15
| Օգտակար բեռ [կգ]՝ ոչ պակաս քան 1400 | Полезная нагрузка [кг]: не менее 1400 | Payload [kg]: not less than 1400
| Հիմնական կոնֆիգուրացիա | Базовая конфигурация | The basic configuration
| Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիան, ռադար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար: | Подушки безопасности сиденья водителя; ABS, передние фары с функцией Home Safe, функция Quick clear, радар заднего хода, центральный замок; дверные фонари, электрические крабовые окна, система кондиционирования (охлаждения и обогрева) для кабины и медицинского отсека. | The driver’s seat airbags; ABS, headlights with function Home Safe, Quick clear function, reversing radar, central locking; door lights, electric crab windows, air conditioning system (cooling and heating) for the cab and medical compartment.
| Արտաքին մաս | Внешние детали | Exterior body
| Ամբողջական բարձրությամբ միջնապատի, (սպիտակ) բացվող պատուհանով, առկայություն | Наличие (белой) передней перегородки с раздвижным окном | Should have front full height baffle (white) with sliding window
| Կիսաթափանցիկ պատուհանի, կողային և ետևի դռների վրա, առկայություն | Наличие полупрозрачного стекла на раздвижных и задних дверных оконах | Should have semitransparent glass on sliding and rear doors of the windows
| Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ելքի առկայություն // (Аварийный люк) | Наличие аварийного люка | Should have emergency sunroof
| Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկյունու ելքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ2 -ից։ | Конструкция люка на крыше должна предусматривать возможность аварийного выхода из салона; Размеры аварийного люка должен вписоваться прямоугольник размером 500 х 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м. | The design of the sunroof should provide the possibility of an emergency exit from the cabin; a rectangle of 500 x 700 mm should fit into its dimensions, and the opening area should be not less than 0.4 m.
| Պլաստիկ անիվային կամարների առկայություն | Наличие пластиковых колесных арок | Should have plastic wheel arches
| Կողային բացվող դռան ալումինեպատ ատաստիճանի առկայություն // (Ступенька раздвижной боковой двери (с алюминиевым покрытием)) | Наличие ступеньки с алюминиевым покрытием у раздвижной боковой двери | Should have sliding side door step (with aluminum coat)
| Ծալվող ետևիալումինեպատ աստիճանի առկայություն // Складная задняя ступенька (с алюминиевым покрытием) | Наличие складной задней, с алюминиевым покрытием, ступеньки | Should have foldable rear step (with aluminum coat)
| Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոի, (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ), առկայություն | Наличие внешней маркировки и логотипа скорой помощи (по согласованию с заказчиком) | Should have external decal markings and ambulance logo (should be agreed with the customer)
| Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ) // (Светоотражающая маркировка) | Наличие отражающий маркировки (должна быть согласована с заказчиком) | Should have reflective decal markings (should be agreed with the customer)
| Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ | Интерьер - кабина пассажира | Interior – occupant cabin
| Ոչ պակաս քան 2 տեղանոց, ապահովված անվտանգության գոտիներով փափուկ նստարանի առակայություն | Наличие не менее духместной мягкой скамью со спинкой, ремней безопасности а также ниши под скамьей | Should have not less than 2 seater upholstered bench with backrest, safety belts and under stowage
| Բժշկի համար նախատեսված անվտանգության գոտիով պտտվող աթոռի առակայություն | Наличие вращающегося сиденье врача с ремнем безопасности | Should have rotating or foldable doctor seat with safety belt
| Աջ կողմից անվտանգության գոտիով աթոռի առակայություն | Наличие сиденья с правой стороны с ремнем безопасности | Should have seat on the right side with safety belt
| Առջևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն | Наличие поручней у задних и боковых дверях | Should have handrails at the rear and side doors
| Առաստաղից ամրագրված բռնակի առկայություն | Наличие перила на потолке | Should have handrail at the ceiling
| Բոլոր տիպի բժշկական թափոնների համար նախաեսված միանգամյա օգտագործման տուփի, որ պակաս քան 3Լ, առկայություն: | Наличие одноразовой посуды, не менее 3 л. для всех видов медицинских отходов | Should have all types of medical waste disposable pack, not less than 3L
| Լվացվող և չսղացող, ջրամեկուսիչ կարերով, բժշկական հատակի առկայություն | Наличие моющегося и нескользящего медицинский пола с водонепроницаемыми швами | Should have washable and anti-slip medical floor with waterproof seams
| Առաստաղային ամրացմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն - 1հատ | Наличие IV держателя прикрепленного к потолку - 1 шт. | Should have roof mounted IV holders - 1pc
| Արտակարգ իրավիճակների համար հանախեսված մուրճի առկայություն - 1հատ | Наличие аварийного молотока - 1 шт. | Should have emergency hammer - 1pc
| Կրակմարիչ ոչ պակաս քան 2հատ, տարողությունը ոչ պակաս քան 5Լ առկայություն | Наличие не менее 2-х огнетушителей, обемом не менее 5 л. | Should have fire extinguisher not less than 2pc, and not less than 5L
| Բազմաֆունկցիոնալ օդափոխիչի առկայություն | Наличие многофункционального вентилятора | Should have multifunctional ventilating fan
| Բժշկական սարքավորումների և պարագաների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ պահարանի առկայություն | Наличие многофункционального шкафа для хранения медицинского оборудования и расходных материалов | Should have multiple storage units for medical equipmnets and supplies
| Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեռարյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն` ախտահանիչ միջոցների նկատմամաբ: | Все материалы, включая мебель, используемые в медицинском отсеке, должны быть моющееся и устойчивы дезинфекции | All materials, include furniture, used in medical compartment, must be resistant to washing and disinfectants
| Թթվածնային վահանակի ոչ պակաս քան 2 արագ հանվող կետերով և մանոմետրի առկայությամբ | Наличие быстросъемными выходов с монометром под кислород не менее чем 2шт | Should have oxygen bar (outlet) with not less than 2 quick-detachable outputs with monometer
| Թթվածնային համակարգը (ներառում է թթվածնային բալոններ (ոչ պակաս քան 4 հատ 10 լիտր գազով (թթվածին), թթվածնի դիմակ խողովակներով, թթվածնային կարգավորիչի հավաքածու, և խոնավեցնող շիշ) | Кислородная система (включает в себя: кислородные баллоны (не менее 4 по 10 л), кислородная маска с трубками, комплект регулятора кислорода с баллоном увлажнителя) | Oxygen system (include: oxygen cylinders (not less than 4 for 10L with reducer gas (oxygen)), oxygen mask with tubes, oxygen regulator kit with humidifier bottle)
| Թթվածնի բալանների և խողովակների մասում պետք առկա լինի օդափոխության համակարգ | У кислородных баллонов и труб в наличии должна быть система вентиляции | Oxygen cylinders and pipes should have ventilation system
| Լուսավորություն | Освешение | Lighting
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը | Освещение рабочего места медицинского салона скорой помощи должно соответствовать: | Workplace lighting medical compartment ambulances must comply:
| Ընդհանուր լուսավորություն ոչ պակաս քան 100 լյուքս կամ համարժեք LED | Общая освещенность не менее 100 люкс или эквивалентный светодиод | Total illumination not less than 100 lux or equivalent LED
| Աշխատանքային դաշտ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | Манипуляционное поле не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Manipulation field not less than 150 lux or equivalent LED
| Պատգարակի մակերևույթ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | На уровне носилок не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Stretcher surface not less than 150 lux or equivalent LED
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ որի լուսավորությունը ոչ պակաս քան 1000 լյուքս կամ համարժեք LED, լույսի դաշտի տրամագիծը , պատգարակի մակերևույթի վրա, ոչ պակաս քան 200մմ | В медицинском салоне машин скорой помощи должна быть установлена дополнительная лампа, обеспечивающая освещенность не менее 1000 люкс или эквивалентный светодиод, диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм. | In medical salon of ambulance cars there should have an additional lamp providing illumination of not less than 1000 lux or equivalent LED, a diameter of a light spot on the surface of the stretcher not less than 200 mm.
| Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն ոչ պակաս քան 30 լյուքս կամ համարժեք LED | Подножка боковых и задних дверей машины скорой помощи должна иметь дополнительное освещение, обеспечивающее освещенность поверхности не менее 30 лк или эквивалентный светодиод | Footboard side and rear car doors ambulance should have extra lighting, provide a surface illumination is not less than 30 lux or equivalent LED
| Մեխանիկական և էլեկտրական | Механические и электрические | Mechanical & Electrical
| Բժշկական խցիկի հովանքի անջատիչի առկայություն | Наличие выключателей питания в медицинской кабине | Should have power switches in the medical cab
| Մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие акумулятора мощностью не менее 80 Ач | Should have battery not less than 80 Ah
| Լրացուցիչ մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие дополнительного аккумулятор мощностью не менее 80 Ач | Should have additional battery not less than 80 Ah
| Էլեկտրական վարդակներ (կառավարվում են հիմնական հարթակից) (12V - ոչ պակաս քան 3հատ, 220Վ - ոչ պակաս քան 3հատ) | Наличие в медицинском отделении скорой помощи розеток питания (управляются с главной панели) (12 В - не менее 3 шт., 220 В - не менее 3 шт.) | Power outlets in the ambulance compartment (controlled from main panel) (12V – not less than 3pcs, 220V- not less than 3pc)
| 12-ից դեպի 220Վ ինվերտոր և կոնվերտոր (հզորությունը ոչ պակաս քան 2 ԿՎտ) | Наличие инвертора и преобразователя с 12 до 220 В (мощность не менее 2 кВт) | 12 to 220V inverter and converter (power not less than 2kW)
| Երկտոնային ազդանշաննային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայինի համակարգերի առկայություն | Наличие двухтональной аварийной сирены, внешний динамик и систему с высоким голосом | Should have two-tone emergency siren, external speaker and high voice system
| Նշում՝ Մարտկոցների քանակն և հզորությունն, ինչպես նաև գեներատորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ | Примечание. Емкость и кол-во аккумуляторов, а также наличие генератора должны быть согласованы с заказчиком. | Note.The capacity and q-ty of batteries, as well as availability generator can be agreement with the customer
| Այլ պահանջներ | Другие требования: | Other requirements:
| Օդի աղտոտումը խցիկում ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 33554-ին կամ համարժեք | Загрязнение воздуха в кабине при работе системы отопления и вентиляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 33554 или эквивалент | Air pollution in cabin during operation of the heating and ventilation system should meet the requirements of GOST 33554 or equivalent
| Շտապօգնության մեքենայի ներսում աղմուկի մակարդակը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33555-ին կամ համարժեք | Внутренний уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 33555 или эквивалент | Internal noise level should meet the requirements of GOST 33555 or equivalent
| Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Система отопления, вентиляции и кондиционирования медицинской кабины должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Heating system, ventilation and air conditioning of medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Температура воздуха в медицинской кабине должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Air temperature in medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական շտապօգնության մեքենային հատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմաեկուսացումը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Изоляция пола, потолка, боковых панелей, дверей медицинского салона машины скорой помощи должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Insulation of floor, ceiling, side panels, doors of medical salon of the ambulance car should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Նշում՝ Այլ պահանջների բաժինում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր: | Заметка. Для раздела, "другие требования" производитель предоставляет соответствующие сертификаты. | Note. For the section, other requirement, the manufacturer provides the appropriate certificates.
| Ավտոմոբիլային սարքավորումներ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ): | Автомобильное оборудование (не меньше или лучше): | Car equipment (not less than or better):
| Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) - 1 հատ: Դյուրակիր լապտեր -1 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ` 1 հատ: Արտակարգ իրավիճակների հավաքածու վարորդի համար - 1 հավաքածու: Երկու անվադողերի հավաքածու (ձմեռային և համասեզոնային), ինպես նաև մեկ համապատասխան չափսի ձմեռային շղթաների հավաքածու | Запасное колесо (полноразмерное) - 1шт. Портативный фонарик -1шт. Эксплуатационная документация - 1 шт. Аварийный комплект для водителя - 1 компл. Два комплекта шин (зимние и всесезонные) и 1 комплект зимних цепей соответствующего размера | Spare wheel (Full size) - 1pc. Portable flashlight -1pc. Operational documentation - 1 pc. Driver emergency kit - 1set. Two sets of tire (winter and all-season), and 1 set of winter chains of appropriate size
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| CEN - EN 1789 կամ ԳՈՍՏ 33665 կամ յալ չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ | CEN - EN 1789 или ГОСТ 33665 или машины скорой помощи, регулируемые по другим стандартам | CEN - EN 1789 or GOST 33665 or ambulances regulated under the other standards
| Ավտոմեքենա վերակառուցող կազմակերպությունը (Ընկերությունը, որը զբաղվում է մեքենայի դեպի շտապօգնության մեքենայի վերակառուցմամբ), պետք է ունենա ISO 9001 վկայականը: | Компания, занимающаяся переоборудованием автомобиля в машину скорой помощи должна иметь сертификат ISO 9001. | Body bilder (The company which is engaged in the conversion of the car in the ambulance car) must have an ISO 9001 certificate.
| Այդ ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և սարքավորումների) վերաբերյալ: | Данная компания должна предоставить проектную документацию, касающуюся переоборудования базовых автомобилей в машины скорой помощи / установки оборудования и устройств | This company should provide design documentation regarding the conversion of basic cars in ambulances / install add-ons.
| Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգուցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում: Երաշխիքը չի ներառում նորմալ մաշվածություն, արգելափակում է մեքենայի ծանրաբեռնվածությունը և մասնագիտացված ավտոմեքենայի ոչ պրոֆեսիոնալ շահագործումը: | Гарантия на все комплектующие и агрегаты автомобиля не менее 1 года. Гарантия не распространяется на нормальный износ, дефекты, вызванные перегрузкой автомобиля и непрофессиональным обращением со специализированным автомобилем. | The warranty on all components and assemblies of the car for at least 1 years. The warranty does not cover normal wear and tear, defects caused by overloading the vehicle and unprofessional handling of a specialized vehicle.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 24 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 24 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 24 month prior the bid opening data.
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя | Manufacturer’s or distributor authorization
| Բժշկական սարքավորումների ցանկ | Список медицинского оборудования | List of Medical Equipment
| 1.Պատգարակ | 1.Носилки | 1.Stretcher
| 2.Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) | 2.Дополнительные носилки (медицинские складываюэиеся) | 2.Additional stretcher (medical health folding)
| 3. ԷՍԳ սարք | 3.ЭКГ аппарат | 3.ECG machine
| 4.Պացիենտի մոնիտոր | 4. Монитор пациента | 4.Patient monitor
| 5.Դեֆիբրիլյատոր | 5. Дефибриллятор | 5.Defibrillator
| 6.Դյուրակիր / շարժական թոքերի արհեստական օդափոխության սարք | 6. Портативный инвазивный дыхательный аппарат (вентилятор) | 6.Portable invasive breathing machine (ventilator)
| 7.Ներարկման պոմպ | 7. Инфузионный насос | 7.Infusion pump
| 8.Վիրաբուժական արտածծիչ | 8. Отсасывающий насос | 8.Suction pump
| 9.Առաջին օգնության պայուսակ | 9. Аптечка первой помощи | 9.First aid kit
| Բոլոր բժշկական սարքավորումները ներառում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաներ և սարքավորումներ | В комплекте к медицинскому оборудованию входит все необходимое включая дополнительные аксессуары для полноценной работы оборудования | The set of medical equipment includes all the necessary additional accessories to complete functioning of the equipment
2. Բժշկական սարքավորումների ցանկ // Список медицинского оборудования // List of Medical Equipment
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր // Требуемые докумнеты // Documents requirements | Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: Ավտորիզացիաի բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя: Оригинал авторизации необходимо представить для всего медицинского оборудования | Manufacturer’s or distributor authorization is: The original MAFs are “required” for all items
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 12 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 12 month prior the bid opening data.
| Բոլոր բժշկական սարքավորումների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնակը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների մասնագիտացված հայերեն թարգմանություն: | Для всего медицинского оборудования должны быть предоставлены инструкции на русском или английском языке с профессиональным армянским переводом | For all medical equipment, you must provide instructions in Russian or English with a professional Armenian translation
Մեկ մեքենայի համար նախատեսված սարքավորումների ցանկ // Комплект оборудования для одной машины // Set of equipment for one machine
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
2.1 Պատգարակ // Носилки // Stretcher | Ավտոմատ սանիտարական պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (իջեցնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: | Автоматические носилки с помощью которых даже один человек сможет поднять или выгрузить пациента в машину. Изготовлены из высокопрочного алюминия, в наличие крепления. Грузоподьемность не менее 150кг | With this automatic stretcher, even one person can get up and down the ambulance easily. Made of high strength aluminum alloy, with security locks. Load capacity not less than 150kg. | 1pc
2.2 Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) // Дополнительные носилки (складные) // Additional stretcher (folding) | Բժշկական ծալվող պատգարակ պատրաստված ալյումինից և կտավից | Носилки медицинские медицинские складные, материалы - холст (брезент) и алюминий. | Stretcher medical health folding, the materials - canvas and aluminum. | 1pc
| Հիմնական նպատակն է` տուժածների տարհանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Պատգարակը կիրառվում է զանզան փրակարար ծառայությունների դեպքերում: Երկու ամրանները պետք է ապահովեն պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում։ Ոտքերի առկայություն | Основное назначение: транспортировка и эвакуация пострадавших в поле или в труднопроходимой местности. Удобные габариты позволяют использовать носилки в различных транспортных средствах. Наличие замков обеспечивающие надежную фиксацию носилок в разложенном состоянии. Наличие ног. | The main purpose - transportation and evacuation of victims in the field or difficult terrain. Comfortable dimensions allow the use of a stretcher in different vehicles rescue services. With two locks ensures reliable fixation of stretcher in the unfolded state. Should have feet
| Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: պատգարակը պետք է կիրառվի բոլոր տիպի եղանակային պայմաներում: | Грузоподъемность: не менее 150 кг. Носилки пригодны для использования при любых погодных условиях. | Capacity – not less than 150 kg. Stretcher can be used in any weather.
2.3 // ԷՍԳ սարք // Аппарат ЭКГ // ECG machine | Շարժական (դյուրակիր) | Портативный | Portable | 1pc
| Ընդհանուր և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն | Наличие сетевого питания а также многократно заряжаемой аккумуляторной батареи | Mains and internal rechargeable battery: аvailability
| Մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| ԷՍԳ-ի գրանցում 12 ստանդարտ ուղիներով | Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений | Recording ECG Leads: 12 standard Leads
| LCD մոնիտորի առկայություն | Наличие ЖК-дисплея | LCD display: availability
| Ուղիների միացում՝ ավտոմատ և մանուալ | Переключение: ручное и автоматическое | Lead switching: manual and automatic.
| Ստուգիչ ազդանշանի՝ ավտոմատ և մանուալ | Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. | Calibration signal: automatic and manual.
| Ձերմային տպիչի՝ առկայություն | Наличие термопринтера | Should have thermal printer
| Ջերմային տպիչի թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | Термобумага: не менее 50мм | Thermal printer paper not less than 50mm
| Սնուցում՝ 220Վ/ 50Հց | Питанию: 220 В / 50 Гц | Power requirements: 220V/50Hz
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| 1. Հիվանդի մալուխը | 1. Кабель пациента | 1. Patient cable
| 2. 6 կրծքավանդակի վերջույթների էլեկտրոդներ | 2. 6 грудных электродов | 2. 6 chest limb electrodes
| 3. 4 վերջույթային էլեկտրոդներ | 3. 4 электрода для конечностей | 3. 4 limb electrodes
| 5. 1 շիշ ԷՍԳ գել ոչ պակաս քան 250մլ | 5. ЭКГ гель: 1 флакон емкостью не менее 250мл | 5. 1 bottle ECG Gel not less than 250ml
| 6. 2 գլան թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | 6. 2 рулона термобумаги бумаги не менее 50 мм | 6. 2 rolls of paper not less than 50mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.4. // Պացիենտի մոնիտոր // Пациент монитор // Patient monitor | Հիվանդի մոնիտորը պատկերում է կարդիոգրամները, արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճան, արյան մեջ թթվածնի հագեցումը (SpO2) և սրտի զարկի հաճախականություն (HR): | На мониторе отображаются: кардиограмма, измерение (неинвазивное артериальное давление), значения дыхания, температура, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частота пульса (HR). | Patient monitor draw Cardiograms, measures Blood Pressure (not-invasive), Respiration values, Temperature, Oxygen Saturation inarterial blood (SpO2), and Pulse rate (HR). | 1pc
| Մոնիտոր/Էկրան | Экран монитора | Display/Screen
| Էկրան` գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 10 ": Միաժամանակ ոչ պակակս քան 5 կորի ցուցադրում | Дисплей: цветной TFT дисплей, диагональ экрана: не менее 10 ”. Одновременнное отбражение: не менее 5 кривых | Display: Colour TFT display, screen diagonal: not less than 10”. Simultaneous display: at least 5 curves
| Մոնիտարի պիքսելներ՝ ոչ պակաս քան 800x600 | Пиксели дисплея: не менее 800x600 | Display pixels: not less than 800x600
| Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| Մարտկոցի գործողության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ | Время работы от аккумулятора: не менее 2 часов | Battery operating time: not less than 2hrs
| Սնուցում՝ 220Վ | Питане: 220В | Power Supply : 220V
| Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են `EKG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի համաժամանակյա հայտնաբերում և վերլուծություն | Параметры мониторинга включают в себя: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T сегментированное синхронизированное обнаружение и анализ | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T segment synchronized detection and analysis
| Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային դիտելիություն | Графические и табличные отображние всех параметров | Graphic and tabular trends of all parameters
| Ներկառուցված տպիչի առկայություն | Наличие встроенного принтера | Should have bilt-in printer
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| Էլեկտրոդի լար ոչ պակաս քան 3 արտածում | Кабель для не менее 3-х отведений | Electrode cable not less than 3 leads
| NIBP մանժետ մեծահասակների համար | Манжета для взрослых | NIBP cuff for adults
| NIBP մանժետ փոքրերի համար | Манжета для детей | NIBP cuff for children
| Մեկանգամյա էլեկտրոդ 30 հատ | Одноразовые электроды 30шт | Disposable electrode 30pcs
| SpO2 բազմակիրառելի տվիչ | Многоразовый датчик SpO2 | SpO2 sensor reusable
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.5. Դեֆիբրիլյատոր // Дефибриллятор //Defibrillator | Դյուրակիր մոդել | Портативная модель | Portable model | 1pc
| Էկրանի առկայություն | Наличие дисплея | Should have display
| Ընդարձակ ձայնային և տեսողական հուշումներ օպերատորի համար | Обширные голосовые и визуальные подсказки для оператора | Extensive voice and visual prompts for the operator
| Էներգիայի բիֆազ արտածման առկայություն | Наличие двухфазового вывода энергии | Should have biphasic energy output
| Ինքնակարքաբերման առկայություն | Наличие самопроверки (тест) | Should have self-test
| Սարքը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և երեխաների համար | Можеть быть использован для взрослых и детей. | Can be used for adults and children.
| Միագամյա օգտագործման տվիչների առկայություն | Наличие одноразовых датчиков | Should have not reusable pads
| Միագամյա օգտագործման տվիչներ` ոչ պակաս քան 100 հատ | Одноразовые датчики не менее 100 шт. | Not reusable pads not less than 100 pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.6 Դյուրակիր / շարժական թոքերի արհեստական օդափոխության սարք // Портативный инвазивный дыхательный аппарат (вентилятор) // Portable invasive breathing machine (ventilator) | Շնչառական ռեժիմներ՝ առնվազն SIMV, CPAP, VCV, SPONT ռեժինեմների առկայություն | Режим дыхания: SIMV, CPAP, VCV, SPONT или другие режим вентиляции | Breathing mode: SIMV, CPAP, VCV, SPONT or other ventilation mode | 1pc
| Գունավոր էկրանի առկայություն | Наличие цветного дисплея | Should have color display
| Շնչառական ծավալը՝ առավելագույնը ոչ պակաս քան 1500մլ | Дыхательный объем: не менее 1500 мл | Tidal Volume:max not less than 1500ml
| Նեբուլայզեռի առկայություն | Наличие ингалятора | Should have nebulazer
| Ձայնային ազդանշանների առկայություն | Наличие сигнала тревоги | Should have alarm
| Շնչառության հաճախականություն՝ 5-ից 60 հարվածրոպ | Частота дыхания: не менее от 4 до 80 ударов в минуту | Breath Rate: not less than from 4 to 80bpm
| PEEP: առավելագույնը ոչ պակաս քան 2կՊա | PEEP: максимум не менее 2 кПа | PEEP: max not less than 2KPa
| Մարկտոցի առկայութոյւն | Наличие батареи | Should have battery
| Սնուցում՝ մարտկոցից և 220Վ | Питание: батарея и 220В | Power supply: battery and 220V
| Հիմնական կոնֆիգուրացիա` թթվածնային բալոն, մեխանիկական շնչառական տոպրակ, շնչառական խողովակ բժշկական սիլիկոնից, դիմակներ և այլ պարագաներ, որոնք ապահովում են սարքի պատշաճ աշխատանքը: | Базовая конфигурация: баллон с кислородом, респираторный мешок с ручным управлением, медицинская силиконовая дыхательная трубка, набор масoк и другие аксессуары для обеспечения нормальной работы оборудования. | Basic configuration: oxygen bottle - 1pc, manual assisted respiration bag, medical silicone breathing tube, set of mask and other accessories to ensure equipment function well.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.7 Ավտոմատ ներարկիչ // Шприцевой насос // Syringe pump | Մեկ ներարկիչի համար նախատեսված | Наличие одного канала | Should have single channel. | 1pc
| Կիրառելի ներարրկիչների ծավալները (տարբեր բրենդներ) 10-ից 50մլ | Шприцы (разных марок): от 10 до 50мл | Syringes (various brands): from 10 to 50ml
| Մարտկոցի առկայություն | Наличие батареи | Should have battery
| Հոսքի արագությունը կարգավորվող 0,1-ից մինչև 1200 մլ/ժամ | Скорость потока: от 0,1 до 1200 мл / час | Flow rate: from 0.1 to 1200 ml/hr
| Հոսքի քայլը 0,1 մլ/ժամ | Увеличение скорости потока: 0,1 мл / час | Flow rate increment: 0.1 ml/hr
| Ավտոմատ ինֆուզիայի տևողությունը 1 րոպեից մինչև 99 ժամ տիրույթում | Ограничение времени: от 1 мин. до 99 ч. | Time limit: from 1min. to 99 h.
| IV կցորդիչի առկայություն | Наличие IV зажима | Should have IV stand clamp
| Երկաթուղային (рельсовый) բռնակի առկայություն | Наличие рельсового зажима | Should have rail clamp
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.8 Վիրաբուժական արտածծիչ // Отсос // Suction pump | Հիմնական վիրաբուժական գործողությունների արտածծիչ | Преднозначен для основных хирургических процедур | Suction Unit for Major Surgery Procedures. | 1pc
| Հոսքի արագությունը ոչ պակաս, քան 15 լ / րոպե | Скорость: не менее 15 л / мин | Flow rate not less than 15 l/min
| Հիմնական անջատիչի առկայություն | Наличие выключателя | Should have main switch
| Ծավալը `ոչ պակաս, քան 1000 մլ | Объем резервуара: не менее 1000 мл | Reservoir volume: not less than 1000mL
| Սնուցում՝ 220Վ / 50Հզ | Питание: 220 В / 50 Гц. | Power Supply: 220V/50Hz.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.9 Առաջին օգնության պայուսակ // Сумка первой помощи // First aid kit | Ապրանքի նկարագրություն | Описание товара | Product description | 1pc
| Բժշկական պայուսակ | Медицинская сумка | Medical bag/Case
| Հեշտ մաքրվող, դատարկ | Легко очищаемая. Пустая. | Easy to clean. Empty.
| Դյուրին պատրաստված պոլիեսթերից և նեյլոնից կամ համարժեք նյութերից ջրա և լույսա դիմացկուն | Прочная конструкция из полиэстера и нейлона или из эквивалентных материаловы, водо- и светостойкая. | Durable polyester and nylon construction, or equivalent materials water and light resistant
| Ներկառուցված գրպաններից և բաժիններից, որոնք հեշտացնում են անհրաժեշտ նյութերի կիրառումը: | Наличие нескольких карманов с отделениями, которые облегчают доступ к необходимым материалам. | With multiple pockets and divisions, that make easy to access required materials.
| Պայուսակի պարունակության ցանկ | Список содержимого сумки | Bag/case contents List
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) | Гемостатический жгут / витая полоса | Hemostatic tourniquet/ twisted strip | 1pc
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) Էսմարի տիպի օգտագործվում է ժամանակավորապես վերացնել վերին և ստորին ծայրամասերում երակային կամ արտերիալ արյունահոսություն կանգնացնելու համար: Կրկնակի ձգման դեպքում պիտանելիությունը 500 ցիկլ: | Гемостатический жгут / витая полоска типа «Эсмарх» используется для временной остановки венозного или артериального кровотечения в верхних и нижних конечностях. При многократном использовании годность 500 циклов. | Hemostatic tourniquet/ twisted strip type “Esmarch” (“Эсмарха”) is used to temporarily stop venous or arterial bleeding in the upper and lower extremities. With repeated stretching of the harness, its endurance is 500 cycles.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 25x1400մմ | Размеры: не менее 25х1400 мм | Dimensions: not less than 25x1400 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՈ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 5սմ | Размеры: не менее 5 м х 5 см | Dimensions: not less than 5m х 5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7 м х 14 см | Dimensions: not less than 7 m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 7սմ | Размеры: не менее 5 м х 7 см | Dimensions: not less than 5 m х 7 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7м х 14 см | Dimensions: not less than 7m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Մանրէազերծված հերմետիկ թաղանթով բժշկական վիրակապական անհատական փաթեթ | Стерильный индивидуальный медицинский перевязочный пакет | Individual Medical Package sterile airtight membrane | 1pc
| Ստանդարտ հավաքածուն նեռարում է՝ թանզիվե վիրակապ, չափսերը 500-ից 700 սմ, լանությունը 10սմ | В стандартный комплект входит: марлевая повязка с размерами: длина: 500…700 см, ширина: 10 сантиметров; | The standard kit includes: gauze bandage with dimensions: length: 500…700 cm, width: 10 centimeters;
| Հատուկ թանզիվե բարձիկներ բամբակյա տապտոնով, բաղկացած ֆիքսված (վիրակապի մի կոզմից ամրացված) և շարժական, որը կարող է շարժվել վիրակապի ուղությամբ: | Специальные марлевые прокладки с ватным тампоном (их количество варьируется) - состоят из фиксированной (закрепленной на одном конце повязки) и подвижной, которая может перемещаться вдоль перевязочного средства. | Special gauze pads with a cotton pad (the number varies) - consist of a fixed (fixed at one end of the bandage) and a movable, which can move along the dressing means.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1179 կամ համարժեք | ГОСТ 1179 или эквивалент | GOST 1179 or equivalent
| Բժշկական անձեռոց թանզիվե երկշերտ մանրէազերծված | Салфетки марлевые медицинские стерильные | Napkins gauze medical sterile | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 16 x 14սմ, փաթեթավորված - 10 հատ/ տուփ | Размеры: не менее 16х14см, В упаковке: 10шт. | Dimensions: not less than 16x14cm, pack - 10pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք | ГОСТ 16427 или эквивалент | GOST 16427 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 2pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 4սմ x 10սմ | Размеры: не менее 4 см х 10 см | Dimensions: not less than 4 cm х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 10 pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1.9 սմ x 7.2սմ | Размеры: не менее 1,9 см х 7,2 см | Dimensions: not less than 1,9 cm х 7,2 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Գլանավորված լեյկոպլաստ | Лейкопластырь в рулоне | Adhesive plaster on roll | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ x 250 սմ | Размеры: не менее 1 см х 250 см | Dimensions: not less than 1 cm х 250 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ախտահանիչ անձեռոցիկներ ներարկման համար | Салфетки дезинфицирующие для инъекций | Wipes disinfectant for injection | 10 pcs
| Ստերիլ ալկոհոլային անփեռոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկումից առաջ և հետո ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-ից 45, չափը ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ: | Стерильные спиртовые салфетки. Для очистки инъекционного поля до и после инъекции. Используется в медицинских учреждениях, скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи. плотность 40… 45, размер не менее 60 х 90 мм. | Sterile alcohol wipes. For the treatment of the injection field before and after the injection in medical institutions, emergency medical service and emergency medicine. density of 40…45, size not less than 60 x 90 mm.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ | Стерильный одноразовый шприц на 2 мл | Sterile disposable syringe 2 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 2 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 2 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ | Стерильный одноразовый шприц 5 мл | Sterile disposable syringe 5 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 5 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 5 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ | Стерильный одноразовый шприц 10 мл | Sterile disposable syringe 10 ml
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 10 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 10 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging | 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ | Стерильный одноразовый шприц 20 мл | Sterile disposable syringe 20 ml | 4pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 20 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 20 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) ներերակային ներարկման համար | Гемостатический жгут (турникет) для внутривенных инъекций | Haemostatic tourniquet for intravenous injection | 1pc
| Ոչ Ստերիլ, բազմակիրառվող | Нестерильный, многоразовый | Non-sterile, Reusable
| Ազատ վիչակում լարանի երկարությունը է `ստանդարտ 45օ, 2 սմ, ժապավենի լայնությունը` 2,5 սմ | Длина жгута в свободном состоянии: стандартная 45՞ 2 см, ширина ленты 2,5 см. | The length of the tape harness in the free state: standard 45՞ 2 cm, tape width 2.5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Մանր երակների ներարկման համար միանգամյա օգտագործման (թիթեռ) կատետր | Устройство для инфузии в маленькие вены одноразового использования (катетер-бабочка) | Device for infusion into small veins for single use (butterfly catheter) | 1pc
| Թիթեռ կաթետերային ասեղը իրենից ներկայացնում է ճկուն, բարակ թափանցիկ բժշկական պոլիվինիլ քլորիդից պատրասված խողովակ , որը ունի 300 մմ երկարություն և թույլ է տալիս մանիպուլյացիա կատարել վնասվածքների վայրից, նվազեցնելով ասեղի տեղահանման վտանգը և երակային պատահական վնասը: Ասեղի չափը` 19G | Игла-бабочка-катетер представляет собой гибкую тонкую прозрачную медицинскую трубку поливинилхлорида медицинского качества, длина которой составляет 300 мм и позволяет манипулировать вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. Размер иглы: 19G | The butterfly catheter needle is a flexible, thin transparent medical-grade polyvinyl chloride tube that is 300 mm long and allows manipulation away from the venipuncture site, reducing the risk of needle displacement and accidental damage to the vein. Needle size: 19G
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սեղմակ | Гемостатические щипцы | Hemostatic forceps | 1pc
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 160 մմ, նախատեսված է անոթները սեղմելու համար: | Длина не менее 160 мм, для зажима сосудов. | Length not less than 160 mm, for clamping vessels.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական պինցետ | Пинцет медицинский | Medical tweezers | 1pc
| Անատոմիական պինցետները բաղկացած են երկու հարթակներից, որոնք եռակցմամբ միացվածեն միասին, աշխատանքի ընդացքում զսպանակում են: Թիթեղների աշխատանքային մասերում առկա են փոսիկներ որոնց օգնությամբ նրանք նրբորեն պահում են հյուսվածքները առանց նարանց վնասելու: | Анатомический пинцет состоит из двух пластин, соединеных вместе, во время работы могут пружинить. На рабочих сторонах пластин имеются выемки с их помощью не повреждаясь удерживаются ткани. | Anatomical tweezers consists of two plates welded together on one side, which, when mixed, should spring. On the working sides of the plates there are notches, with their help, with tweezers, gently hold the fabrics without damaging them.
| Անատոմիական պինցետները` վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Анатомический пинцет - хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалент) | Anatomic tweezers – surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Պինցետի երկարությունը՝ 250 մմ ±10 մմ; | длина пинцета: 250 мм ± 10 мм; | tweezers length - 250 mm ±10 mm;
| Սպունքի լայնությունը՝2.5մմ | ширина губки: 2,5 мм; | sponge width - 2.5 mm;
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական մկրատ | Ножницы медицинские | Medical scissors | 1pc
| Նյութը՝ վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Материал: хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалентная) | Material: surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 150մմ | Размер: не менее 150 мм | Dimension: not less than 150mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական սկալպել | Скальпель хирургический | Medical scalpel | 1pc
| Վիրաբուժական սկոպելը միանգամյա օգտագործվող դանակներով, պատրաստված է վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից: Սկալպելը մանրէազերծված է գամմա ճառագայթման միջոցով: Յուրաքանչյուր սկալպելը առանձին վակուում փաթեթավորված է: | Хирургический скальпель с одноразовым лезвием выполнен из хирургической нержавеющей стали. Скальпель стерилизован гамма-излучением. Каждый скальпель в индивидуальной вакуумной упаковке. | Surgical scalpel with a single-use blade is made of surgical grade stainless steel. Scalpel sterilized by gamma radiation. Each scalpel is individually vacuum packed.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7740 կամ համարժեք | ISO 7740 или эквивалент | ISO 7740 or equivalent
| Շպատել փայտյա | Деревянный шпатель | Wooden spatula | 10pcs
| Պատրաստված է բարձրորակ փայտից, եզրերը կլորացված, լավ հղկված: | Изготовлен из высококачественного дерева с закругленными, хорошо обработанными краями. | Made from high quality wood with rounded, well-finished edges.
| Նյութ՝ փայտ | Материал: дерево | Material: wood
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 100մմ | Размеры: не менее 100 мм | Dimension: not less than 100mm
| Անհատական փաթավորմամբ | В индивидуальной упаковке | Individually packaged
| Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Стерильные хирургические перчатки | Sterile surgical gloves | 2pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ոչ Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Нестерильные хирургические перчатки | Non-sterile surgical gloves | 5pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեմբրանային ֆոնենդասկոպով | Механический сфигмоманометр с фонендоскопом | Mechanical sphygmomanometer with phonendoscope | 1pc
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փականը, դանդաղ դեֆլյացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Ճկուն մանժետ մեծահասակների համար, լվացվող, նեյլոնե օղակով: | Анероидный сфигмоманометр с одной трубкой. Диапазон: не менее 0 ... 300 мм рт. Прецизионный клапан с низкой скоростью дефляции. Сверхлегкая накачиваемая груша. Датчик с внутренним диаметром около 65 мм. Манжета на липучке, для взрослых, моющаяся, из нейлона с кольцом. | Aneroid sphygmomanometer with single tube. Range: not less than for 0 to 300 mmHg. Precision valve with slow deflation rate. Extralarge inflation bulb. Gauge with internal diameter of approx. 65 mm. Velcro cuff, for adults, washable, made in nylon with ring.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հիպոթերմիկ փաթեթ` առաջին օգնության համար | Гипотермический пакет для оказания первой помощи | Hypothermic Package for First Aid | 1pc
| Նյութը՝ ռետին | Материал: резина | Material: rubber
| բազմաօգտագործվող | Многоразовый. | Reusable.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 23 x 13սմ | Размер: не менее 23x13 см | Size: not less than 23x13cm
| Փաթեթը ներառում է 1 տաք / սառը բազմաօգտագործվող փաթեթ | В комплекте: 1 х горячий / холодный многоразовый пакет | Package Includes: 1 x Hot / Cold reusable pack
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սպունգ | Гемостатическая губка | Hemostatic sponge | 4pcs
| Հեմոստատիկ կոլագենի սպունգը հեմոստատիկ նյութ է, որը oժտված է հակասեպտիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը | Гемостатическая коллагеновая губка является гемостатическим средством, обладающим адсорбирующими и антисептическими свойствами, а также стимулирующим регенерацию тканей. | Hemostatic collagen sponge is a hemostatic agent with adsorbing and antiseptic properties, as well as stimulating tissue regeneration.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 9 x 9 սմ | Размер: не менее 9x9 см | Size: not less than 9x9cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Լեզվաբռնիչ | Языкодержатель | Tongue forceps | 1pc
| Լեզվաբռնիչ խրապային մեխանիզմով և տարբերև ձևի սպունգերով: | Языкодержатель - зажим с храповым механизмом и губками различной формы. | Tongue forceps is a clamp with ratchet and sponges of various shapes.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 170 մմ | Длина: не менее 170 мм | Length: not less than 170 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| ԱՄԲՈՒ | АМБУ | AMBU | 1pc
| Վերակենդանացման ձեռքի սարք, ավտոկլավացվող միաուղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օդափոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համալրված է 2 դիմակով: | Ручной реаниматолог, автоклавируемый с однонаправленным клапаном. Предназначен для взрослых. Поставляется с 2 масками. | Manual Resuscitator, Autoclavable with unidirectional Valve Adapted to First Emergencies the unit and the complement to all automatic ventilation. Designed for Adults. Supplied with 2 masks.
| Բոլոր բաղադրամասերը մանրէազերծվում են մինչև 134օ Ց | Все детали автоклавируемые: до 134оC. | All parts autoclavable: up to 134՛ C.
| Բալոն՝ սիլիկոնե ոչ պակաս քան 1Լ: Ճնշումը՝ 30 սմ H2O | Баллон: объем не менее 1л. Давление безопасности: 30см H2O | Balloon: Silicon volume range not less than 1L. Safety Pressure: 30cm H2O
| Աքսեսուարներ | Аксессуары | Accessories:
| Բալոն՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый балон | Balloon , autoclavable
| Փական՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый клапан | Valve, autoclavable
| Օբտուրատոր փական | Клапан Обтуратор | Valve Obturator
| PEP փական ադապտեր | PEP Клапанный адаптер | PEP Valve Adaptor
| 2 վինիլ դիմակ մեծահասակների համար | 2 маски виниловые для взрослых | 2 Masks vinyl Adult
| Խողովակի ճնշման վերադարձի համար | Трубка для возврата давления | Tube for Pressure retake
| Պլաստիկ տրանսպորտային պայուսակ | Пластиковый чехол | Plastic carrying case
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Էլեկտրական ջերմաչափ | Электрический термометр | Electrical thermometer | 1pc
| Չափանիշը կատարվում են 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակալը ճկում է իսկ ոսկեպատ լինելը հակաալերգենային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 32-ից 42.9° Ց | Возможность измерения через 10 секунд. Гибкий кончик с антиаллергенновым покрутием. Водонепроницаемый, сохраняет последние измерения. Температурный диапазон: не менее 32… 42,9оС | Мeasurement is available in 10 seconds. Its tip is flexible and gold coating is anti-allergenic. It is waterproof, retains the last measurement. Temperature range: not less than 32 … 42.9оC
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Անշարժացման բեկակալների հավաքածու | Комплект иммибилизационных шин | Set of splints for the immobilization procedures | 1set
| Բեկակալները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պլաստմասե (բազմակիրարռվող) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկակալը իրենից ներկայացնում երկոմպոնենտ կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ յանպես էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկակալի ամրացում կատարվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակների միջոցով: | Шина - пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования шин любого размера на конечности. Воротник для шин представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Крепление воротников с помощью текстильных застежек. | Splint are plates of special shape made of plastic (reusable) with longitudinal and transverse perforations for easy modeling of any size of tire on a limb. The tire-collar is a two-component design, adjustable in both neck volume and height. Fixing collars by using textile fasteners.
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (взрослый) - 1шт. | Splint for neck for adult - 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (взрослый) - 2шт | Splint for hand for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (взрослый) - 2шт | Splint for leg for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (детский) - 1шт. | Splint for neck for children- 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (детский) - 2шт | Splint for hand for children - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (детский) - 2шт | Splint for leg for children - 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Բերանալայնիչ | Роторасширитель | Mouth gag | 1pc
| Հիվանդի բերանի փակումը կանխելու գործիք | Устройстводля предотвращения закрытия рта пациента | Tool for preventing the closing of the patient's mouth
| Նյութը՝ թժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 190մմ | Длина: не менее 190 мм | Length: not less than 190 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Դյուրակիր թթվածնային բալոն, դիմակով | Портативный кислородный баллон с маской | Portable Oxygen Cylinder with mask | 1pc
| Կարող է օգտագործվել տանը արտակարգ իրավիճակներում: | Может быть использован в чрезвычайных ситуациях (оказание первой помощи) и в домашних условиях. | May be used in emergency situations in the home.
| Պետք է ունենալ դիմակ, մանոմետր և այլն | Наличие маски, манометр и т.д. | Should have mask, manometer and ect
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
Note: When assessing technical specifications, the English version is adopted

## 4-Rescue ambulance II (4x2)
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
1. Rescue ambulance // 1. Շտապ օգնությունը // 1. Скорая помощь
Գծային տիպի // Линейная (класс В) //Type ambulance | Շտապօգնության մեքենան (գծաին տիպ) նախատեսված է շտապ օգնություն կարիքները բավարարելու համար: | Машина скорой помощи (линейная (класс В)) разработана с учетом требований скорой помощи. | The ambulance (type ambulance) machine is designed to meet the requirements of ambulance. | 7
| Մասնագրեր (բոլոր տողերի համար ոչ պակաս կամ համարժեք) | Технические спецификации (не менее чем или эквивалент) | Specification (not less than or equivalent)
| Շարժիչային տեսակը` բենզինային | Тип двигателя: бензиновый | Engine types: Gasoline
| Շարժիչի հզորություն` ոչ պակաս քան 300 Նxմ (զարգացնող ոլորող մոմենտ) | Мощность двигателя: не менее чем 300Нxм (крутящий момент) | Motor power: not less than 300Nxm (torque)
| Արտանետումների ստանդարտ` ոչ պակաս քան EURO V | Нормы экологической безопастности: не менее EURO 5 | Emission standard: not less than EURO V
| Փոխանցումատուփ `ոչ պակաս քան 6 արագության (5 +1) մեխանիկական | Коробка передач: не менее чем 6 ступеней (5 +1) механическая | Transmission: not less than 6 speed (5 +1) manual
| Վառելիքի բաք` ոչ պակաս քան 70Լ | Емкость топливного бака: не менее 70Л | Fuel tank capacity: not less than 70L
| Քաշող կամուրջի տեսակը՝ Առջևի (4x2) կամ Հետևի (2x4) կամ լրիվ քաշող (4x4) | Тип привода: передний (4x2) | Drive Type: Front (4x2)
| Հենքի տիպը: ամբողջական մետաղային (ոչ մոդուլային) | Тип кузова: цельнометаллический | Body - all-metal
| Տրանսպորտային միջոցների արտաքին չափերը (մմ) | Габаритные размеры (мм) | Vehicle Dimensions (mm)
| Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 5341 և ոչ ավել քան 6200 | Длина: от 5341 до 6200 | Length: from 5341 to 6200
| Լայնություն՝ ոչ պակաս քան 2032 և ոչ ավել քան 2070 | Ширина: от 2032 до 2070 | Width: from 2032 to 2070
| Բարձրություն՝ ոչ պակաս քան 2355 և ոչ ավել քան 2786 | Высота: от 2355 до 2786 | Height: from 2355 to 2786
| Անիվների հենք՝ ոչ պակաս քան 3300 | Колесная база: не менее 3300 | Wheelbase: not less than 3300
| Շտապօգնության մեքենային բժշկական խցիկի ներքին չափսերը պետք է համապահասխանեն. | Внутренние размеры медицинского отделения в машине скорой помощи должны соответствовать: | Internal dimensions of medical compartment in the ambulance must comply:
| Երկարություն (Պատգարակի հարթության վրա բժշկական խցիկի հետևի պատի ներսի մասից մինչև միջնապատ)՝ ոչ պակաս քան 2500մմ | Длина (от задней части внутренней внутренней поверхности до перегородки (поперечины) на уровне носилок): не менее чем 2500 мм. | The length (from the rear portion of the inner interior surface to the baffle (cross-wall) in the stretcher level): not less than 2500 mm
| Լայնություն (հատակի մակերևույթից 800մմ բարձրության վրա)՝ ոչ պակաս քան 1600մմ | Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола): не менее чем 1600 мм. | Width (at 800 mm from the floor surface): not less than 1600 mm
| Բարձրությունը (հատակի մակերեսից մինչև առաստաղ՝ աշխատանքային գոտիներում)՝ ոչ պակաս քան 1600մմ | Высота (от пола до потолка в рабочих зонах): не менее чем 1600 мм. | Height (from floor to ceiling in work areas): not less than 1600 mm
| Ուղղու լայնություն [արջևի/ետևի]` ոչ պակաս քան 1736մմ/1700մմ | Ширина колеи [спереди / сзади]: не менее 1736 мм / 1700 мм | Track width [front/rear]: not less than 1736mm / 1700mm
| Նվազագույն բարձրությունը գետնից՝ ոչ պակաս քան 169մմ | Минимальный дорожный просвет: не менее 169 мм | Min. ground clearance: not less than 169mm
| Անդրադարձման շրջան [մ]` ոչ ավել քան 17 | Разворот [м]: не более 17 | Turning circle [m]: not more tham 17
| Անիվ՝ ոչ պակաս քան 15" | Колесо: не менее 15 ” | Wheel: not less than 15”
| Անվադողեր` ոչ պակաս քան 215/70 R15 | Шины: не менее 215/70 R15 | Tires: not less than 215/70 R15
| Օգտակար բեռ [կգ]՝ ոչ պակաս քան 1400 | Полезная нагрузка [кг]: не менее 1400 | Payload [kg]: not less than 1400
| Հիմնական կոնֆիգուրացիա | Базовая конфигурация | The basic configuration
| Վարորդի նստատեղի անվտանգության բարձիկ, ABS, լուսարձակներ՝ Home Safe ֆունկցիայի հետ, Արագ հստակ ֆունկցիան, ռադար, կենտրոնական փական, դռան լույսերը, պատուհանների էլեկտրական ծածկոցներ, օդորակման համակարգը (սառեցման և տաքացման) վարորդի և բժշկական խցիկի համար: | Подушки безопасности сиденья водителя; ABS, передние фары с функцией Home Safe, функция Quick clear, радар заднего хода, центральный замок; дверные фонари, электрические крабовые окна, система кондиционирования (охлаждения и обогрева) для кабины и медицинского отсека. | The driver’s seat airbags; ABS, headlights with function Home Safe, Quick clear function, reversing radar, central locking; door lights, electric crab windows, air conditioning system (cooling and heating) for the cab and medical compartment.
| Արտաքին մաս | Внешние детали | Exterior body
| Ամբողջական բարձրությամբ միջնապատի, (սպիտակ) բացվող պատուհանով, առկայություն | Наличие (белой) передней перегородки с раздвижным окном | Should have front full height baffle (white) with sliding window
| Կիսաթափանցիկ պատուհանի, կողային և ետևի դռների վրա, առկայություն | Наличие полупрозрачного стекла на раздвижных и задних дверных оконах | Should have semitransparent glass on sliding and rear doors of the windows
| Արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ելքի առկայություն // (Аварийный люк) | Наличие аварийного люка | Should have emergency sunroof
| Դիտանցքի ձևը պետք է թույլ տա այն օգտագործել որպես արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ելք մեքենայի խցիկից, դիտանցքի չափը պետք է թույլատրի 500 x 700 մմ ուղանկյունու ելքը և բացվող տարածքը չպետք է պակաս լինի 0,4 մ2 -ից։ | Конструкция люка на крыше должна предусматривать возможность аварийного выхода из салона; Размеры аварийного люка должен вписоваться прямоугольник размером 500 х 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 м. | The design of the sunroof should provide the possibility of an emergency exit from the cabin; a rectangle of 500 x 700 mm should fit into its dimensions, and the opening area should be not less than 0.4 m.
| Պլաստիկ անիվային կամարների առկայություն | Наличие пластиковых колесных арок | Should have plastic wheel arches
| Կողային բացվող դռան ալումինեպատ ատաստիճանի առկայություն // (Ступенька раздвижной боковой двери (с алюминиевым покрытием)) | Наличие ступеньки с алюминиевым покрытием у раздвижной боковой двери | Should have sliding side door step (with aluminum coat)
| Ծալվող ետևիալումինեպատ աստիճանի առկայություն // Складная задняя ступенька (с алюминиевым покрытием) | Наличие складной задней, с алюминиевым покрытием, ступеньки | Should have foldable rear step (with aluminum coat)
| Արտաքին ձևավորման և շտապ օգնության լոգոի, (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ), առկայություն | Наличие внешней маркировки и логотипа скорой помощи (по согласованию с заказчиком) | Should have external decal markings and ambulance logo (should be agreed with the customer)
| Լույս արտացոլող պիտակավորման առկայություն (համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ) // (Светоотражающая маркировка) | Наличие отражающий маркировки (должна быть согласована с заказчиком) | Should have reflective decal markings (should be agreed with the customer)
| Ինտերիեր - ուղևորների խցիկ | Интерьер - кабина пассажира | Interior – occupant cabin
| Ոչ պակաս քան 2 տեղանոց, ապահովված անվտանգության գոտիներով փափուկ նստարանի առակայություն | Наличие не менее духместной мягкой скамью со спинкой, ремней безопасности а также ниши под скамьей | Should have not less than 2 seater upholstered bench with backrest, safety belts and under stowage
| Բժշկի համար նախատեսված անվտանգության գոտիով պտտվող աթոռի առակայություն | Наличие вращающегося сиденье врача с ремнем безопасности | Should have rotating or foldable doctor seat with safety belt
| Աջ կողմից անվտանգության գոտիով աթոռի առակայություն | Наличие сиденья с правой стороны с ремнем безопасности | Should have seat on the right side with safety belt
| Առջևի և կողային դռների բռնակների (поручни) առկայություն | Наличие поручней у задних и боковых дверях | Should have handrails at the rear and side doors
| Առաստաղից ամրագրված բռնակի առկայություն | Наличие перила на потолке | Should have handrail at the ceiling
| Բոլոր տիպի բժշկական թափոնների համար նախաեսված միանգամյա օգտագործման տուփի, որ պակաս քան 3Լ, առկայություն: | Наличие одноразовой посуды, не менее 3 л. для всех видов медицинских отходов | Should have all types of medical waste disposable pack, not less than 3L
| Լվացվող և չսղացող, ջրամեկուսիչ կարերով, բժշկական հատակի առկայություն | Наличие моющегося и нескользящего медицинский пола с водонепроницаемыми швами | Should have washable and anti-slip medical floor with waterproof seams
| Առաստաղային ամրացմամբ IV տիպի բռնիչի առկայություն - 1հատ | Наличие IV держателя прикрепленного к потолку - 1 шт. | Should have roof mounted IV holders - 1pc
| Արտակարգ իրավիճակների համար հանախեսված մուրճի առկայություն - 1հատ | Наличие аварийного молотока - 1 шт. | Should have emergency hammer - 1pc
| Կրակմարիչ ոչ պակաս քան 2հատ, տարողությունը ոչ պակաս քան 5Լ առկայություն | Наличие не менее 2-х огнетушителей, обемом не менее 5 л. | Should have fire extinguisher not less than 2pc, and not less than 5L
| Բազմաֆունկցիոնալ օդափոխիչի առկայություն | Наличие многофункционального вентилятора | Should have multifunctional ventilating fan
| Բժշկական սարքավորումների և պարագաների համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ պահարանի առկայություն | Наличие многофункционального шкафа для хранения медицинского оборудования и расходных материалов | Should have multiple storage units for medical equipmnets and supplies
| Բժշկական սրահում օգտագործվող բոլոր նյութերը, նեռարյալ կահույքը, պետք է լինեն դիմացկուն` ախտահանիչ միջոցների նկատմամաբ: | Все материалы, включая мебель, используемые в медицинском отсеке, должны быть моющееся и устойчивы дезинфекции | All materials, include furniture, used in medical compartment, must be resistant to washing and disinfectants
| Թթվածնային վահանակի ոչ պակաս քան 2 արագ հանվող կետերով և մանոմետրի առկայությամբ | Наличие быстросъемными выходов с монометром под кислород не менее чем 2шт | Should have oxygen bar (outlet) with not less than 2 quick-detachable outputs with monometer
| Թթվածնային համակարգը (ներառում է թթվածնային բալոններ (ոչ պակաս քան 4 հատ 10 լիտր գազով (թթվածին), թթվածնի դիմակ խողովակներով, թթվածնային կարգավորիչի հավաքածու, և խոնավեցնող շիշ) | Кислородная система (включает в себя: кислородные баллоны (не менее 4 по 10 л), кислородная маска с трубками, комплект регулятора кислорода с баллоном увлажнителя) | Oxygen system (include: oxygen cylinders (not less than 4 for 10L with reducer gas (oxygen)), oxygen mask with tubes, oxygen regulator kit with humidifier bottle)
| Թթվածնի բալանների և խողովակների մասում պետք առկա լինի օդափոխության համակարգ | У кислородных баллонов и труб в наличии должна быть система вентиляции | Oxygen cylinders and pipes should have ventilation system
| Լուսավորություն | Освешение | Lighting
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է ապահովված լինի հետևյալ աշխատանքային լուսավորությունը | Освещение рабочего места медицинского салона скорой помощи должно соответствовать: | Workplace lighting medical compartment ambulances must comply:
| Ընդհանուր լուսավորություն ոչ պակաս քան 100 լյուքս կամ համարժեք LED | Общая освещенность не менее 100 люкс или эквивалентный светодиод | Total illumination not less than 100 lux or equivalent LED
| Աշխատանքային դաշտ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | Манипуляционное поле не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Manipulation field not less than 150 lux or equivalent LED
| Պատգարակի մակերևույթ ոչ պակաս քան 150 լյուքս կամ համարժեք LED | На уровне носилок не менее 150 люкс или эквивалентный светодиод | Stretcher surface not less than 150 lux or equivalent LED
| Շտապօգնության մեքենաներում բժշկական խցում պետք է նախատեսված լինի լրացուցիչ լամպ որի լուսավորությունը ոչ պակաս քան 1000 լյուքս կամ համարժեք LED, լույսի դաշտի տրամագիծը , պատգարակի մակերևույթի վրա, ոչ պակաս քան 200մմ | В медицинском салоне машин скорой помощи должна быть установлена дополнительная лампа, обеспечивающая освещенность не менее 1000 люкс или эквивалентный светодиод, диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм. | In medical salon of ambulance cars there should have an additional lamp providing illumination of not less than 1000 lux or equivalent LED, a diameter of a light spot on the surface of the stretcher not less than 200 mm.
| Շտապօգնության մեքենայի ետևի և կողային դռները պետք է ունենան լրացուցիչ լուսավորվածություն ոչ պակաս քան 30 լյուքս կամ համարժեք LED | Подножка боковых и задних дверей машины скорой помощи должна иметь дополнительное освещение, обеспечивающее освещенность поверхности не менее 30 лк или эквивалентный светодиод | Footboard side and rear car doors ambulance should have extra lighting, provide a surface illumination is not less than 30 lux or equivalent LED
| Մեխանիկական և էլեկտրական | Механические и электрические | Mechanical & Electrical
| Բժշկական խցիկի հովանքի անջատիչի առկայություն | Наличие выключателей питания в медицинской кабине | Should have power switches in the medical cab
| Մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие акумулятора мощностью не менее 80 Ач | Should have battery not less than 80 Ah
| Լրացուցիչ մարտկոց ոչ պակաս քան 80 Աժ | Наличие дополнительного аккумулятор мощностью не менее 80 Ач | Should have additional battery not less than 80 Ah
| Էլեկտրական վարդակներ (կառավարվում են հիմնական հարթակից) (12V - ոչ պակաս քան 3հատ, 220Վ - ոչ պակաս քան 3հատ) | Наличие в медицинском отделении скорой помощи розеток питания (управляются с главной панели) (12 В - не менее 3 шт., 220 В - не менее 3 шт.) | Power outlets in the ambulance compartment (controlled from main panel) (12V – not less than 3pcs, 220V- not less than 3pc)
| 12-ից դեպի 220Վ ինվերտոր և կոնվերտոր (հզորությունը ոչ պակաս քան 2 ԿՎտ) | Наличие инвертора и преобразователя с 12 до 220 В (мощность не менее 2 кВт) | 12 to 220V inverter and converter (power not less than 2kW)
| Երկտոնային ազդանշաննային, արտաքին բարձրախոսի և բարձր ձայինի համակարգերի առկայություն | Наличие двухтональной аварийной сирены, внешний динамик и систему с высоким голосом | Should have two-tone emergency siren, external speaker and high voice system
| Նշում՝ Մարտկոցների քանակն և հզորությունն, ինչպես նաև գեներատորի առկայությունը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ | Примечание. Емкость и кол-во аккумуляторов, а также наличие генератора должны быть согласованы с заказчиком. | Note.The capacity and q-ty of batteries, as well as availability generator can be agreement with the customer
| Այլ պահանջներ | Другие требования: | Other requirements:
| Օդի աղտոտումը խցիկում ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի գործարկման ժամանակ պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 33554-ին կամ համարժեք | Загрязнение воздуха в кабине при работе системы отопления и вентиляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 33554 или эквивалент | Air pollution in cabin during operation of the heating and ventilation system should meet the requirements of GOST 33554 or equivalent
| Շտապօգնության մեքենայի ներսում աղմուկի մակարդակը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33555-ին կամ համարժեք | Внутренний уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 33555 или эквивалент | Internal noise level should meet the requirements of GOST 33555 or equivalent
| Ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության համակարգերը պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Система отопления, вентиляции и кондиционирования медицинской кабины должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Heating system, ventilation and air conditioning of medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական խցիկում օդի ջերմաստիճանը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Температура воздуха в медицинской кабине должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Air temperature in medical cabin should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Բժշկական շտապօգնության մեքենային հատակի, առաստաղի, կողային պանելների ջերմաեկուսացումը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 33665 կամ համարժեք | Изоляция пола, потолка, боковых панелей, дверей медицинского салона машины скорой помощи должна соответствовать требованиям ГОСТ 33665 или эквивалент | Insulation of floor, ceiling, side panels, doors of medical salon of the ambulance car should meet the requirements of GOST 33665 or equivalent
| Նշում՝ Այլ պահանջների բաժինում նշված պահանջների համար արտադրողը տրամադրում է համապատասխան վկայագրեր: | Заметка. Для раздела, "другие требования" производитель предоставляет соответствующие сертификаты. | Note. For the section, other requirement, the manufacturer provides the appropriate certificates.
| Ավտոմոբիլային սարքավորումներ (ոչ պակաս կամ ավելի լավ): | Автомобильное оборудование (не меньше или лучше): | Car equipment (not less than or better):
| Պահեստային անիվ (ամբողջական չափ) - 1 հատ: Դյուրակիր լապտեր -1 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ` 1 հատ: Արտակարգ իրավիճակների հավաքածու վարորդի համար - 1 հավաքածու: Երկու անվադողերի հավաքածու (ձմեռային և համասեզոնային), ինպես նաև մեկ համապատասխան չափսի ձմեռային շղթաների հավաքածու | Запасное колесо (полноразмерное) - 1шт. Портативный фонарик -1шт. Эксплуатационная документация - 1 шт. Аварийный комплект для водителя - 1 компл. Два комплекта шин (зимние и всесезонные) и 1 комплект зимних цепей соответствующего размера | Spare wheel (Full size) - 1pc. Portable flashlight -1pc. Operational documentation - 1 pc. Driver emergency kit - 1set. Two sets of tire (winter and all-season), and 1 set of winter chains of appropriate size
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| CEN - EN 1789 կամ ԳՈՍՏ 33665 կամ յալ չափորոշիչներով կարգավորվող շտապօգնության մեքենաներ | CEN - EN 1789 или ГОСТ 33665 или машины скорой помощи, регулируемые по другим стандартам | CEN - EN 1789 or GOST 33665 or ambulances regulated under the other standards
| Ավտոմեքենա վերակառուցող կազմակերպությունը (Ընկերությունը, որը զբաղվում է մեքենայի դեպի շտապօգնության մեքենայի վերակառուցմամբ), պետք է ունենա ISO 9001 վկայականը: | Компания, занимающаяся переоборудованием автомобиля в машину скорой помощи должна иметь сертификат ISO 9001. | Body bilder (The company which is engaged in the conversion of the car in the ambulance car) must have an ISO 9001 certificate.
| Այդ ընկերությունը պետք է տրամադրի նախագծային փաստաթղթեր մեքենայի դեպի շտապ օգնության մեքենաներ վերակառուցման / տեղադրված հավելվածների (պարագաների և սարքավորումների) վերաբերյալ: | Данная компания должна предоставить проектную документацию, касающуюся переоборудования базовых автомобилей в машины скорой помощи / установки оборудования и устройств | This company should provide design documentation regarding the conversion of basic cars in ambulances / install add-ons.
| Մեքենայի երաշխիքը տարածվում է մեքենայի բոլոր հանգուցների և օգտագործվող հավաքածուների վրա, առնվազն 1 տարվա շահագործման ընթացքում: Երաշխիքը չի ներառում նորմալ մաշվածություն, արգելափակում է մեքենայի ծանրաբեռնվածությունը և մասնագիտացված ավտոմեքենայի ոչ պրոֆեսիոնալ շահագործումը: | Гарантия на все комплектующие и агрегаты автомобиля не менее 1 года. Гарантия не распространяется на нормальный износ, дефекты, вызванные перегрузкой автомобиля и непрофессиональным обращением со специализированным автомобилем. | The warranty on all components and assemblies of the car for at least 1 years. The warranty does not cover normal wear and tear, defects caused by overloading the vehicle and unprofessional handling of a specialized vehicle.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 24 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 24 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 24 month prior the bid opening data.
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя | Manufacturer’s or distributor authorization
| Բժշկական սարքավորումների ցանկ | Список медицинского оборудования | List of Medical Equipment
| 1.Պատգարակ | 1.Носилки | 1.Stretcher
| 2.Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) | 2.Дополнительные носилки (медицинские складываюэиеся) | 2.Additional stretcher (medical health folding)
| 3. ԷՍԳ սարք | 3.ЭКГ аппарат | 3.ECG machine
| 4.Պացիենտի մոնիտոր | 4. Монитор пациента | 4.Patient monitor
| 5.Դեֆիբրիլյատոր | 5. Дефибриллятор | 5.Defibrillator
| 6.Առաջին օգնության պայուսակ | 6. Аптечка первой помощи | 6.First aid kit
| Բոլոր բժշկական սարքավորումները ներառում են աշխատանքի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաներ և սարքավորումներ | В комплекте к медицинскому оборудованию входит все необходимое включая дополнительные аксессуары для полноценной работы оборудования | The set of medical equipment includes all the necessary additional accessories to complete functioning of the equipment
2. Բժշկական սարքավորումների ցանկ // Список медицинского оборудования // List of Medical Equipment
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր // Требуемые докумнеты // Documents requirements | Արտադրողի կամ դիստրիբյուտորի ավտորիզացիա: Ավտորիզացիաի բնօրինակն անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սարքավորումների համար | Наличие авторизации от дистрибьютера или производителя: Оригинал авторизации необходимо представить для всего медицинского оборудования | Manufacturer’s or distributor authorization is: The original MAFs are “required” for all items
| Պահեստամասերով ապահովման ժամանակահատվածը՝ 4 (չորս) տարի: | Период времени, в течение которого будут доступны запасные части: четыре (4) года. | Period of time the Goods are expected to be functioning (for the purpose of spare parts): Four (4) years.
| Արտադրողի կամ Մասնակիցի հայտարարությունը, որ պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքները (առաջարկվող մոդելները) պետք է արտադրվեն ոչ ուշ քան հայտի բացման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: | Заявление производителей или участников торгов о том, что товары (предлагаемые модели), поставляемые в рамках контракта, должны быть изготовлены не ранее, чем за 12 месяца до даты открытия торгов. | Statement from Manufacturers or Bidder that the goods (offered models) supplied in the frames of the contract should be manufactured not earlier than 12 month prior the bid opening data.
| Բոլոր բժշկական սարքավորումների համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործողի ձեռնակը ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև այդ ձեռնարկների մասնագիտացված հայերեն թարգմանություն: | Для всего медицинского оборудования должны быть предоставлены инструкции на русском или английском языке с профессиональным армянским переводом | For all medical equipment, you must provide instructions in Russian or English with a professional Armenian translation
Մեկ մեքենայի համար նախատեսված սարքավորումների ցանկ // Комплект оборудования для одной машины // Set of equipment for one machine
ԱՆՎԱՆՈՒՄ // НАИМЕНОВАНИЕ // NAME | ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ | ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | TECHNICAL SPECIFICATION REQUIRED | Q-TY
2.1 Պատգարակ // Носилки // Stretcher | Ավտոմատ սանիտարական պատգարակ, որը հնարավոր է օգտագործել (իջեցնել և բարձրացնել) մեկ մարդով: Պատրաստված է բարձր ամրության ալյումինից, առկա են անվտանգության ամրակներ: Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: | Автоматические носилки с помощью которых даже один человек сможет поднять или выгрузить пациента в машину. Изготовлены из высокопрочного алюминия, в наличие крепления. Грузоподьемность не менее 150кг | With this automatic stretcher, even one person can get up and down the ambulance easily. Made of high strength aluminum alloy, with security locks. Load capacity not less than 150kg. | 1pc
2.2 Լրացուցիչ պատգարակ (ծալվող) // Дополнительные носилки (складные) // Additional stretcher (folding) | Բժշկական ծալվող պատգարակ պատրաստված ալյումինից և կտավից | Носилки медицинские медицинские складные, материалы - холст (брезент) и алюминий. | Stretcher medical health folding, the materials - canvas and aluminum. | 1pc
| Հիմնական նպատակն է` տուժածների տարհանումը և տեղափոխումը դժվար պայմանների դեպքում: Պատգարակը կիրառվում է զանզան փրակարար ծառայությունների դեպքերում: Երկու ամրանները պետք է ապահովեն պատգարակի հստակ ֆիքսումը բացված վիճակում։ Ոտքերի առկայություն | Основное назначение: транспортировка и эвакуация пострадавших в поле или в труднопроходимой местности. Удобные габариты позволяют использовать носилки в различных транспортных средствах. Наличие замков обеспечивающие надежную фиксацию носилок в разложенном состоянии. Наличие ног. | The main purpose - transportation and evacuation of victims in the field or difficult terrain. Comfortable dimensions allow the use of a stretcher in different vehicles rescue services. With two locks ensures reliable fixation of stretcher in the unfolded state. Should have feet
| Բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 150 կգ: պատգարակը պետք է կիրառվի բոլոր տիպի եղանակային պայմաներում: | Грузоподъемность: не менее 150 кг. Носилки пригодны для использования при любых погодных условиях. | Capacity – not less than 150 kg. Stretcher can be used in any weather.
2.3 // ԷՍԳ սարք // Аппарат ЭКГ // ECG machine | Շարժական (դյուրակիր) | Портативный | Portable | 1pc
| Ընդհանուր և ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի առկայություն | Наличие сетевого питания а также многократно заряжаемой аккумуляторной батареи | Mains and internal rechargeable battery: аvailability
| Մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| ԷՍԳ-ի գրանցում 12 ստանդարտ ուղիներով | Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений | Recording ECG Leads: 12 standard Leads
| LCD մոնիտորի առկայություն | Наличие ЖК-дисплея | LCD display: availability
| Ուղիների միացում՝ ավտոմատ և մանուալ | Переключение: ручное и автоматическое | Lead switching: manual and automatic.
| Ստուգիչ ազդանշանի՝ ավտոմատ և մանուալ | Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. | Calibration signal: automatic and manual.
| Ձերմային տպիչի՝ առկայություն | Наличие термопринтера | Should have thermal printer
| Ջերմային տպիչի թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | Термобумага: не менее 50мм | Thermal printer paper not less than 50mm
| Սնուցում՝ 220Վ/ 50Հց | Питанию: 220 В / 50 Гц | Power requirements: 220V/50Hz
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| 1. Հիվանդի մալուխը | 1. Кабель пациента | 1. Patient cable
| 2. 6 կրծքավանդակի վերջույթների էլեկտրոդներ | 2. 6 грудных электродов | 2. 6 chest limb electrodes
| 3. 4 վերջույթային էլեկտրոդներ | 3. 4 электрода для конечностей | 3. 4 limb electrodes
| 5. 1 շիշ ԷՍԳ գել ոչ պակաս քան 250մլ | 5. ЭКГ гель: 1 флакон емкостью не менее 250мл | 5. 1 bottle ECG Gel not less than 250ml
| 6. 2 գլան թուղթ ոչ պակաս քան 50մմ | 6. 2 рулона термобумаги бумаги не менее 50 мм | 6. 2 rolls of paper not less than 50mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.4. // Պացիենտի մոնիտոր // Пациент монитор // Patient monitor | Հիվանդի մոնիտորը պատկերում է կարդիոգրամները, արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճան, արյան մեջ թթվածնի հագեցումը (SpO2) և սրտի զարկի հաճախականություն (HR): | На мониторе отображаются: кардиограмма, измерение (неинвазивное артериальное давление), значения дыхания, температура, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) и частота пульса (HR). | Patient monitor draw Cardiograms, measures Blood Pressure (not-invasive), Respiration values, Temperature, Oxygen Saturation inarterial blood (SpO2), and Pulse rate (HR). | 1pc
| Մոնիտոր/Էկրան | Экран монитора | Display/Screen
| Էկրան` գունավոր TFT էկրան, էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 10 ": Միաժամանակ ոչ պակակս քան 5 կորի ցուցադրում | Дисплей: цветной TFT дисплей, диагональ экрана: не менее 10 ”. Одновременнное отбражение: не менее 5 кривых | Display: Colour TFT display, screen diagonal: not less than 10”. Simultaneous display: at least 5 curves
| Մոնիտարի պիքսելներ՝ ոչ պակաս քան 800x600 | Пиксели дисплея: не менее 800x600 | Display pixels: not less than 800x600
| Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն | Наличие встроенной батареи | Should have battery
| Մարտկոցի գործողության ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2 ժամ | Время работы от аккумулятора: не менее 2 часов | Battery operating time: not less than 2hrs
| Սնուցում՝ 220Վ | Питане: 220В | Power Supply : 220V
| Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են `EKG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի համաժամանակյա հայտնաբերում և վերլուծություն | Параметры мониторинга включают в себя: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T сегментированное синхронизированное обнаружение и анализ | Monitoring parameters include: ECG, RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T segment synchronized detection and analysis
| Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային դիտելիություն | Графические и табличные отображние всех параметров | Graphic and tabular trends of all parameters
| Ներկառուցված տպիչի առկայություն | Наличие встроенного принтера | Should have bilt-in printer
| Աքսեսուարներ: | Аксессуары | Accessories:
| Էլեկտրոդի լար ոչ պակաս քան 3 արտածում | Кабель для не менее 3-х отведений | Electrode cable not less than 3 leads
| NIBP մանժետ մեծահասակների համար | Манжета для взрослых | NIBP cuff for adults
| NIBP մանժետ փոքրերի համար | Манжета для детей | NIBP cuff for children
| Մեկանգամյա էլեկտրոդ 30 հատ | Одноразовые электроды 30шт | Disposable electrode 30pcs
| SpO2 բազմակիրառելի տվիչ | Многоразовый датчик SpO2 | SpO2 sensor reusable
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.5. Դեֆիբրիլյատոր // Дефибриллятор //Defibrillator | Դյուրակիր մոդել | Портативная модель | Portable model | 1pc
| Էկրանի առկայություն | Наличие дисплея | Should have display
| Ընդարձակ ձայնային և տեսողական հուշումներ օպերատորի համար | Обширные голосовые и визуальные подсказки для оператора | Extensive voice and visual prompts for the operator
| Էներգիայի բիֆազ արտածման առկայություն | Наличие двухфазового вывода энергии | Should have biphasic energy output
| Ինքնակարքաբերման առկայություն | Наличие самопроверки (тест) | Should have self-test
| Սարքը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և երեխաների համար | Можеть быть использован для взрослых и детей. | Can be used for adults and children.
| Միագամյա օգտագործման տվիչների առկայություն | Наличие одноразовых датчиков | Should have not reusable pads
| Միագամյա օգտագործման տվիչներ` ոչ պակաս քան 100 հատ | Одноразовые датчики не менее 100 шт. | Not reusable pads not less than 100 pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն) | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент | ISO13485 or equivalent
2.6 Առաջին օգնության պայուսակ // Сумка первой помощи // First aid kit | Ապրանքի նկարագրություն | Описание товара | Product description | 1pc
| Բժշկական պայուսակ | Медицинская сумка | Medical bag/Case
| Հեշտ մաքրվող, դատարկ | Легко очищаемая. Пустая. | Easy to clean. Empty.
| Դյուրին պատրաստված պոլիեսթերից և նեյլոնից կամ համարժեք նյութերից ջրա և լույսա դիմացկուն | Прочная конструкция из полиэстера и нейлона или из эквивалентных материаловы, водо- и светостойкая. | Durable polyester and nylon construction, or equivalent materials water and light resistant
| Ներկառուցված գրպաններից և բաժիններից, որոնք հեշտացնում են անհրաժեշտ նյութերի կիրառումը: | Наличие нескольких карманов с отделениями, которые облегчают доступ к необходимым материалам. | With multiple pockets and divisions, that make easy to access required materials.
| Պայուսակի պարունակության ցանկ | Список содержимого сумки | Bag/case contents List
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) | Гемостатический жгут / витая полоса | Hemostatic tourniquet/ twisted strip | 1pc
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) Էսմարի տիպի օգտագործվում է ժամանակավորապես վերացնել վերին և ստորին ծայրամասերում երակային կամ արտերիալ արյունահոսություն կանգնացնելու համար: Կրկնակի ձգման դեպքում պիտանելիությունը 500 ցիկլ: | Гемостатический жгут / витая полоска типа «Эсмарх» используется для временной остановки венозного или артериального кровотечения в верхних и нижних конечностях. При многократном использовании годность 500 циклов. | Hemostatic tourniquet/ twisted strip type “Esmarch” (“Эсмарха”) is used to temporarily stop venous or arterial bleeding in the upper and lower extremities. With repeated stretching of the harness, its endurance is 500 cycles.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 25x1400մմ | Размеры: не менее 25х1400 мм | Dimensions: not less than 25x1400 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՈ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 5սմ | Размеры: не менее 5 м х 5 см | Dimensions: not less than 5m х 5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ոչ ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская нестерильная марлевая повязка | Medical non-sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7 м х 14 см | Dimensions: not less than 7 m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 1pc
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 7սմ | Размеры: не менее 5 м х 7 см | Dimensions: not less than 5 m х 7 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 5մ x 10սմ | Размеры: не менее 5 м х 10 см | Dimensions: not less than 5 m х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Բժշկական ստերիլ թանզիվե վիրակապ | Медицинская стерильная марлевая повязка | Medical sterile gauze bandage | 2pcs
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 7մ x 14սմ | Размеры: не менее 7м х 14 см | Dimensions: not less than 7m х 14 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1172 կամ համարժեք | ГОСТ 1172 или эквивалент | GOST 1172 or equivalent
| Մանրէազերծված հերմետիկ թաղանթով բժշկական վիրակապական անհատական փաթեթ | Стерильный индивидуальный медицинский перевязочный пакет | Individual Medical Package sterile airtight membrane | 1pc
| Ստանդարտ հավաքածուն նեռարում է՝ թանզիվե վիրակապ, չափսերը 500-ից 700 սմ, լանությունը 10սմ | В стандартный комплект входит: марлевая повязка с размерами: длина: 500…700 см, ширина: 10 сантиметров; | The standard kit includes: gauze bandage with dimensions: length: 500…700 cm, width: 10 centimeters;
| Հատուկ թանզիվե բարձիկներ բամբակյա տապտոնով, բաղկացած ֆիքսված (վիրակապի մի կոզմից ամրացված) և շարժական, որը կարող է շարժվել վիրակապի ուղությամբ: | Специальные марлевые прокладки с ватным тампоном (их количество варьируется) - состоят из фиксированной (закрепленной на одном конце повязки) и подвижной, которая может перемещаться вдоль перевязочного средства. | Special gauze pads with a cotton pad (the number varies) - consist of a fixed (fixed at one end of the bandage) and a movable, which can move along the dressing means.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 1179 կամ համարժեք | ГОСТ 1179 или эквивалент | GOST 1179 or equivalent
| Բժշկական անձեռոց թանզիվե երկշերտ մանրէազերծված | Салфетки марлевые медицинские стерильные | Napkins gauze medical sterile | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 16 x 14սմ, փաթեթավորված - 10 հատ/ տուփ | Размеры: не менее 16х14см, В упаковке: 10шт. | Dimensions: not less than 16x14cm, pack - 10pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԳՈՍՏ 16427 կամ համարժեք | ГОСТ 16427 или эквивалент | GOST 16427 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 2pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 4սմ x 10սմ | Размеры: не менее 4 см х 10 см | Dimensions: not less than 4 cm х 10 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բակտերիցիդ լեյկոպլաստ | Бактерицидный лейкопластырь | Bactericidal adhesive plaster | 10 pcs
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1.9 սմ x 7.2սմ | Размеры: не менее 1,9 см х 7,2 см | Dimensions: not less than 1,9 cm х 7,2 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Գլանավորված լեյկոպլաստ | Лейкопластырь в рулоне | Adhesive plaster on roll | 1pc
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ x 250 սմ | Размеры: не менее 1 см х 250 см | Dimensions: not less than 1 cm х 250 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ISO 10993 or equivalent | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ախտահանիչ անձեռոցիկներ ներարկման համար | Салфетки дезинфицирующие для инъекций | Wipes disinfectant for injection | 10 pcs
| Ստերիլ ալկոհոլային անփեռոցիկներ: Օգտագործվում են շտապ բուժօգնության և ներարկումից առաջ և հետո ներարկման դաշտի մանրէազերծման համար: Խտությունը՝ 40-ից 45, չափը ոչ պակաս քան 60 x 90 մմ: | Стерильные спиртовые салфетки. Для очистки инъекционного поля до и после инъекции. Используется в медицинских учреждениях, скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи. плотность 40… 45, размер не менее 60 х 90 мм. | Sterile alcohol wipes. For the treatment of the injection field before and after the injection in medical institutions, emergency medical service and emergency medicine. density of 40…45, size not less than 60 x 90 mm.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ | Стерильный одноразовый шприц на 2 мл | Sterile disposable syringe 2 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 2 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 2 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 2 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ | Стерильный одноразовый шприц 5 мл | Sterile disposable syringe 5 ml | 2pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 5 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորում | Одноразовый шприц 5 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 5 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ | Стерильный одноразовый шприц 10 мл | Sterile disposable syringe 10 ml
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 10 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 10 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 10 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging | 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Սթերիլ միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ | Стерильный одноразовый шприц 20 мл | Sterile disposable syringe 20 ml | 4pcs
| Միանգամյա օգտագործվող ներարկիչ 20 մլ, պատրաստված պոլիպրոպիլենից, պարտադիր՝ փակ ստերիլ փաթեթավորումը | Одноразовый шприц 20 мл. изготовлен из готового полипропилена, обязательно наличие закрытой стерильной упаковки | Disposable syringe 20 ml. made of prepared polypropylene, necessarily has a closed sterile packaging
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7886 կամ համարժեք | ISO 7886 или эквивалент | ISO 7886 or equivalent
| Հեմոստատիկ լարան (ժգուտ) ներերակային ներարկման համար | Гемостатический жгут (турникет) для внутривенных инъекций | Haemostatic tourniquet for intravenous injection | 1pc
| Ոչ Ստերիլ, բազմակիրառվող | Нестерильный, многоразовый | Non-sterile, Reusable
| Ազատ վիչակում լարանի երկարությունը է `ստանդարտ 45օ, 2 սմ, ժապավենի լայնությունը` 2,5 սմ | Длина жгута в свободном состоянии: стандартная 45՞ 2 см, ширина ленты 2,5 см. | The length of the tape harness in the free state: standard 45՞ 2 cm, tape width 2.5 cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Մանր երակների ներարկման համար միանգամյա օգտագործման (թիթեռ) կատետր | Устройство для инфузии в маленькие вены одноразового использования (катетер-бабочка) | Device for infusion into small veins for single use (butterfly catheter) | 1pc
| Թիթեռ կաթետերային ասեղը իրենից ներկայացնում է ճկուն, բարակ թափանցիկ բժշկական պոլիվինիլ քլորիդից պատրասված խողովակ , որը ունի 300 մմ երկարություն և թույլ է տալիս մանիպուլյացիա կատարել վնասվածքների վայրից, նվազեցնելով ասեղի տեղահանման վտանգը և երակային պատահական վնասը: Ասեղի չափը` 19G | Игла-бабочка-катетер представляет собой гибкую тонкую прозрачную медицинскую трубку поливинилхлорида медицинского качества, длина которой составляет 300 мм и позволяет манипулировать вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. Размер иглы: 19G | The butterfly catheter needle is a flexible, thin transparent medical-grade polyvinyl chloride tube that is 300 mm long and allows manipulation away from the venipuncture site, reducing the risk of needle displacement and accidental damage to the vein. Needle size: 19G
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սեղմակ | Гемостатические щипцы | Hemostatic forceps | 1pc
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 160 մմ, նախատեսված է անոթները սեղմելու համար: | Длина не менее 160 мм, для зажима сосудов. | Length not less than 160 mm, for clamping vessels.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական պինցետ | Пинцет медицинский | Medical tweezers | 1pc
| Անատոմիական պինցետները բաղկացած են երկու հարթակներից, որոնք եռակցմամբ միացվածեն միասին, աշխատանքի ընդացքում զսպանակում են: Թիթեղների աշխատանքային մասերում առկա են փոսիկներ որոնց օգնությամբ նրանք նրբորեն պահում են հյուսվածքները առանց նարանց վնասելու: | Анатомический пинцет состоит из двух пластин, соединеных вместе, во время работы могут пружинить. На рабочих сторонах пластин имеются выемки с их помощью не повреждаясь удерживаются ткани. | Anatomical tweezers consists of two plates welded together on one side, which, when mixed, should spring. On the working sides of the plates there are notches, with their help, with tweezers, gently hold the fabrics without damaging them.
| Անատոմիական պինցետները` վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Анатомический пинцет - хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалент) | Anatomic tweezers – surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Պինցետի երկարությունը՝ 250 մմ ±10 մմ; | длина пинцета: 250 мм ± 10 мм; | tweezers length - 250 mm ±10 mm;
| Սպունքի լայնությունը՝2.5մմ | ширина губки: 2,5 мм; | sponge width - 2.5 mm;
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական մկրատ | Ножницы медицинские | Medical scissors | 1pc
| Նյութը՝ վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից (AISI 316L կամ համարժեք) | Материал: хирургическая нержавеющая сталь (AISI 316L или эквивалентная) | Material: surgical grade stainless steel (AISI 316L or equivalent)
| Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 150մմ | Размер: не менее 150 мм | Dimension: not less than 150mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Բժշկական սկալպել | Скальпель хирургический | Medical scalpel | 1pc
| Վիրաբուժական սկոպելը միանգամյա օգտագործվող դանակներով, պատրաստված է վիրաբուժական աստիճանի չժանգոտվող պողպատից: Սկալպելը մանրէազերծված է գամմա ճառագայթման միջոցով: Յուրաքանչյուր սկալպելը առանձին վակուում փաթեթավորված է: | Хирургический скальпель с одноразовым лезвием выполнен из хирургической нержавеющей стали. Скальпель стерилизован гамма-излучением. Каждый скальпель в индивидуальной вакуумной упаковке. | Surgical scalpel with a single-use blade is made of surgical grade stainless steel. Scalpel sterilized by gamma radiation. Each scalpel is individually vacuum packed.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 7740 կամ համարժեք | ISO 7740 или эквивалент | ISO 7740 or equivalent
| Շպատել փայտյա | Деревянный шпатель | Wooden spatula | 10pcs
| Պատրաստված է բարձրորակ փայտից, եզրերը կլորացված, լավ հղկված: | Изготовлен из высококачественного дерева с закругленными, хорошо обработанными краями. | Made from high quality wood with rounded, well-finished edges.
| Նյութ՝ փայտ | Материал: дерево | Material: wood
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 100մմ | Размеры: не менее 100 мм | Dimension: not less than 100mm
| Անհատական փաթավորմամբ | В индивидуальной упаковке | Individually packaged
| Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Стерильные хирургические перчатки | Sterile surgical gloves | 2pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Ոչ Ստերիլ վիրաբուժական ձեռնոցներ | Нестерильные хирургические перчатки | Non-sterile surgical gloves | 5pair
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան M | Размер: не менее М | Size: not less than М
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 10993 կամ համարժեք | ISO 10993 или эквивалент | ISO 10993 or equivalent
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեմբրանային ֆոնենդասկոպով | Механический сфигмоманометр с фонендоскопом | Mechanical sphygmomanometer with phonendoscope | 1pc
| Արյան ճնշման չափման մեխանիկական գործիք մեկ խողովակով: Տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 0-ից 300 մմ ս.ս.: Ճշգրիտ փականը, դանդաղ դեֆլյացիայի մակարդակով: Տվիչ ներքին մոտավոր տրամագծով՝ 65 մմ: Ճկուն մանժետ մեծահասակների համար, լվացվող, նեյլոնե օղակով: | Анероидный сфигмоманометр с одной трубкой. Диапазон: не менее 0 ... 300 мм рт. Прецизионный клапан с низкой скоростью дефляции. Сверхлегкая накачиваемая груша. Датчик с внутренним диаметром около 65 мм. Манжета на липучке, для взрослых, моющаяся, из нейлона с кольцом. | Aneroid sphygmomanometer with single tube. Range: not less than for 0 to 300 mmHg. Precision valve with slow deflation rate. Extralarge inflation bulb. Gauge with internal diameter of approx. 65 mm. Velcro cuff, for adults, washable, made in nylon with ring.
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հիպոթերմիկ փաթեթ` առաջին օգնության համար | Гипотермический пакет для оказания первой помощи | Hypothermic Package for First Aid | 1pc
| Նյութը՝ ռետին | Материал: резина | Material: rubber
| բազմաօգտագործվող | Многоразовый. | Reusable.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 23 x 13սմ | Размер: не менее 23x13 см | Size: not less than 23x13cm
| Փաթեթը ներառում է 1 տաք / սառը բազմաօգտագործվող փաթեթ | В комплекте: 1 х горячий / холодный многоразовый пакет | Package Includes: 1 x Hot / Cold reusable pack
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Հեմոստատիկ սպունգ | Гемостатическая губка | Hemostatic sponge | 4pcs
| Հեմոստատիկ կոլագենի սպունգը հեմոստատիկ նյութ է, որը oժտված է հակասեպտիկ հատկություններով, ինչպես նաև խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը | Гемостатическая коллагеновая губка является гемостатическим средством, обладающим адсорбирующими и антисептическими свойствами, а также стимулирующим регенерацию тканей. | Hemostatic collagen sponge is a hemostatic agent with adsorbing and antiseptic properties, as well as stimulating tissue regeneration.
| Չափսը՝ ոչ պակաս քան 9 x 9 սմ | Размер: не менее 9x9 см | Size: not less than 9x9cm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Լեզվաբռնիչ | Языкодержатель | Tongue forceps | 1pc
| Լեզվաբռնիչ խրապային մեխանիզմով և տարբերև ձևի սպունգերով: | Языкодержатель - зажим с храповым механизмом и губками различной формы. | Tongue forceps is a clamp with ratchet and sponges of various shapes.
| Նյութը՝ չժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարությունը ոչ պակաս քան 170 մմ | Длина: не менее 170 мм | Length: not less than 170 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| ԱՄԲՈՒ | АМБУ | AMBU | 1pc
| Վերակենդանացման ձեռքի սարք, ավտոկլավացվող միաուղված փականով, համապատասխանեցված առաջնային օգնությանը, հնարավոր է միացնել ավտոմատ օդափոխության սարքին: Նախատեսված է մեծահասակների համար: Համալրված է 2 դիմակով: | Ручной реаниматолог, автоклавируемый с однонаправленным клапаном. Предназначен для взрослых. Поставляется с 2 масками. | Manual Resuscitator, Autoclavable with unidirectional Valve Adapted to First Emergencies the unit and the complement to all automatic ventilation. Designed for Adults. Supplied with 2 masks.
| Բոլոր բաղադրամասերը մանրէազերծվում են մինչև 134օ Ց | Все детали автоклавируемые: до 134оC. | All parts autoclavable: up to 134՛ C.
| Բալոն՝ սիլիկոնե ոչ պակաս քան 1Լ: Ճնշումը՝ 30 սմ H2O | Баллон: объем не менее 1л. Давление безопасности: 30см H2O | Balloon: Silicon volume range not less than 1L. Safety Pressure: 30cm H2O
| Աքսեսուարներ | Аксессуары | Accessories:
| Բալոն՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый балон | Balloon , autoclavable
| Փական՝ մանրէազերշվող | Автоклавируемый клапан | Valve, autoclavable
| Օբտուրատոր փական | Клапан Обтуратор | Valve Obturator
| PEP փական ադապտեր | PEP Клапанный адаптер | PEP Valve Adaptor
| 2 վինիլ դիմակ մեծահասակների համար | 2 маски виниловые для взрослых | 2 Masks vinyl Adult
| Խողովակի ճնշման վերադարձի համար | Трубка для возврата давления | Tube for Pressure retake
| Պլաստիկ տրանսպորտային պայուսակ | Пластиковый чехол | Plastic carrying case
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Էլեկտրական ջերմաչափ | Электрический термометр | Electrical thermometer | 1pc
| Չափանիշը կատարվում են 10 վայրկյանում: Նրա ծայրակալը ճկում է իսկ ոսկեպատ լինելը հակաալերգենային է: Այն ջրակայուն է և պահպանում է վերջին չափումը: Ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 32-ից 42.9° Ց | Возможность измерения через 10 секунд. Гибкий кончик с антиаллергенновым покрутием. Водонепроницаемый, сохраняет последние измерения. Температурный диапазон: не менее 32… 42,9оС | Мeasurement is available in 10 seconds. Its tip is flexible and gold coating is anti-allergenic. It is waterproof, retains the last measurement. Temperature range: not less than 32 … 42.9оC
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Անշարժացման բեկակալների հավաքածու | Комплект иммибилизационных шин | Set of splints for the immobilization procedures | 1set
| Բեկակալները՝ հատուկ ձևի թիթեղներ են, պլաստմասե (բազմակիրարռվող) երկայնական և լայնական պերֆորացիայով, մոդելավորումը հեշտացնելու համար: Պարանոցի բեկակալը իրենից ներկայացնում երկոմպոնենտ կառուցվածք, որը կառավարվում է ինչպես բարձրությամբ յանպես էլ պարանոցի չափի: Պարանոցի բեկակալի ամրացում կատարվում է տեքստիլ կամ պոլիմեր ամրակների միջոցով: | Шина - пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования шин любого размера на конечности. Воротник для шин представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Крепление воротников с помощью текстильных застежек. | Splint are plates of special shape made of plastic (reusable) with longitudinal and transverse perforations for easy modeling of any size of tire on a limb. The tire-collar is a two-component design, adjustable in both neck volume and height. Fixing collars by using textile fasteners.
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (взрослый) - 1шт. | Splint for neck for adult - 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (взрослый) - 2шт | Splint for hand for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված մեծահասակների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (взрослый) - 2шт | Splint for leg for adult - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների պարանոցի համար - 1 հատ | Шина для шеи (детский) - 1шт. | Splint for neck for children- 1pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ձեռքի համար - 2 հատ | Шина для рук (детский) - 2шт | Splint for hand for children - 2pcs
| Բեկակալ նախատեսված երեխաների ոտքի համար - 2 հատ | Шина для ног (детский) - 2шт | Splint for leg for children - 2pcs
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Բերանալայնիչ | Роторасширитель | Mouth gag | 1pc
| Հիվանդի բերանի փակումը կանխելու գործիք | Устройстводля предотвращения закрытия рта пациента | Tool for preventing the closing of the patient's mouth
| Նյութը՝ թժանգոտող պողպատ | Материал: нержавеющая сталь | Material: stainless steel
| Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 190մմ | Длина: не менее 190 мм | Length: not less than 190 mm
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
| Դյուրակիր թթվածնային բալոն, դիմակով | Портативный кислородный баллон с маской | Portable Oxygen Cylinder with mask | 1pc
| Կարող է օգտագործվել տանը արտակարգ իրավիճակներում: | Может быть использован в чрезвычайных ситуациях (оказание первой помощи) и в домашних условиях. | May be used in emergency situations in the home.
| Պետք է ունենալ դիմակ, մանոմետր և այլն | Наличие маски, манометр и т.д. | Should have mask, manometer and ect
| Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեն). | Стандарты (Документальное подтверждение (копия сертификата): | Standards (Documentary evidence (copy of certificates):
| ԻՍՕ 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 или эквивалент | ISO 13485 or equivalent
Note: When assessing technical specifications, the English version is adopted