## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки*
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33121270/2 | Пептон ферментативный |  | Ферментативный пептон для бактериологических целей (в соответствии ГОСТ 13805-76). Светло-желтый или желтовато-коричневый гомогенный порошок. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная весом 1-5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытания функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 120 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 50 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 70 кг.
2 | 33691875/1 | Ксилоза-лизин-дезоксилат агар- XLD агар |  | Это диагностически-селективная питательная среда (из клинического материала и пищепродуктов) для выделения шигелл и сальмонелл, предложенная ISO 6579. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 100 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33691163/1 | ТТ агар |  | Диагностическая селективная питательная среда, предназначенная для обнаружения / дезинтеграции шигелл и сальмонелл в образцах биологического материала. Мелкозернистый, светло-желтоватый светочувствительный порошок. Ингредиенты: текстура пептического животного, экстракт мяса, лактоза, желчь, цитрат натрия, тиосульфат натрия, цитрат железа, бриллиантовый зеленый, нейтральный красный, агаровый агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 24951480/1 | Забуференная пептонная вода |  | Предназначен для неселективного предварительного обогащения патогенных энтеробактерий в пищевых продуктах. Состав в 1000 мл приготовленной среды: Пептон - 10,0 г Натрия хлорид - 5,0 г Двузамещенный фосфорнокислый натрий х 12 водный - 9,0 г однозамещенный фосфорнокислый калий - 1,5 г. Приготовление: 25,5 г среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33691166/1 | Тетратионатная среда Мюллера-Кауфмана |  | Используется для обогащения и накопления сальмонелл. Гомогенный сыпучий кремовый порошок. Состав: гидролизат казеина 7.0 (8.6 г) г, папаиновый перевар соевой муки 2.3 г, натрия хлорид 2.3 г (4.3 г), кальция карбонат 25.00 г (38.7 г), натрия тиоосульфат 40.7 г (47.8 г), сухая желчь 4.75 г. Расход 82.0 - 89.42 г на 1 л среды. Не автоклавируется. Перед употреблением в готовую среду асептично добавляются 19 мл раствора йода (20,0 г йода и 25,0 г калия йодида в 100 мл стерильной дистиллированной воды) и 9,5 мл 0,1%-ого раствора бриллиантового зеленого. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33121270/3 | Селенитовый бульон или среда Лейфсона с селективной дабавкой |  | Обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов пищи, воды и биологических материалов. Однородный порошок, светло-желтого цвета. На каждые 1000 мл среды требуется 4 грамма раствора селена натрия (согласно требованиям ГОСТ 31659-2012 / ISO 6579:2002), который прикрепляется к каждой упаковке среды соответствующего веса. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 40 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 33691889/1 | Среда Раппапорта-Василиадиса модифицированная |  | Среда предназначена для обогащения и селективного выделения сальмонелл из пищи и других объектов внешней среды, модифицированный. Среда представляет собой гомогенный голубовато-зеленый порошок, обязательно содержащий казеиновый гидролизат. Максимальный расход на 1000 мл среды составляет 30,0 г (ГОСТ 31659-2012). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 45 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 33691166/2 | Среда для селективного обогащения бактерий рода Shigella или основа бульона для шигелл |  | Предназначен для селективного обогащения шигелл в пищепродуктах. Ингредиенты в 1000 мл готовой среде: Ферментативный гидролизат казеина -20,0 г Хлорид натрия -5,0 г фосфорнокислый калий двузамещённый - 2,0 г фосфорнокислый калий одназамещённый - 2,0 г Глюкоза - 1,0 г Твин 80-1,5 г Приготовление: 31,5 г среды в 1000 мл дистиллированной воды (согласно ГОСТ 32010-2013). Требует добавления селективной добавки-новобиоцина: 0.55мг на 1000мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом0.5кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
9 | 33691420/8 | Селективная добавка для среды обогащения бактерий рода Shigella или основы бульона для шигелл |  | Добавка представляет собой однородную массу порошка антибиотика. Она подавляет рост грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий в обогащающей среде. Состав добавки в 1 флаконе: Новобиоцин - 55 мг. 1 Содержимое флакона (55 мг) растворяют в 5 мл стерильной дистиллированной воды на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения: 2 года. | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10 | 33691163/2 | Гектоеновый агар |  | Умеренно селективная - дифференциальная среда для обнаружения кишечных патогенных бактерий в пищевых продуктах, санитарных помещениях и клинических образцах в соответствии с ISO 21567. Однородная порошкообразная масса. Состав: Пептон - 12 г Соли желчных кислот - 9 г Дрожжевой экстрат - 3 г Лактоза - 12 г Салицин - 2 г Сахароза - 12 г Натрия хлорид - 5 г Тиосульфат натрия - 5 г Цитрат аммония железа - 1,5 г Агар - 15 г Фуксин кислый - 0,1 г Бромтимоловый синий - 0,065 г, pH 7,5 ± 0,2 при 25°C. Применение: 76 г порошковой среды на 1 л дистиллированной воды, автоклавирования не требует. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 33691163/3 | Агар с дрожжевым экстрактом |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 6222-2018, для чашечного подсчета микроорганизмов. Внешний вид сухой среды: желтоватый сыпучий порошок. Состав: Триптон - 6,0 г Сухой дрожжевой экстракт - 3,0 г Агар - 10 - 20 г. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в таре до 0,5 кг, герметичной, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения срока, производителя и расфасовки). | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 33121270/4 | Мясо-пептонный бульон |  | Порошкообразная питательная среда обшего назначения для не прихотливых бактерий. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон-10 г, Мясной экстракт 10 г, Хлорид натрия 5 г, Расход: 25 г в 1000 мл дистиллированной воды (Sisco Research Laboratories, HiMedia, Merck или эквивал.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 7.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
13 | 33691163/4 | Мясно-пептонный агар или питательный агар с 1% пептона |  | Порошковая питательная среда для общих показаний. Ингредиенты: 1000 мл в готовой среде. Пептические ткани животных -10 г Экстракт мяса - 5 г Натрия хлорид 5 г Агар - агар 15 г Расход: 35 г среды на 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 46 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 6 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 40 кг.
14 | 33691163/5 | Эндо агар |  | Питательная среда для выделения и дифференциации грампотрицательных бактерий. Порошкообразная, гомогенная, светло-розового цвета. Ингредиенты в 1000 мл готовой среды. Живая пептическая ткань -10 г Лактоза - 10 г Гидрофосфат калия 2,5 г (или 3,5 г) Сульфит натрия - 3,3 г (2,5 г) Базовая фуксия 0,3 г (0,5) Агар-агар или агар 12,5 г (15 г) Приготовление: 38,6 г - или 41,5 г на 1000,0 мл дистиллированной воды. Вышеуказанные количества фуксина и агара, которые характеризуют характеристики данной среды, имеют особое значение. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка - воздухонепроницаемая герметичная контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 80 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
15 | 33691163/6 | Маннит-солевой агар |  | Элективно-селективная среда для выделения стафилококков из клинического и не клинического материала. Ингредиенты на 1000 мл готового агара: Казеин гидролизат - 10 г, Мясной экстракт - 1 г, Д-маннит - 10 г, Хлорид натрия - 75 г, Фенол красный - 0,025 г, Агар - 15 г, Расход на 1000 мл среды - 111-111.02 г порошка (Liofilchem, HiMedia, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и другие). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 70 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 33691163/7 | Сабуро CAF агар |  | Гомогенный светло-желтоватый порошок, предназначенный для селективного выращивания дрожжей и плесени. Ингредиенты: 1000 мл готовой среды: Казеин гидролизат 5 г, Пептический экстракт живой ткани 5 г, Глюкоза 40 г, Хлорамфеникол 0,05 г, Агар-агар 15 г, Расход: 65,05 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды (Liofilchem, Biolife Italiana, Himedia или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 7 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 33121270/5 | Сабуро бульон |  | Бульон предназначен для выращивания дрожжей и плесени, а также для контроля качества стерилизации медицинских инструментов и иммунологических препаратов. Гомогенный светло-желтоватый порошок. Ингредиенты: Декстроза 20 г, Пептический гидролизат живой ткани 5 г, Казеин панкреатический гидролизат 5 г, или Специальный пептон 10г, Глюкоза 20 г, Расход: 30 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
18 | 33691880/1 | Тиогликолевая среда |  | Гомогенный желтоватый порошок, предназначенный для проверки качества стерилизации медицинских изделий и биологического материала, а также для выращивания аэробных и анаэробных бактерий. Содержание Агара в 1000 мл готовой среде 0,75 г, а ресазурин - 0,001 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 8 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 4 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 4 кг.
19 | 33691888/1 | Мак-Конке бульон с бромкрезолопурпуром |  | Рекомендуется в качестве дифференцирующей среды для селективного выделения энтеробактерий. Светло-желтоватый однородный порошок, в 1000 мл приготовленной среде содержание бромкрезолопурпура 0,01 г в дистилляционной воде. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20 | 33121270/6 | Желчный бульон с Кристаллическо- пурпурным и нейтрально-красным (Violet Red Bile Broth) |  | Желчный бульон с Кристаллическо- пурпурным и нейтрально-красным, предназначенный для обнаружения и / или подсчета колиформных бактерий в пищепродуктах, воде и других объектов окружающей среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка - воздухонепроницаемая герметичная весом 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 4 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 33691166/3 | Трехсахарная среда |  | Агар предназначен для идентификации биохимических свойств (деградация сахарозы, глюкозы, лактозы и сероводорода) грамотрицательных энтеробактерий, не содержит мочевину. Содержание агара в 1 л готовой среды не меньше 12,0 грамм (Thermo Fisher Scientific, HiMedia, Oxoid или эквивалент). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 30 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22 | 33691163/8 | Основа кровяного агара |  | Не селективная питательная среда общего назначения, после добавления крови можно использовать для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов. Гомогенный желтоватый порошок. Ингредиенты: отвар говяжьего сердца 500 г, триптоза 10 г, хлорид натрия 5 г, агар-агар 15 г. В 1000 мл дистиллированной воды добавляется 40 г порошка (Liofilchem, HiMedia, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и другие). Готовая среда требует 5% дефибриллированной стерильной крови. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 4 лет, упаковка - воздухонепроницаемые герметичные контейнеры весом не более 0.5 кг, заводская фасовка и маркировка (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
23 | 33691880/2 | Среда Левина |  | Среда для выделения и дифференциации энтеробактерий. Слабо-селективная среда для исследования и дифференциации энтеробактерий, ферментирующих и неферментирующих лактозу из молочных и других пищевых продуктов, и клинических образцов. Она также используется для анализа материалов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями на наличие колиформ. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 4 лет. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Наличие сертификата качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24 | 33121270/7 | Питательный бульон с ацетамидом |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 16266-2018, для подтверждения и идентификации Pseudomonas aeruginosa в воде. Внешний вид сухой среды: розовый сыпучий порошок. Состав: Ацетамид 10,0 г Хлорид натрия 5,0 г Дикалийфосфат 1,39 г Монокалийфосфат 0,73 г Феноловый красный 0,012 г Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в герметичной таре до 0,1 кг, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | гр | 100 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
25 | 33121270/8 | Агаризованная среда Байрд-Паркер |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 22718-2018, для селективного выделения Staphylococcus aureus в парфюмерно-косметической продукции. Внешний вид сухой среды: желтоватый сыпучий порошок. Состав: Панкреатический гидролизат казеина - 10,0 г; Дрожжевой экстракт - 1,0 г; Мясной экстракт - 5,0 г; Пируват натрия - 10,0 г; L-глицин - 12,0 г; Хлорид лития - 5,0 г; Агар - 12-22 г; Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в таре до 0,5 кг, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
26 | 33691163/9 | Агар бактериологический |  | Предназначен для использования в бактериологических культуральных питательных средах в качестве отвердителя. Внешний вид сухого агар-агара:сыпучий порошок кремового цвета. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в таре до 0,5 кг, герметичной, с заводской упаковкой и маркировкой. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в таре до 0,5 кг, герметичной, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27 | 33691166/4 | Основа селективного хромогенного агара для выделения стрептококков группы Б (S. Agalactiae)_1 |  | Однородный порошок светло-кремогого цвета, предназначенный для селективного роста и быстрого обнаружения стрептококков гр. Б. Фасовка в не более, чем 500 г контейнерах. Ингредиенты: Гидролизат протеина, буфер, хромогенная смесь, Селективные агенты, Агар. Требует добавки. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Основа селективного хромогенного агара для выделения стрептококков группы Б (S. Agalactiae) и добавка под лотом 28 должны быть от одного производителя (Himedia M1840-500G или аналог) | кг | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 8 кг.
28 | 33691166/5 | Селективная добавка хромогенного агара для выделения S. agalactiae |  | Добавка со смесью антибиотиков рекомендуется для селективного выделения стрептококков группы В. Состав одного флакона: Колистин 10 мг, Налидиксовая кислота 10 мг, Гентамицин 2 м. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Селективная добавка предусмотрена для использования с основой под лотом 27 и 29 и должна быть от того же производителя (Himedia FD273-5VL или аналог). | флакон | 270 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 55 флаконов течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 70 кг.
29 | 33691166/6 | Основа селективного хромогенного агара для выделения стрептококков группы Б (S. Agalactiae)_2 |  | Однородный порошок светло-кремогого цвета, предназначенный для селективного роста и быстрого обнаружения стрептококков гр. Б. Фасовка в не более, чем 500 г контейнерах. Ингредиенты: пептон 10 гр., дрожжевой экстракт 4․3 гр., хромогенный субстрат 7․5 гр, феноловый красный 0.025 гр., агар 15 гр. Требует добавки. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Основа селективного хромогенного агара для выделения стрептококков группы Б (S. Agalactiae) и добавка под лотом 28 должны быть от одного производителя (Himedia M1966 или аналог) | кг | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 8 кг.
30 | 33691166/7 | Бульон для определения хидролиза гиппурата |  | Бульон для определения хидролиза гиппурата (Liofilchem, HiMedia M1054, TM Media TM969, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и т.д). Предназначен для дифференциации бактерий на основе расщепления гиппурата. Состав/1 л: порошок HI – 10 гр, пептон – 10,0 гр, хлорид натрия – 5,0 гр, гиппурат натрия – 10 гр или соответственно. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 100 гр., с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | гр | 200 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
31 | 33691166/8 | Питательная среда для выращивания бифидобактерий |  | Агар предназначен для выращивания и сохранения многих видов бифидобактерий. Обязательно наличие 0,3 г L-цистеина гидрохлорида и 15 г агара. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
32 | 33691163/10 | Среда MRS для выращивания / обнаружения лактобактерий (с Twin 80) |  | Используется для выделения лактобактерий. Однородный желтоватый порошок. Ингредиенты: протеозоспептон, мясной экстракт, дрожжевой экстракт, глюкоза, Twin 80 - 1 г, цитрат аммония, ацетат натрия, сульфат магни, марганец сернокислый, гидрофосфат натрия или фосфат калия, агар-агар - 12 г или 13 г. Наличие Твин 80 и агара в указанных количествах обязательно. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения - не менее 4 лет, упаковка - в воздухонепроницаемых герметичных контейнерах весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
33 | 33691166/9 | Железо-сульфитная среда для выделения клостридий |  | Среда предназначена для избирательного выделения клостридий из пищевых продуктов и клинического материала. Однородный порошок желтого цвета. Ингредиенты: Гидролизат казеина -10 г Сульфит натрия - 0,5 г Цитрат железа (III) - 0,5 г Агар-агар - 15 г Расход: 26 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды. Срок одности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | կգ / кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
34 | 33691420/9 | Бактероид агар с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.1 данного приглашения, которые предусмотрены для селективного роста бактероидов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.1. Приложение 1.1 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.1 | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
35 | 33691166/10 | Среда для определения подвижности бактерий Motility medium |  | Предназначена для изучения подвижности и газогенерирующих свойств энтеробактерий. Желтый однородный порошок. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Панкреат. гидролизат казеина (желатина) 10 г, Мясной экстракт - 3 г, Хлорид натрия - 5 г, Агар - 3.5 - 4 г. Расход 21.5 - 22.05 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды (ТМ media, ¦Himedia, Thermo Fisher Scientific или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
36 | 33691166/11 | Среда Мюллера-Хинтона |  | Предназначен для определения антимикробной чувствительности бактерий и выращивания Neisseria ու Moraxella. Представляет собой гомогенный светло-желтоватый порошок. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
37 | 33691166/12 | Среда Симмонса |  | Гомогенный желтоватый порошок, используемый в качестве среды для дифференциации энтеробактерий. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1 кг.
38 | 33691163/11 | Ацетатный агар дифференциальный |  | Гомогенный , желто-зелено порошок, используемый для идентификации энтеробактерий. Расход в 1000 мл среды 29,18-29,2 г (Thermo Fisher Scientific, Himedia, Difco и др. эквивалент) Срок годности при pоставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом0.5кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 0.5 кг.
39 | 33691163/12 | Агар малонатный |  | Агар рекомендован для дифференциации энтеробактеров и эшерихий. Состав: Ингредиенты грамм/литр сульфат аммония 2,00 гидрофосфат калия 0,60 дигидрофосфат калия 0,40 хлорид натрия 2,00 малонат натрия 3,00 Бромтимоловый синий 0,025 Агар-агар 15,00 Конечное значение рН (при 25°С) 6,7 ± 0,2 Приготовление: 23,0 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды. Готовая среда имеет голубовато-зеленую окраску. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 лет, упаковка и маркировка производственная, 0.25-0.5 кг, (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). | кг | 0.25 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
40 | 33121270/9 | 3,5% - ный раствор теллурита калия |  | 3,5% - ный раствор теллурита калия во флаконах по 10 мл каждый. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными флаконами, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
41 | 33691163/13 | Основа желточного агара с полимиксином (MYP) |  | Предназначена для выделения и дифференциации бактерий Bacillus cereus и патогенных стафилококков в пище. Расход на 1000 мл составляет 46,03 грамма. Состав: пептической экстракт живой ткани 10 г, мясной экстракт 1 г, D-маннит 10 г, хлорид натрия 10 г, фенол красный 0,025 г, агар 15 г (по ГОСТ 10444.8-88 / 2013). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
42 | 33691166/13 | Селективная добавка для агара Bacillus cereus-полимиксин |  | Антибиотическая добавка для селективного роста B. cereus. 1 флакон на 90-100 мл среды, полиимиксин B-сульфат, 10000 ЕД на флакон. Растворить 5 мл в стерильной дистиллированной воде. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD | флакон | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
43 | 33691163/14 | Основа желчно-эскулиного агара с азидом натрия |  | Предназначена для энтерококков, как дифференциальная среда. Однородный желтоватый порошок. Ингредиенты г / л: казеиновый гидролизат, перевар живой ткани, дрожжевой экстракт, Oxgall, хлорид натрия, эскулин, цитрат аммония железа, азид натрия, агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
44 | 33691163/15 | Сланец-Бартли агаровая основа |  | Предназначена для расчета и дифференцации энтерококков методом мембранной фильтрации. Ингредиенты: триптоза - 20,0, дрожевой экстракт - 5,0, глюкоза - 2,0, гидрофосфат калия - 4,0, азид натрия 0,4, TTX-0,1, агар 10-15 г (согласно ISO 7899-2: 2000). Расход: 41,4 - 46,5 г на 1000 мл дистиллированной воды (Thermo Scientific, HiMedia, Merck, Sigma-Aldrich или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
45 | 33691166/14 | Агар Хойли для обнаружения коринебактерий |  | Гомогенный светло-желтаватый порошок. Для селектривного выделения коринебактерий. Состав на 1000 мл среды: Пепт. гидролизат животной ткани - 10 г, мясной экстракт - 10 г, Хлорид натрия - 5 г, агар - 15 г. Готовая среда требует добавления 5% крови и калия теллурит. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.1 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
46 | 33691420/10 | Основа иерсиниозного селективного бульона с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.2 данного приглашения, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.2. Приложение 1.2 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.2 | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
47 | 33691420/11 | Основа иерсиниозного селективного агара с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.3 данного приглашения, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.3. Приложение 1.3 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.3 | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
48 | 33691166/15 | SCDLP бульон-Триптик соевый бульон с лецитином и твином |  | Жидкая неселективная среда-предназначенная для санитарно-бактериологических исследований, в том числе для определения бактериальной контаминации косметических средств. Состав: казеиновый гидролизат, пептический экстракт живой ткани, хлорид натрия, дифосфат калия, декстроза, лецитин, полисорбат или Твин 80. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
49 | 33691163/16 | Хромогенный агар для выявления и идентификации уропатогенных бактерий (UTIC) |  | Это хромогенная среда для предварительной идентификации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей, которая осуществляется посредством уникальной окраски бактериальных колоний за счет хромогенных субстратов, присутствующих в среде. Гомогенный желтоватый порошок. Ингредиенты: триптофан 2 г, хромогенный субстрат 0,5 г, пептоновая смесь 16 г, факторы роста 13 г, бактериологический агар 16 г. Расход: 47,5 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения - не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 0.5 кг.
50 | 33691883/1 | Среда Гисса с лактозой |  | Гомогенный порошк, предназначен для изучения способности ферментировать лактозу энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная весом не более 0.25 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1.5 кг.
51 | 33691883/2 | Среда Гисса с глюкозой |  | Гомогенный порошк, предназначен для изучения способности ферментировать глюкозу энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная весом не более 0.25 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1.5 кг.
52 | 33691883/3 | Среда Гисса с маннитом |  | Гомогенный порошк, предназначен для изучения способности ферментировать маннит энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная весом не более 0.25 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
53 | 24311360/1 | Натрия хлорид |  | Химическое соединение, предназначенное для работы в микробиологической лаборатории. Соляная кислота натрия растворима в воде. Соответствует международным стандартам качества и / или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ-у. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Упаковка с полимерными герметичными контейнерами весом 1-5 кг. | кг | 80 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 20 кг. течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 60 кг.
54 | 24311370/1 | Гипосульфит натрия |  | Химическая формула Na2S2O3 • 5H2O (кристаллогидрат). Это бесцветные кристаллы, растворимые в воде. Используется для нейтрализации хлорсодержащих соединений и для приготовления питательных сред. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковано в герметичную прочную полимерную тару массой не более 0,5 кг. Соответствует международным стандартам качества или соответствует ГОСТ и / или имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью однородной (по времени, упаковке, производителя). | кг | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
55 | 33121270/10 | Плазма кроличья цитратная сухая |  | Назначение – видовая идентификация стафилококка в реакции плазмокоагуляции. Препарат получен из крови кроликов путем смешивания с 5% раствором натрия лимоннокислого. Белая, беловатая или желтоватая пористая масса. Выпускается во флаконах не менее 1 мл в лиофилизированной форме. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, защищенной от света, при 2-8°С, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразная (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 150 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 20 флаконов течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 130 флаконов.
56 | 33691420/12 | Набор для окраски по Граму |  | Предназначен для окраски и выявления грамположительных или грамотрицательных групп бактерий. Содержит: Кристаллический пурпурный раствор - 250 мл Раствор йода - 250 мл Раствор моющего средства - 250 мл Сафранин - 250 мл. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 20 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
57 | 33121270/11 | Раствор буферный |  | Раствор буферный фосфатно-солевой рН 5,5±0,2. Представляет собой стерильный фосфатный буферный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрия хлорид, воду очищенную в определенных пропорциях. Растворяет определенные количества субстратов в сочетании с индикатором, импрегнированных в хроматографической бумаге, в результате чего образуются окрашенные растворы. Используется в санитарной и клинической микробиологии. Раствор расфасован во флаконы по не менее 10 мл каждый. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 150 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
58 | 33691420/13 | Набор СИБ №2 |  | Системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий. Состоит из 13 биохимических тестов, определяющих утилизацию сорбита, инозита, цитрата натрия, малоната натрия, наличие декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндезаминазы, ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра), образование индола, сероводорода. Набор рассчитан на не менее 50 исследований, включает 12 флаконов с СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-полосками. Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. Срок годности 2 года, при температуре 2-25 ° С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 30 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
59 | 24300000/1 | Чистая химическая лактоза |  | Гомогенный сухой белый порошок без комочков. Используется для приготовления питательных сред. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка массой не более 2 кг, с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна иметь сертификат качества партии. | кг | 20 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
60 | 24300000/2 | Чистая химическая глюкоза |  | Гомогенный сухой белый порошок без комочков. Используется для приготовления питательных сред. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка массой не более 2 кг, с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна иметь сертификат качества партии. | кг | 80 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
61 | 33121270/12 | Диски с оксидазой диаметром 8-10 мм |  | Диски с оксидазой (Hi-Media, Liofilchem, Sigma или равноценные) используются для дифференцации микроорганизмов, каждый диск рассчитан на 1 тест. Максимум 50 дисков в каждой упаковке. Диск представляет из тебя диск из фильтровальной бумаги с диаметром 8-10 мм, гладкие, от белого до светло-телесного цвета. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 года. Должно соответствовать международнум стандартам по контролю качества в соответствии с требованиями серии ISO 18113 и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD). Диски будут оцениваться эквивалентными послепроведения контроля качества. | шт | 3000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 1000 шт течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 2000 шт
62 | 33121270/13 | Лошадиная сыворотка нормальная |  | Предназначена в качестве добавки к питательным средам для роста некоторых требовательных бактерий. Изготовлен из донорской крови, представляет собой жидкость желтого или светло-коричневого цвета без признаков гемолиза. Препарат содержит не более 0,5% хлороформа. Один флакон содержит до 100 мл сыворотки. Срок годности не менее 1 года при 2-8оС. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | мл | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
63 | 33121270/14 | Диски с оптохином |  | Диски с оптохином используются для дифференцации пневмакоков, каждый диск рассчитан на 1 тест. Упаковка должна быть герметичной, фабричной. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 25 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
64 | 33121270/15 | Сухая бычья желчь |  | Применяется для подавления роста грамотрицательных бактерий при выделении энтеробактерий. Выделяется из свежей желчи крупного рогатого скота. Представляет собой светло-желтоватый микродисперсный гигроскопичный порошок. 10% раствор сухой желчи соответствует натуральной желчи. Упаковка герметичная, в коробках не более 100 г. Срок годности: не менее 70% готовности на момент поставки, минимум 2 года. Соответствие международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). | гр | 100 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
65 | 33121270/16 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Shigella Flexes I-V |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы; Однородный порощок, содержит антитела к Shigella flexneri I-V. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
66 | 33121270/17 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер II типа |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера II типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
67 | 33121270/18 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации ABCDE |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к ABCDE антигенам. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 15 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
68 | 33121270/19 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О4 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О4 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
69 | 33121270/20 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О5 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О5 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
70 | 33121270/21 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О6 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О6 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
71 | 33121270/22 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О7 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О7 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
72 | 33121270/23 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О8 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О8 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
73 | 33121270/24 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О9 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О9 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
74 | 33121270/25 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации О12 |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к О12 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
75 | 33121270/26 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Ha |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы; Однородный порощок, содержит антитела к Ha жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
76 | 33121270/27 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hd |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hd жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
77 | 33121270/28 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hf |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы; Однородный порощок, содержит антитела к Hf жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | флакон | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
78 | 33121270/29 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hp |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hp жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
79 | 33121270/30 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hq |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hq жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
80 | 33121270/31 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hst |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hst жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
81 | 33121270/32 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hgm |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hgm жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
82 | 33121270/33 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hi |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hi жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 5 флаконов течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 5 флаконов
83 | 33691420/14 | Тест-набор API-20E для биохимической дифференциации Энтеробактерий |  | Предназначен для биохимической дифференциации энтеробактерий. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 полосок API 20 Е, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
84 | 33691420/15 | Тест-набор API-20NE для биохимической дифференциации Неферментирующих бактерий |  | Предназначен для биохимической дифференциации Неферментирующих бактерий. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 7 мл со специальной API AUX Medium средой, 25 полосок API 20 NE, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
85 | 33691420/16 | Тест-набор API- Staph для биохимической дифференциации стафилакокков и микрококков |  | Предназначен для биохимической дифференциации стафилококков и мокрококков. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 6 мл со специальной API Staph Medium средой, 25 полосок API-Staph, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
86 | 33691420/17 | Тест-набор API- Strep для биохимической дифференциации стрептококков |  | Предназначен для биохимической дифференциации стрептококков. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 2 мл со специальной API GP Medium средой, 25 полосок API- Strep, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
87 | 33691420/18 | Набор реагентов предназначенных для API систем на основе дифференциации биохимических свойств микробов |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.4, данного приглашения, которые предусмотрены для дифференциации биохимических свойств микробов с помощью API систем. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.4. Приложение 1.4 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.4 | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
88 | 33691420/19 | Реагент NIN |  | Предназначен для проведения теста на микробный гидролиз гиппурата с использованием набора для биохимической дифференциации API Strep. Это светло-желтоватая жидкость. В комплекте не менее 2 флаконов с реагентами. | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
89 | 33691420/20 | Набор реагентов для выделения ДНК из клинического материала «ДНК-сорб-B» |  | Набор реагентов предназначен для выделения ДНК из клинического материала.Состав: Лизирующий раствор-15мл 1 флакон Раствор для отмывки 1-15мл 1 флакон Раствор для отмывки 2-50мл 1 флакон Сорбент универсальный-1,25мл 1 флакон ТЕ-буфер для элюции ДНК-5мл 1 флакон Набор рассчитан на 50 проб Срок годности - не менее 12 месяцев. Режим транспортировки при 2 до 8 ° С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 1 набор течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1 набор
90 | 33691420/21 | Набор для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  | ПЦР набор для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Набор реагентов рассчитан на проведение не менее 55 реакций амплификации, включая контроли. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при температуре от 2 до 8°С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
91 | 33691420/1 | Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) в биологическом материале |  | Набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептика (Bordetella bronchiseptica) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Набор реагентов рассчитан на проведение не менее 100 реакций амплификации. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при температуре от 2 до 8°С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
92 | 33691420/22 | Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  | Набор реагентов Shigella spp. и EIEC / Salmonella spp. / Campylobacter spp.-FL» предназначен для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Набор рассчитан на проведение не менее 55 реакций, включая контроли. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при температуре от 2 до 8°С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 2 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
93 | 33691420/23 | Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis в объектах окружающей среды и клиническом материале |  | Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Набор реагентов рассчитан на проведение не менее 55 реакций включая контроли амплификации. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при 2 до 8° С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие - с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
94 | 33691420/24 | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекциейв режиме «реального времени». Набор реагентов рассчитан на проведение 55 реакций включая контроли амплификации. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Срок годности - не менее 9 месяцев. Режим транспортировки при 2 до 8° С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2 набора течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1 набор.
95 | 33691420/25 | Набор для обнаружения и серотипирования ДНК бактериальных менингитов для N. meningitidis, H. influenzae и S. Pneumoniae |  | ПЦР-смеси: Синтол М-428 2,5х или аналог для выявления возбудителей бактериального менингита. Набор для обнаружения ДНК N. meningitidis, H. influenzae и S. pneumoniae. Предназначен для ПЦР-выявления возбудителей бактериального менингита, N. meningitidis, H. influenzae и S. pneumoniae. Набор состоит из пластиковых флаконов с плотно закрывающимися крышками, наполненных следующими реагентами: дезоксинуклеозидфосфаты: dNTP, ПЦР-буфер, MgCl2, Taq ДНК-полимераза, деионизированная вода. | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
96 | 33691420/26 | Набор реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  | Набор реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Набор реагентов рассчитан на проведение не менее 70 реакций включая контроли амплификации. Адаптирован для «Rotor-Gene» 3000/6000 амплификатора. Режим транспортировки при 2 до 8° С, не более 5 суток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
97 | 33691420/27 | Быстрый тест для обнаружения стрептококков группы А |  | Тест предназначен для быстрого определения наличия / отсутствия стрептококков группы А в зеве пациента. Метод основан на выявлении антигена стрептококков группы А, является быстрым, иммунохроматографическим тестом in vitro. Принцип заключается в качественном выявлении стрептококков группы А на азотно-целлюлозных мембранах с антителами к группе А, гиперчувствительными к моноклональным антителам. Тесты индивидуально упакованы, включая положительный и отрицательный контроль в общей упаковке. 1 тест рассчитан на 1 исследование. Кассеты с тест-полосками упакованы в индивидуальные вакуумные упаковки из фольги алюминиевой, содержащие пакетики с силикагелем. Набор тестов упакован в картонную коробку минимум по 20 тестов. Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
98 | 33691420/28 | Быстрый тест для выявления антигена Helicobacter pylori в кале |  | ИХА тест «Helicobacter pylori» предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления Helicobacter pylori в кале. Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа. Каждый тест рассчитан на 1 исследование. Набор расчитан на не менее 20 исследований (или соответственно 5 х 4, 10 х 2). Один набор теста «РЭД Helicobacter pylori» включает: 1. тест-полоски иммунохроматографические «РЭД Helicobacter pylori» в кассетах из пластика белого цвета; 2. пробирки с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащие буфер для растворения образца; 3. этикетки на клеевой основе для маркировки пробирок пользователем; 4. инструкцию по применению теста «РЭД Helicobacter pylori». Кассеты с тест-полосками упакованы в индивидуальные вакуумные упаковки из фольги алюминиевой, содержащие пакетики с силикагелем. Набор тестов «РЭД Helicobacter pylori» упакован в картонную коробку. С набором реагентов предоставляются 1 или 2 контрольных теста. Общий Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 6 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
99 | 33691420/29 | Быстрый тест для выявления антигенов бактерий Campylobacter в образце кала |  | ИХА тест Campylobacter предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления Campylobacter в кале. Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа. Каждый тест рассчитан на 1 исследование. Срок годности - не менее 24 месяцев. Набор расчитан на не менее 20 исследований (или соответственно 5 х 4, 10 х 2). С набором (20 тестов) реагентов предоставляются 2 контрольных теста. Состав Один комплект теста Campylobacter включает: 1.тест-полоски иммунохроматографические в кассетах из пластика белого цвета – 5, 10 или 20 шт.; 2. пробирки с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащие буфер для растворения образца – 5, 10 или 20 шт., соответственно; 3.этикетки на клеевой основе для маркировки пробирок пользователем – 5, 10 или 20 шт., соответственно; 4.инструкцию по применению теста Campylobacter – 1 шт., 5. положительный и отрицательный контроль в общей упаковке Кассеты с тест-полосками упакованы в индивидуальные вакуумные упаковки из фольги алюминиевой, содержащие пакетики с силикагелем. Комплект тестов Campylobacter упакован в картонную коробку. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | набор | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
100 | 33691166/16 | Транспортная система со средой Керри Блэра |  | Транспортная система со средой Керри-Блэра рекомендована для сбора, транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб. Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой Cary-Blair и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов. Срок годности 18-30 месяцев, согласно сертификату данному производителяем, при температуре 2-25°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 10000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 5000 шт течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 5000 шт
101 | 33691166/17 | Транспортная система со средой Стюарт |  | Транспортная система Стюарта в полистероловой пробирки рекомендуется для сбора транспортировки и хранения проб содержащих Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumonia. Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов. Срок годности 18-30 месяцев, согласно сертификату данному производителяем, при температуре 2-25°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
102 | 33691166/18 | Транспортная система с жидкой средой Эймса (Амиес) |  | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала, содержащего требовательные аэробные и анаэробные бактерии.Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки с жидкой средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без помутнения-роста, высыхания и наличия роста микроорганизмов, без изменения цвета.Температура хранения до 28 ° С. Срок годности 18-30 месяцев-согласно сертификату данному производителяем, при температуре 2-25°С. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640-2015. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | шт | 5000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2500 шт течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 2500 шт
103 | 33691166/19 | Транспортная система со средой Эймса (Амиес) |  | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала, содержащего требовательные аэробные и анаэробные бактерии.Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов.Температура хранения до 28 ° С. Срок годности 18-30 месяцев-согласно сертификату данному производителяем, при температуре 2-25°С. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640-2015. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
104 | 33121270/34 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания микроаэрофильных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание микроаэрофильной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 10 в каждой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 10 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
105 | 33121270/35 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания анаэробных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 5 в каждой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 5 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
106 | 24300000/3 | Хлороформ |  | Это органическое химическое соединение с формулой CHCl3, бесцветный, с характерным запахом. Также называется трихлорметан, метиленхлорид или хлодон 20. Используется в микробиологической лаборатории для проведения теста на обнаружение колифага в воде. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка в герметичных таррах не более 0,5 л. | литр | 20 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
107 | 24321851/1 | Мочевина |  | Формула (NH2)2CO, химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы без запаха, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке). Расфасовано по не более 0.5 кг в каждой упаковке, герметично, со сроком ггодности не менее 2 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | кг | 4 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2 кг течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 2 кг
108 | 33691420/30 | Набор эшерихиозных поливалентных сухих диагностических сывороток - OKA, OKB, OKC, OKD и OKE |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.5, данного приглашения, которые полученны из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.5. Приложение 1.5 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.5 | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
109 | 33691420/31 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка O157 |  | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка O157- представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli.Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле.Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10 ° С, 3 года. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | флакон | 3 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
110 | 33121270/36 | «Система определения чувствительности к колистину методом микроразведений в бульоне» |  | Colistin Система используется для тестирования антимикробной чувствительности к колистину (полимиксину Е) методом бульонного микроразведения․ ComASP Colistin - это панель из 4 тестов, содержащая высушенный антибиотик в 7 двукратных разведениях (0,25 - 16 мкг/мл). Содержание комплекта - 4 системы (панели) Колистина ComASP (панели индивидуально упакованы в фольгу с силикагелевым влагопоглотителем) - 16 пробирок с бульоном Мюллера Хинтона II (3,6 мл)- Уплотнительная пленка. Срок годности не менее 2 лет при 2-8 ° C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD). | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
111 | 33121270/37 | «Система определения чувствительности к ванкомоцому методом микроразведений в бульоне» |  | Vancomycin Система используется для тестирования антимикробной чувствительности к ванкомицину методом бульонного микроразведения․ ComASP Vancomycin - это панель из 4 тестов, содержащая высушенный антибиотик в 7 двукратных разведениях (0.008-128 мкг/мл). Содержание комплекта - 4 системы (панели) Vancomycin ComASP (панели индивидуально упакованы в фольгу с силикагелевым влагопоглотителем) - 16 пробирок с бульоном Мюллера Хинтона II (3,6 мл)- Уплотнительная пленка. Срок годности не менее 2 лет при 2-8 ° C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD). | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
112 | 33121270/38 | Диски с Пенициллином G 1 ЕД |  | Диски с Пенициллином G 1 ЕД Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
113 | 33121270/39 | Диски с ампициллином 10 мкг |  | Диски с ампициллином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
114 | 33121270/40 | Диски с ампициллином 2 мкг |  | Диски с ампициллином 2 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
115 | 33121270/41 | Диски с ампицилин-клавуланатом 20/10 мкг |  | Диски с ампицилин-клавуланатом 20/10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
116 | 33121270/42 | Диски с пиперациллин/тазобактамом 30/6 мкг |  | Диски с пиперациллин/тазобактамом 30/6 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 750 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
117 | 33121270/43 | Диски с оксациллином 1 мкг |  | Диски с оксациллином 1 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
118 | 33121270/44 | Диски с цефокситином 30 мкг |  | Диски с цефокситином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
119 | 33121270/45 | Диски с цефтазидимом 10 мкг |  | Диски с цефтазидимом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 750 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
120 | 33121270/46 | Диски с цефподоксимом 10 мкг |  | Диски с цефподоксимом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
121 | 33121270/47 | Диски с цефтриаксоном 30 мкг |  | Диски с цефтриаксоном 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
122 | 33121270/48 | Диски с цефуроксимом 30 мкг |  | Диски с цефуроксимом 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
123 | 33121270/49 | Диски с цефотаксимом 5 мкг |  | Диски с цефотаксимом 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 400 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
124 | 33121270/50 | Диски с цефалексином 30 мкг |  | Диски с цефалексином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 400 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
125 | 33121270/51 | Диски с цефепимом 30 мкг |  | Диски с цефепимом 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
126 | 33121270/52 | Диски с эртапенемом 10 мкг |  | Диски с эртапенемом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 400 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
127 | 33121270/53 | Диски с имипенемом 10 мкг |  | Диски с имипенемом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 750 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
128 | 33121270/54 | Диски с меропенем 10 мкг |  | Диски с меропенем 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
129 | 33121270/55 | Диски с азтреонамом 30 мкг. |  | Диски с азтреонамом 30 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт. | 750 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
130 | 33121270/56 | Диски с фосфомицином 200 мкг. |  | Диски с фосфомицином 200 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт. | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
131 | 33121270/57 | Диски с ципрофлоксацином 5 мкг |  | Диски с ципрофлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
132 | 33121270/58 | Диски с пефлоксацином 5 мкг |  | Диски с пефлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
133 | 33121270/59 | Диски с левофлоксацином 5 мкг |  | Диски с левофлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
134 | 33121270/60 | Диски с моксифлоксацином 5 мкг |  | Диски с моксифлоксацином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
135 | 33121270/61 | Диски с норфлоксацином 10 мкг |  | Диски с норфлоксацином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
136 | 33121270/62 | Диски с амикацином 30 мкг |  | Диски с амикацином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
137 | 33121270/63 | Диски с гентамицином 30 мкг |  | Диски с гентамицином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
138 | 33121270/64 | Диски с гентамицином 10 мкг |  | Диски с гентамицином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
139 | 33121270/65 | Диски с тобрамицином 10 мкг |  | Диски с тобрамицином 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
140 | 33121270/66 | Диски с тейкопланином 30 мкг |  | Диски с тейкопланином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
141 | 33121270/67 | Диски с ванкомицином 5 мкг |  | Диски с ванкомицином 5 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
142 | 33121270/68 | Диски с клиндамицином 2 мкг |  | Диски с клиндамицином 2 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
143 | 33121270/69 | Диски с линезолидом 10 мкг |  | Диски с линезолидом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
144 | 33121270/70 | Диски с хлорамфениколом 30 мкг |  | Диски с хлорамфениколом 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
145 | 33121270//71 | Диски с фузидовой кислотой 10 мкг |  | Диски с фузидовой кислотой 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
146 | 33121270/72 | Диски с нитрофурантоином 100 мкг |  | Диски с нитрофурантоином 100 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1250 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
147 | 33121270/73 | Диски с нитроксолином 30 мкг. |  | Диски с нитроксолином 30 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
148 | 33121270/74 | Диски с рифампицином 5 мкг |  | Диски с цефалексином 30 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
149 | 33121270/75 | Диски с триметоприм-сульфометоксазолом 1.25/23.75 мкг. |  | Диски с триметоприм-сульфометоксазолом 1.25/23.75 мкг. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 750 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
150 | 33121270/76 | Диски с бацитрацином 0.04 ЕД. |  | Диски с бацитрацином 0.04 ЕД. Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт | 750 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
151 | 33121270/77 | MIC-тест или E-тест полоска с пенициллином |  | Пенициллин MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 х 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 30 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
152 | 33121270/78 | MIC-тест или E-тест полоска с цефтриаксоном |  | Цефтриаксон MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 х 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт | 30 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
153 | 33121270/79 | Эритроцитарная масса |  | Компонент крови, используемый для приготовления питательных сред, требующих присутствия крови. Упаковка в герметичных упаковках по 200 - 250 мл. Срок годности при поставке не менее 70%. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | мл | 6000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2000 мл течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 4000 мл
154 | 33691420/32 | Набор PYR-тест |  | Пептидаза А палочки, предназначенные для идентификации стрептококков группы A (S.pyogenes) и энтерококков группы D. Основано на свойстве ферментативного гидролиза L-пирролидонил-н-нафтиламида (PYR). 1 упаковка содержит не менее 30 тест-полосок, пропитанные L-пирролидонил-β-нафтиламидом (PYR), 1 флакон с PYR-реагентом (п-диметиламиноциннамальдегид) и инструкции по применению. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
155 | 33691422/1 | Օтвердитель Red Z® для контроля биологической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Red Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
156 | 33691422/2 | Օтвердитель GreenZ® для контроля биологической и химической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Green Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
157 | 33121270/80 | Бромтимоловый синий |  | Это краситель, используемый в питательных средах в микробиологических лабораториях в качестве кислотно-основного индикатора в случае когда диапазон колеблется от pH 5,8 (желтый) до pH 7,6 (синий). Это мелкий розово-фиолетовый кристаллический порошок, химическая формула: C27H28Br2O5S. Должен иметь сертификат качества партии. Фасовка фабричная - флаконы по 10 - 25 гр. | гр | 500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
158 | 33691173/1 | E.coli ATCC 25922 (NCTC 12241, CIP 76.24, DSM 1103, CCUG 17620, CECT 434 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
159 | 33691173/2 | P. aeruginosa ATCC 27853 (NCTC 12903, CIP 76.110, DSM 1117, CCUG 17619, CECT 108) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
160 | 33691173/3 | S. aureus ATCC 29213 (NCTC 12973, CIP 103429, DSM 2569, CCUG 15915, CECT 794) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
161 | 33691173/4 | E. faecalis ATCC 29212 (NCTC 12697, CIP 103214, DSM 2570, CCUG 9997, CECT 795) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
162 | 33691173/5 | S. pneumoniae ATCC 49619 (NCTC 12977, CIP 104340, DSM 11967, CCUG 33638) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
163 | 33691173/6 | H. Influenza ATCC 49766 (NCTC 12975, CIP 103570, DSM 11970, CCUG 29539) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
164 | 33691173/7 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 (NCTC 11351, CIP 702, DSM 4688, CCUG 11284) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
165 | 33691173/8 | Escherichia coli ATCC 35218 (NCTC 11954, CIP 102181, DSM 5923, CCUG 30600, CECT 943) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
166 | 33691173/9 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 (NCTC 13368, CCUG 45421, CECT 7787) |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
167 | 33691173/10 | Enterobacter cloacae CCUG 59627 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
168 | 33691173/11 | K. pneumoniae CCUG 58547 կամ K. pneumoniae NCTC 13440 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
169 | 33691173/12 | K. pneumoniae NCTC 13443 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
170 | 33691173/13 | E. coli NCTC 13476 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
171 | 33691173/14 | K. pneumoniae CCUG 56233 или K. pneumoniae NCTC 13438 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
172 | 33691173/15 | K. pneumoniae NCTC 13442 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
173 | 33691173/16 | K. pneumoniae ATCC 25955 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
174 | 33691173/17 | E. coli CCUG 62975 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
175 | 33691173/18 | E. coli CCUG 58543 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
176 | 33691173/19 | K. pneumoniae CCUG 58545 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
177 | 33691173/20 | S. aureus NCTC 12493 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
178 | 33691173/21 | S. aureus NCTC 13552 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
179 | 33691173/22 | S. aureus ATCC 700698 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
180 | 33691173/23 | S. aureus ATCC 700699 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
181 | 33691173/24 | E. faecalis ATCC 51299 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
182 | 33691173/25 | E. faecium NCTC 12202 |  | Представляет собой лиофилизированный эталонный штамм предназначенный для использования в лаборатории в целях внутреннего контроля качества. Получен из коллекции эталонных культур ATCC (или аналог). В набор входят инструкция по применению и флакон с 5 лиофилизированными гранулами, пропитанными референтным штаммом . Количественное определение: 0,1 мл инокулята с каждой лиофилизированной гранулы обеспечивает рост <100 КОЕ. Температура хранения: 2-8°С. Товар должен иметь сертификаты ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 CMDCAS, CE и сертификат качества на каждую партию (LOT) товара. | шт. | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
183 | 33121270/81 | GN- карты для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек |  | Предназначена для идентификации грамотрицательных палочек с помощью прибора VITEK 2 Compact. Карта содержит 47 биохимических тестов и один отрицательный контроль. Срок годности: не менее 70% на момент поставки. Герметичная упаковка. Соответствует международным стандартам качества и имеет сертификат качества (сертификат предоставляется производителем на партию). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), код партии и бренда, четкое указание даты производства и срока годности производителем, полностью однороден (по дате, производителю и упаковке) и имеет сертификат качества, предоставляемый производителем на партию. На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и/или IVD). | шт. | 20 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
184 | 33121270/82 | GN- карты для идентификации клинически значимых грамположительных микроорганизмов |  | Предназначена для идентификации клинически значимых грамположительных бактерий (стрептококков, стафилококков и энтерококков) с помощью прибора VITEK 2 Compact. Карта содержит 43 биохимических теста. Срок годности: не менее 70% готовности на момент поставки. Упаковка: герметичная. Соответствует международным стандартам качества и имеет сертификат качества (сертификат предъявляется производителем к партии). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), имеет код партии и бренда, четко нанесены производителем дата изготовления и срок годности, полностью однороден (по дате, производителю и упаковке) и имеет сертификат качества, предъявляемый производителем к партии. На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и/или IVD) | шт. | 40 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 20 шт течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 20 шт
185 | 33121270/83 | AST-N460 - карты для определения чувствительности к антибиотикам клинически значимых грамотрицательных палочек |  | Предназначен для определения чувствительности к антибиотикам клинически значимых грамотрицательных палочек с помощью прибора VITEK 2 Compact. Срок годности: не менее 70% готовности на момент поставки. Упаковка: герметичная. Соответствует международным стандартам качества и имеет сертификат качества (сертификат предъявляется производителем к партии). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), имеет код партии и бренда, четко нанесены производителем дата изготовления и срок годности, полностью однороден (по дате, производителю и упаковке) и имеет сертификат качества, предъявляемый производителем к партии. На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и/или IVD) | шт. | 20 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
186 | 33121270/84 | AST-P592 - карты для определения чувствительности к антибиотикам клинически значимых грамположительных бактерий |  | Предназначен для определения чувствительности к антибиотикам клинически значимых грамположительных бактерий (стрептококков, стафилококков и энтерококков) с помощью прибора VITEK 2 Compact. Срок годности: не менее 70% готовности на момент поставки. Упаковка: герметичная. Соответствует международным стандартам качества и имеет сертификат качества (сертификат предъявляется производителем к партии). Имеет заводскую маркировку (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113), имеет код партии и бренда, четко нанесены производителем дата изготовления и срок годности, полностью однороден (по дате, производителю и упаковке) и имеет сертификат качества, предъявляемый производителем к партии. На производстве внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и/или IVD) | шт. | 20 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
187 | 33691420/33 | Буферный угольно-дрожевой агар с ростовыми и селективными добавками для выращивания легионелл |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.6 данного приглашения, которые предусмотрены для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.6. Приложение 1.6 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.6 | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
188 | 33691420/34 | Набор латекс-реагентов для серогруппирования / идентификации Legionella pneumophila |  | Набор реагентов для идентификации Legionella pneumophila серогруппа 1, Legionella pneumophila серогруппы 2-14 и других патогенных Legionella spp. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
189 | 33121270/85 | Лиофилизированный штамм Legionella pneumophila серогруппа 1 |  | Это лиофилизат штамма Legionella pneumophila серогруппа 1, разработанный для контроля качества питательной среды и используемый в качестве положительного контроля. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
190 | 33121270/86 | Бульон ЛИМ или Тодда Хьюитта с колистином и налидиксовой кислотой |  | Предназначена для селективного обогащения стрептококков группы B в биологическом образце. Состав: г/1000 мл. Настойка HM B: 10,100 Пептон: 20,000 Декстроза: 2,000 Хлорид натрия: 2,000 Гидрофосфат натрия: 0,400 Карбонат натрия: 2,500 Колистин: 0,010 Налидиксовая кислота: 0,015 Расход: 37,03 г порошка среды на 1000 мл дистиллированной воды. Среда представляет собой светло-желтоватую порошкообразную массу. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | кг | 1 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 0.5 кг течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 0.5 кг
191 | 33691163/17 | Колумбиа агар на основе бараньей крови в чашках Петри |  | Готовая агаризованная кровяная среда, которая содержит 5% бараньей крови. Состав: панкреатический гидролизат казеина – 12,0, крахмал – 1,0; пептический гидролизат животной ткани – 5,0, хлорид натрия – 5,0, дрожжевой экстракт – 3,0, мясной экстракт – 3,0, дефибринированная баранья кровь – 50,0 мл, агар-14, конечный pH – 7,3 ± 0,2. Предназначена в качестве питательной среды для бактерий, требовательных к питательным средам. Готовая среда разлта в одноразовые пластиковые стерильные чашки Петри, упакованные партиями по 10 чашек в 2 полиэтиленовых пакета, в каждой коробке – 20 чашек диаметром 90 мм. Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен быть европейского производства, иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат о результатах испытаний качества. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические характеристики. Параметры обязательны для заполнения. Срок годности продукта должен быть не менее 70% на момент поставки. | шт. | 1000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 200 шт течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 800 шт
192 | 33691420/35 | Набор реагентов латексной агглютинации для идентификации стрептококков группы В |  | Данный набор представляет собой тест латекс- агглютинации для идентификации стрептококков группы В в соответствии с классификацией Ленсфилда. Он используется для проведения теста агглютинации с колониями стрептококков группы В. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD) | набор | 8 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
193 | 33141000/1 | Одноразовая медицинская шапочка |  | Изготовлен из нетканого полипропилена (спанбонда), гипоаллергенен и может использоваться в медицинских и производственных организациях. Края изготовлены из резины. Упакован в коробки или пакеты, каждая коробка с заводской маркировкой производителя, не более 100 шт. в каждой. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт | 5000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
194 | 33141000/2 | Одноразовые халаты пл. 30 |  | Изготовленный из нетканегого полипропилена (спанбонда), не ограничивает движения, может использоваться как в медицинских, так и в организациях общественного питания. Запястья на резинке или с трикотажными манжетами, застегивается сзади). Плотность: 30 г/м2, размер: М. Упаковка - желательно индивидуальная. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у Р 58551-2019. | шт | 6000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
195 | 33141000/3 | Бахилы |  | Бахилы одноразовые полиэтиленовые, гладкие, синие, стандартные, водонепроницаемые, с резинкой, нескользящие. Упаковка не более 100 штук. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проузводства и срока годности․ Наличие сертификата качества партии. | пара | 8000 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
196 | 33141158/1 | Медицинские стерильные перчатки |  | Латексные, стерильные, хирургические, анатомические. Упаковка в парах - индивидуальная, среднего размера. 50 пар в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | пара | 1500 |  |  | г.Ереван, Д.Маляна 37 | течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора

## Приложение_1.1
Приложение № 1.1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Бактероид агар | Օднородный темно-желтый порошок, предназначенный для селективного роста бактероидов. Состав: триптон, соевый пептон, хлорид натрия, желчь, эскулин, цитрат аммония железа, гемин, витамин К1, агар. Требует добавки с гентамицином. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения - не менее 3 лет, упаковка - герметичная, не более 100 грамм. оответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка) | кг | 0.5
2 | Добавка для бактероид агара | Добавка для бактероид агара. Селективная добавка, содержащая гентамицин. Օднородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка) . | флакон | 5

## Приложение_1.2
Приложение № 1.2 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного бульона | Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон 10 г L-аспарагиновая кислота 3 г Пируват натрия 2,51 г Твин 80- 1 г МОПС / ТРИС - 5,5 г. Расход: 40,2 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.1
2 | Добавка иерсиниозного селективного бульона | Добавка представляет собой массу однородного порошка. Состав - триклозан 2 мг. 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5

## Приложение_1.3
Приложение № 1.3 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного агара | Гомогенный порошок светло-желтого цвета, предназначен для селективного культивирования иерсиний из пищевого и клинического материала. Ингредиенты: 1000 мл готовой среды. Пептон специальный 20 г Дрожжевой экстракт 2 г Маннитол 20 г Пируват натрия 2 г Хлорид натрия 1 г Сульфат магния 0,01 г Натрия дезоксихолат 0,5 г Нейтральный красный 0,03 г Кристаллический фиолетовый 0,001 г Агар-агар 12,5 г Срок годности: наличие не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения не менее 4 лет, герметичная упаковка, фасовка не более 0.5 кг, расход 58 г порошковой среды на 1000 мл дистиллированной воды. Среда требует добавления селективной добавки. Соответствие международным стандартам качества ISO и/или наличие сертификата качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). | кг | 1
2 | Добавка иерсиниозного селективного агара | Добавка представляет собой однородную порошкообразную массу. Ингредиенты: триклозан (иргасан) 4 мг, 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок не менее 2 лет, упаковка заводская. Соответствие представленным международным стандартам ISO, наличие сертификата качества (от производителя на партию). | флакон | 10

## Приложение_1.4
Приложение № 1.4 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Реагент TDA | Предназначен для проведения теста на определение фермента триптофандезаминазы с использованием набора для биохимической дифференциации API-20E. Набор содержит не менее 2 флаконов реагента TDA, представляющего собой хлорид железа, и 2 пустых флакона. Реагент ТДА (триптофандезаминаза) перед использованием заливают в пустой флакон. | набор | 1
2 | Реагент JAMES | Предназначен для проведения индольного теста с помощью набора для биохимической дифференциации API- 20E и API 20NE. В наборе по 2 флакона желтоватая жидкость (соляная кислотя), и по 2 флакона порошкообразная масса. Перед применением содержимое 1-го флакона переливают во 2-й. | набор | 1
3 | Реагент VP 1 + VP2 | Предназначен для проведения теста Фогеса-Проскауэра с использованием наборов для биохимической дифференциации API-20E, API staph, API Strep. Набор состоит из 2 реагентов: VP 1 и VP2. Флакон VP 1 содержит не менее 5 мл 40% раствора КОН, а VP 2 содержит не менее 5 мл раствора альфа-нафтола. | набор | 1
4 | Реагент NIT 1 + NIT 2 | Предназначен для проведения теста на восстановление нитратов с использованием наборов для биохимической дифференциации API- 20E, API 20NE, API staph. Состоит из 2-х реагентов: NIT 1 и NIT 2. Флакон NIT 1 содержит не менее 5 мл 0,8 % раствора сульфаниловой кислоты, а NIT 2 – не менее 5 мл 0,5 % раствора N,N-диметил-1-нафтиламина. В комплект входят по 2 флакона с реагентами NIT 1 и NIT 2 и 4 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1
5 | Реагент ZYM A | Предназначен для биохимической дифференциации бактерий с использованием наборов для биохимической дифференциации API staph и API Strep. Реагент ZYME A содержит 8 мл трис-гидроксиметиламинометана, в комплект входят не менее 2 флаконов с реагентом и 2 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1
6 | Реагент ZYM B | Предназначен для биохимической дифференциации бактерий с использованием наборов API staph и API Strep. ZYM B представляет собой реагент Fast Blue BB объемом не менее 8 мл. В комплект входят не менее 2 флакона с реагентом и 2 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1

## Приложение_1.5
Приложение № 1.5 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKA | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKA - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°С, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 10
2 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKВ | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKВ - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°С, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5
3 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKС | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKС - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°С, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5
4 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKD | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKD - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°С, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5
5 | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKE | Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка OKE - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°С, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5

## Приложение_1.6
Приложение № 1.6 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-13»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Среда для выращивания бактерий Legionella pneumophila | Среда предназначена для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Черный порошок, готовый агар черно-серого цвета. Состав: дрожевой экстракт, активированный уголь, агар (согласно ISO 11731:1998«Water Quality - detection and enumeration of Legionella»). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка- с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.5
2 | Селективная добавка к угольно-дрожевому агару | Добавка предназначена для избирательного роста легионелл. 1 флакон рассчитан на 100 мл среды. Состав: глицин 0,3 г, гидрохлорид ванкомицина 0,1 мг, сульфат полимиксина B-8000 ЕД, циклогексимид 40 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5
3 | Ростовая добавка без L-цистеина | Ростовая добавка без L-цистеина предназначена для питательной среды Legionella, как фактор роста. Упаковка во флаконах, 1 флакон рассчитан на 500 мл среды. Состав: калиевая соль α-кетоглютороновой кислоты 0,1 г, ацетамид-аминэтан-сульфокислота (ACES), буфер (pH-6,9) / гидроксид калия 1,0 г, железо (III) пирофосфат 0,025 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5