## Տեխ․ Բնութագիր-Գնման Ժամ․
Հավելված N 1
___ ____________ 2026թ. կնքված
«ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/33» ծածկագրով պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
Հ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը* | Ժամկետը
1 | 33141144 | Կոսմետոլոգիական միկրոասեղային սարք | Կոսմետոլոգիական MRF Microneedle RF սարք Գնումների տեխնիկական պահանջ (Technical Specification for Procurement) 1. Ընդհանուր պահանջ Պետք է մատակարարվի նոր, ժամանակակից միկրոասեղային ռադիոհաճախականության (Microneedle RF) կոսմետոլոգիական սարք, նախատեսված մաշկի երիտասարդացման և վերականգնման պրոցեդուրաների համար։ 2. Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ Սարքը պետք է ապահովի հետևյալ պրոցեդուրաները․ • մաշկի երիտասարդացում (skin rejuvenation) • կնճիռների նվազեցում • ակնեի սպիների բուժում • մաշկի ձգում (skin tightening) • ծակոտիների փոքրացում • պիգմենտացիայի բարելավում • ձգվածության հետքերի (stretch marks) բուժում 3. Տեխնիկական պարամետրեր Պարամետր Պահանջ Մուտքային լարում 220 V ±10% Հաճախականություն 50 / 60 Hz RF հաճախականություն 1 – 2 MHz Ելքային հզորություն ≥ 50 W Ասեղի խորության կարգավորում 0.25 – 3.5 mm Ասեղների քանակ 25 / 49 / 81 կամ համարժեք RF ինտենսիվության մակարդակ ≥ 8 մակարդակ Աշխատանքային ռեժիմներ ավտոմատ և ձեռքով Կառավարման համակարգ սենսորային էկրան Էկրանի չափ ≥ 8 դյույմ 4. Սարքի կազմ Սարքի փաթեթը պետք է ներառի․ • հիմնական սարք • կարգավորվող RF microneedle ձեռքի մանիպուլա • չկարգավորվող SRF ձեռքի մանիպուլա • միկրոասեղային քարտրիջներ (25, 49, 81 ասեղ) • սնուցման լար • ոտնակի կառավարման համակարգ (foot pedal) • օգտագործման ձեռնարկ 5. Անվտանգության պահանջներ Սարքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին․ • CE Certification • ISO 13485 (Medical devices) • RoHS standard Սարքում չպետք է գերազանցվեն հետևյալ նյութերի թույլատրելի սահմանները․ • կապար (Pb) • սնդիկ (Hg) • կադմիում (Cd) • վեցարժեք քրոմ (Cr VI) 6. Աշխատանքային պայմաններ Սարքը պետք է աշխատի հետևյալ պայմաններում․ • ջերմաստիճան՝ 10°C – 30°C • հարաբերական խոնավություն՝ ≤ 80% • բնական օդափոխություն 7. Սպասարկում և երաշխիք • երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս • տեխնիկական սպասարկման ապահովում • պահեստամասերի հասանելիություն 8. Օգտագործման անվտանգություն Սարքը պետք է ունենա․ • գերծանրաբեռնվածության պաշտպանություն • ջերմային պաշտպանություն • արտակարգ անջատման համակարգ | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան,Զորավար Անդրանիկի 5/9 | 1 | Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո համապատասխան համաձայնագրի կնքման պահից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում:
2 | 42941160 | Թերմոստատ | Թերմոստատը պետք է ունենա LCD ջերմաստիճանի կարգավորիչ 4 աստիճանի արագության օդափոխիչ ջերմաստիճանի գերտաքացումից պաշտպանության համակարգ 304:SUS304 չժանգոտվող պողպատե կորպուս Ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան՝ ինկուբատոր։ RT+5-80℃, չորացման վառարան։ 80-300℃ Ջերմաստիճանի լուծաչափի հարաբերակցություն՝ 0.1℃ Ջեռուցիչ՝ չժանգոտվող պողպատից Հզորություն՝ 2.0 կՎտ Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ՝ PID Ժամաչափ 0-9999 րոպե Ծավալը՝ ոչ պակաս քան 85լ Դարակների քանակը ՝ ոչ պակաս քան 8 հատ Տարողությունը՝ 85 լ: | հատ |  |  | 1 |  | 1
3 | 38421250 | Կուլտուրաների պղտորության չափիչ սաչք՝ դենսիտոմետր | Ձեռքի կուլտուրաների պղտորության չափիչ Ղդենսիտոմետրը նախատեսված է բջջային կախույթի պղտորության չափման համար 0,0-6,0 McFarland միավորի միջակայքում ( 0-180x 10 բջիջ/մլ)։ Հստակեցում Չափման միջակայքը 0,00-15,00 McF Էկրանի թույլատրելիությունը 0,01 McF Լույսի աղբյուր LED Չափման ալիքի երկարությունը (ƛ)ƛ=565±15 նմ Ճշգրտություն ( 0,0-6,0 McF) ± 3% Չափման ժամանակը 1 վ Նմուշի ծավալը 2մլ-ից ոչ պակաս Խողովակի արտաքին տրամագիծը 12մմ,16մմ (օգտագործելով A-12, A-16 ադապտեր) կամ 18մմ (առանց ադապտեր) Գործարանային տրամաչափման կարգավորումները վերականգնելու հնարավորություն+ Ցուցադրել LED Անկախ էլեկտրամատակարարում 3 x AA մարտկոցներ Ընդհանուր չափերը (Վ x D x H)165 x 115 x 75 մմ Քաշը ՝0,7կգ Մուտքային հոսանք/ էներգիայի սպառում 12Վ, 7մԱ/ 0,1Վտ Արտաքին էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100-240 V, 50/60 Հց։ Ելք DC 12Վ Ստանդարտ հավաքածու Արտաքին սնուցման աղբյուր A-16 և 3 x AA մարտկոցներ | հատ |  |  | 1 |  | 1
4 | 33111360 | Հոլտեր | Անլար, 3 կանալային ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով Սրտագրությունը՝ անլար, 3 կամ ավել ներկառուցված էլեկտրոդների միջոցով Նմուշառման արագություն առնվազն 250 ն/վ ADC տարլուծումը առնվազն 16 բիթ Ամպլիտուդային թույլտվություն առնվազն 2,5 մկՎ Չափման միջակայքը 100 մՎ Հաճախականության արձագանքը առնվազն 0,1 (0,05) – 70 Հց միջակայքում Էլեկտրոդի միացման մոնիտորինգի գործառույթ Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601‐2‐47, EN 60601‐1‐11 Արտահիվանդանոցային էլեկտրասրտագրական համակարգեր Տվյալների ձևաչափ առնվազն, MIT, ISHNE, EDF+ Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն ընթերցման սարքի SB ինտերֆեյս (USB – 2.0) Bluetooth ինտերֆեյս՝ Bluetooth 4.0 կամ ավել, Հաճախականության միայակայքը՝ 2400.0–2483.5 ՄՀց, Մոդուլյացիայի տեսակը՝ JRCK (PI/4DQPSK, 8DPSK), Առավելագույն ճառագայթվող հզորություն՝ 4 դԲմ (BT Class 2) Էլեկտրական առանձնահատկություններ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 1 Ալկալային մարտկոց, 1,5 Վ, AAAA չափս (Mini, LR61/E96) Գործողության ժամանակը առնվազն 9 օր/24ժ օրական մեկ մարտկոցով: LED ազդանշան մարտկոցի կարգավիճակը ցուցադրելու համար Տեխնիկական պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 30 գ Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի պատահական մուտքից՝ դասը առնվազն IP 54B Այլ պահանջներ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լրակազմում ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 15223-1, ISO 14971, EN 60601-1-2, EN 60601-1-47, EN 62304, CE 93/42/EEC կամ FDA | հատ |  |  | 1 |  | 1
* Ապրանքների մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: * Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | «ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ Հասցե`ՀՀ, ք. Երևան, Զորավար Անդրանիկի 5/9 փ Բանկը` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ` 1570019798877900 ՀՎՀՀ01806173 Էլ. Հասցե` malatiasebastiamc@gmail.com Տնօրեն` Կամսար Բաբինյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

## Վճ․ Ժամ․
Հավելված N 2
___ ____________ 2026թ. կնքված
«ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/33» ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202-թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում*
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 33141144 | Կոսմետոլոգիական միկրոասեղային սարք
2 | 42941160 | Թերմոստատ
3 | 38421250 | Կուլտուրաների պղտորության չափիչ սաչք՝ դենսիտոմետր
4 | 33111360 | Հոլտեր
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | «ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ Հասցե`ՀՀ, ք. Երևան, Զորավար Անդրանիկի 5/9 փ Բանկը` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ` 1570019798877900 ՀՎՀՀ01806173 Էլ. Հասցե` malatiasebastiamc@gmail.com Տնօրեն` Կամսար Բաբինյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ