ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 5-ого августа 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25», организованной с целью приобретения Газоанализатор, влагомер-измеритель влажности ниже представляет запросы, полученные от 31.07.2025г., 01.08.2025г.,02.08.025г., 04.08.2025 г. года и предоставленные 05.08.2025 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1- Уважаемый партнер, в первом лоте Вам требуется газоанализатор со следующими данными: переносный, многокомпонентный АНКАТ-64м3.2 или аналог типа Drager X-am 8000 для одновременного определения до 4-ех газов (водород, метан, пропан, кислород) в различных сочетаниях с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов в рабочей зоне,  а также выдачи аварийной сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. Рабочий диапазон температур: -40 0С до +50 0С, Питание: от аккумулятора (минимум 72 часов непрерывной работы), поставка прибора с поверкой. Единицы измерения: ppm, % об., % НКПР, мг/м3. Наличие сертификата об утверждении типа. Наличие руководства по эксплуатации.1․․․․․․․․․Сначала, пожалуйста, уточните, что означает «Устройство поставляется с проверкой.» Мы хотели бы сообщить, что упомянутая вами модель Drager X-am 8000 на самом деле предназначена для одновременного измерения до 7 газов. Фактически, он может удовлетворить одновременное измерение требуемых 4 газов, однако, его покупная цена будет намного дороже, так как возможности устройства будут использоваться частично по существу. Пожалуйста, по возможности добавьте и другие модели, которые также будут соответствовать вашим потребностям. 2․․․․․․․․․․․в то же время даже спецификации Drager X-am 8000, указанные вами, не соответствуют  требованиям написанному вами диапазон рабочих температур: от -40° C до +50° C, источник питания аккумулятор (минимум 72 часа непрерывной работы). Для Drager X-am 8000 диапазон температур составляет от -20° C до +50° C 72 часа непрерывной работы-требование является общим для обеих требуемых моделей и может варьироваться в зависимости от типа датчиков. Drager X-am 8000 — для catex это время может варьироваться в следующих пределах: • с датчиками CatEx и 3 EC: обычно 24 часа • с датчиками IR и 3 EC: обычно 22 часа • только с датчиками 3 EC: обычно 120 часов • с датчиками CatEx, PID и 3 EC: обычно 17 часов • с датчиками IR, PID и 3 EC: обычно 16 часов • с датчиками CatEx, IR и 3 EC: обычно 14 часов • только с датчиками PID: обычно 42 часа. в связи с этим и ответьте, приемлемы ли устройства с температурным диапазоном от -20° C до +50° C 3․․․․․․․․․․․Пожалуйста, также уточните, необходимы ли насосы и зонды, прилагаемые к устройству, для принудительного отбора проб на расстоянии. Обычно это применяется для измерения опасных взрывоопасных газов на расстоянии в закрытых помещениях, в бочках.

Вопрос 2- Уважаемый партнер, требуемые вами газоанализаторы ANKAT-64M3.2 не могут обеспечить с вашей стороны требование "для одновременного определения до 4-х газов (водород, метан, пропан, кислород)". В частности, речь идет об одновременном определении газов метана и пропана. Эти газы измеряются с помощью термохимических датчиков. А устройство ANKAT-64M3.2 имеет возможность подключения только одного такого датчика. Следовательно, у него есть возможность измерять метан или пропан. Пожалуйста, по возможности приведите в соответствие требуемые модели и технические требования.

Вопрос 3- Уважаемая комиссия, в связи с электронным аукционом  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25, объявленным с целью приобретения газоанализатора и влагомера для нужд ЗАО ААЭК, просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. В техническом характеристике газоанализатора в качестве требования к единицам измерения указано «единицы измерения:  ppm, % об., % НКПР, мг/м3 Пожалуйста, уточните, приемлемы ли только %об. и %LEL (%об. %  НКПР), поскольку единицы измерения ppm и мг/м3 относятся к токсичным газам, а в данном случае газы: водород, метан и пропан, необходимые для анализа, относятся к классу опасных горючих и взрывоопасных газов, а не токсичным.

2. В техническом требовании также указано «для одновременного определения до 4 газов водород, метан, пропан, кислород в различных комбинациях с одновременной цифровой индикацией всех измеренных компонентов в рабочей зоне». Хочу отметить, что газоанализаторы осуществляют обнаружение горючих и взрывоопасных газов с помощью термокаталитического датчика. Следовательно, указанный водород, в присутствии какого-либо типа газа, состоящего из газов метана и пропана, или всех газов вместе, устройство будет реагировать одинаково, показывая на дисплее только минимальный предел взрывозащиты (%LEL). Следовательно, невозможно будет точно увидеть на анализаторе, какой именно газ из этих 3-х типов взрывоопасных и горючих газов присутствует в этом районе. То есть газораспределитель, содержащий как и для водорода, так и только метана, только пропана и эти 3 газа вместе, в присутствии, на экране будет отображаться только минимальный предел взрывозащиты в %LEL в единицах измерения. Пожалуйста, поясните, подразумевает ли требование «... одновременное цифровое отображение всех измеренных компонентов в рабочей зоне в различных комбинациях», что при наличии какого-либо из указанных газов водорода, метана и пропана или 3 вместе, такое устройство должно отображать наличие взрывоопасных и горючих газов на экране с цифровой индикацией в единицах измерения %LEL.

Вопрос 4- Уважаемая комиссия, в связи с электронным аукционом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25, объявленным с целью приобретения газоанализатора и влагомера для нужд ЗАОААЭК, просим дать разъяснения по следующим вопросам: 1. Пожалуйста, уточните, требуется ли сертификат утверждения типа в Армении или достаточно сертификата утверждения типа в стране-производителя.

Вопрос 5- Уважаемые партнёры, Газоанализаторы АНКАТ-64М имеют только один измерительный канал ТХ, и с помощью этого канала возможно измерение только одного из горючих газов. Таким образом, данный прибор не сможет удовлетворить Вашим требованиям по одновременному измерению водорода, метана и пропана. Просим Вас пересмотреть технические требования.

Разъяснение

1

- Устройство поставляется с проверкой означает- наличие сертификат                       проверки.

Температурный диапазон: от -200С до +500С.

Для работы устройства требуются насосы и зонды.

Аккумулятор с минимальным временем работы- 24 часа.

Разъяснение

2

В ответах на вопросы 2 и 5 указано: руководствоваться опубликованным техническим характеристикам.

Разъяснение

3

1. Единица измерения (%LEL) приемлема для опасных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов.

2. Допустимо, чтобы при совместном присутствии 3 взрывоопасных газов (водорода, метана и пропана) минимальный предел взрывоопасности (%LEL) в единицах измерения отображался на дисплее устройства.

3. Допустимо, чтобы устройство отображало наличие водорода на цифровом дисплее в единицах измерения (% LEL) в присутствии любого одного или всех трех газов (водорода, метана и пропана).

Разъяснение

4

Наличие сертификата об утверждении типа РA является обязательным.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом                                                           «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»