Մթնոլորտային օդի որակի դիտակայանի (լրակազմով) տեխնիկական բնութագիրը

1․ Ներածություն

Սույն մրցույթի շրջանակներում նախատեսվում է մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ստացիոնար դիտակայանի մատակարարումը, ներառյալ անհրաժեշտ սպառվող նյութերի փաթեթները և պահեստամասերը:

Մրցույթի մասնակիցները պետք է իրենց առաջարկի հետ ներկայացնեն որակի և բնապահպանական հավաստագրեր (ISO 9001, ISO 14001), ինչպես նաև ԱՄՆ-EPA-ի և TUV-ի միջազգային հաստատումներ:

Ամբողջ համակարգը (անալիզատորներ, չափաբերման սարքավորումներ, տվյալների հավաքագրման և մշակման ծրագրային ապահովում) պետք է մատակարարվի նույն արտադրողից:

Մատակարարը պետք է կարողանա տեղում իրականացնել մոնիթորինգի սարքավորումների շահագործման վերաբերյալ դասընթացներ:

Բոլոր անալիզատորները պետք է միացված լինեն տվյալների հավաքագրման համակարգերին Ethernet կապի միջոցով՝ անալիզատորների բոլոր ներքին պարամետրերը ստանալու համար: Ներքին պարամետրերը պետք է հասանելի լինեն տեղական կամ հեռակա կապի միջոցով:

2. Չափիչ սարքավորումների համալիր

Նմուշառման համակարգ

Մթնոլորտային օդի մոնիթորինգի ստացիոնար դիտակայանը պետք է ապահովված լինի սարքավորումներով, որոնք մթնոլորտային օդում անընդհատ կերպով կչափեն SO2, CO, CO2, NOx, O3 գազերի և PM (2.5, 10) տարանջատված մասնիկների կոնցենտրացիաները:

Նմուշառվող օդի ներթող հատվածը  պետք է լինի մեկ բազայի մեջ ամրագրված տեֆլոնե խողովակաշարից: Արտաքինից լինի չժանգոտվող պողպատից և հատուկ դիզայնով՝ անձրևից և քամուց խուսափելու համար: Տեֆլոնե խողովակաշարը պետք է լինի մի քանի ելքերով (առնվազն 6 ելք), ունենա կոնդենսատների տարա և օդափոխման պոմպ՝ նմուշառման գիծ կոնդենսատների մուտքը կանխելու համար:

Անալիզատորներ

Ընդհանուր առանձնահատկություններ

- Առաջարկի հետ պետք է ներկայացվեն միջազգային հաստատումներ,

- Էլեկտրական սարքավորումներն ունենան ցածր էներգիայի սպառում, որպեսզի համակարգն ավելի երկար և էկոնոմ կերպով աշխատի արտաքին աղբյուրներից,

- Ցածր հոսքի արագություն (<1 լ/րոպե) գազի անալիզատորների համար՝ խողովակների և ֆիլտրի աղտոտումը նվազեցնելու և չափումից առաջ աղտոտիչների կորուստները կանխելու համար,

- Պետք է կիրառվեն չափման հետևյալ ISO մեթոդները՝

- SO2: ISO 1049 – UV Fluorescence / ՈՒՄ ֆլյուորեսցենցիա

- NOx: ISO 7996 – Chemiluminescence/Քիմիլյումինեսցենցիա

- CO: ISO 4224 – IR GFC

- O3: ISO 13964 – UV Photometry/ՈՒՄ ֆոտոմետրիա

- PM10, PM2.5: ISO 10473 – Beta Gauge Attenuation/ Բետա չափիչի թուլացում

- CO2-Սպեկտրոսկոպիկ օպտիկական։

- Արագ արձագանքման ժամանակ (<30 վրկ) ցածր մակարդակների զգայունությամբ, որը հարմար է ցանկացած վայրում մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգ իրականացնելու համար (քաղաքային, արդյունաբերական, գյուղական),

- USB և Ethernet պորտեր՝ տվյալների  հավաքագրման և հեռակառավարման համար,

- Հաղորդակցության արձանագրություն (Communication Protocol)՝ Modbus TCP/IP, Bayer-Hessen, MODE4,

- Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ, 50/60 Հց,

- Սարքերի աշխատանքային լեզու՝ անգլերեն:

SO2/CO/CO2/NOX/PM(2.5,10) չափիչ սարքավորումների ընդհանուր բնութագրերը

- Սենսորային գունավոր էկրան` մարդ-մեքենա ինտերֆեյսով (HMI),

- Սարքավորման վիճակի մասին տեղեկատվության ցուցադրում՝ առջևի լեդ  էկրանի միջոցով,

- Սարքերում ախտորոշման համար ներկառուցված լինեն սպասարկման օգնություններ և մենյուներ, որոնք կնկարագրեն սպասարկման աշխատանքները,

- Էներգախնայող գործիքներ (<150Վտ յուրաքանչյուրը)՝  էներգիայի ծախսերի օպտիմալացման համար,

- Թեթև գործիքներ (յուրաքանչյուրը <19 կգ) հեշտ տեղափոխման համար,

- Կոմպակտ գործիքներ,

- Ավտոմատ կերպով հիշողության կրկնօրինակում՝ մինչև 12 ամիս ,

- Թվային մուտք/ելք՝ 2 x USB պորտ, 1 x Ethernet պորտ,

- Վեբ հավելվածի միջոցով հեռակառավարման համար ունենա Wifi կապի հնարավորություն, որը հասանելի կլինի ցանկացած սմարտֆոնից, պլանշետից կամ արտաքին համակարգչից:

Ծծմբի երկօքսիդի (SO2) անալիզատոր

- Չափվող միացություններ՝ ծծմբի երկօքսիդ,

- Միջազգային հաստատում՝ անալիզատորը պետք է հաստատված լինի US-EPA-ի կողմից և համապատասխանի EN14212:2013 ստանդարտին,

- Չափման կարգավորվող տիրույթը՝ 0-ից 10 ppm,

- Ներկառուցված պոմպ,

- Ստորին հայտնաբերման սահմանը՝ ≤0,4 ppb,

- Աղմուկ՝  ≤ 0,2 ppb,

- Զրոյական շեղում՝ < 1 ppb/24 ժ,

- Միջակայքի շեղում՝ < 0,5%/24 ժ,

- Գծայնություն՝ չափման ողջ տիրույթի համար 1%,

- Ոչ իմպուլսային ուլտրամանուշակագույն լամպ,

- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +40°C,

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ < 50 Վտ,

- Չափաբերման կարգավորումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել արտաքին ստուգաչափման գազի աղբյուրի միջոցով,

- Վեբ հավելվածի միջոցով հեռակառավարման համար ունենա Wifi կապի հնարավորություն, որը հասանելի կլինի ցանկացած սմարտֆոնից, պլանշետից կամ արտաքին համակարգչից:

Գետնամերձ օզոնի (O3) անալիզատոր

- Չափվող միացություններ՝ գետնամերձ օզոնի հայտնաբերում ուլտրամանուշակագույն ֆոտոմետրիայի եղանակով,

- Միջազգային հաստատում՝ սարքավորումը պետք է հաստատված լինի US-EPA-ի կողմից և համապատասխանի  EN14625:2013 ստանդարտին,

- Չափման կարգավորվող տիրույթը՝ 0-ից 10 ppm,

- Ներկառուցված պոմպ,

- Արտաքին զրոյական օդի զտիչ,

- Ֆոտոդիոդային ուլտրամանուշակագույն լույսի դետեկտոր,

- Օզոնային մաքրիչ՝ բարձր որակի ցանցերով,

- Ստորին հայտնաբերման սահմանը՝ ≤ 0,4 ppb,

- Աղմուկ՝ ≤ 0.1 ppb,

- Զրոյական շեղում` <1 ppb/7 օր,

- Միջակայքի շեղում ՝ < 1% / 7 օր,

- Գծայնություն՝ չափման ողջ տիրույթի համար <1%,

- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +35°C,

- Քաշը՝ < 13 կգ,

- Չափաբերման կարգավորումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել  արտաքին ստուգաչափման գազի աղբյուրի միջոցով,

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ < 50 Վտ,

- Վեբ հավելվածի միջոցով հեռակառավարման համար ունենա Wifi կապի հնարավորություն, որը հասանելի կլինի ցանկացած սմարտֆոնից, պլանշետից կամ արտաքին համակարգչից:

Ածխածնի մոնօքսիդի (CO) անալիզատոր

- Չափվող միացություններ՝ ածխածնի օքսիդ  ,

- Միջազգային հաստատում` սարքավորումը պետք է հաստատված լինի US-EPA-ի կողմից և համապատասխանի EN14626:2013 ստանդարտին,

- Չափման կարգավորվող տիրույթը՝ 0-ից 50 ppm,

- Ներկառուցված պոմպ,

- Տիրույթի ավտոմատ ընտրություն,

- Արձագանքման ժամանակը` ավտոմատ և կարգավորվող,

- Ստորին հայտնաբերման սահմանը ՝ ≤ 20 ppb ,

- Աղմուկ՝ ≤ 10 ppb,

- Զրոյական շեղում՝ < 30 ppb/24 ժ,

- Միջակայքի շեղում ՝ < 1 % /24 ժ,

- Գծայնություն՝ չափման ողջ տիրույթի համար <1%,

- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ + 10°C-ից + 40°C,

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝  < 50 Վտ,

- Վեբ հավելվածի միջոցով հեռակառավարման համար ունենա Wifi կապի հնարավորություն, որը հասանելի կլինի ցանկացած սմարտֆոնից, պլանշետից կամ արտաքին համակարգչից:

Ածխածնի երկօքսիդի (CO2) անալիզատոր

- Չափված միացություններ՝ ածխածնի երկօքսիդ,

- Միջազգային հաստատում՝ անալիզատորը պետք է հաստատված լինի US-EPA-ի կողմից,

- Չափման կարգավորվող տիրույթը՝ 0-ից 50 ppm,

- Ներկառուցված պոմպ,

- Տիրույթի ավտոմատ ընտրություն,

- Արձագանքման ժամանակը` ավտոմատ և կարգավորվող (մինի 35 վրկ),

- Ստորին հայտնաբերման սահմանը ՝ ≤ 20 ppb,

- Աղմուկ՝ ≤ 10 ppb,

- Զրոյական շեղում՝ < 30 ppb/24 ժ,

- Միջակայքի շեղում ՝ < 1 % /24 ժ,

- Գծայնություն՝ չափման ողջ տիրույթի համար՝ <1%,

- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ + 5°C-ից + 40°C,

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում  <50 Վտ,

- Վեբ հավելվածի միջոցով հեռակառավարման համար ունենա Wifi կապի հնարավորություն, որը հասանելի կլինի ցանկացած սմարտֆոնից, պլանշետից կամ արտաքին համակարգչից:

Ազոտի երկօքսիդի (NO,NO2,NOX) անալիզատոր

- Չափված միացություններ՝ ազոտի օքսիդներ,

- Միջազգային հաստատում` սարքավորումը պետք է հաստատված լինի US-EPA-ի կողմից և համապատասխանի EN14211:2013 ստանդարտին,

- Չափման կարգավորվող տիրույթը՝ 0-ից 1000 ppb,

- Արտաքին կամ ներկառուցված պոմպ,

- Տիրույթի ավտոմատ ընտրություն,

- Վերալիցքավորվող կատալիտիկ օզոնային մաքրիչ, որն ապահովվում է սարքավորման երկարակեցությունը,

- Արձագանքման ժամանակը՝ ավտոմատ և կարգավորվող,

- Ստորին հայտնաբերման սահմանը՝ ≤ 0,2 ppb,

- Զրոյական շեղում՝ < 1 ppb/24 ժ,

- Միջակայքի շեղում՝ < 0,5 %/24 ժ,

- Գծայնություն՝ չափման ողջ տիրույթի համար <1%,

- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +40°C,

- Քաշը պոմպով՝ < 27 կգ,

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ < 160 Վտ,

- Չափաբերման կարգավորումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել արտաքին ստուգաչափման գազի աղբյուրի միջոցով,

- Վեբ հավելվածի միջոցով հեռակառավարման համար ունենա Wifi կապի հնարավորություն, որը հասանելի կլինի ցանկացած սմարտֆոնից, պլանշետից կամ արտաքին համակարգչից:

Տարանջատված մասնիկների (PM) անալիզատոր

- Չափվող մասնիկներ՝ PM1/PM2․5/PM10,

- PM1/PM2.5/PM10 կոնցենտրացիաների միաժամանակյա չափման համար պետք է առաջարկվի մեկ սարքավորում,

- Միջազգային հաստատում՝ անալիզատորը պետք է հաստատված լինի US-EPA-ի և TÜV-ի կողմից և համապատասխանի EN16450:2017 ստանդարտին,

- Անալիզատորը պետք է մատակարարվի անհրաժեշտ նմուշառման մուտքով և 2 մետրանոց նմուշառման խողովակով,

- Օգտատիրոջ կարգավորվող միջակայքերը՝ 0-ից 10 մգ/մ3,

- Հայտնաբերման սահմանը՝ ≤ 0,5 մկգ/մ3 /24 ժամ,

- Չափման ցիկլեր՝ 10 րոպեից մինչև 24 ժամ,

- Օդի հոսքի արագություն՝ 0,8-ից մինչև 1,5 մ3/ժ,

- Օդի հոսքի արագության կարգավորման ճշգրտություն՝ ± 2 %,

- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +40°C,

- RS232 և Ethernet կապի պորտեր,

- USB պորտի միջոցով տվյալների ստացման համար հասանելիություն,

- Յուրաքանչյուր վայրկյանը մեկ չափումներ կատարելու հնարավորություն։

Գազանալիզատորների չափաբերման համալիր

Զրոյական օդի մատակարարում

Անալիզատորների զրոյական վերահսկումը պետք է կատարվի ներքին կամ արտաքին զրոյական օդային զտիչների միջոցով:

Առաջադեմ չափաբերման համակարգը պետք է հիմնված լինի զրոյական օդի գեներատորի և գազի նոսրացնող սարքի վրա։

Զրոյական օդի գեներատոր

Զրոյական օդի գեներատորն օգտագործվելու է նոսրացվող  օդը՝ նոսրացուցիչին և կալիբրատորին մատակարարելու համար։

Բնութագիր

- NO, NO2, NOx, SO2, O3, H2S՝ ավելի քիչ, քան 1 ppb,

- CO՝ ավելի քիչ, քան 50 ppb,

- HC՝ (ներառյալ CH4) 100ppb-ից պակաս, լրացուցիչ CH4 կատալիտիկ օքսիդիչով,

- Հոսքի արագությունը` 1-20 Նլ/րոպե 2,07 բարում,

- Հալման ջերմաստիճան՝ ավելի քիչ, քան - 15°C։

Հիմնական բնութագրերը

Կոմպակտ դիզայն՝ ներկառուցված կատալիզատորներով և կոմպրեսորով,

Պետք է համալրված լինի ներկառուցված CO/CH4 կատալիզատորով,

Թվային էկրան՝ կատալիտիկ օքսիդիչի ջերմաստիճանի, մուտքի և ելքի ճնշման ցուցիչներով,

Հեռակառավարման հսկողություն ազդանշանային փոխանցումով (ցածր մուտքային ճնշում, ցածր կամ բարձր ջեռոցի ջերմաստիճան, ներքին ջերմաստիճան),

Ներքին չորանոց,

Ներկառուցված մասնիկների ֆիլտր,

Ավտոմատ ներկառուցված սարք՝ կոնդենսատների արտահոսքի համար,

Երկար կյանք ունեցող օդային մաքրող քարթրիջներ,

Առջևի վահանակի վրա լինի ելքային հոսքաչափ,

Ունենա հաղորդակցության հնարավորություն և առջևում վահանակ, որոնք թույլ կտան կառավարել հիմնական գործիքների գործառույթները։

Չափաբերման սարքավորում

Հոսքի չափման ճշգրտություն՝ 1%,

Հոսքի վերահսկման կրկնելիություն՝ ±0.2%,

Հոսքի գծայնություն՝ ±0.5%,

Նոսրացման հարաբերակցություն՝ մինչև 1:30.000,

Օզոնի ելք՝ 15սլ/ր հոսքի դեպքում 1 ppb-ից մինչև 1 ppm,

Տաքացման ժամանակ՝ ≤ 30 րոպե,

Միջակայքի շեղում՝ 1%,

Արձագանքման ժամանակ՝ 120 վրկ (1% ճշգրտությամբ),

Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-ից 35 °C։

Հիմնական բնութագիր

- ամբողջությամբ տեֆլոնային խողովակներ,

- հոսքի 2 կարգավորիչ,

- օդի նոսրացում՝ 0-ից 10 ստանդարտ լիտր րոպեում (SLPM),

- բալոնային գազերի հոսքի տիրույթ՝ 0-ից 100 ստանդարտ խորանարդ սանտիմետր րոպեում (sccpm),

- գազերի համար՝ 4 մուտք,

- զրոյական օդի համար՝ 1 մուտք,

- օզոնի գեներացման մոդուլ՝ հետադարձ կապի օպտիկական հսկողությամբ և ներքին պրոցեսորում պահպանման թվային գծայնացմամբ,

- մեկ ապակե խցիկով,

- բարձր ճշգրտությամբ գազի ֆազային տիտրման հնարավորություն,

- մի քանի ստանդարտ ծրագրային և 1 կարգավորվող ռեժիմ,

- հեռակա մեկնարկ՝ չափաբերման ռեժիմի ակտիվացման համար,

- սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ, 50/60 Հց։

Չափաբերման գազի բալոններ եվ ճնշման ռեդուկտոր

Հավաստագրված բալոն և ճնշման ռեդուկտոր հետևյալ գազի խառնուրդով՝

SO2 20 ppm + NO 20 ppm + CO 300 ppm ազոտի կամ օդային հաշվեկշռում

- Ճնշում՝ 150 բար,

- Կայունության ժամանակահատված՝ նվազագույնը 12 ամիս,

- Ճշգրտություն՝		առավելագույնը  5%,

- Բալոնի չափը՝ 	20 լ։

3․ Ծրագրային ապահովում

Տվյալների հավաքագրման համակարգի բնութագիր

Տվյալների հավաքագրման համակարգի միջոցով պետք է կարողանալ անալիզատորներից և տվիչներից հավաքել տվյալները։ Հավաքված տվյալները պետք է ուղարկվեն կենտրոնական ծրագրակազմ՝ հաշվետվություններ և հաշվարկներ կազմելու համար։

Տվյալների հավաքագրման ծրագրի բնութագիրը

Տվյալների հավաքագրման համակարգը պետք է ապահովված լինի օգտագործողի համար հարմար ծրագրաշարով, որպեսզի իրականացնի հետևյալ հիմնական պահանջները․

- Իրական ժամանակում տվյալների հավաքագրում (նվազագույնը 5 վրկ),

- Ահազանգերի և սարքերի խափանումների ընթերցում,

- Անալիզատորների մեխանիկական և ավտոմատ չափաբերում` չափաբերման գործողությունների գրաֆիկական հսկողությամբ,

- Իրական ժամանակում հավաքագրված տվյալների գրաֆիկական պատկերում՝  գրաֆիկի և գծապատկերների տեսքով,

- Պահպանված տվյալների պատկերում՝ գրաֆիկի և գծապատկերների տեսքով,

- Օգտագործողի համար վեբ ոճի ինտերֆեյս՝ ադապտիվ դիզայնով, որը հասանելի լինի տեղական ցանցի միջոցով,

- Նախընտրած ամսաթվերի միջև ընտրություն և տվյալների ցուցադրում աղյուսակի կամ գրաֆիկի տեսքով,

- Տվյալների հավաքագրման ծրագրի սարքավորումների փորձարկումներ,

- Բազմալեզու կառավարում (անգլերեն և այլն)։

Կապ անալիզատորների հետ

Տվյալների հավաքագրման ծրագիրը պետք է ապահովված լինի բավարար թվով միակցիչներով, որպեսզի միացվի բազմազան անալոգային կամ թվային անալիզատորների հետ․

- Սերիական և անալոգային միացումներ (ներքին կամ հեռավոր),

- Արձանագրությունների մեծ բազմազանություն՝ տարբեր արտադրողների անալիզատորների հետ միացնելու համար,

- Անալիզատորների կառավարում հոսանքին միացնելիս՝ նախնական տաքացման և հովացման ժամանակի կառավարում:

- Տվյալների հավաքագրում

Տվյալների հավաքագրման ժամանակահատվածը՝ նմուշառված տվյալների համար պետք է կարգավորելի լինի (5 վայրկյանից մինչև 24 ժամ միջակայքում): Այս ընտրովի տվյալներից պետք է հնարավոր լինի ստեղծել վերջնական տվյալներ, որոնք կօգտագործվեն բոլոր հաշվետվությունների համար: Օգտագործողը պետք է տեսնի և օգտագործի վերջնական տվյալները առնվազն հետևյալ միջիններով՝ քառորդ ժամ, ժամ, օր, ամիս և տարի: Տվյալների համար պետք է հնարավոր լինի կիրառել հետևյալ հաշվարկները՝ միջին թվաբանական, միջին վեկտորային, գծայնացում, միավորի փոխակերպում։

Որակի ցուցանիշների գնահատում՝ նվազագույն, առավելագույն, ստանդարտ շեղում, շեմից անցումների քանակ։

Որակի կոդի ավտոմատ կապակցում յուրաքանչյուր արժեքի հետ (տվյալների ստուգում, անալիզատորի կարգավիճակ):

Այլ ազդանշաններ հավաքելու հնարավորություն (դուռը բաց, հրդեհային անվտանգություն, հոսք և այլն)։

Տվյալների հավաքագրման ծրագիրը պետք է հնարավորություն ունենա հաշվարկել մի քանի տարբեր միջիններ (1 ր, 2 ր, 3 ր, 4 ր, 5 ր, 10 ր, 15 ր, 30 ր, 60 ր և 24 ժ)։

Տվյալների հավաքագրման ծրագիրը պետք է իրականացնի վերահսկումներ՝ խափանումներն ու ահազանգերը ստուգելու համար: Այն պետք է հնարավորություն ունենա ծանուցել կենտրոնական ծրագրին՝ խափանումների, ահազանգերի կամ գերազանցումների հայտնաբերման մասին։ Պետք է մշակվեն հետևյալ վերահսկումները․

- Տվյալների հավաքագրման ծրագրի խափանումների վերահսկում,

- Անալիզատորի խափանումների վերահսկում,

- Տվյալների շեմի վերահսկում (5 ցածր և 5 բարձր շեմ),

- Սարքի տիրույթի սահմանները (ցածր և բարձր),

- Տվյալների որակի կոդը ավտոմատ կերպով փոխելու ունակություն՝ անալիզատորների խափանումների հայտնաբերման դեպքում:

Տվյալների վերահսկում և ավտոմատ ստուգում

Տվյալների նվազագույն  ստուգումները պետք է կատարվեն ավտոմատ կերպով՝ նախքան որևէ տվյալ կենտրոնական համակարգ ուղարկելը․

- Անալիզատորի կարգավիճակը պետք է արտացոլվի որակի կարգավիճակում կամ կոդում, ներառած՝ ներքին խափանումները, չափաբերման փուլերը և այլն,

- Նորմալ աշխատանքային միջակայքից դուրս չափված արժեքները (կարգավորելի) պետք է որակավորվեն որակի հատուկ կարգավիճակով կամ կոդով,

- Տվյալների յուրաքանչյուր տարր պետք է պահվի և փոխանցվի արժեքով, իր  որակի կարգավիճակով կամ կոդով։

- Տվյալների պահպանում

- Տվյալների հավաքագրման ծրագրակազմը պետք է պահպանի․

- Նմուշառված տվյալները առնվազն մեկ ամսվա համար,

- Վերջնական տվյալները առնվազն վեց ամսվա համար,

- Ֆայլերի մատյանները առնվազն վեց ամիս։

Բոլոր տվյալները պետք է հեշտությամբ պատճենվեն պահպանման սարքի վրա (օրինակ՝ USB կրիչի), որպեսզի դրանք փոխանցվեն  կենտրոնական ծրագրակազմին հաղորդակցության խափանման դեպքերում:

Չափաբերում

Տվյալների հավաքագրման ծրագիրը պետք է իրականացնի անալիզատորների չափաբերման ստուգումներ՝ ավտոմատ կամ ձեռքով հետևյալ հիմնական հատկանիշներով․

- Ունենա հնարավորություն մի քանի փուլերով ստուգաճշտումներ կատարելու՝ յուրաքանչյուր փուլի ավտոմատ կառավարմամբ,

- Ավտոմատ հսկողություն փուլերի միջև առնվազն հետևյալ վիճակագրական վերահսկումներով՝ միջին, ստանդարտ շեղում, բացարձակ և հարաբերական շեղում,

- Չափաբերման ստուգման վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվության գրանցում,

- Գծայնացման պարամետրերը ավտոմատ կերպով ուղղելու ունակություն։

- Հաղորդակցում կենտրոնական ծրագրակազմի հետ

- Երկկողմանի հաղորդակցություն,

- Մուտքի և գաղտնաբառի վերահսկում,

- Տարբեր տեսակի հաղորդակցությունների օգտագործման հնարավորություն՝ DIAL-UP, GSM, GPRS, TCP-IP, MQTT,

- ASCII ֆայլերում խափանումների, շեմերի և այլնի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվության փոխանցում,

- Հաղորդակցության ժամանակի վերահսկում,

- Ժամանակի համաժամացում՝ տվյալների հավաքագրման ծրագրակազմի և կենտրոնական սերվերի միջև,

- Տվյալների հավաքագրման ծրագրակազմը պետք է լիովին կարգավորելի լինի կենտրոնական ծրագրաշարից՝ հեռակա կապի միջոցով,

- Տվյալների հավաքագրման ծրագրակազմը պետք է լինի հեռակա հասանելի՝ կենտրոնական ծրագրաշարի միջոցով, իրական ժամանակում տեղեկատվությունը ցուցադրելու համար։

- Կենտրոնական ծրագիրը պետք է աշխատի MS Windows կամ Linux օպերացիոն համակարգով:

- Համակարգի կոնֆիգուրացիա

Օդի որակի մոնիթորինգի ցանցի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները, որոնք կարող են օգտակար լինել տվյալների կառավարման համար, պետք է ներդրվեն կենտրոնական ծրագրաշարի տվյալների բազայում:

Տվյալների հավաքագրման ծրագրակազմի բոլոր կարգավորումները պետք է կենտրոնացվեն, սահմանվեն և փոփոխվեն կենտրոնական ծրագրաշարից: Կենտրոնական ծրագրային ապահովումը պետք է լինի ճկուն, որպեսզի հետագայում հեշտությամբ իրականացնի լրացումները և փոփոխությունները:

- Ահազանգ,խափանումներ և շեմեր

Ահազանգի, խափանման կամ շեմի գերազանցման դեպքում կենտրոնական ծրագրաշարը պետք է կարողանա տարածել այս տեղեկատվությունը ֆաքսով, SMS-ով կամ էլ․ փոստով: Այս տեղեկատվությունը պետք է ցուցադրվի նաև կենտրոնական ծրագրաշարի հիմնական պատուհանում:

- Ալիքների խմբավորման կոնֆիգուրացիա

- Կենտրոնական ծրագրաշարը պետք է ինտեգրի գործիք, որպեսզի հնարավորություն լինի սահմանել անալիզատորների հավաքածուների կազմը, որոնք պետք է օգտագործվեն տվյալների մշակման համար: Օրինակ, օգտվողը կարող է սահմանել մի շարք անալիզատորներ, որոնք պատկանում են`

- Նույն աղտոտիչին,

- Նույն կայանին,

- Նույն քաղաքին։

Վերոնշյալ հավաքածուները պետք է օգտագործողին օգնեն ցուցադրել կամ գտնել տվյալները (օրինակ՝ քաղաքի բոլոր օզոնային անալիզատորները…)։

Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է կապված լինի քարտեզի հետ և այդ քարտեզի վրա ցուցադրվեն կայանների տեղերը:

Տվյալների հավաքագրման համակարգի սպասարկում

Տվյալների հավաքագրման համակարգի սպասարկումը հեռակա կառավարելու համար կենտրոնական ծրագրաշարը պետք է ներառի հետևյալ գործիքները․

- Անալիզատորների  կարգավորումների թարմացում,

- Տվյալների հավաքագրման ծրագրի վերագործարկում,

- Թվային անալիզատորների հեռակառավարում։

Տվյալների պահպանում

Տվյալները պետք է պահպանվեն ժամանակակից տվյալների պահպանման բազայում 30 տարի։

Կենտրոնական ծրագրակազմը պետք է ապահովված լինի տվյալների բազայի կրկնօրինակում և վերականգնում (Backup and Restore) գործիքներով: Կրկնօրինակման գործողությունները պետք է իրականացվեն ավտոմատ կերպով՝ ամեն օր՝ նախորոք որոշված ժամերին։

Տվյալների ցուցադրում

Տվյալների ցուցադրման գործառույթը պետք է համապատասխանի առնվազն հետևյալ պահանջներին․

- Վեբ ոճի ինտերֆեյս, որը պետք է հասանելի լինի տեղական ցանցի միջոցով և լինի համապատասխան դիզայնով,

- Ցուցադրվող տվյալների ընտրության հնարավորություն,

- Ժամանակահատվածի ընտրություն,

- Տվյալների ցուցադրում տարբեր տեսակներով (սկանավորում, միջին, ժամ, օր, ամիս, տարի),

- Գրաֆիկական և աղյուսակային ցուցադրում միաժամանակ,

- Տեղեկատվության ցուցադրում գերշեմերի մասին,

- Յուրաքանչյուր տվյալի որակի կոդի ցուցադրում,

- Աղյուսակները և գրաֆիկները տպելու և պատճենելու ունակություն,

- Ցուցադրված տվյալները որպես ASCII, Excel կամ PDF ֆայլեր արտահանելու ունակություն։

Նվազագույն GIS հնարավորություններ

Կենտրոնական ծրագրաշարի հիմնական պատուհանը պետք է հնարավորություն ունենա քարտեզի վրա դիտակայանների տեղերը ցուցադրելու։

Ձեռքով իրականացվող  վերահսկում և ստուգում

Տվյալների վերահսկումը և ստուգումը պետք է լինեն կենտրոնական ծրագրաշարի հիմնական գործառույթները: Ստուգումը բաղկացած է տվյալների նշումից՝ ցույց տալու համար, որ այդ տվյալները դիտվել և հաստատվել են օպերատորի կողմից: Այս գործողության ընթացքում օպերատորը պետք է ունենա բազմաթիվ վերահսկման և տեղեկատվական գործիքներ, որպեսզի գտնի այն համատեքստը, որում ձեռք են բերվել այս տվյալները:

- «Ստուգման» գործառույթը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ գործիքները.

- Չափման արժեքների ընտրություն, որը սահմանված է տվյալ ժամանակաշրջանում վավերացման համար,

- Գրաֆիկական և աղյուսակային ցուցադրում (միաժամանակ),

- Գրաֆիկի վրա ստուգաչափման գործընթացների ակնարկ,

- Ստուգման ենթակա արժեքների հետ կապված ամբողջ տեխնիկական տեղեկատվության ցուցադրում,

- Չափիչ արժեքը շտկելու հնարավորություն՝ նոր արժեքի ձեռքով մուտքագրմամբ,

- Չափիչ արժեքը կամ չափիչ արժեքների ընտրությունը ուղղելու հնարավորություն՝ ավելացնելով հաստատուն արժեք կամ բազմապատկելով գործակցով,

- Տվյալների հավաքագրման համակարգերի կողմից տրված որակի կոդերի ցուցադրում։

- Ավտոմատ կերպով տվյալների վերահսկում և ստուգում

Ծրագրային ապահովումը պետք է հնարավորություն ունենա տվյալների ավտոմատ վերահսկման և վավերացման։

Տվյալների համապատասխանության վերահսկումը պետք է կատարվի համաձայն հետևյալ կանոնների․

- Տվյալները կարգավորելի շեմից դուրս են,

- Կան տվյալների աննորմալ հաջորդական տատանումներ,

- Չափաբերման գործընթացների, սպասարկումների և խափանումների ժամանակ ստացված տվյալների ավտոմատ անվավերացում (անալիզատոր, տվյալների հավաքագրման ծրագիր, կայան),

- Տվյալները, որոնք պետք է ավտոմատ կերպով անվավեր ճանաչվեն, պետք է հատուկ որակի կոդով նշվեն որպես անվավեր: Անվավեր ճանաչելու պատճառը պետք է հստակ նշվի։ Օպերատորը պետք է հնարավորություն ունենա վերարացնելու այն տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով անվավեր են ճանաչվել ծրագրաշարի կողմից:

Տվյալների զեկուցում

Կենտրոնական ծրագրաշարը պետք է ունենա հնարավորություն իր տվյալների բազայում պահվող բոլոր տվյալներից հաշվետվություններ կազմելու համար: Այս հաշվետվությունների մեջ պետք է համատեղվեն մի քանի հաշվարկներ՝ ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ կազմելու համար:

Կենտրոնական ծրագրային ապահովումը պետք է ունենա հնարավորություն խմբագրելու այս հաշվետվությունները՝ կատարելով աղտոտիչների ընտրություններ երկու ամսաթվերի միջև։ Այն պետք է իրականացվի հետևյալ եղանակներով.

- Տեղական ցուցադրում համակարգչի էկրանին,

- Տպում Email, FTP ,

- Ավտոմատ ցուցադրում MS Excel ծրագրում,

- Յուրաքանչյուր զեկույց պետք է հասնի անմիջապես կամ նախատեսված ժամին: Հաշվետվությունները պետք է ձեռք բերվեն նաև ցիկլային եղանակով․

- Կենտրոնական ծրագրաշարը պետք է ներառի մի քանի հաշվետվությունների շարք․

- Մեկ կամ մի քանի աղտոտիչների համար ամսաթվի և ժամի ամենամեծ արժեքներով (ընտրված ժամանակահատվածում),

- Վավեր տվյալների թիվը կամ տոկոսը,

- Հնարավորության դեպքում նաև այլ տեսակի հաշվետվություններ։

Օգտվողների  կառավարում

Յուրաքանչյուր օգտվող կենտրոնական ծրագրաշարին միանալու համար պետք է ունենա որոշակի մուտք և գաղտնաբառ: Ծրագրային ապահովման ադմինիստրատորը կարող է ստեղծել նոր օգտատերեր և կարող է սահմանել օգտատերերի պրոֆիլներ իրենց համապատասխան օգտագործման իրավունքներով (ծրագրային գործառույթների սահմանափակում, կայանների կամ ալիքների հասանելիության սահմանափակում):

Կենտրոնական վերահսկողության համակարգիչ եվ տպիչ

Կենտրոնական համակարգիչը օգտագործվում է իրական ժամանակում օդի որակի մոնիթորինգի վերը նշված կենտրոնական ծրագրաշարի ընթացքի համար։ Համակարգը պետք է ունենա հետևյալ նվազագույն պահանջները․

Համակարգիչ

Նվազագույն պահանջներ՝

- MS Windows 10, 11 պրոֆեսիոնալ

- RAM (Օպերատիվհիշողություն) - T16Gb

- SSD (Կուտակիչ) — 512Gb

- 21 դյույմանոց LCD մոնիտոր:

- Ստեղնաշար / մկնիկ

- 2 USB պորտ

- 2 Ethernet պորտ

Տպիչ

Լազերային գունավոր տպիչ։

Հաղորդակցություններ

Մոդեմ կամ ռաութեր։

4․ Կառուցվածք

Օդափոխիչով տաղավար

- տաղավարը պետք է լինի հերմետիկ փակ,

- մետաղե կարկաս,

- տաղավարի տանիքին պետք է տեղադրված լինի կայծակապաշտման հողակցիչ,

- վարդակները և անջատիչները տեղադրված լինեն 0․8-ից 1․5մ մակարդակի վրա, քանակը՝ ըստ տեխնիկաների քանակի,

- մալուխները լինեն ուղղահայաց և հորիզոնական դիրքում,

- ցանկացած հաղորդիչ կապ լինի մեկուսացված,

- տաղավարի ներսում նախատեսված լինի սարքավորումների և գազաբալոնների համար մետաղական դարակաշար,

- նախատեսված լինի մետաղական աստիճան՝ տաղավարի տանիք բարձրանալու համար,

- կրակմարիչ (քաշը ≤ 6կգ),

- նախատեսված լինի օդափոխման համակարգ,

- օպերատորի համար նախատեսված լինի աշխատանքային սեղան և աթոռ։

Չափերը

- Ընդհանուր երկարությունը՝ 3 մ

- Ընդհանուր լայնությունը՝ 2,40 մ

- Ընդհանուր արտաքին բարձրությունը՝ 2,40 մ

Հիմք

Հիմքը լինի պրոֆիլավորված շրջանակ։

Հատակ

- Ամրացված (սոսնձված) պոլիեսթեր սենդվիչ պանելներից

- Արտաքինից  ամրացված լինի նրբատախտակով՝ պլաստիկ արտաքին ծածկով

Խցիկ

Ապակեպլաստե ամրացված պոլիեսթեր սենդվիչ պանելներից 2 շերտավորումով՝ շերտերի միջև պոլիուրեթանային մեկուսացմամբ։

Տաղավարի արտաքին մակերես

Մետաղական ծածկով կամ ամուր նրբատախտակով պատված։ Նախատեսված լինի տարբեր եղանակային պայմաններում շահագործելու համար։

Դուռ

- Մեկ ճոճվող դուռ:

- Վերին և ստորին մասերից փակվի կողպեքով:

- Հավաքածուն համալրված լինի անվտանգության կողպեքով:

Օդորակիչ

Տաղավարում տեղադրված ջերմակառավարման համակարգը պետք է կարողանա -30-ից 50°С-ի պայմաններում տաղավարի ներսում ապահովվի +17-ից +23 °С ջերմաստիճան։ Օդորակիչի պարամետրերը ներկայացվում է ստորև․

| Բլոկի տիպ | Պատին ամրացվող |
| --- | --- |
| Աշխատանքային ռեժիմ | Տաքացնող/Հովացնող |
| Աղմուկի նվազագույն մակարդակ | 30դԲԱ |
| Ֆիլտրեր | ստանդարդ |
| Սնուցման աղբյուր | 220-240 Վ, 50/60 Հց |
| Սառեցումը | ≥ 2 կՎտ |
| Ջեռուցումը | ≥ 2 կՎտ |

Հիմնական էլեկտրական սարքավորումներ

- 2 լյումինեսցենտային խողովակաձև լամպեր՝ ներքին լուսավորության համար

- Լարման կայունացուցիչ էլեկտրական սարքավորումների համար:

Դարակաշար

Անալիզատորների, գազաբալոնների և օժանդակ սարքավորումների ինտեգրման համար նախատեսված լինեն դարակաշարեր։

Դարակաշարերը պետք է նախատեսված լինեն ծանրությունների տակ օգտագործման համար և ունենան օպերատորի կողմից հեշտ հասանելիություն։ Դարակաշարը ունենա տելեսկոպիկ սլայդ՝ անալիզատորների համար նախատեսված սկուտեղներով։ Դարակաշարի վրա նախատեսված լինի պոմպերի տեղադրման դարակ։

5․ Անխափան սնուցման համալիր

Ստացիոնար  դիտակայանը պետք է ապահովված լինի անխափան սնուցման համալիրից, որից պետք է միացված լինեն բոլոր էլեկտրական սարքավորումները (բացառությամբ օդորակիչից): Էլեկտրաէներգիայի սնուցման խափանման դեպքում ավտոմատ կերպով պետք է միանա 6․000VA հզորությամբ անխափան սնուցման սարքը։

6․ Տեղադրում, փորձարկում եվ ուսուցում

Յուրաքանչյուր անալիզատոր պետք է ներկայացվի որակի փորձարկման զեկույցով՝ հետևելով ISO 9001 ընթացակարգին:

Ամբողջ համակարգը պետք է փորձարկվի։

Ընդհանուր հավաքածուն, ներառյալ անհրաժեշտ միացումները (հեղուկ/էլեկտրական), պետք է տրամադրվի և լինի ամբողջական:

Յուրաքանչյուր մոնիտորի համար տրամադրվի օգտատիրոջ ձեռնարկի հավաքածու անգլերեն լեզվով:

Մատակարարված համակարգի համար տրամադրվի գծագրերի հավաքածու անգլերեն լեզվով։

Տեղադրումը և համակարգի փորձարկումը պետք է իրականացվեն գործարանում վերապատրաստված սպասարկման ինժեներների կողմից:

Օգտագործողի ներկայացուցիչների համար պետք է տեղում անցկացկացվեն շահագործման ուսուցման դասընթացներ:

7․ Ձայնաազդանշանային և հրդեհային անվտանգության համալիր

- տաղավարի դռների չարտոնված բացման, ջերմաստիճանի սահմանված միջակայքի  գերազանցման և հրդեհի վտանգի առաջացման մասին ձևավորված ազդանշանն ուղարկել օպերատորին sms հաղորդագրության կամ էլ․ փոստի միջոցով,

- տաղավարում նախատեսված լինի կրակմարիչ։

8․ Երաշխիք

Մատակարարը պետք է երաշխավորի, որ կայանները զերծ լինեն թերություններից և որ լինեն տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան:

Համակարգի գործարկման օրվանից քսանչորս (24) ամիսների ընթացքում մատակարարը պետք է իր ծախսերով և միջոցներով վերանորոգի կամ փոխարինի մատակարարված այն նյութերը և սարքավորումները, որոնք չեն համապատասխանում տեխնիկական պայմաններին կամ այլ կերպ թերի են:

9․ Առևտրային պայմաններ

Առաջարկը ներառում է ստանդարտ գործարանային փաթեթավորում:

Առաքման ժամկետը՝ 26 շաբաթ: