Հավելված N 4

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կնքված  N  ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/3-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |
| --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը | անվանումը | չափ-ման միա-վորը | քանակը | նախահաշվային գինը | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1 | սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման ծառայությունների | դրամ | 1 | 1 | 26260000 | 26260000 | HE-152 ախտահանող պահարանի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Տաք օդով ախտահանիչ պահարանի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Incucell մակնիշի միջավայրի մակարդման սարքի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Սարքի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Տաք օդով ախտահանվող Bider սարքի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Տաք օդով ախտահանիչ սարքի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Տաք օդով ախտահանվող սարքի տեխնիկական սպասարկում (ախտորոշիչ լաբորատորիա) (տարեկան երկու անգամ). Տաք օդով ախտահանող սարքի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Վիրաբուժական գործիքների ախտահանման, չորացման պահարանի տեխնիկական սպասարկում (վիրահատական սրահ) (տարեկան երկու անգամ). Ախտահանման չորացման պահարանի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: SAKURA մակնիշի IF 152 մոդելի ինկուբատորի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Ինկուբատորի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, դռան միջադիրի փոխարինում անհրաժեշտության դեպքում: Ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի պարբերաբար յուղում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Սարքի հավաքում, փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Ինկուբատորի տեխնիկական սպասարկում (ախտորոշիչ լաբորատորիա) (տարեկան մեկ անգամ). Ինկուբատորի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, դռան միջադիրի փոխարինում անհրաժեշտության դեպքում: Ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի պարբերաբար յուղում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Սարքի հավաքում, փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Thermoscientific MSC Advantage կենսաբանական անվտանգության պահարանի նորոգում. Վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Մայրական հարթակի նորոգում կամ փոխարինում Ներհոսքի արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Պահարանի ախտազերծում անհրաժեշտության դեպքում:HEPA ֆիլտրի փոխարինում, արտահոսքի ստուգում: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Սարքի փորձարկում, վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Labogene Scanlaf Mars Pro կենսաբանական անվտանգության պահարանի նորոգում Վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին:Ներհոսքի արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Պահարանի ախտազերծում անհրաժեշտության դեպքում: HEPA ֆիլտրի փոխարինում, արտահոսքի ստուգում: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Սարքի փորձարկում, վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Կենսաանվտանգության պահարան Thermo Scientific Maxisafe 2020 1.8. - ի նորոգում Պահարանի ախտազերծում, նախաֆիլտրի (HEPA H14) փոխարինում, արտահոսքի ստուգում վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին:Ներհոսքի արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Սարքի փորձարկում, վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Օդափոխության վակումային համակարգի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Օդափոխության վակումային համակարգի օդափոխիչների տեխնիկական զննում՝ կողմնակի աղմուկների, վիբրացիայի և գերտաքացման հայտնաբերման նպատակով, պտտվող մեխանիզմների, շարժաթևերի ամրացման հուսալիության ստուգում, հակաթրթռոցային միացումների վիճակի ստուգում, առանցքակալների վիճակի ստուգում, յուղում, էլեկտրական միացումների, հաղորդալարերի վիճակի ստուգում, օդափոխիչի իրանի մաքրում կողմնակի նյութերից, օդի հոսքի չափում (նաև միավոր ժամանակում շրջանառվող օդի ծավալ) և սահմանված նորմերին համապատասխանության ստուգում: HERAEUS Multifuge X3R ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում. Ցենտրիֆուգի տեխնիկական մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: Սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Կենսաբանական անվտանգության պահարանի անխափան սնուցման սարքի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Անխափան սնուցման սարքի իրանի քանդում, ներքին միջավայրի մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից, մարտկոցների վիճակի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում, շահագործման հանձնում: Sakura ASV-3023 ավտոկլավ #1. –ի նորոգում Ավտոկլավի տեխնիկական արատորոշում, մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում: Նորոգման ենթակա հանգույցների, դետալների, միավորների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան արձանագրության կազմում՝ հետագա վերանորոգման կազմակերպման նպատակով: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում, խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, էլեկտրամագնիսական փականի, միջադիրների, խցուկների փոխարինում, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Sakura ASV-3023 ավտոկլավ #2 –ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի տեխնիկական արատորոշում, մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Biobase մակնիշի կենսաանվտանգության պահարանի նորոգում. Ախտազերծում, շարժիչի վերանորոգում, օդահեռացման համակարգի պատրաստում և տեղադրում: Սարքի փորձարկում, վավերացում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: ВК-75 Ուղղահայաց գոլորշ.մանրէազերծիչ/ավտոկլավ/ -ի նորոգում Ավտոկլավի տեխնիկական արատորոշում, մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում: Նորոգման ենթակա հանգույցների, դետալների, միավորների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան արձանագրության կազմում՝ հետագա վերանորոգման կազմակերպման նպատակով: Փականների փոխարինում: Դրան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Tuttnauer 5075 EL ավտոկլավի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Tuttnauer 5050 ML ավտոկլավի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: SAKURA AIIIS-B06E- ավտոկլավի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: JOUAN BR 3.11 ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում (ԱՌԼ) (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի տեխնիկական մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: Սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Sigma ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում (ԱՌԼ) (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Sigma ցենտրիֆուգի (ԱՌԼ) տեխնիկական սպասարկում. Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Էլեկտրոնային փականի վերանորոգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: Շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: H-26F ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Ցենտրիֆուգի (ախտորոշիչ լաբորատորիա) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: STAT FAX 1904 բիոքիմիական վերլուծիչի (տարեկան չորս անգամ) նորոգում. Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ջերմային տպիչի մաքրում կողմնակի նյութերից: Լամպի փոխարինում, սարքի կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մանրադիտակ BM-180-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մանրադիտակի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Օպտիկական մակերևույթների մաքրում փոշուց և յուղից (կոնդենսորի, օբյեկտիվի, օկուլյարների), մեխանիկական մակերևույթների մաքրում աղտոտվածությունից (շտատիվի, կոնդենսորի ամրացման բլոկի, հետազոտման ապակու), օբյեկտիվի կարգաբերում ըստ կենտրոնի, միկրոմետրային մեխանիզմների տեղաշարժման սահուն ընթացքի ապահովում: Սարքի հավաքում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Partec մակնիշի մանրադիտակի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մանրադիտակի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Օպտիկական մակերևույթների մաքրում փոշուց և յուղից (կոնդենսորի, օբյեկտիվի, օկուլյարների), մեխանիկական մակերևույթների մաքրում աղտոտվածությունից (շտատիվի, կոնդենսորի ամրացման բլոկի, հետազոտման ապակու), օբյեկտիվի կարգաբերում ըստ կենտրոնի, միկրոմետրային մեխանիզմների տեղաշարժման սահուն ընթացքի ապահովում: Անհրաժեշտության դեպքում լուսաֆիլտրերի, մարտկոցների փոխարինում: Սարքի հավաքում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Մանրադիտակ Օլիմպիուս CH20BIMF 200 Bi Ocular –ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մանրադիտակի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Օպտիկական մակերևույթների մաքրում փոշուց և յուղից (կոնդենսորի, օբյեկտիվի, օկուլյարների), մեխանիկական մակերևույթների մաքրում աղտոտվածությունից (շտատիվի, կոնդենսորի ամրացման բլոկի, հետազոտման ապակու), օբյեկտիվի կարգաբերում ըստ կենտրոնի, միկրոմետրային մեխանիզմների տեղաշարժման սահուն ընթացքի ապահովում: Սարքի հավաքում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ակվադիստիլյատոր/ջրի թորիչ սարք/-ի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, աղտոտվածության չափի գնահատում, քիմիական մաքրում: Աղտոտվածության չափի գնահատում, քիմիական մաքրում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, ջերմատաքացուցիչների վիճակի գնահատում, մաքրում, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Էլեկտրոնային փականի փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ակվադիստիլյատոր/ջրի թորիչ սարք/-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ) Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Աղտոտվածության չափի գնահատում, քիմիական մաքրում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, ջերմատաքացուցիչների վիճակի գնահատում, մաքրում, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Պոմպ ներծծման էլեկ.Pump,Suction,Eiectrical-ի (Atmos) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ներծծման սարքի (արտաթոքային) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ներծծման սարք-ի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ներծծման սարքի (գինեկոլոգիական կաբինետ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Կրծքային դրենաժ, արտածծման պոմպ MEDELA THOPAZ-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Շնչառության /թոքերի/օդհարիչ (անզգայացման բաժին) /-ի նորոգում Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում: Սարքի կազմաքանդում, փոշու, աղտոտվածության և այլ կողմնակի նյութերի մաքրում: Կոմպրեսորի և էլեկտրոնային հարթակների աշխատանքի, ֆիլտրերի, միջադիրների, փականների վիճակի ստուգում: Սարքի բլոկների, հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սպասարկման պահեստամասերի հավաքածուի փոխարինում, հոսքի տվիչի փոխարինում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Դեֆիբրիլյատորի (վիրահատական սրահ, անզգայացման բաժին) նորոգում Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սպասարկման աշխատանքերից առաջ սարքի լիցքաթափում, լարման ստուգում կիլովոլտմետրի օգնությամբ: Լիցքի պահման ժամանակի ստուգում, բռնակների ֆիզիկական վիճակի ստուգում, բարձրավոլտ հաղորդալարերի վիճակի ստուգում: Սարքի կազմաքանդում, փոշու, աղտոտվածության և այլ կողմնակի նյութերի մաքրում: Բարձրավոլտ կերպափոխիչի, մարտկոցների ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում, պաշտպանիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Հիվանդի կենսական ցուցիչ մոնիտորի տեխնիկական սպասարկում (անզգայացման բաժին) (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Հիմնական կենսաբանական պարամետրերի արտապատկերման համար պատասխանատու հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: SPO2 մոնիտորինգ/մոնիտոր/-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Հիվանդի կենսական.ցուցիչ,մոնիտորի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ) Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: համար պատասխանատու հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Արյան մեջ գազերի որոշման մոնիտորի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մահճակալ էլեկտրական վերահսկման (անզգայացման բաժին) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մահճակալի տեխնիկական զննում, սարքինության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Մահճակալի կառավարման համար պատասխանատու հարթակների ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Բոլոր շարժվող մեխանիզմների յուղում, ձգում: Շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մահճակալ էլեկտրական վերահսկման (վիրաբուժական) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մահճակալի տեխնիկական զննում, սարքինության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Մահճակալի կառավարման համար պատասխանատու հարթակների ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Բոլոր շարժվող մեխանիզմների յուղում, ձգում: Շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մահճակալ նվազագույն հսկողության (վիրաբուժական) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մահճակալի տեխնիկական զննում, սարքինության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Մահճակալի կառավարման համար պատասխանատու հարթակների ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Բոլոր շարժվող մեխանիզմների յուղում, ձգում: Շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Ռենտգեն ժապավենի երևակման սարքի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, կարգավորող հարթակի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ռ-ն թաղանթի երևակման ավտոմատ սարք Kodak-ի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, շարժիչի և պոմպի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Վիրաբուժական սեղանի /օրթոպեդիկ/ տեխնիկական սպասարկում Սեղանի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սեղանի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ամբարձիչ մեխանիզմի ստուգում, շարժվող մեխանիզմների յուղում, քսուքների թարմացում, կառավարող հարթակների սարքինության ստուգում: Սեղանի հավաքում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում: Անեսթեզիայի ապարատ օդհարիչով նորոգում Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում: Սարքի կազմաքանդում, փոշու, աղտոտվածության և այլ կողմնակի նյութերի մաքրում: Էլեկտրոնային հարթակների աշխատանքի, ֆիլտրերի, միջադիրների, փականների վիճակի ստուգում: Սարքի բլոկների, հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սպասարկման պահեստամասերի հավաքածուի փոխարինում, հոսքի տվիչի փոխարինում: Գոլորշացուցիչների վիճակի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Էլեկտրովիրաբուժային սարքի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ) Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ղեկավարող, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի փորձարկում էլեկտրատոմիայի ռեժիմում, պաշտպանիչ համակարգի փորձարկում, աշխատանքային ռեժիմների կարգաբերում և շահագործման հանձնում: Էլեկտրավիրաբուժական բլոկ Դիատերմիա (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ղեկավարող, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի փորձարկում էլեկտրատոմիայի ռեժիմում, պաշտպանիչ համակարգի փորձարկում, աշխատանքային ռեժիմների կարգաբերում և շահագործման հանձնում: Էլեկտրավիրաբուժական միավոր, դանակի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ղեկավարող, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի փորձարկում էլեկտրատոմիայի ռեժիմում, պաշտպանիչ համակարգի փորձարկում, աշխատանքային ռեժիմների կարգաբերում և շահագործման հանձնում: Sanyo MPR311D(H) սառնարանի (ՏԱԿ Ախտորոշիչ լաբորատորիա) նորոգում Սարքի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակի կազմաքանդում, նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում, ֆրեոնի լիցքավորում, սարքի փորձարկում բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում, շահագործման հանձնում: Sanyo MPR311D(H) սառնարանի (ԱՌԼ) նորոգում Սարքի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակի կազմաքանդում, նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում, ֆրեոնի լիցքավորում, սարքի փորձարկում բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում, շահագործման հանձնում: Liebherr Premium BioSense մակնիշի սառնարանի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում, ֆրեոնի լիցքավորում, սարքի փորձարկում բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում, շահագործման հանձնում Կենսաանվտանգության պահարան Thermo Scientific Maxisafe 2020 1.5 համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին Վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Ներհոսքի արագության: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Պահարանի արտահոսքի ստուգում: Սարքի փորձարկում, աշխատանքնային վիճակում գտնվելու դեպքում՝ վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: | HE-152 ախտահանող պահարանի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Տաք օդով ախտահանիչ պահարանի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Incucell մակնիշի միջավայրի մակարդման սարքի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Սարքի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Տաք օդով ախտահանվող Bider սարքի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Տաք օդով ախտահանիչ սարքի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Տաք օդով ախտահանվող սարքի տեխնիկական սպասարկում (ախտորոշիչ լաբորատորիա) (տարեկան երկու անգամ). Տաք օդով ախտահանող սարքի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Վիրաբուժական գործիքների ախտահանման, չորացման պահարանի տեխնիկական սպասարկում (վիրահատական սրահ) (տարեկան երկու անգամ). Ախտահանման չորացման պահարանի անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի յուղում, խցում բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Ախտահանման արդյունավետության փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: SAKURA մակնիշի IF 152 մոդելի ինկուբատորի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Ինկուբատորի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, դռան միջադիրի փոխարինում անհրաժեշտության դեպքում: Ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի պարբերաբար յուղում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Սարքի հավաքում, փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Ինկուբատորի տեխնիկական սպասարկում (ախտորոշիչ լաբորատորիա) (տարեկան մեկ անգամ). Ինկուբատորի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում և համապատասխան արձանագրության կազմում: Ղեկավարման, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, ծրագրային կառավարող կարգավորիչի ստուգում տարբեր ռեժիմներում, ջերմային տվիչի ստուգում, թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան փակման հուսալիության ստուգում, դռան միջադիրի փոխարինում անհրաժեշտության դեպքում: Ջերմաէլեկտրատաքացուցիչների աշխատունակության և միացումների ամրության ստուգում, մաքրում մեխանիկական աղտոտվածությունից: Օդափոխիչի աշխատունակության ստուգում, առանցքակալի պարբերաբար յուղում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Բոլոր ռեժիմներում ջերմաստիճանի ավտոմատ ապահովման հսկում: Սարքի հավաքում, փորձարկում՝ համապատասխան տեստերի կիրառմամբ, ջերմային ռեժիմների կարգաբերում, շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Thermoscientific MSC Advantage կենսաբանական անվտանգության պահարանի նորոգում. Վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Մայրական հարթակի նորոգում կամ փոխարինում Ներհոսքի արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Պահարանի ախտազերծում անհրաժեշտության դեպքում:HEPA ֆիլտրի փոխարինում, արտահոսքի ստուգում: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Սարքի փորձարկում, վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Labogene Scanlaf Mars Pro կենսաբանական անվտանգության պահարանի նորոգում Վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին:Ներհոսքի արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Պահարանի ախտազերծում անհրաժեշտության դեպքում: HEPA ֆիլտրի փոխարինում, արտահոսքի ստուգում: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Սարքի փորձարկում, վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Կենսաանվտանգության պահարան Thermo Scientific Maxisafe 2020 1.8. - ի նորոգում Պահարանի ախտազերծում, նախաֆիլտրի (HEPA H14) փոխարինում, արտահոսքի ստուգում վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին:Ներհոսքի արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Սարքի փորձարկում, վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Օդափոխության վակումային համակարգի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Օդափոխության վակումային համակարգի օդափոխիչների տեխնիկական զննում՝ կողմնակի աղմուկների, վիբրացիայի և գերտաքացման հայտնաբերման նպատակով, պտտվող մեխանիզմների, շարժաթևերի ամրացման հուսալիության ստուգում, հակաթրթռոցային միացումների վիճակի ստուգում, առանցքակալների վիճակի ստուգում, յուղում, էլեկտրական միացումների, հաղորդալարերի վիճակի ստուգում, օդափոխիչի իրանի մաքրում կողմնակի նյութերից, օդի հոսքի չափում (նաև միավոր ժամանակում շրջանառվող օդի ծավալ) և սահմանված նորմերին համապատասխանության ստուգում: HERAEUS Multifuge X3R ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում. Ցենտրիֆուգի տեխնիկական մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: Սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Կենսաբանական անվտանգության պահարանի անխափան սնուցման սարքի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Անխափան սնուցման սարքի իրանի քանդում, ներքին միջավայրի մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից, մարտկոցների վիճակի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում, շահագործման հանձնում: Sakura ASV-3023 ավտոկլավ #1. –ի նորոգում Ավտոկլավի տեխնիկական արատորոշում, մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում: Նորոգման ենթակա հանգույցների, դետալների, միավորների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան արձանագրության կազմում՝ հետագա վերանորոգման կազմակերպման նպատակով: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում, խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, էլեկտրամագնիսական փականի, միջադիրների, խցուկների փոխարինում, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Sakura ASV-3023 ավտոկլավ #2 –ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի տեխնիկական արատորոշում, մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Biobase մակնիշի կենսաանվտանգության պահարանի նորոգում. Ախտազերծում, շարժիչի վերանորոգում, օդահեռացման համակարգի պատրաստում և տեղադրում: Սարքի փորձարկում, վավերացում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: ВК-75 Ուղղահայաց գոլորշ.մանրէազերծիչ/ավտոկլավ/ -ի նորոգում Ավտոկլավի տեխնիկական արատորոշում, մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում: Նորոգման ենթակա հանգույցների, դետալների, միավորների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան արձանագրության կազմում՝ հետագա վերանորոգման կազմակերպման նպատակով: Փականների փոխարինում: Դրան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Tuttnauer 5075 EL ավտոկլավի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Tuttnauer 5050 ML ավտոկլավի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Վարակազերծիչ խցի և շոգեջրատաքացուցիչի միջադիրների, խցուկների փոխարինում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: SAKURA AIIIS-B06E- ավտոկլավի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ավտոկլավի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, մանոմետրի ստուգաչափում, ջրի մակարդակի տվիչի մաքրում թողարկիչների աշխատանքի ստուգում, դռան կենտրոնական փականի արտաքին զննություն, եռակցման կարերի ստուգում՝ ճաքերի, ծլեպների հայտնաբերման նպատակով, դետալների վիճակի և ամրության ստուգում, միացումների հերմետիկության ստուգում, վարակազերծիչ խցի փակման հուսալիության ստուգում, կարգաբերում: Խողովակների համակարգի, հետադարձ կափույրի, էլեկտրատաքացուցիչների և էլեկտրամագնիսական փականների մաքրում աղաշերտից և մեխանիկական աղտոտվածությունից, կանխարգելիչ փականի սարքինության փորձարկում: Պոմպի մասնակի կազմաքանդում, մաքրում կեղտից, աղաշերտից: Ավտոկլավի հավաքում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: JOUAN BR 3.11 ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում (ԱՌԼ) (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի տեխնիկական մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: Սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Sigma ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում (ԱՌԼ) (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Sigma ցենտրիֆուգի (ԱՌԼ) տեխնիկական սպասարկում. Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Էլեկտրոնային փականի վերանորոգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: Շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: H-26F ցենտրիֆուգի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Ցենտրիֆուգի (ախտորոշիչ լաբորատորիա) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ). Ցենտրիֆուգի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ղեկավարման, պաշտպանիչ, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում, կափարիչի փակման հուսալիության ստուգում, դետալների միացումների ամրության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում ձգում: Ցենտրիֆուգի էլեկտրաշարժիչի առանցքակալի քսուքի փոխարինում պարբերաբար՝ 600 ժամ շահագործման ինտերվալով: Պարբերաբար՝ 300 ժամ շահագործման ինտերվալով, շարժաբերի ապամոնտաժում, կազմաքանդումից հետո կոլլեկտորի և էլեկտրաշարժիչի խոզանակների վիճակի ստուգում, խոզանակների և դրանց պահիչների մաքրում և սեղմված օդի հոսքով չորացում, խոզանակների մաշվածության ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Շարժաբերի հավաքում և տեղադրում ցենտրիֆուգի մեջ, ցանցային խրոցակի կոնտակտների և ցենտրիֆուգի իրանի միջև մեկուսացման դիմադրության չափում: շահագործող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, սարքի փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: STAT FAX 1904 բիոքիմիական վերլուծիչի (տարեկան չորս անգամ) նորոգում. Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Ջերմային տպիչի մաքրում կողմնակի նյութերից: Լամպի փոխարինում, սարքի կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մանրադիտակ BM-180-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մանրադիտակի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Օպտիկական մակերևույթների մաքրում փոշուց և յուղից (կոնդենսորի, օբյեկտիվի, օկուլյարների), մեխանիկական մակերևույթների մաքրում աղտոտվածությունից (շտատիվի, կոնդենսորի ամրացման բլոկի, հետազոտման ապակու), օբյեկտիվի կարգաբերում ըստ կենտրոնի, միկրոմետրային մեխանիզմների տեղաշարժման սահուն ընթացքի ապահովում: Սարքի հավաքում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Partec մակնիշի մանրադիտակի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մանրադիտակի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Օպտիկական մակերևույթների մաքրում փոշուց և յուղից (կոնդենսորի, օբյեկտիվի, օկուլյարների), մեխանիկական մակերևույթների մաքրում աղտոտվածությունից (շտատիվի, կոնդենսորի ամրացման բլոկի, հետազոտման ապակու), օբյեկտիվի կարգաբերում ըստ կենտրոնի, միկրոմետրային մեխանիզմների տեղաշարժման սահուն ընթացքի ապահովում: Անհրաժեշտության դեպքում լուսաֆիլտրերի, մարտկոցների փոխարինում: Սարքի հավաքում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Մանրադիտակ Օլիմպիուս CH20BIMF 200 Bi Ocular –ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մանրադիտակի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Օպտիկական մակերևույթների մաքրում փոշուց և յուղից (կոնդենսորի, օբյեկտիվի, օկուլյարների), մեխանիկական մակերևույթների մաքրում աղտոտվածությունից (շտատիվի, կոնդենսորի ամրացման բլոկի, հետազոտման ապակու), օբյեկտիվի կարգաբերում ըստ կենտրոնի, միկրոմետրային մեխանիզմների տեղաշարժման սահուն ընթացքի ապահովում: Սարքի հավաքում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ակվադիստիլյատոր/ջրի թորիչ սարք/-ի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, աղտոտվածության չափի գնահատում, քիմիական մաքրում: Աղտոտվածության չափի գնահատում, քիմիական մաքրում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, ջերմատաքացուցիչների վիճակի գնահատում, մաքրում, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Էլեկտրոնային փականի փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ակվադիստիլյատոր/ջրի թորիչ սարք/-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան երկու անգամ) Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Աղտոտվածության չափի գնահատում, քիմիական մաքրում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, ջերմատաքացուցիչների վիճակի գնահատում, մաքրում, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Պոմպ ներծծման էլեկ.Pump,Suction,Eiectrical-ի (Atmos) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ներծծման սարքի (արտաթոքային) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ներծծման սարք-ի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ներծծման սարքի (գինեկոլոգիական կաբինետ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Կրծքային դրենաժ, արտածծման պոմպ MEDELA THOPAZ-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան չորս անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ, խողովակների աղտոտվածության չափի գնահատում, մաքրում: Շարժիչի տեխնիկական վիճակի ստուգում, միջադիրների փոխարինում, մանոմետրի ստուգաչափում, խցի մաքրում կողմնակի նյութերից, սարքի բոլոր հանգույցների՝ խողովակների, էլեկտրական մասի, փականների զննում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Շնչառության /թոքերի/օդհարիչ (անզգայացման բաժին) /-ի նորոգում Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում: Սարքի կազմաքանդում, փոշու, աղտոտվածության և այլ կողմնակի նյութերի մաքրում: Կոմպրեսորի և էլեկտրոնային հարթակների աշխատանքի, ֆիլտրերի, միջադիրների, փականների վիճակի ստուգում: Սարքի բլոկների, հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սպասարկման պահեստամասերի հավաքածուի փոխարինում, հոսքի տվիչի փոխարինում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Դեֆիբրիլյատորի (վիրահատական սրահ, անզգայացման բաժին) նորոգում Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սպասարկման աշխատանքերից առաջ սարքի լիցքաթափում, լարման ստուգում կիլովոլտմետրի օգնությամբ: Լիցքի պահման ժամանակի ստուգում, բռնակների ֆիզիկական վիճակի ստուգում, բարձրավոլտ հաղորդալարերի վիճակի ստուգում: Սարքի կազմաքանդում, փոշու, աղտոտվածության և այլ կողմնակի նյութերի մաքրում: Բարձրավոլտ կերպափոխիչի, մարտկոցների ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում, պաշտպանիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Հիվանդի կենսական ցուցիչ մոնիտորի տեխնիկական սպասարկում (անզգայացման բաժին) (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Հիմնական կենսաբանական պարամետրերի արտապատկերման համար պատասխանատու հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: SPO2 մոնիտորինգ/մոնիտոր/-ի տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Հիվանդի կենսական.ցուցիչ,մոնիտորի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ) Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: համար պատասխանատու հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Արյան մեջ գազերի որոշման մոնիտորի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, սարքի հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի հարթակների աշխատունակության ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Հսկիչ, ազդանշանային և ղեկավարող համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մահճակալ էլեկտրական վերահսկման (անզգայացման բաժին) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մահճակալի տեխնիկական զննում, սարքինության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Մահճակալի կառավարման համար պատասխանատու հարթակների ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Բոլոր շարժվող մեխանիզմների յուղում, ձգում: Շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մահճակալ էլեկտրական վերահսկման (վիրաբուժական) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մահճակալի տեխնիկական զննում, սարքինության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Մահճակալի կառավարման համար պատասխանատու հարթակների ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Բոլոր շարժվող մեխանիզմների յուղում, ձգում: Շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Մահճակալ նվազագույն հսկողության (վիրաբուժական) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Մահճակալի տեխնիկական զննում, սարքինության ստուգում բոլոր ռեժիմներում, հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Մահճակալի կառավարման համար պատասխանատու հարթակների ստուգում, մաքրում փոշուց և կողմնակի նյութերից: Բոլոր շարժվող մեխանիզմների յուղում, ձգում: Շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Ռենտգեն ժապավենի երևակման սարքի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, կարգավորող հարթակի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Ռ-ն թաղանթի երևակման ավտոմատ սարք Kodak-ի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, շարժիչի և պոմպի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: Վիրաբուժական սեղանի /օրթոպեդիկ/ տեխնիկական սպասարկում Սեղանի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման և կարգաբերման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սեղանի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ամբարձիչ մեխանիզմի ստուգում, շարժվող մեխանիզմների յուղում, քսուքների թարմացում, կառավարող հարթակների սարքինության ստուգում: Սեղանի հավաքում, փորձարկում բոլոր ռեժիմներում և շահագործման հանձնում: Անեսթեզիայի ապարատ օդհարիչով նորոգում Սարքի տեխնիկական զննում, սարքի աշխատունակության ստուգում բոլոր ռեժիմներում: Սարքի կազմաքանդում, փոշու, աղտոտվածության և այլ կողմնակի նյութերի մաքրում: Էլեկտրոնային հարթակների աշխատանքի, ֆիլտրերի, միջադիրների, փականների վիճակի ստուգում: Սարքի բլոկների, հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների անհրաժեշտ կարգաբերման և սպասարկման աշխատանքների բնույթի և ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սպասարկման պահեստամասերի հավաքածուի փոխարինում, հոսքի տվիչի փոխարինում: Գոլորշացուցիչների վիճակի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում: Սարքի հավաքում, աշխատանքային ռեժիմներում փորձարկում, շահագործման հանձնում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ: Էլեկտրովիրաբուժային սարքի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ) Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ղեկավարող, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի փորձարկում էլեկտրատոմիայի ռեժիմում, պաշտպանիչ համակարգի փորձարկում, աշխատանքային ռեժիմների կարգաբերում և շահագործման հանձնում: Էլեկտրավիրաբուժական բլոկ Դիատերմիա (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ղեկավարող, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի փորձարկում էլեկտրատոմիայի ռեժիմում, պաշտպանիչ համակարգի փորձարկում, աշխատանքային ռեժիմների կարգաբերում և շահագործման հանձնում: Էլեկտրավիրաբուժական միավոր, դանակի (վիրահատական սրահ) տեխնիկական սպասարկում (տարեկան մեկ անգամ). Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ սպասարկման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում՝ համապատասխան արձանագրության կազմմամբ: Սարքի ներքին միջավայրի մաքրում կողմնակի նյութերից, փոշուց: Սարքի հիմնական և օժանդակ հանգույցների, միավորների սարքինության ստուգում, ղեկավարող, հսկիչ և ազդանշանային համակարգերի սարքինության ստուգում: Սարքի փորձարկում էլեկտրատոմիայի ռեժիմում, պաշտպանիչ համակարգի փորձարկում, աշխատանքային ռեժիմների կարգաբերում և շահագործման հանձնում: Sanyo MPR311D(H) սառնարանի (ՏԱԿ Ախտորոշիչ լաբորատորիա) նորոգում Սարքի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակի կազմաքանդում, նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում, ֆրեոնի լիցքավորում, սարքի փորձարկում բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում, շահագործման հանձնում: Sanyo MPR311D(H) սառնարանի (ԱՌԼ) նորոգում Սարքի ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակի կազմաքանդում, նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում, ֆրեոնի լիցքավորում, սարքի փորձարկում բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում, շահագործման հանձնում: Liebherr Premium BioSense մակնիշի սառնարանի նորոգում Սարքի մասնակի կազմաքանդում, անհրաժեշտ նորոգման աշխատանքների բնույթի ու ծավալների որոշում, ֆրեոնի լիցքավորում, սարքի փորձարկում բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում, շահագործման հանձնում Կենսաանվտանգության պահարան Thermo Scientific Maxisafe 2020 1.5 համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին Վարընթաց հոսքի և արագության համապատասխանության ստուգում EN 12469:2000 ստանդարտի պահանջներին: Ներհոսքի արագության: Հոսքի լամինարության ստուգում: Կենսաանվտանգության պահարանի շարժիչի աշխատանքային պարամետրերի, տեխնիկական վիճակի ստուգում: Պահարանի արտահոսքի ստուգում: Սարքի փորձարկում, աշխատանքնային վիճակում գտնվելու դեպքում՝ վավերացում համաձայն EN 12469:2000 և շահագործման հանձնում փաստաթղթային ձևակերպմամբ: |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
|  |  |  | Դրամաշնորհային ծրագիր |  | X |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 12.10.2017 |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 |  |
|  | … |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 |  |  |
|  | … |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 | «Բրուս» ՍՊԸ | 27250000 | 27250000 |  |  | 27250000 | 27250000 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ Մրցույթին ներկա Մասնակիցի ներկայացուցչի հետ վարվել են բանակցություններ գնի նվազեցման շուրջ, տրվել է 30 րոպե ժամանկ, որի արդյունքում գինը նվազեցվել է 25690000 ՀՀ դրամ: |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը | Ֆինա-նսական միջոցներ | Տեխնի-կական միջոց-ներ | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 26․10․2017թ․ |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 27.10.2017 |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 30.10.2017 |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 30.10.2017 |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1 | «Բրուս» ՍՊԸ | ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/3-1 | 30.10.2017 | Պայմանագրի համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 16-ը |  | 25690000 | 25690000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | «Բրուս» ՍՊԸ | ք. Նոր Հաճն, գետամեջի խաչ, 055 95 95 85 | brusllc.arm@gmail.com | 11500482732127 | 03316781 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Մրցույթի հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում։ |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել։ |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Արթուր Աբգարյան | 077 82 65 56 | arturabg@mail.ru |

Պատվիրատու՝  ՀՀ ԱՆ <<Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ

# Footnotes

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: