ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հունվարի 8-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/28»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/28» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի հունվարի 8-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի հանձնաժողով, 1-ին չափաբաժնին համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող զտիչի քաշը 31 գ-ից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 2.7սմ H2O (60լ/րոպեի) դեպքում, սեղմված ծավալը 57մլ, եվրոպական արտադրության։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում է արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքը համարժեք։

Հարցադրում N 2՝

Հարգելի հանձնաժողով, չափաբաժիններ 36 և 37-ում դրենաժների երկարությունը նշված է 40սմ։ Մեր կողմից առաջարկվող դրենաժների երկարությունը 39սմ է։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում է արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով արտադրանքը համարժեք։

Հարցադրում N 3՝

Հարգելի հանձնաժողով, չափաբաժիններ 38,39 և 40-ում դրենաժների երկարությունը նշված է 45սմ։ Մեր կողմից առաջարկվող դրենաժների երկարությունը 50սմ է։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հանդիսանում է արդյո՞ք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով արտադրանքը համարժեք։

Հարցադրում N 4՝

Հարգելի հանձնաժողով, չափաբաժին 56-ին համապատասխան մեր կողմից առաջարկվող ապրանքի գրանուլաները ունեն ցիլինդրիկ կառուցվածք (որը հանգեցնում է աբսորբերում օպտիմալ բաշխման և կլանման ծավալի մեծացման), չափսերը՝ 8․0 մմ-ից ավել բացակայում են, 4․75-8․0 մմ ոչ պակաս 2%, 2․36-4․74 մմ ոչ պակաս 85%-ից, 0․42- 2․35 մմ 10%-ից պակաս, 0․42 մմ 0․3%-ից պակաս, չի պարունակում փոշի, CO2-ի կլանման ունակությունը ոչ պակաս 141լ/կգ։ Զանգվածային բաղադրությունը Ca հիդրօքսիդ 96%-ից ոչ պակաս, Na հիդրօքսիդ 3%-ից ոչ պակաս, PH ինդիկատոր 1%-ից քիչ։ Տվյալները նշված են չոր զանգվածի համար։ Աբսորբերը պարունակում է 13-17% ջուր։Գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն, որակյալ, եվրոպական (Մեծ Բրիտանիա՝ Intersurgical) արտադրության։

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված զտիչը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ այն ոչ միայն ավելի ծանր է (հատկապես անցանկալի է, երբ ֆիլտրը տեղադրվում է ինտուբացիոն խողովակին մոտ կոնտուրի ծայրում, և ստեղծում հավելյալ ծանրություն փողի վրա, ինչն էլ իր հերթին կարող է մեծացնել փողի ծալման հավանականությունը), այլ նաև  ունի զգալիորեն ավելի մեծ մեռյալ տարածության ծավալ(57 մլ), որը զգալի բացասական և անցանկալի հատկանիշ է հատկապես ցածր ծավալային շնչառության պարագայում:

Պարզաբանում N 2՝

Տեղեկացնում ենք, որ 36 և 37-րդ չափաբաժիններով պահանջվող դրենաժների 39 սմ երկարությունը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել համարժեք առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 3՝

Տեղեկացնում ենք, որ 38, 39 և 40-րդ չափաբաժիններով պահանջվող դրենաժների 50 սմ երկարությունը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել համարժեք առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 4՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից նշված տեխնիկական պարամետրերը ընդունելի են և առաջարկը կարող է համարվել համարժեք առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/28» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` a.sahakyan@mil.am։