ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հունվարի 9-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի հունվարի 9-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 1,2,3,4,5,6,7,8 և 9-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ , մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն ։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 2՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 10-ին մեր կողմից առաջարկվող զտիչի քաշը 23 գրամից ոչ ավել է, հոսքի դիմադրությունը 2,0սմ H2O (60լ/րոպեի դեպքում), սեղմված ծավալը 41մլ, ֆիլտրացիայի աստիրանը 99,999%, եվրոպական արտադրության։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 3՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 12-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետի տրամագիծը՝23մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 4՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 13-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝23մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 5՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 14-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝25մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 6՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 15-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝25մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 7՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 16-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝30մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 20մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 8՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 17-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝30մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 20մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 9՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 18-ին մեր կողմից առաջարկվոց հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝32մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 22մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 10՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 19-ին մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝32մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 22մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդորբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Yաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածծման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 11՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 25 և 26-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ , մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն ։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 12՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 և 45-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ , մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն ։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 13՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 41-ին մեր կողմից առաջարկվող կոննեկտորը ունի 105 աստիճան։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք։

Հարցադրում N 14՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 46 և 47-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ , մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն ։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 15՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 50-ին մեր կողմից առաջարկվող ստիլետի չափսը 2,0 (230x2.0mm, 2.5-3․0 փողերի համար), եվրոպական արտադրության։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 16՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 51-ին մեր կողմից առաջարկվող ստիլետի չափսը 4,0 (340 x 4.0mm, 5.0-8.0 փողերի համար), եվրոպական արտադրության։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Հարցադրում N 17՝

Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 50-ին մեր կողմից առաջարկվող ստիլետի չափսը 5,0 (370 x 5.0mm, 6.0 - 11․0 փողերի համար), եվրոպական արտադրության։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք ։

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետ շփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

Պարզաբանում N 2՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված զտիչը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ այն ոչ միայն ավելի ծանր է (հատկապես անցանկալի է, երբ ֆիլտրը տեղադրվում է ինտուբացիոն խողովակին մոտ կոնտուրի ծայրում, և ստեղծում հավելյալ ծանրություն փողի վրա, ինչն էլ իր հերթին կարող է մեծացնել փողի ծալման հավանականությունը), այլ նաև  ունի զգալիորեն ավելի մեծ մեռյալ տարածության ծավալ(41մլ պահանջված ոչ ավել 32 մլ-ի փոխարեն), որը զգալի բացասական և անցանկալի հատկանիշ է հատկապես ցածր ծավալային շնչառության պարագայում:

Պարզաբանում N 3՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի բրոնխեալ և տրախեալ մանժետների չափսերը էականորեն տարբերվում են պահանջվածից` ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

Պարզաբանում N 4՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի տրախեալ մանժետի չափսերը էականորեն տարբերվում է պահանջվածից` ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

Պարզաբանում N 5՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի բրոնխեալ և տրախեալ մանժետների չափսերը էականորեն տարբերվում են պահանջվածից` ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

Պարզաբանում N 6՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի տրախեալ մանժետի չափսերը էականորեն տարբերվում է պահանջվածից` ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

Պարզաբանում N 7՝

Տեղեկացնում ենք, որ բրոնխեալ և տրախեալ մանժետների չափսերի 1մմ-ով շեղումը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 8՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի բրոնխեալ մանժետի չափսերը էականորեն տարբերվում է պահանջվածից` ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

Պարզաբանում N 9՝

Տեղեկացնում ենք, որ բրոնխեալ և տրախեալ մանժետների չափսերի 1մմ-ով շեղումը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 10՝

Տեղեկացնում ենք, որ բրոնխեալ և տրախեալ մանժետների չափսերի 1մմ-ով շեղումը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 11՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետշփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

Պարզաբանում N 12՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետշփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

Պարզաբանում N 13՝

Տեղեկացնում ենք, որ կոննեկտորի 105 աստիճան անկյունը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 14՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետշփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

Պարզաբանում N 15՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել ընդունելի, քանի որ չի ապահովում հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված փողերի հետ աշխատելու հնարավորությունը (2.5-4.5 փողերի համար):

Պարզաբանում N 16՝

Տեղեկացնում ենք, որ ստիլետի երկարության 5մմ-ով ավելի լինելը ընդունելի է և առաջարկը կարող է գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Պարզաբանում N 17՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը 50-րդ չափաբաժնի համար չի կարող համարվել ընդունելի, քանի որ էականորեն տարբերվում է չափսերով և չի ապահովում հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված փողերի հետ աշխատելու հնարավորությունը (225x2.0mm, 2.5-4.5 փողերի համար): Տեղեկացնում ենք նաև, որ առաջարկը կարող է ընդունելի համարվել 52-րդ չափաբաժնի համար` առաջարկվող ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված 52-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` a.sahakyan@mil.am։