ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հունվարի 9-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/34»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի հունվարի 9-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի մրցույթային հանձնաժողով, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք 4-րդ չափաբաժնին համարժեք է համարվում 12% Գլյուտարալդեհիդ պարունակող ախտահանիչ հեղուկ խտանյութը, որը երաշխավորված է STORZ և PHILLIPS ընկերությունների կողմից ։

Հարցադրում N 2՝

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/34» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովին Պարզաբանման հարցում Հարգելի գործընկերներ: Ձեր հրավերի թիվ 2-րդ չափաբաժնի <<անվանում>> սյունակում գրված է <<Քլորհեքսիդին 5%>> , որտեղ առկա 5 %-անոց կոնցենտրացիայի նշումը չի համապատասխանում քլորհեքսիդին խտանյութ արտադրողների տվյալին, քանի որ խտանյութերը արտադրվում են 20 %-անոց կոնցենտրացիայով: Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ ՀՀ ՊՆ-ին քլորհեքսիդինի խտանյութ վերջին անգամ մատակարարվել է 2015թվին՝ 20 %-անոց կոնցենտրացիայով, որից հետո ՀՀ ՊՆ-ի հրավերներում գրվել է հենց այդ 5 %-ի պահանջը, որի պատճառով էլ 2016-17թթ. մրցույթներում ոչ մի մասնակցի կողմից ոչ մի առաջարկ չի եղել, ինչի հետևանքով էլ <<Քլորհեքսիդին 5%>>-ի չափաբաժինների մասով մրցույթները չեն կայացել առաջարկների բացակայության պատճառով: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցին՝ եթե հրավերի թիվ 2-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվի <<Քլորհեքսիդինի գլյուկոնատ 20%>> խտանյութը, ապա այդ առաջարկվածը Ձեր կողմից կհամարվի համարժեք, թե ոչ:

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը ընդունելի չի կարող համարվել, քանի որ պահանջված ախտահանիչ հեղուկը պետք է երաշխավորված լինի ոչ միայն STORZ և PHILLIPS ըննկերությունների կողմից, այլ նաև Olympus, Fujinon և Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից (առկա սարքերի երաշխիքային սպասարկման պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև ախտահանիչի միջոցով սարքերի վնասումը բացառելու նպատակով):

Պարզաբանում N 2՝

Տեղեկացնում ենք, 2-րդ չափաբաժնով պահանջվել է 150լ  քլորհեքսիդին: Ձեր առաջարկը կարող է համարվել ընդունելի եթե մատակարարվի 150լ քլորհեքսիդին` ոչ պակաս քան 5 %-անոց կոնցենտրացիայի և առաջարկը կարող է գնահատվել համարժեք առաջարկվող ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քատուղար Ա.Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` a.sahakyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: