ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/31»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի օգոստոսի 26-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021 թվականի օգոստոսի 27-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1՝
       Հարգելի գնահատող հանձնաժողով

       ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/31 ծածկագրով մրցույթի թիվ 2 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում գրված է․ <<Սարքը պետք է օժտված լինի մանրէազերծման խուց բեռնված խոնավ կամ թաց գործիքները և ներծծող հատկություններով օժտված նյութերը (պարագաները) հայտնաբերող ավտոմատ համակարգով․․․>>։
Խնդրում եմ պարզաբանել
1․ Արդյոք առկա չէ վրիպակ տեխնիկական բնութագրի մեջբերված ընդգծված հատվածում
2․ Եթե վրիպակ առկա չէ, և իրոք պահանջվում է ներծծող հատկություններով օժտված նյութերը (պարագաները) հայտնաբերող ավտոմատ համակարգ, ապա արդյոք դա նշանակում է, որ սարքի մանրէազերծման խցի մեջ օրինակ սպունգ (губка) տեղադրելու դեպքում սարքը ավտոմատ այն կհայտնաբերի
3․ Եթե ոչ, ապա այդ դեպքում որ ներծծող նյութերն (պարագաները) է հայտնաբերում ավտոմատ համակարգը
 Մեր տեղեկություններով ոչ Sterrad ստերիլիզատորը, ոչ աշխարհում այլ ստերիլիզատոր այդպիսի ավտոմատ համակարգ չունի։
Խոնավությունը կարող է հայտնաբերվել ներկառուցված համապատասխան տվիչով, սակայն ներծծող հատկություններով օժտված պարագան, նյութը հայտնաբերող համակարգ գոյություն չունի։
Պարզաբանում N 1՝
Հարգելի մասնակից

           Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ սարքի տեխնիկական նկարագրում վրիպակ թույլ տրված չէ: «Ներծծող հատկություններով օժտված նյութերը (պարագաները) հայտնաբերող ավտոմատ համակարգով» արտահայտությունը վերաբերում է այն համակարգին, որը ախտահանման ցիկլի ընթացքում իրականացնում է ջրածնի պերօքսիդի խտության (կոնցենտրացիային) մշտադիտարկում: Այսինքն աշխատանքի ընթացքում, մեկուսացված խցիկում ջրածնի պերօքսիդի խտության անկման (ներծծող նյութերի առկայության) դեպքերում կկատարի սարքի ախտահանման ցիկլի ավտոմատ ընդհատում՝ թերի ախտահանումը բացառելու նպատակով: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/31» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/31» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

