ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Առողջապահության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է Մարզային բժշկական կենտրոնների հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԵՄԱՊՁԲ-2025/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  |  |  | չափման միավորը |  |  | քանակը |  |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մամմոգրաֆ տոմոսինթեզով |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Մամմոգրաֆ տոմոսինթեզով |  |  |  |  |  |  | Մամմոգրաֆ տոմոսինթեզով |
| 2 | Մամմոգրաֆ |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Մամմոգրաֆ |  |  |  |  |  |  | Մամմոգրաֆ |
| 3 | Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ |  |  |  |  |  |  | Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ |
| 4 | Տեսակոլպոսկոպ |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեսակոլպոսկոպ |  |  |  |  |  |  | Տեսակոլպոսկոպ |
| 5 | Թվային աուդիոմետր տիմպանոմետրով |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թվային աուդիոմետր տիմպանոմետրով |  |  |  |  |  |  | Թվային աուդիոմետր տիմպանոմետրով |
| 6 | Օտոակուստիկ էմիսիայի սարք (OAE) |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օտոակուստիկ էմիսիայի սարք (OAE) |  |  |  |  |  |  | Օտոակուստիկ էմիսիայի սարք (OAE) |
| 7 | Օտոակուստիկ էմիսիայի (OAE) և ուղեղի ցողունի լսողական արձագանքի (ABR) սարք |  |  |  | հատ |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օտոակուստիկ էմիսիայի (OAE) և ուղեղի ցողունի լսողական արձագանքի (ABR) սարք |  |  |  |  |  |  | Օտոակուստիկ էմիսիայի (OAE) և ուղեղի ցողունի լսողական արձագանքի (ABR) սարք |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  | Երկու փուլով մրցույթ <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի (Օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, Օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /երկրորդ փուլ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Փոփոխություններ չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Դիավանտ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 116,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 116,000,000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | «ԱՐ.ՄԵԴՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 136,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 136,000,000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Դիավանտ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 116,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 116,000,000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | «ԱՐ.ՄԵԴՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 136,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 136,000,000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Դիավանտ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 222,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 222,500,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 238,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 238,500,000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 63,700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 63,700,000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 27,170,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27,170,000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | «Ֆրոնթ Լայն Դեվելոփմենթ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 34,760,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 34,760,000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 89,700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 89,700,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Ֆրոնթ Լայն Դեվելոփմենթ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 123,740,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 123,740,000 |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  | 101,250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 101,250,000 |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «ԷՅԷՄԹԻՍԻ» ՍՊԸ և «Siem Tech Medical Services» S.R.O ՀԳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | «ԷՅԷՄԹԻՍԻ» ՍՊԸ և «Siem Tech Medical Services» S.R.O ՀԳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  | Ծանոթություն` «Ամա Մեդիքլ» և «Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ համատեղ գործունեության անդամ` «Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ-ն հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.11.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ 2-րդ չափաբաժնով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.11.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.12.2025թ |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.12.2025թ., 19.12.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.12.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.12.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| 1,2 |  | «Դիավանտ» ՍՊԸ |  | «ՀՀ ԱՆ ԵՄԱՊՁԲ-2025/31-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.12.2025 |  |  | 25.12.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,300,000 |  |  |
| 3-7 |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  | «ՀՀ ԱՆ ԵՄԱՊՁԲ-2025/31-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.12.2025 |  |  | 25.12.2026թ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,320,000 |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Ընտրված մասնակիցը |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |
| 1 |  | «Դիավանտ» ՍՊԸ |  | Ք. Երևան, Ազատության պ, 24/15, 095 40 50 70 |  |  |  |  |  |  |  | lawyer@diavant.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481101595190002 |  |  |  |  | 00255375 |  |  |
| 3-7 |  | «Մարգ Ֆարմացիա» ՍՊԸ |  | Ք. Երևան, Կոմիտաս 65/141 շ, 010 30 20 30, 094 44 77 30, |  |  |  |  |  |  |  | tenders@margpharma.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481301205090058 |  |  |  |  | 00842845 |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն vahan.vahanyan@healthpiu.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  | ՀՀ Ֆինանսների նախարարության https://armeps.am/ և www.gnumner.am գնումների համակարգում հրավեր է տեղադրվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  | Չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  | Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ «Էմհար» ՍՊԸ կողմից ներկայացվել է բողոք, որը վարույթ է ընդունվել և գնումների տեղեկագրում հրապարակվել է 18.04.2025թ: 09.06.2025թ ՀՀ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական Դատարանի վճռով ԵԴ2/3762/02/25 հայցը մերժվել է: 04.12.2025թ «Դիավանտ» ՍՊԸ կողմից ներկայացվել է բողոք, 09.12.2025թ Հայցվորի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել հայցը վերադարձնելու վերաբերյալ: 04.12.2025թ «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ կողմից ներկայացվել է բողոք, որը վարույթ է ընդունվել 09.12.2025թ: 09.12.2025թ Հայցվորի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել հայցից հրաժարվելու մասին: 19.12.2025թ դատարանի որոշմամբ թիվ Դ2/13042/02/25 քաղաքացիական գործի վարությը կարճվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուց հետո` լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. Փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |
| Արմինե Գալուստյան |  |  |  |  |  |  |  |  | 060 80 80 03 /1702/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armine.galustyan@moh.am |  |  |  |  |  |  |  |

| չափաբաժնի համարը | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Մամմոգրաֆ տոմոսինթեզով | Վերջին սերնդի թվային մամոգրաֆիկ համակարգ տոմոսինթեզով Դետեկտոր. Ամբողջական հարթ-պանելային դետեկտոր Դետեկտորի նյութը` ամորֆսելեն Պիքսելի չափը 70 մկմ, առանց պիքսելների համակցման Դետեկտորի ֆորմատը 24x29 սմ Դետեկտորի պիքսելների քանակը հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով 3328 х 4096 Անալոգա-թվային փոխակերպման կարգայնությունը 14 բիթ Ցրող ցանցի բարձրություն/լայնություն հարաբերակցությունը 6։1 Դետեկտորի քվանտային արդյունավետության գործակիցը 0,5lp/mm-ի դեպքում՝ DQE-ն 62% Դետեկտորի ակտիվ սառեցման համակարգի առկայություն Տեսադաշտի չափերը` 24x29 սմ և 18x24 սմ Դետեկտորի պիքսելի տեսակը՝ քառակուսի Էքսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում, իմպլանտանտների պատկերավորման ապահովումով Գեներատոր և խողովակ. Ռենտգենյան խողովակի անոդի հիմնական նյութը՝ վոլֆրամ Մեծ ֆոկուսի համար անոդային լարման առավելագույն նշանակությունը` 49կՎ Փոքր ֆոկուսի համար անոդային լարման առավելագույն նշանակությունը` 39կՎ Անոդի ջերմունակությունը 300000 ջերմային միավոր Ռենտգենյան ճառագայթման ֆիլտրերի քանակը՝ 4 Փոքր ֆոկուսային հետքի չափը՝ ՖՀ - 0.1 մմ Մեծ ֆոկուսային հետքի չափը՝ ՖՀ - 0.3 մմ Գեներատորի տեսակը՝ ինվերտորային, բարձր հաստատուն պոտենցիալով Գեներատորի կոնստրուկցիան՝ C-աղեղի կանգնակի մեջ ներկառուցված Ռենտգենէքսպոնոմետրի առկայություն Ճառագայթման դոզայի ավտոմատ կարգավորման ապահովման հնարավորության առկայություն Գեներատորի անոդային լարման տիրույթը` 20-49կՎ Գենտրիի առանձնահատկությունները. Ուղղահայաց շարժման տիրույթը` 70,5սմ Ֆոկուսային հեռավորությունը 700մմ Ուղղահայաց շարժման ղեկավարումը՝ էլեկտրական եղանակով Պտույտի կարգավորումը՝ էլեկտրական եղանակով Պտույտը +195° -ից -155° տիրույթում (ընդհանուրը 350°) Ֆիքսված պաշտպանիչ դիմակ պացիենտի համար, որը չի պտտվում աղեղի հետ Կրծքի կոմպրեսիա. Հատուկ կոր սեղմակի առկայություն Լրիվ մոտորիզացված կոմպրեսիոն տիրույթը 89-178Ն Երկկոմպրեսիոն փուլային ֆունկցիայի առկայություն Մեխանիկական կոմպրեսիայի սահմանափակում, առավելագույն վերին սահմանը 300Ն Խոշորացում. Թեթև ածխածնի օպտիկա մանրաթելային շրջանակով հարթակ, խոշորացման ֆակտորները 1,5x, 1,8x Ռենտգեն կոլիմացիա ավտոմատ կամ մանուալ, ղեկավարվող սահմանված չափսերը 24x29 սմ և 18x24սմ Տոմոսինթեզի առկայություն, FDA հավաստագրված Շտատիվի պտույտի աստիճանը տոմոսինթեզի ժամանակ 15° (+7,5° / -7,5°) Սկանավորման ժամանակ պրոեկցիաների քանակը 15 Տոմոսինթեզի շերտի հաստությունը 1մմ Տոմոսինթեզի ռեժիմում սկանավորման ժամանակ պիքսելի չափսը 70մկմ Կոմբինացված 2D և տոմոսինթեզի ռեժիմ մեկ կոմպրեսիայի ժամանակ (սինթետիկ 2D), FDA հավաստագրված Տոմոսինթեզի ամբողջական հետազոտության ժամանակ ճառագայթման դոզան 1,87mGy Կոնտրաստային սպեկտրալ մամմոգրաֆիայի հնարավորության առկայություն 2D ստերեոտակտիկ բիոպսիայի առկայություն 3D ստերեոտակտիկ բիոպսիայի առկայություն 2D և/կամ 3D ստերեոտակտիկ բիոպսիայի համար անհրաժեշտ ստերեոտակտիկ հարմարանքի առկայություն Ուղղահայաց բիոպսիայի ծավալը (x, y, z կոորդինատներով) 60x70x100մմ Ստերեոտակտիկ հարմարանքի վրա ստերեոտակտիկ ատրճանակի ամրացման հնարավորության առկայություն Աշխատանքային կայանից ստացված կոորդինատներով դեպի լոկալիզացված նշանակակետ բիոպսիայի ասեղի ավտոմատացված դիրքավորման հնարավորության առկայություն Ուղղահայաց և լատերալ ստերեոտակտիկ բիոպսիայի անցկացման հնարավորության առկայություն Բոլոր երեք առանցքներով բիոպտատի վերցման համար դիրքավորման ճշգրտությունը +/-1մմ Ստերեոտակտիկ հետազոտության ընթացքում շտատիվի ավտոմատացված պտտման և կանգառի հնարավորության առկայություն -15 և +15 աստիճանների վրա Էլեկտրական կառավարմամբ, հատուկ մամմոլոգիական բիոպսիայի բազկաթոռի առկայություն Վակուում բիոպսիոն համակարգի առկայություն՝տարբեր սարքավորումների հետ սինխրոնիզացված աշխատելու հնարավորությամբ Հանգույցների ավտոմատ համակարգչային հայտնաբերման ծրագրային փաթեթի առկայություն, FDA հավաստագրված Բիոպսիայի նմուշի կամ վիրահատության ընթացքում հեռացված հյուսվածքների նմուշների ճշգրիտ պատկերավորման ֆունկցիայի առկայություն Հիմնական սկանավորման եղանակներ 2D սկրինիգ, 3D ախտորոշում Արհեստական բանականության ծրագրային փաթեթների առկայություն Ղեկավարման աշխատանքային կայանի առկայություն. Աշխատանքային կայանի համակարգչային բլոկ Օպերատիվ հիշողությունը 32 ԳԲ Կոշտ սկավառակը 1 ՏԲ DVD +/- R/W 1 թվային մոնիտորի առկայություն, 21՛՛ էկրանով, թողունակությունը 2048х1536 Պատկերի ստացման նվազագույն ժամանակը 3,7 վ Երկու ճառագայթումների միջև ժամանակը 26 վրկ Դեկոմպրեսիայից հետո տոմոսինթեզի ռեժիմում վերակառուցված պատկերի ստացման ժամանակը 5վ Ղեկավարման աշխատանքային կայանի ծրագրային ապահովում․ Թվային մամմոգրաֆիկ համալիրի և նրա բաղադրիչների աշխատանքի ռեժիմների ղեկավարման հնարավորության առկայություն Համակարգի աշխատանքի ռեժիմների ընտրության հնարավորության առկայություն, ներառյալ հետևյալ ռեժիմները․ թվային մամմոգրաֆիա տոմոսինթեզ կոմբինացված (թվային մամմոգրաֆիա + տոմոսինթեզ) կոնտրաստային սպեկտրալ մամմոգրաֆիա ստերեոտակտիկ բիոպսիա պացիենտների և նրանց հետազոտությունների արդյունքների տվյալների բազայի վարում՝ ներառյալ յուրաքանչյուր պատկերի և ընդհանուր հետազոտության ընթացքում ստացած ճառագայթման դոզայի մակնշմամբ ամբողջ պատկերի մասշտաբի փոփոխություն ամբողջ պատկերի ինվերտացում (պոզիտիվ/նեգատիվ) մոնիտորի վրա դիտվող պատկերի պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ բարելավում ամբողջ պատկերի պայծառության և կոնտրաստի փոփոխություն պատկերի վրա չափումների իրականացում գեոմետրիկ չափսերի փոփոխության հնարավորությամբ ստերեոտակտիկ հարմարանքների ու ասեղների ներկառուցված տվյալների բազայի առկայություն գոյացության կոորդինատների (x, y, z) ավտոմատ հաշվարկում և ուղարկում ստերեոտակտիկ հարմարանքի վրա Բժիշկի համար նախատեսված աշխատանքային կայան, որը նախատեսված է մամոգրաֆիկ թվային պատկերներների և տոմոսինթեզի դիտարկման, մշակման, գնահատման և մեկնաբանման համար Աշխատանքային կայանի համակարգչային բլոկ 2 հատ բժշկական մոնոքրոմ մոնիտորների առկայություն Մոնիտորների թողունակությունը 5,8Մպ Բժշկի աշխատանքային կայանի ծրագրային ապահովում․ տոմոսինթեզի ռեժիմում կրծքագեղձի պատկերների դիտման ծրագրային փաթեթ ամբողջ պատկերի մասշտաբի փոփոխություն ամբողջ պատկերի ինվերտացում (պոզիտիվ/նեգատիվ) մոնիտորի վրա դիտվող պատկերի պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ բարելավում ամբողջ պատկերի պայծառության և կոնտրաստի փոփոխություն պատկերի վրա չափումների իրականացում Պատկերների և ուղեկցող տվյալների ձևավորում DICOM ֆորմատով՝ դրանք տպելու կամ արտաքին կրիչների վրա փոխանցելու համար Լրացուցիչ աքսեսուարներ. Ստանդարտ հետազոտման սեղմակներ՝ 24x29 սմ սկրինինգ սեղմակ 18x24 սմ սկրինինգ սեղմակ 10 սմ կոնտակտային սեղմակ 10 սմ խոշորացնող սեղմակ Կոնվեկցիոն Պաշտպանիչ դիմակ Ինտեգրված կապար-ակրիլային պաշտպանիչ վահան՝ չափսերը 203 x 86 սմ ,Կապարի համարժեքությունը՝ 0,5 մմ Մեծացնող սեղմակի առկայություն Երկֆունկցիոն ոտքի սեղմակի առկայություն Կարգաբերման ֆանտոմի առկայություն Լրակազմ և պարագաներ․ Մոնտաժային անհրաժեշտ նյութերի, մալուխների առկայություն համակարգի տեղադրման համար Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, կտրամադրվեն անգլերեն լեզվով։ Երաշխիքային սպասարկում․ 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում։ Ռենտգենյան խողովակի կամ դետեկտորի խափանման դեպքում վերանորոգում 30 օրվա ընթացքում Երաշխիքի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առավելագույնը 6 ամիսը մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Այլ պայմաններ․ Համակարգը ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ ՀՀ-ում Սերվիս կենտրոնի առկայություն Արտադրողի կողմից 2 սերտիֆիկացված ինժեներների առկայություն Որակի վկայականներ (առկայություն) 1․ ISO13485 2․ ISO 9001 3. IIb ռիսկայնության դասի բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ, բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը մշտապես տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը իսարքերի ՀՀ ներմուծման օրը կտեղեկացնի պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի արկղերը կբացի բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ |
| 2 | Մամմոգրաֆ | Սկրինինգային 2D մամմոգրաֆիկ համալիր՝ տոմոսինթեզի ռեժիմով Դետեկտոր. Ամբողջական հարթ-պանելային դետեկտոր Դետեկտորի նյութը` ամորֆսելեն Պիքսելի չափը 70 մկմ, առանց պիքսելների համակցման Դետեկտորի ֆորմատը 24x29 սմ Դետեկտորի պիքսելների քանակը հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով 3328 х 4096 Անալոգա-թվային փոխակերպման կարգայնությունը 14 բիթ Ցրող ցանցի բարձրություն/լայնություն հարաբերակցությունը 6։1 Դետեկտորի քվանտային արդյունավետության գործակիցը 0,5lp/mm-ի դեպքում՝ DQE-ն 62% Դետեկտորի ակտիվ սառեցման համակարգի առկայություն Տեսադաշտի չափերը ` 24x29 սմ և 18x24 սմ Դետեկտորի պիքսելի տեսակը՝ քառակուսի Էքսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում, իմպլանտանտների պատկերավորման ապահովումով Գեներատոր և խողովակ. Ռենտգենյան խողովակի անոդի հիմնական նյութը՝ վոլֆրամ Մեծ ֆոկուսի համար անոդային լարման առավելագույն նշանակությունը 49կՎ Փոքր ֆոկուսի համար անոդային լարման առավելագույն նշանակությունը 39կՎ Անոդի ջերմունակությունը 300000 ջերմային միավոր Ռենտգենյան ճառագայթման ֆիլտրերի քանակը ՝ 4 Փոքր ֆոկուսային հետքի չափը ՝ ՖՀ - 0,1 մմ Մեծ ֆոկուսային հետքի չափը՝ ՖՀ - 0,3 մմ Գեներատորի տեսակը՝ ինվերտորային, բարձր հաստատուն պոտենցիալով Գեներատորի կոնստրուկցիան՝ C-աղեղի կանգնակի մեջ ներկառուցված Ռենտգենէքսպոնոմետրի առկայություն Ճառագայթման դոզայի ավտոմատ կարգավորման ապահովման հնարավորության առկայություն Գեներատորի անոդային լարման տիրույթը 23-49կՎ Գենտրիի առանձնահատկությունները. Ուղղահայաց շարժման տիրույթը 70,5սմ Ֆոկուսային հեռավորությունը 700մմ Ուղղահայաց շարժման ղեկավարումը՝ էլեկտրական եղանակով Պտույտի կարգավորումը՝ էլեկտրական եղանակով Պտույտը +195° -ից -155° տիրույթում (ընդհանուրը 350°) Ֆիքսված պաշտպանիչ դիմակ պացիենտի համար, որը չի պտտվում աղեղի հետ Կրծքի կոմպրեսիա. Հատուկ կոր սեղմակի առկայություն Լրիվ մոտորիզացված կոմպրեսիոն տիրույթը 89-178Ն Երկկոմպրեսիոն փուլային ֆունկցիայի առկայություն Մեխանիկական կոմպրեսիայի սահմանափակում, առավելագույն վերին սահմանը 300Ն Խոշորացում. Թեթև ածխածնի օպտիկա մանրաթելային շրջանակով հարթակ, խոշորացման ֆակտորները 1,5x, 1,8x Ռենտգեն կոլիմացիա ավտոմատ կամ մանուալ, ղեկավարվող սահմանված չափսերը 24x29 սմ և 18x24սմ FDA հավաստագրված տոմոսինթեզի ռեժիմի առկայություն Առկա տոմոսինթեզի ռեժիմի համար կիրառելի պարամետրերը՝ Շտատիվի պտույտի աստիճանը տոմոսինթեզի ժամանակ 15° (+7,5° / -7,5°) Սկանավորման ժամանակ պրոեկցիաների քանակը 15 Տոմոսինթեզի շերտի հաստությունը 1մմ Տոմոսինթեզի ռեժիմում սկանավորման ժամանակ պիքսելի չափսը 70մկմ Կոմբինացված 2D և տոմոսինթեզի ռեժիմ մեկ կոմպրեսիայի ժամանակ (սինթետիկ 2D), FDA հավաստագրված Տոմոսինթեզի ամբողջական հետազոտության ժամանակ ճառագայթման դոզան 1,87mGy Կոնտրաստային սպեկտրալ մամմոգրաֆիայի ռեժիմի առկայություն 2D ստերեոտակտիկ բիոպսիայի ծրագրային փաթեթի առկայություն 3D ստերեոտակտիկ բիոպսիայի ծրագրային փաթեթի առկայություն Հետագայում ավելացվող ռեժիմների համար կիրառելի պարամետրերը՝ 2D և/կամ 3D ստերեոտակտիկ բիոպսիայի համար անհրաժեշտ ստերեոտակտիկ հարմարանքի ավելացման հնարավորություն Ուղղահայաց բիոպսիայի ծավալը (x, y, z կոորդինատներով) 60x70x100մմ Ստերեոտակտիկ հարմարանքի վրա ստերեոտակտիկ ատրճանակի ամրացման հնարավորություն Աշխատանքային կայանից ստացված կոորդինատներով դեպի լոկալիզացված նշանակակետ բիոպսիայի ասեղի ավտոմատացված դիրքավորման հնարավորություն Ուղղահայաց և լատերալ ստերեոտակտիկ բիոպսիայի անցկացման հնարավորություն Բոլոր երեք առանցքներով բիոպտատի վերցման համար դիրքավորման ճշգրտությունը +/-1մմ Ստերեոտակտիկ հետազոտության ընթացքում շտատիվի ավտոմատացված պտտման և կանգառի հնարավորության առկայություն -15 և +15 աստիճանների վրա Վակուում օժանդակությամբ բիոպսիայի տարբեր սարքավորումների հետ սինխրոնիզացված աշխատանքի ծրագրային փաթեթի առկայություն Հանգույցների ավտոմատ համակարգչային հայտնաբերման ծրագրային փաթեթի առկայություն, FDA հավաստագրված Բիոպսիայի նմուշի կամ վիրահատության ընթացքում հեռացված հյուսվածքների նմուշների ճշգրիտ պատկերավորման ֆունկցիայի առկայություն Հիմնական սկանավորման եղանակներ 2D սկրինիգ, 3D ախտորոշում Արհեստական բանականության ծրագրային փաթեթների առկայություն Ղեկավարման աշխատանքային կայանի առկայություն. Աշխատանքային կայանի համակարգչային բլոկ Օպերատիվ հիշողությունը 32 ԳԲ Կոշտ սկավառակը 1 ՏԲ DVD +/- R/W 1 թվային մոնիտորի առկայություն, 21՛՛ էկրանով, թողունակությունը 2048х1536 Պատկերի ստացման նվազագույն ժամանակը 3,7 վ Երկու ճառագայթումների միջև ժամանակը 26 վրկ Ղեկավարման աշխատանքային կայանի ծրագրային ապահովում Թվային մամմոգրաֆիկ համալիրի և նրա բաղադրիչների աշխատանքի ռեժիմների ղեկավարման հնարավորության առկայություն Համակարգի աշխատանքի ռեժիմների ընտրության հնարավորության առկայություն, ներառյալ հետևյալ ռեժիմները․ թվային մամմոգրաֆիա տոմոսինթեզ (ռեժիմի առկայության դեպքում) կոմբինացված (թվային մամմոգրաֆիա + տոմոսինթեզ) (տոմոսինթեզի ռեժիմի առկայության դեպքում) կոնտրաստային սպեկտրալ մամմոգրաֆիա (առկայության դեպքում) ստերեոտակտիկ բիոպսիա (առկայության դեպքում) պացիենտների և նրանց հետազոտությունների արդյունքների տվյալների բազայի վարում՝ ներառյալ յուրաքանչյուր պատկերի և ընդհանուր հետազոտության ընթացքում ստացած ճառագայթման դոզայի մակնշմամբ ամբողջ պատկերի մասշտաբի փոփոխություն ամբողջ պատկերի ինվերտացում (պոզիտիվ/նեգատիվ) մոնիտորի վրա դիտվող պատկերի պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ բարելավում ամբողջ պատկերի պայծառության և կոնտրաստի փոփոխություն պատկերի վրա չափումների իրականացում գեոմետրիկ չափսերի փոփոխության հնարավորությամբ ստերեոտակտիկ հարմարանքների ու ասեղների ներկառուցված տվյալների բազայի առկայություն գոյացության կոորդինատների (x, y, z) ավտոմատ հաշվարկում և ուղարկում ստերեոտակտիկ հարմարանքի վրա (ստերեոտակտիկ հարմարանքի առկայության դեպքում) Բժիշկի համար նախատեսված աշխատանքային կայան, որը նախատեսված է մամոգրաֆիկ թվային պատկերներների և տոմոսինթեզի դիտարկման (տոմոսինթեզի ռեժիմի առկայության դեպքում), մշակման, գնահատման և մեկնաբանման համար Աշխատանքային կայանի համակարգչային բլոկ 2 հատ բժշկական մոնոքրոմ մոնիտորների առկայություն Մոնիտորների թողունակությունը 5,8Մպ Բժշկի աշխատանքային կայանի ծրագրային ապահովում տոմոսինթեզի ռեժիմում կրծքագեղձի պատկերների դիտման ծրագրային փաթեթ (տոմոսինթեզի ռեժիմի առկայության դեպքում) ամբողջ պատկերի մասշտաբի փոփոխություն ամբողջ պատկերի ինվերտացում (պոզիտիվ/նեգատիվ) մոնիտորի վրա դիտվող պատկերի պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ բարելավում ամբողջ պատկերի պայծառության և կոնտրաստի փոփոխություն պատկերի վրա չափումների իրականացում Պատկերների և ուղեկցող տվյալների ձևավորում DICOM ֆորմատով՝ դրանք տպելու կամ արտաքին կրիչների վրա փոխանցելու համար Լրացուցիչ աքսեսուարներ. Ստանդարտ հետազոտման սեղմակներ՝ 24x29 սմ սկրինինգ սեղմակ 18x24 սմ սկրինինգ սեղմակ 10 սմ կոնտակտային սեղմակ 10 սմ խոշորացնող սեղմակ Կոնվեկցիոն Պաշտպանիչ դիմակ Ինտեգրված կապար-ակրիլային պաշտպանիչ վահան՝ չափսերը 203 x 86 սմ ,Կապարի համարժեքությունը՝ 0,5 մմ Մեծացնող սեղմակի առկայություն Երկֆունկցիոն ոտքի սեղմակի առկայություն Կարգաբերման ֆանտոմի առկայություն Լրակազմ և պարագաներ․ Մոնտաժային անհրաժեշտ նյութերի, մալուխների առկայություն համակարգի տեղադրման համար Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, կտրամադրվեն անգլերեն լեզվով։ Երաշխիքային սպասարկում․ 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում։ Ռենտգենյան խողովակի կամ դետեկտորի խափանման դեպքում վերանորոգում 30 օրվա ընթացքում Երաշխիքի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առավելագույնը 6 ամիսը մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Այլ պայմաններ․ Համակարգը ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ ՀՀ-ում Սերվիս կենտրոնի առկայություն Արտադրողի կողմից 2 սերտիֆիկացված ինժեներների առկայություն Որակի վկայականներ (առկայություն) 1․ ISO13485 2․ ISO 9001 3. IIb ռիսկայնության դասի բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ , բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը մշտապես տեղեկատվություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը իսարքերի ՀՀ ներմուծման օրը կտեղեկացնի պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի արկղերը կբացի բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ |
| 3 | Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ | Տեսանյութերի պրոցեսոր FHD վիդեո պրոցեսոր 1920x1080 տարլուծումով Ունի բարձր հստակության տեսանյութ Ունի աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում Ունի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում Ունի 4x պատկերի մեծացման հնարավորություն Թվային վիդեո ելքեր. DVI USB արտաքին կրիչում ֆոտո և վիդեո պահպանման հնարավորություն, առանց հավելյալ սարքավորումների միացման Ինտեգրացիա ցանցում՝ DICOM ստանդարտով Ստեղնաշարի առկայություն Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուրը՝ ներկառուցված վիդեո պրոցեսսորի մեջ Ձեռքով և ավտոմատ պայծառության կառավարում Ներկառուցված պոմպ Օդի մղման ինտենսիվության կարգավորման մակարդակների առկայություն Լույսի ինտեսիվության փոփոխաման հնարավորություն Լույսի պայծառության կարգավորումը հնարավոր է իրականացնել կառավարման վահանակից Պայծառության մակարդակի ցուցիչ Լուսավորության պայծառության կարճաժամկետ ուժեղացման հնարավորություն Ջրի տարայի առկայություն Գույների կարգավորում Հիմնական լույսի աղբյուրը LED տեսակի, 10,000 ժամ աշխատանքի հնարավորությամբ Կապույտ/կարմիր գույների կարգավորում Պատկերի էլեկտրոնային խոշորացման հնարավորություն Ստոպ-կադր ռեժիմի առկայություն՝ բուֆերիզացիայի էֆեկտով Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող 5 կոճակների առկայություն Հիվանդի տվյալները մուտքագրելու և պահպանելու հնարավորություն Օգտագործողի տվյալները մուտքագրելու և պահպանելու հնարավորություն Օգտագործողների պրոֆիլների արտահանում ֆլեշ կրիչի վրա Մեկնաբանություններ ավելացնելու հնարավորություն Էնդոսկոպի նույնականացման գործառույթ Վիդեոպրոցեսսորին միացման մասում էնդոսկոպի միացման լարը 180 աստիճան պտտման հնարավորություն Վիդեոպրոցեսսորի կառավարման հնարավորություն ոտնակի, ստեղնաշարի և պրոցեսսորի էկրանից Սպիտակի հավասարակշռում մեկ հպումով Տարբեր տեսակի վիդեո էնդոսկոպների միացման հնարավորություն՝ վիդեոգաստրոսկոպներ, վիդեո կոլոնոսկոպներ, վիդեոդուոդենոսկոպներ ,վիդեոբրոնխոսկոպներ, օպտիկական խոշորացմամբ էնդոսկեպներ, ՔԿԱ էնդոսկոպներ "Համատեղելիություն արհեստական բանականության համակարգի հետ, որը նախատեսված է ավտոմատ կերպով բացահայտելու հետազոտության ընթացքում հնարավոր նորագոյացությունները կոլոնոսկոպիաի և գաստրոսկոպիայի համար՝ օգտագործելով հատուկ ալգորիթմ՝ հայտնաբերված նորագոյացությունների նույնականացմամբ" Թվային օպտիկական քրոմոսկոպիայի տեխնոլոգիա Քրոմոսկոպիայի սահմանված արժեքների խմբագրման հնարավորություն Մակերեւույթի պատկերի կառուցվածքային տարրերի և ուրվագծերի ընդգծման/առանձնացման գործառույթ Կոնտրաստի ավելացման գործառույթ Լորձաթաղանթների և արյան անոթների միջև պատկերի գունային երանգը ուժեղացնելու գործառույթ Լուսանկարների և տեսանյութերի արտածում տեսապրոցեսորի հիշողությունից Լուսանկարների և տեսանյութերի մեծացման գործառույթ Սրության էլեկտրոնային ուժեղացման կարգավորվող ռեժիմների առկայություն Գաստրոսկոպ Աշխատանքային երկարությունը` 1100 մմ Ընդհանուր երկարությունը` 1400 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` 9,2 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 9,2 մմ Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը` 2,8 մմ Դաշտի տեսարան՝ 145o Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝ 210o/ 120o Ձախ/աջ՝ 100o/100o Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող 5 կոճակների առկայություն Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի Վիդեոպրոցեսսորին միացման մասը անջրաթափանց է Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա Էնդոսկոպի գործիքային ուղով բիոպսիայի, մասնահատման, դիսեկցիայի, լազերային կոտերիզացիայի կատարման հնարավորություն Կոլոնոսկոպ Աշխատանքային երկարությունը` 1700 մմ Ընդհանուր երկարությունը` 2000 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` 12,2 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 12 մմ Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը` 3,8 մմ Դաշտի տեսարան՝ 170o Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝ 180o/180o Ձախ/աջ՝ 160o/160o Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող 5 կոճակների առկայություն Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի Ներդրվող հատվածի կոշտությունը քառափուլ և կարգավորվող Վիդեոպրոցեսսորին միացման մասը անջրաթափանց է Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա Էնդոսկոպի գործիքային ուղով բիոպսիայի, մասնահատման, դիսեկցիայի, լազերային կոտերիզացիայի կատարման հնարավորություն Այլ պարագաներ․ 4 անիվներով շարժական սայլակի առկայություն անհրաժեշտ մասերով Ունի հատուկ բժշկական մոնիտոր՝ 27" Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն Ախտահանման նկատմամբ կայուն ստեղնաշար Էնդոսկոպիկ իրրիգացիոն պոմպ Ցուցման և կառավարման ստեղներ սարքի առջևի վահանակի վրա՝ միացման/անջատման ստեղն, բռնակ՝ հեղուկի հոսքի արագությունը կարգավորելու համար Հեղուկի հոսքի սահմանված արագության ցուցադրում Հեղուկի հոսքի արագությունը 0-0,45 լ/րոպե միջակայքում "Լրակազմը պարունակում է՝ Էնդոսկոպիկ իրրիգացիոն պոմպ - 1 հատ, ոտնակ - 1 հատ, հոսանքի լար - 1 հատ, միացնող խողովակ - 2 հատ, կափարիչով տարրա - 1 հատ, միացնող ադապտեր - 1 հատ, բռնակ տարրայի համար - 1 հատ, շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ" Լրակազմ և պարագաներ․ Մոնտաժային անհրաժեշտ նյութերի, մալուխների առկայություն համակարգի տեղադրման համար Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, տրամադրվում են անգլերեն լեզվով։ Երաշխիքային սպասարկում․ 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում։ Էնդոսկոպների փոխարինման ֆոնդի առկայություն մատակարարի սերվիս կենտրոնում էնդոսկոպների վերանորոգման ընթացքում անխափան աշխատանք ապահովելու համար Երաշխիքի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առավելագույնը 6 ամիսը մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Այլ պայմաններ․ Համակարգը ամբողջությամբ նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Ապրանքը արտադրված ոչ ուշ քան պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ ՀՀ-ում Սերվիս կենտրոնի առկայություն Սերվիս կենտրոնը կահավորված է առաջարկվող էնդոսկոպների լիարժեք վերանորոգման համար պահանջվող գույքով և սարքավորումներով ներառյալ վերանորոգումները, որոնք պահանջում են էնդոսկոպի ամբողջական քանդում (ներառյալ աշխատանքային մասը) Արտադրողի կողմից առնվազն 2 սերտիֆիկացված ինժեներների առկայություն Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում ունի առաջարկված էնդոսկոպների սպասարկում իրականացնող 2 հավաստագրված ինժեներ։ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1․ ISO13485 2․ Բժշկական սարքավորումների համար` MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ |
| 4 | Տեսակոլպոսկոպ | Բինօկուլյար կոլպոսկոպիկ համակարգ թվային տեսախցիկով և ծրագրակազմով Լրակազմում՝ 45 աստիճան բինօկուլյար կոլպոսկոպ շարժական թևով կանգնակով, տեսախցիկ LED լույսի աղբյուրով, կանգնակ մոնիտորով, պատկերների և տվյալների կառավարման ծրագրաշար, համակարգիչ, ստեղնաշար, մկնիկ Պատկերների և տվյալների կառավարման ծրագրաշարը թույլ է տալիս կոլպոսկոպիայի պատկերները պահպանել և կարգաբերել հիվանդի ինքնամփոփ գրառումներում։ Միաժամանակ օպտիկական և թվային դիտման հնարավորություն Ծրագրային գործառույթները ՝ համակարգի ամբողջական անվտանգություն գաղտնաբառի միջոցով, հատուկ կլինիկական պահանջներին և նախասիրությունների ներգրված ծրագրեր, Full HD տեսանկարահանման հնարավորություն, վիճակագրական վերլուծություն, պատկերի չափումներ և նշումներ, ավտոմատ կերպով հաշվետվությունների ստեղծման գործառույթ։ Լեզուները անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն Համատեղելի է Windows 10 կամ ավելի նոր օպերացիոն համակարգերի հետ Բինօկուլյար կոլպոսկոպը ավտոմատ և ձեռքով, ժամանակաչափ յոդի թեստերի համար, պատկերի սառեցնում էկրանին, պատկերի մեծացում, պատկերի փոքրացում։ Պիքսելների քանակը 2,100,000 Ավտոմատ սպիտակ գույնի կարգաբերման գործառույթ Ընդհանուր խոշորացման տիրույթը 50 անգամ Օպտիկական խոշորացման տիրույթը 17 անգամ Թվային հակավիբրացիոն գործառույթի առկայություն Միացումներ և ելքեր ՝ USB Վիդեո ելքը USB և HDMI Video Լույսի աղբյուրը LED տեսակի, գույները սպիտակ, լուսավորությունը 30000 լյուքս, ջերմաստիճանը 5600 Կելվին, լամպի կյանքը 60000 ժամ Մատրիցայի տարլուծումը 1920x1080 պիքսել 30 կադր/վ Աշխատանքային հեռավորությունը 250 մմ - 300 մմ տիրույթում Դիտման խորության տիրույթը 5 մմ - 135 մմ Տեսանյութերի և լուսանկարների հնարավորություն Տեսադաշտը 12,5-80մմ տիրույթում Բինօկուլյար միջբբային կարգաբերման տիրույթը 55-75մմ Դիոպտրի կարգաբերման տիրույթը -5D～+5D 5 ֆիքսված մեծացման առկայություն 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5 Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսի գործառույթ Պատկերի սառեցման գործառույթ LED էկրան կանգնակի վրա վրա 27 դյույմ անկյունագծով Կանգնակը․ առավելագույն բարձրությունը՝ 1300 մմ, նվազագույն բարձրությունը 1000մմ, բարձրությունը կարգավորելի և ֆիքսվող՝ 350 մմ տիրույթում, կանգնած 5 անիվների վրա որոնցից 2-ը արգելակներով Կանգնակը շարժական թևով, թևի երկարությունը 630 մմ 500 ԳԲ մշտական և 8 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ համակարգիչ, որը հիմնված է 2023-2025 սերնդի պրոցեսորների վրա, Windows 10 օպերացիոն համակարգով Համատեղելիություն DICOM ինտերֆեյսի հետ PACS համակարգին ինտեգրվելու հնարավորություն Էլեկտրասնուցումը 220-240Վ, 50/60 Հց Այլ պայմաններ․ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար։ Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 2. Բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներ անցած FDA սերտիֆիկատ |
| 5 | Թվային աուդիոմետր տիմպանոմետրով | Լսողության ստուգման համակարգ Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա Տվիչի հաճախականությունները առնվազն՝ 226 Հց, 85 դԲԱՃՄ 678 Հց 72 դԲԱՃՄ 800 Հց , 70,5 դԲԱՃՄ Լրացուցիչ բարձր հաճախականություն 1 կՀց, 69 դԲԱՃՄ Ճնշման միջակայքը - 600-ից + 400 դեՊա։ Ճնշման ճշգրտությունը ± 5 % ։ Ծավալի միջակայքը 0-ից 6,0 մլ (փոխհատուցված)։ Համապատասխանության միջակայք՝ 0.1-ից 8.0 մլ 226 Հց հաճախականության համար ։ Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայքը 0,1-ից 15,0 mmho 678, 800 և 1000 Հց հաճախականության համար։ Ծավալի ճշգրտությունը ոչ ավել քան ± 5 % կամ 0,1 մլ։ Չափման ժամանակը 5 վայրկյան։ Ակուստիկ ռեֆլեքս Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց ։ Թեստային աղմուկներ ՝ BB, LP, HP։ Փորձարկման մեթոդներ իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ։ Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից 105 դԲԼՄ միջակայքում։ Կոնտրալատերալ մակարդակը 70-ից 120 դԲԼՄ միջակայքում։ Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված։ Ռեֆլեքսային անկում Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց Փորձարկման հաճախականությունները ։0,5, 1, 2, 4 կՀց ։ Թեստային աղմուկներ ՝ BB, LP, HP։ Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից 105 դԲԼՄ միջակայքում։ Կոնտրալատերալ մակարդակը 70-ից 120 դԲԼՄ միջակայքում։ Եվստախյան փողի թեստ Փորձարկման մեթոդները ինտակտ և «ծակոտկեն»։ Ճնշման միջակայքը - 600-ից + 400 դեՊա։ Աուդիոմետրիա Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն։ Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական։ Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց ։ Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց ։ Մակարդակի քայլերը 1 դԲ։ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 120 դԲԼՄ։ Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 80 դԲԼՄ։ Քողարկման աղմուկները՝ «նեղ գոտի», «սպիտակ աղմուկ» Սարքի ընդհանուր բնութագրիչներ Էկրանը 10 դյույմ, տիպը LED, սենսորային կառավարմամբ։ Համակարգչային ինտերֆեյսը USB։ Տվիչը գլխին կամ ուսին ամրացվող, թեստավորողի ձեռքերը ազատ պահելու համար, ներկառուցված կառավարման լույսով և անջատիչով։ Ներկառուցված ջերմային տպիչ ստանդարտ աուդիոմետրիայի թղթի համար։ Էլեկտրամատակարարումը 100-ից 240 Վ ± 10 %, 50 - 60 Հց ± 10 % ցանցից ։ Լեզուներ՝ առնվազն ռուսերեն, անգլերեն Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Աուդիոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Տիպ 3 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1 Կիրառելի մասեր Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ 36 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն և անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է լինելու ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար: Որակի և անվտանգության ստանդարտների վկայականներ ANSI/ AAMI ES/ IEC/ EN 60601-1, դաս I, տեսակ B, IEC 60645-5, ANSI S3.39, տեսակ 2, IEC 60645-1, տեսակ 3 ANSI S3.6, տեսակ 3, IIa դաս՝ համաձայն ԵՄ բժշկական սարքերի 93/42/EEC հրահանգի, ISO13485, MDSAP |
| 6 | Օտոակուստիկ էմիսիայի սարք (OAE) | Օտօակուստիկ էմիսիայի սկրինինգային և ախտորոշիչ թեստավորման սարք Նախատեսված TEOAE-ի և DPOAE-ի սքրինինգ և ախտորոշիչ չափումների համար Արագ ավտոմատ թեստավորում PASS կամ REFER արդյունքով Պայծառ, գունավոր OLED էկրանով Արդյունքների գրաֆիկական ցուցադրման հնարավորություն Բարձր աղմուկի մեջ՝ նորմալ կլինիկական միջավայրում շահագործման համար Չափման ռեժիմները DPOAE , TEOAE Հաճախականության միջակայքերը սկրինինգային տարբերակ DPOAE-ի համար՝ 2 կՀց-ից 5 կՀց, TEOAE-ի համար՝ 1,5 կՀց-ից 4,0 կՀց Հաճախականության միջակայքերը ախտորոշիչ տարբերակ DPOAE-ի համար՝ 1,5 կՀց-ից 12,0 կՀց, TEOAE-ի համար՝ 0,7 կՀց-ից 4,0 կՀց Խթանման ինտենսիվության միջակայքերը առնվազն՝ DPOAE-ի համար՝ 40 դԲ ՁՃՄ-ից մինչև 70 դԲ ՁՃՄ, TEOAE-ի համար՝ 60 դԲ ՁՃՄ-ից մինչև 83 դԲ ՁՃՄ Լեզուներ՝ անգլերեն և ռուսերեն Պահպանումը 500 թեստի համար համակարգչային ինտերֆեյս USB, տվյալների անլար փոխանցում համակարգչի ծրագրակազմին Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց և վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի աշխատաժամանանակը 15 ժամ շարունակական աշխատանք մեկ լիցքավորման համար,1000 փորձարկում մեկ լիցքավորման համար Լիցքավորիչի առկայություն Ներկառուցված USB միացում՝ մարտկոցը լիցքավորելու և համակարգչի հետ հաղորդակցվելու համար Միկրո-զոնդի բնութագրերը՝ -20 դԲ ՁՃՄ 2 կՀց (1 Հց թողունակություն) - 13 դԲ ՁՃՄ 1 կՀց (1 Հց թողունակություն) Մալուխի երկարությունը 1 մ Ծրագրակազմ թեստավորման և հիվանդի տվյալների գրանցման, պահպանման, և տպելու համար, համատեղելի windows 10 կամ ավելի թարմ համագարգերի հետ Ստանդարտներ Օտօակուստիկ էմիսիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-6, Տիպ 2 ստանդարտի Ազդանշանային թեստ ըստ IEC 60645-1, IEC 60645-3 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1 Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Տեղադրում և մեկնարկ, աշխատակազմի ուսուցում տեղում, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 36 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման հավաստագրեր ՝ IEC 60645-1, IEC 60645-3, IEC 60601-1, տեսակ B, CE 2017/745, II դասի, ISO 13485:2016, MDSAP |
| 7 | Օտոակուստիկ էմիսիայի (OAE) և ուղեղի ցողունի լսողական արձագանքի (ABR) սարք | Համակցված ABR + OAE նորածնային, երեխաների և մեծահասակների լսողության սկրինինգային և ախտորոշիչ սարքավորում Թեսթավորման տիպը․ ավտոմատ թեսթավորում Էկրանը՝ 4.3 դյույմ գունավոր սենսորային էկրան Հասանելի լեզուները՝ անգլերեն, ռուսերեն Տվյալների պահեստավորումը՝ 250 հիվանդ՝ յուրաքանչյուրը 50 թեստով Համակարգչային ինտերֆեյսը՝ միկրո USB Ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց, 200 թեսթի ժամանակով ABR՝ Ստիմուլյացիան՝ կտտոց Խթանման հաճախականությունը՝ 90 կտտոց /վ Փորձարկման ռեժիմը՝ մոնո/բինաուրալ Մակարդակի միջակայքը՝ 25 դԲ nHL-ից մինչև 45 դԲ nHL Իմպեդանսի թեստ՝ ավտոմատ նախնական թեստով Փորձարկման տևողությունը՝ 10-ից մինչև 180 վրկ Արտեֆակտների մերժման մակարդակը՝ 100-110 մկՎ Տվիչը 3 էլեկտրոդներով, բազմակի օգտագործման, առանց հավելյալ մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոդների և ծախսանյութերի, ներկառուցված դինամիկ խոսափողով Կառավարման կոճակ տվիչի վրա՝ թեստը սկսելու/դադարեցնելու համար LED լուսատուներ տվիչի վրա ՝ թեստային ականջը, էլեկտրոդի դիմադրությունը և թեստի կարգավիճակը ցույց տալու համար CMR հարաբերակցությունը 10 դԲ 100 Հց-ում OAE՝ TEOAE և DPOAE ռեժիմներով TEOAE՝ Խթանի տեսակը՝ ոչ գծային կտտոց Մակարդակի միջակայքը՝ 60 դԲ peSPL-ից մինչև 83 դԲ peSPL Վերլուծության գոտիները՝ 1.4, 2, 2.8 և 4 կՀց Փորձարկման տևողությունը՝ 4-ից մինչև 60 վրկ DPOAE՝ Խթանի տեսակ՝ մաքուր զույգ տոներ Մակարդակի միջակայքը՝ 50 դԲ SPL-ից մինչև 65 դԲ SPL Հաճախականության միջակայքը՝ 1.5 կՀց-ից մինչև 6 կՀց F2/f1 հարաբերակցություն՝ 1.22 Փորձարկման տևողությունը՝ 4-ից մինչև 60 վրկ Տվիչի լարի երկարությունը 120սմ ABR թեստի համապատասխանում համաձայն IEC 60645-7 Type 2 ստանդարտի OAE թեստի համապատասխանում համաձայն IEC 60645-6, Type 2 ստանդարտի Ազդանշանային թեստ ըստ IEC 60645-1, IEC 60645-3 Այլ պայմաններ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ծրագրակազմ թեստավորման և հիվանդի տվյալների գրանցման, պահպանման, և տպելու համար, համատեղելի windows 10 կամ ավելի թարմ համակարգերի հետ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 24 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման հավաստագրեր ՝ IEC 60645-1, IEC 60645-3, IEC 60601-1, տեսակ B, CE 2017/745, II դասի, ISO 13485:2016, 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ, MDSAP |

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: