ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար զտիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.11.2025թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 19.11.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1
Հրավերի 1-ին չափաբաժնում նշված AFA-RMP-20 անալիտիկ զտիչի որպես թույլատրելի օդային բեռ նշված է 140 (լ/րոպե):

Ելնելով ֆիլտրի տեխնիկական բնութագրից, ցանկանում ենք նշել, որ  AFA-RMP-20 տեսակի զտիչների թույլատրելի օդային բեռը կազմում է 20  լիտր/րոպե×սմ2: Քանի որ  AFA-RMP-20 աշխատանքային մակերեսը 20սմ2  է, հետևաբար 20 «լիտր/րոպե×սմ2 » չափման միավորը «լիտր/րոպե» չափման միավորի վերածելիս, համաձայն մակերեսի հաշվով հոսքի բանաձևի, թույլատրելի օդային բեռի համար ստանում ենք 400 լիտր/րոպե միավորը, ինչը առանց դժվարության դիմանում է պահանջվող 140 լիտր/ րոպե օդային բեռնվածությանը:

Qընդ= q×A

Որտեղ՝

Qընդ – ընդհանուր հոսքը (լ/րոպե)
q—հոսքը մեկ միավոր մակերեսի վրա  լիտր/րոպե×սմ2
A—ֆիլտրի մակերես սմ2 

Ելնելով մակերեսի հաշվով հոսքի վերոնշյալ բանաձևից, ստանում ենք հետրյալը.

Qընդ= 20  լիտր/րոպե×սմ2 × 20  սմ2 = 400 լ/րոպե
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք AFA-RMP-20 անալիտիկ զտիչի համար, որպես թույլատրելի օդային բեռի, ընդունելի է 400 լ/րոպե միավորը:

Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ АФА-РМП-20 անալիտիկ զտիչի անձնագրում բերված են հետևյալ պարամետրները՝  տրամագիծը  - d=50մմ, մակերեսը - 20 սմ2, թույլատրելի բեռը  20 լիտր/(րոպե×սմ2), կամ 400 լիտր/րոպե: 
Հարց 2
Հարգելի՛ գործընկեր, ձեր կողմից հարվերում կատարվել են փոփոխություններ և AFA-SI-20 անվանման փոխարեն գրվել է AFAS-I-20։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ ձեր կողմից պահանջվող պարամետրերով զտիչների անվանումները տարբեր արտադրողների մոտ տարբեր անվանումներ ունեն, այդ թվոմ նաև AFA-SI-20, AFAS-I-20 և АФА-СИ-20։ Խնդրում ենք հաստատել, որ Ձեզ համար ընդունելի են ձեր կողմից նշված տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող զտիչները, անկախ անվանման մեջ տառերի դասավորությունից։

Պարզաբանում 2
Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ AFA-SI-20 անալիտիկ  սորբցիոն ֆիլտրերը օգտագործվում են միաժամանակ ռադիոակտիվ  աէրոզոլի և յոդի  գոլորշիները որսալու  և ֆիլտրում կուտակված  գումարային ակտիվությունը (աէրոզոլ(յոդ( որոշելու, ռադիոմետրիկ սարքավորումների միջոցով։ Անալիտիկ ֆիլտրի մակերեսը 20 սմ2 է: 

Իսկ AFAS-I-20 ֆիլտրերը օգտագործվում են միայն ռադիոակտիվ յոդի գոլորշիները որսալու և նրանում կուտակված յոդի ակտիվությունը որոշելու, ռադիոմետրիկ սարքավորումների միջոցով։ Անալիտիկ ֆիլտրի մակերեսը 20 սմ2 է: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

