## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом ԵԲԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Тавар
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 38431360 | Полуавтоматический анализатор мочи | Вес: не более 2,0 кг Габариты: не более 290 мм × 200 мм × 100 мм Электропитание: AC 110–240 V, 50/60 Hz. Тест-полоски для прибора — 100 шт. Должны обеспечивать многопараметрическое исследование мочи — не менее 10 показателей, включая биохимические компоненты: кетоны, нитриты, уробилиноген, билирубин, белок, глюкозу, удельный вес (SG), pH, а также, при необходимости, дополнительные показатели: креатинин, кальций, микроальбумин и определение клеток крови — эритроцитов и лейкоцитов. Принцип измерения: двухканальная отражательная фотометрия. Производительность: • обычный режим — не менее 60 образцов/час; • непрерывный режим — не менее 120 образцов/час. Объем памяти: не менее 1000 результатов. Экран: LCD-экран для отображения рабочей информации и результатов тестирования. Печать: наличие встроенного термопринтера или возможность подключения внешнего принтера, а также порт RS232 для подключения к компьютеру. Функции управления: автоматическая самодиагностика, тестирование и выявление неисправностей, автоматическая проверка тест-полосок, готовых к тестированию, внутренняя калибровка чувствительности полосок. | шт. |  |  | 1 | РА Ереван, Неркин Шенгавит 9 ул. 32 здание | 1 | 20 календарных дней со дня
* Покупатель имеет право заказать в течение года сумму меньше максимальной общей суммы, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон по договору.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԵԲԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/05"
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 2026г., по месяцам, в том числе
|  |  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 38431360 | Полуавтоматический анализатор мочи |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ |  |  |  |  | _________________________