**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 21.01.2021թ. և 22.01.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 22.01.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Բարև Ձեզ, 7-րդ չափաբաժնում նշված է վերլուծիչի չափման մեթոդը՝ էլեկտրոմեխանիկական, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք օպտիկական մեթոդը նույնպես ընդունելի է։

Պարզաբանում N 1

Էլեկտրոմեխանիկական և օպտիկական չափման մեթոդները սկզբունքորեն տարբերվում են իրարից, քանի որ Էլեկտրոմեխանիկական չափման մեթոդը ունի առավելություն. այն հնարավորություն է տալիս չափել պլազմայի մակարդման ժամանակը՝ հիմնվելով հետազոտվող նմուշի մածուցիկության փոփոխման վրա մակարդման ընթացքում: Միաժամանակ Էլեկտրոմեխանիկական չափման ընթացքում պլազմայում առկա այլ նյութերը ազդեցություն չեն թողնում:

Ելնելով վերոգրյալից՝ նախընտրելի մեթոդը է էլեկտրոմեխանիկական:

Հարցադրում N 2

Կոագուլոմետր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

**<< USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար >>:**

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ.

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:

2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:

Պարզաբանում N 2

Հաստատում ենք, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:

2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը