ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 23-ին կնքված N ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/29-1, ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/29-2 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ
	հատ
	
	50
	
	250000
	"Բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ` գլխամասի և ոտնամասի հատվածները շարժական, կողային փակոցներով, անիվներով, սեղանիկով և առնվազն 9սմ հաստությամբ ներքնակով: Մահճակալի շրջանակները  պատրաստված լինեն պողպատե խողովակներից:                                                               

Հենակի կարգավորումը: 0-80 °                                                                              

Չափսերը: 2150x900x500մմ 

ISO և FDA սերտիֆիկատների առկայություն
	"Բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ` գլխամասի և ոտնամասի հատվածները շարժական, կողային փակոցներով, անիվներով, սեղանիկով և 9սմ հաստությամբ ներքնակով: Մահճակալի շրջանակները պատրաստված են պողպատե խողովակներից:

Հենակի կարգավորումը՝ 0-80 °

Չափսերը՝ 2150x900x500մմ

ISO և FDA սերտիֆիկատների առկայություն"

	2
	Անզգայացման սարք մեծերի, երեխաների և նորածինների համար, համալրված  հիվանդի մոնիտորով
	հատ
	
	1
	
	12000000
	"Անզգայացման սարք մեծերի, երեխաների և նորածինների համար /Եվրոպական արտադրության: Ստանդարտներ՝ CE, ISO 9001,  ISO 13485/:

Բազմաֆունկցիոնալ 6 դույմ գունավոր QVGA դիսպլեյ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ

Շնչառական ծավալ՝ 10—1600ml

Ֆլոումետր՝ O2:  0 --1.0L/min, 0 --10L/min;   N20:  0--12L/min, Air: 0--15L/min   

ճնշում՝ O2: 3-8bar;  N2O: 3-8bar;  Air: 3-8bar

Հոսքի գործակիցը թթվածնի մատակարարման ժամանակ՝  40L/min (3-8bar)

Գոլորշացուցիչների հանգույցը առնվազն երկու գոլորշացուցիչի համար

Գոլորշացուցիչ՝ Հալոտան կամ  Իզոֆլուրան /ըստ պատվիրատուի պահանջի/

Գոլորշացուցիչ՝ հոսքը և ջերմաստիճանը կոմպենսացցված

Գազերի երեք հոսքաչափ, չորս խողովակ՝ O2:0-1.0L/min, 0-10L/min; N20:0-12L/min, Air:0-15L/min   

Աբսորբեր՝ 

ներկառուցված փական գերճնշման համար; ախտահանվող համակարգ

CO2 աբսորբերի ծավալը՝ 1.5լ; արագ փոխարինման համակարգ

Մանոմետրի չափման կարգավորում՝ O2: 0-250bar,  N20: 0-100bar

Թթվածնի հարաբերակցության վերահսկիչ՝ երաշխավորում է նվազագույնը 25% թթվածին

Ցիլինդրի բռնակ՝ 2 բռնակ 10լ տարաների համար

Անիվներով համակարգ

Բացվող դարակ՝ 2, հենակ մոնիտորի համար՝ 1 

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝ 

Վենտիլյացիոն համակարգ՝ bag-in-bottle system

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝ 

Manual/Spontaneous; Tidal Volume /CMV/; Volume Controlled Ventilation PCV; Ventilation with PS /SIMV, PS/; Pressure Controlled Ventilation /PCV/; Pressure Support /PS/; Synchronised Volume Controlled /SVC/

SIMV inspiration time: 0.2-7.5sec

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցությունը  1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6; 2:1; 3:1; 4:1 

Շնչառական ծավալ /Tidal Volume: 10-1600ml, 

Շնչառական հաճախականություն՝ 4-80bpm 

Մաքսիմալ  ճնշում՝ Peak pressure /PCV/ 5-70mbar

Pressure Triger Off, 2 to 20hPa; Flow Trigger /PSV/ 1-10 L/min

Peep /electronic/  0-20mbar

Plateau time 0-50%

"Շնչառական ցիկլ՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց; 

Չափվող պարամետրեր՝ Expired tidal volume, Frequency, Minute Volume, PIP, Plateau pressure, PEEP, Mean pressure, Airway pressure

Անվտանգության ազդանշանային համակարգ՝

Թթվածնի ցածր սահմանի տագնապ ՝ 18-98%

Թթվածնի բարձր սահմանի տագնապ` 20-99% - Off

Ճնշման վերին սահմանի տագնապ` 8mbar – 98mbar

Ճնշման ստորին սահմանի տագնապ` 2mbar – 92mbar /CMV/,  2mbar – 66mbar /PCV/

Ձայնային և տեսանելի ահազանգեր՝ Low air O2/N2O input pressure; Apnea alarm; O2 alarm; Upper/lower limit; Major leak or patient disconnection alarm; User and Technical alarms

Հիվանդի անվտանգութան ծրագրային ապահովում՝ 

Anti-barotrauma system, Anti-Volume trauma system

Մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն՝  4ժամ

Սնուցում՝ 220-240V, 50-60Hz, 100VA

Համալրված  հիվանդի մոնիտորով՝ 

12 դույմ TFT LCD  գունավոր մոնիտոր 6 ստանդարտ պարամետրերով՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2TEMP, PR/HR 

13 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն, Multi Lead ԷՍԳ ալիքների ցուցադրում, իրական ժամանակում ST հատվածի վերլուծություն, pacemaker հայտնաբերում  

Ներկառուցված վերալիցքավորվող  մարտկոցով 4 ժամ աշխատելու հնարավորություն   

Աշխատանքային առանձնահատկությունները՝                                                                      

ԷՍԳ

ԷՍԳ:5 ուղի ( R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL,V)

Ուղիների ընտրություն : I, II, III, avR, avL, avF, V

2 ալիք

ԷՍԳ: 3 ուղի ( R, L, F կամ  RA, LA, LL)

Ուղիների ընտրություն : I, II, III

1 ալիք

Աստիճանավորում: 2.5mm/mV, ‘5.0mm/mV, ‘10mm/mV, ‘20mm/mV, auto

Սրտի զարկի միջակայք 

Մեծահասակ: 15-300 bpm

Մանկական: 15-350 bpm , Նորածնային: 15-350 bpm

"Ճշգրտություն: ± 1% կամ ± 1bpm

Լուծանելիություն : 1 bpm

Զգայունություն: > 200 (uV P-P)

Դիագնոստիկ ռեժիմ  > 85 դԲ

Մոնիտորի ռեժիմ >105դԲ

Վիրաբուժական ռեժիմ > 105դԲ

Արտահոսք < 10 uA

Թողունակությունը` դիագնոստիկ ` 0.05 ~ 100 Hz

Մոնիտոր ` 0.5-35 Hz, Վիրաբուժական` 1-15 Hz

S-T հատվածի չափման միջակայք` -2.0mV + 2.0mV

Ազդանշան՝ տեսողական և ձայնային

Շնչառական մոնիտորինգ՝  

Չափման մեթոդ` R-F(RA-LL) իմպեդանս 

Չափման դիմադրողականության միջակայք: 0.3~5.0Ω    

Թողունակությունը: 0.3 ~ 2.5 Hz

Շնչառական մոնիտորինգի չափման միջակայքը 

Մեծահասակ: 0 ~120 rpm 

Մանկական: 0 ~ 150 rpm, Նորածնային 0 ~ 150 rpm

Լուծանելիություն: 1 rpm 

Ճշգրտություն : ±2 rpm

NIBP մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ

Շահագործման եղանակները` մեխանիկական, ավտոմատ, շարունակական 

Չափման ինտերվալն ավտոմատ ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 րոպե

Չափման ընթացքը շարունակական ռեժիմում՝ 5 րոպե 

PR միջակայքը: 40 ~ 240 bpm

Ազդանշանի տեսակ՝ SYS, DIA, MEAN

Չափման և ազդանշանի միջակայքը մեծահասակների ռեժիմում՝

SYS: 40 ~ 270 mmHg

DIA: 10 ~ 215 mmHg

MEAN: 20 ~ 235 mmHg

Մանկական

SYS: 40 ~ 200 mmHg

"DIA: 10 ~ 150 mmHg

MEAN: 20 ~ 165 mmHg

Նորածինների

SYS: 40 ~ 135 mmHg

DIA:10 ~ 100 mmHg

MEAN: 20 ~ 110 mmHg 

SPO2՝ չափման միջակայքը` 0-100%

Լուծանելիություն` 1%

Ճշգրտություն `(70-100%) ±2% 

Ջերմաստիճանի չափման միջակայքը` 0-50 °C

Լուծանելիություն`0.1 °C,  Ճշգրտություն`0.1 °C

Կանալը՝ 2 կանալ"
	"/Եվրոպական արտադրության: Ստանդարտներ՝ CE, ISO 9001, ISO 13485/:

Բազմաֆունկցիոնալ 10 դույմ գունավոր QVGA դիսպլեյ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ

Շնչառական ծավալ՝ 10—1500ml

Ֆլոումետր՝ O2: 0 --1.0L/min, 0 --10L/min; N20: 0--12L/min, Air: 0--15L/min

ճնշում՝ O2: 3-8bar; N2O: 3-8bar; Air: 3-8bar

Հոսքի գործակիցը թթվածնի մատակարարման ժամանակ՝ 40L/min (3-8bar)

Գոլորշացուցիչների հանգույցը առնվազն երկու գոլորշացուցիչի համար

Գոլորշացուցիչ՝ Հալոտան կամ Իզոֆլուրան /ըստ պատվիրատուի պահանջի/

Գոլորշացուցիչ՝ հոսքը և ջերմաստիճանը կոմպենսացցված

Գազերի երեք հոսքաչափ, չորս խողովակ՝ O2:0-1.0L/min, 0-10L/min; N20:0-12L/min, Air:0-15L/min

Աբսորբեր՝

ներկառուցված փական գերճնշման համար; ախտահանվող համակարգ

CO2 աբսորբերի ծավալը՝ 1.5լ; արագ փոխարինման համակարգ

Մանոմետրի չափման կարգավորում՝ O2: 0-250bar, N20: 0-100bar

Թթվածնի հարաբերակցության վերահսկիչ՝ երաշխավորում է նվազագույնը 25% թթվածին

Ցիլինդրի բռնակ՝ 2 բռնակ 10լ տարաների համար

Անիվներով համակարգ

Բացվող դարակ՝ 2, հենակ մոնիտորի համար՝ 1

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝

Վենտիլյացիոն համակարգ՝ bag-in-bottle system

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝

Manual/Spontaneous; Tidal Volume /CMV/; Volume Controlled Ventilation PCV; Ventilation with PS /SIMV, PS/; Pressure Controlled Ventilation /PCV/; Pressure Support /PS/; Synchronised Volume Controlled /SVC/

SIMV inspiration time: 0.2-7.5sec

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցությունը 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6; 2:1; 3:1; 4:1

Շնչառական ծավալ /Tidal Volume: 10-1600ml,

Շնչառական հաճախականություն՝ 4-80bpm

Մաքսիմալ ճնշում՝ Peak pressure /PCV/ 5-70mbar

Pressure Triger Off, 2 to 20hPa; Flow Trigger /PSV/ 1-10 L/min

Peep /electronic/ 0-20mbar

"Plateau time 0-50%

Շնչառական ցիկլ՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց;

Չափվող պարամետրեր՝ Expired tidal volume, Frequency, Minute Volume, PIP, Plateau pressure, PEEP, Mean pressure, Airway pressure

Անվտանգության ազդանշանային համակարգ՝

Թթվածնի ցածր սահմանի տագնապ ՝ 18-98%

Թթվածնի բարձր սահմանի տագնապ` 20-99% - Off

Ճնշման վերին սահմանի տագնապ` 8mbar – 98mbar

Ճնշման ստորին սահմանի տագնապ` 2mbar – 92mbar /CMV/, 2mbar – 66mbar /PCV/

Ձայնային և տեսանելի ահազանգեր՝ Low air O2/N2O input pressure; Apnea alarm; O2 alarm; Upper/lower limit; Major leak or patient disconnection alarm; User and Technical alarms

Հիվանդի անվտանգութան ծրագրային ապահովում՝

Anti-barotrauma system, Anti-Volume trauma system

Մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն՝ 4ժամ

Սնուցում՝ 220-240V, 50-60Hz, 100VA Համալրված հիվանդի մոնիտորով՝

12 դույմ TFT LCD գունավոր մոնիտոր 6 ստանդարտ պարամետրերով՝ ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2TEMP, PR/HR

13 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն, Multi Lead ԷՍԳ ալիքների ցուցադրում, իրական ժամանակում ST հատվածի վերլուծություն, pacemaker հայտնաբերում

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցով 4 ժամ աշխատելու հնարավորություն

Աշխատանքային առանձնահատկությունները՝

ԷՍԳ

ԷՍԳ:5 ուղի ( R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL,V)

Ուղիների ընտրություն : I, II, III, avR, avL, avF, V

2 ալիք

ԷՍԳ: 3 ուղի ( R, L, F կամ RA, LA, LL)

Ուղիների ընտրություն : I, II, III

1 ալիք

Աստիճանավորում: 2.5mm/mV, ‘5.0mm/mV, ‘10mm/mV, ‘20mm/mV, auto

Սրտի զարկի միջակայք

Մեծահասակ: 15-300 bpm

Մանկական: 15-350 bpm , Նորածնային: 15-350 bpm"

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	23/03/2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Փինք Ֆլամինգո Գ․ և Ա․ Կենտրոն ՍՊԸ
	
	13499000
	
	
	
	13499000

	4
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	
	12700000
	
	
	
	12700000

	5
	Երվադա ՍՊԸ
	
	25000000
	
	5000000
	
	3000000

	6
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	
	12250000
	
	
	
	12250000

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Յունիմեդ Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
	
	11800000
	
	
	
	11800000

	3
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	
	8900000
	
	
	
	8900000

	4
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	
	16500000
	
	
	
	16500000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	04/05/2018

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	2018-05-08
	2018-05-18

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը - 22/05/2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	23/05/2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	23/05/2018

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/29-1
	23/05/2018
	20/12/2020
	
	
	12250000 տասներկու միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/29-2
	23/05/2018
	20/12/2020
	
	
	8900000 ութ միլիոն ինը հարյուր հազար

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	Երևան Դրօ 15-51, 010246449
	marg_pharmacia@yahoo.com
	220300123068000
	00842845

	1
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	ք․ Երևան Կիևյան փ․, շ․ 7, բն․ 60
093855155
	avemed999@gmail.com
	1150011130630100
	00107502

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հրավերը հրապաարկվել է www.armeps.am համակարգում և տեղեկագրում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հարություն Օհանյան
	010287792
	nco.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝ Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ 
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

