## Տեղ. բնութ-Գն ժամ
Հավելված N 1
_______ _________________ 2023թ. կնքված
«ԵԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/20» ծածկագրով պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը** | Ժամկետը*
1 | 33141211 | ռեսինքրոնիզացնող հավաքածու եռախոռոչ դեֆիբրիլյատորի հավաքածու Երկփորոքանի |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4 : Չափերը` ոչ ավել քան 74մմx51մմ x13մմ, մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Կիրառելի է Medtronic ծրագրավորիչի հետ: | հատ |  |  | 15 | ք. Երևան, Պ. Սևակի 5 | 15
2 | 33141137 | Կաթետր բալոն |  | Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 15մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ: -1,50 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ: -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 40մմ: Նշվածներից շատ չափեր տվյալ մոդելային շարքը ունենալու դեպքում, Վաճառողի համաձայնության դեպքում դրանք մատակարարվում են սույն պայմանագրի շրջանակներում և պայմաններով: |  |  |  | 500 |  | 500
3 | 33141137 | Կաթետր բալոն |  | Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, OTW տիպի, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,20; 1,50; 2,00; 2,25 և 2,50մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ: Նշվածներից շատ չափեր տվյալ մոդելային շարքը ունենալու դեպքում, Վաճառողի համաձայնության դեպքում դրանք մատակարարվում են սույն պայմանագրի շրջանակներում և պայմաններով: |  |  |  | 5 |  | 5
4 | 33141216 | Կաթետր ուղղորդիչ |  | Կաթետրի արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը` երկշերտ հյուսապատված պողպատ և ներքին շերտը PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ, ունի նաև երկար տարբերակը՝ 16մմ դիստալ ծայրով: Աշխատանքային երկարությունը՝ 90 և 100 սմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում, ծայրը փափուկ է, ճկուն և ատրավմատիկ, հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է կաթետրի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին, կաթետրի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատոմիական ծալքերի տեղում: Կաթեթերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք (0.070") ամբողջ երկայնքով: Չափերը` 6fr: Ձևերը JL, JR, Backup, AL, AR, Multipupose, IM. |  |  |  | 300 |  | 300
5 | 33141216 | Կաթետր ուղղորդիչ |  | Կաթետրի արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը` երկշերտ հյուսապատված պողպատ և ներքին շերտը PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ, ունի նաև երկար տարբերակը՝ 16մմ դիստալ ծայրով: Աշխատանքային երկարությունը՝ 90 և 100 սմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում, ծայրը փափուկ է, ճկուն և ատրավմատիկ, հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է կաթետրի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին, կաթետրի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատոմիական ծալքերի տեղում: Կաթեթերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք (0.078") ամբողջ երկայնքով: Չափերը` 7fr: Ձևերը JL, JR, Backup(XB), AL, AR, Multipupose, IM. |  |  |  | 300 |  | 300
6 | 33181390 | Ստենտ գրաֆտ կորոնար |  | Ստենտ գրաֆտը իրենից ներկայացնում է երկու միանման ստենտերի միջև տեղադրված գրաֆտով համակարգ, ստենտի նյութը չժանգոտվող պողպատ L316, գրաֆտի նյութը ընդարձակվող PTFE, կրկնակի պատի հաստությունը 0,52մմ, շավթի չափը 2,4-2,8fr, համատեղելի ուղղորդիչը 0,014'', համատեղելի ուղղորդիչ կաթետրի լուսանցքը նվազագույնը 0,068'' և 0,072'': Տեղադրման համակարգը արագ փոփոխման բալոնային կաթետր առնվազն 2 ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներով ստենտի ծայրերին: Ստենտ գրաֆտի չափերը՝ -2,8; 3,5; 4,0; 4,5 և 4,8մմ տրամագծերի համար երկարությունները առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 16մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 26մմ: |  |  |  | 1 |  | 1
7 | 33141211 | Ինտրոդյուսեր M ծածկույթով՝ ռադիալ միջամտությունների համար |  | Ինտրոդյուսեր ունի հատուկ ծածկույթ, որը բերում է սպեցիֆիկ հիվանդներին ռադիալ միջամտության դեպքում վիրահատության հնարավորությանը: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Նախատեսված է ռադիալ միջամտությունների համար: Մինի գայդ վայերը պլաստիկ ծայրով է, 0.025" տրամագծով: Կախված վիրահատվող հիվանդի ձեռքի չափերից ծայրի արտաքնային երկարության պահանջվող չափերն են` 10, 16 և 25սմ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և մարմնի առանձնահատկություններից, վիրահատվող անոթից վայերի պահանջվող երկարություններն են` 45սմ` 10սմ ինտրոդյուսերի ծայրի դեպքում, 80սմ՝ 16 և 25սմ ծայրի դեպքում: 20G պլաստիկ կաթետեր: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են` 5Fr և 6Fr: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  | 10 |  | 10
8 | 33181390 | Դեղածածկ ստենտ երկար |  | Դեղապատ ստենտ հիբրիդ դիզայնով եզրերը փակ դիզայն, միջնահատվածը բաց, նյութը կոբալտ քրոմ, դեղանյութի դոզան 1.25մգ/մմ քառ. , տրամագծի չափերը փոփոխական ըստ չափերի 2.25- 2.75, 2.5- 3.0, 3.0- 3.5,մմ երկարությունը 30, 40, 50, 60 մմ, դեղանյութը սիրոլիմուս, նոմինալ ճնշումը 9 ատմ., կատետերի երկարությունը 140-142 մմ, մարկերը պլատին/իրիդիում, պոլիմերը լուծվող: : Ֆորմատ- հատ, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագորձվաձ ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորէլ մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետնէրը եւ ժամանակին փոխարինել այն։ |  |  |  | 20 |  | 20
9 | 33141137 | Կաթետր բալոն դեղապատ |  | Սրտանոթային դեղապատ բալոն-Կաթետր In.Pact Falcon; դիզայն - RX բալոնի նյութը ` FLEXITEC™ HF semi-compliant, բալոնի ծածկույթը` FreePac™ (Paclitaxel-eluting formulation with urea excipient), ակտիվ դեղը` paclitaxel (3 ug/mm2): Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: |  |  |  | 5 |  | 5
10 | 33141216 | Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ |  | Չժանգոտվողպողպատից` պատված PTFE-ով; տրամագիծը 0,018 ; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; 0;065: երկարությունը 125 սմ; 150 սմ; 175 սմ; 220 սմ; 260 սմ; J - ձեւ; Ճկունծայրը 3սմ; 7 սմ; 10սմ; 15սմ; 20սմ: Արտաքին պատումը PTFE-ով(պոլիտետրաֆտորէտիլեն), իջեցնում է շփման ուժը: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով: |  |  |  | 100 |  | 100
11 | 33141136 | Ուղղորդիչ- կաթետեր |  | Արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը` երկշերտ հյուսապատված պողպատ և ներքին շերտը PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստդիստալծայրով, որիերկարություննէ 2,5մմկամ 16մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևվավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և չվնասող (ատրավմատիկ): Հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան”ավելացնումէկաթետերիներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին:Կաթետերի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքիծալմանըանոթներիանատրմիականծալքերի տեղում: Կաթեթերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք ամբողջ երկայնքով: Ներքին լուսանցքի չափերն են` 9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070: Երկարությունն է 55սմ, 90սմ,95սմ, 125սմ: Կաթետերիծայրիձեւերը` JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH; EGB1; EGB2; EGB3; MPC; MPD; STR; Renal Curve1(small); Renal Curve (adult); J-curve; Contralateral1; Contralateral 2; Vertebral; CBL; HY1; H1; IM; BARBEAU; IM SH; IM VB-1; |  |  |  | 300 |  | 300
12 | 33141140 | Հավաքածու ուղղորդչի ներթափանցման համար |  | Հավաքածու, որը պարունակում է ինտրադյուսեր ուղղորդիչ կաթետրի համար, հեմոստատիկ Y ադապտոր , ուղղորդչի ներթափանցման համար բութ ասեղ, պլաստմասսե տորկեր: |  |  |  | 30 |  | 30
13 | 33141211 | Պերիկարդիալ պունկցիայի հավաքացու |  | Պերիկարդիալ պունկցիայի հավաքացու |  |  |  | 5 |  | 5
14 | 33181200 | Սրտի ռիթմը վարող երկխոռոչանի սարքի հավաքածու |  | Սրտի ռիթմը վարող երկխոռոչանի սարքի հավաքածու կամ համարժեք Intica ընտանիքի նպատկանող Enticos DR-T երկխոռոչանի , rate-adaptiv սրտի ռիթմը վարող սարք: Enticos -ն ընդլայնում է սարքի երկարակեցությունը,որպեսզի նվազագույնի հասցնի փոխարինման գործընթացի հետ կապված ռիսկի գործոնը: Խթանման ռեժիմը՝ DDDR,DDD, DDDIR, DDI, OFF, D00: Չափսերը՝ 6.5x43x53 մմ. Քաշը՝ 26գր. Ծավալը՝ 11cc. Հզորությունը՝ LiJ . Մարտկոցի լարումը BOS-ի ժամանակ՝ 2.8 V. Կաղապարը՝ տիտան՝ պարունակում է 2 հատ ինտրոդյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվումեն մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում։ Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագորձվաձ ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորէլ մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետնէրը եւ ժամանակին փոխարինել այն։ |  |  |  | 25 |  | 25
15 | 33141211 | Մոնիտորինգ գիծ |  | Մոնիտորինգ գիծ 15 սմ |  |  |  | 400 |  | 400
16 | 33141211 | Մոնիտորի տոնոմետրի մանժետներ |  | Պացիենտի մոնիտորի բազկային մանժետ- |  |  |  | 10 |  | 10
* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
** Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:
|  | ԳՆՈՐԴ | [5 empty] | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | --------------------------------- | [5 empty] | ---------------------------------
|  | /ստորագրություն/ | [5 empty] | /ստորագրություն/
|  | Կ.Տ | [5 empty] | Կ.Տ

## Վճ ժամ
Հավելված N 2
_______ _________________ 2023թ. կնքված
ԵԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202_թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 33141211 | ռեսինքրոնիզացնող հավաքածու եռախոռոչ դեֆիբրիլյատորի հավաքածու Երկփորոքանի | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 33141137 | Կաթետր բալոն | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 33141137 | Կաթետր բալոն | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 33141216 | Կաթետր ուղղորդիչ | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 33141216 | Կաթետր ուղղորդիչ | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 33181390 | Ստենտ գրաֆտ կորոնար | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | 33141211 | Ինտրոդյուսեր M ծածկույթով՝ ռադիալ միջամտությունների համար | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 33181390 | Դեղածածկ ստենտ երկար | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 33141137 | Կաթետր բալոն դեղապատ | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 33141216 | Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 33141136 | Ուղղորդիչ- կաթետեր | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 33141140 | Հավաքածու ուղղորդչի ներթափանցման համար | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 33141211 | Պերիկարդիալ պունկցիայի հավաքացու | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 33181200 | Սրտի ռիթմը վարող երկխոռոչանի սարքի հավաքածու | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 33141211 | Մոնիտորինգ գիծ | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 33141211 | Մոնիտորի տոնոմետրի մանժետներ | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
|  | ԳՆՈՐԴ | [6 empty] | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | --------------------------------- | [6 empty] | ---------------------------------
|  | /ստորագրություն/ | [6 empty] | /ստորագրություն/
|  | Կ.Տ | [6 empty] | Կ.Տ