ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորման՝ թվային ռենտգեն համալիրի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին կնքված N ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/22 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Թվային ստացիոնար ռենտգեն համալիր
	հատ
	 
	1
	 
	 
	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը պետք է ապահովի թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը:

Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը պետք է ապահովի առնվազն 250մԱ անոդային հոսանք և ունենա բարձր լարման տիրույթ, ոչ պակաս, քան՝ 40-125 կՎ.

Ճառագայթիչը պետք է տեղակայված լինի հատակի վրա երկու ուղություններով առնվազն 1050մմ, և ուղղահայաց 960մմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա և ունենա շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար:

Կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի կարգավորվող առնվազն 40-110սմ. տիրույթում 

Ռենտգենյան խողովակը պետք է ունենա երկու կիզակետ, չափերը ոչ ավելի քան՝ 1,0 մմ. փոքր կիզակետի և ոչ պակաս, քան 2,0 մմ. մեծ կիզակետի համար

Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն, առնվազն՝ ±135°

Անոդը պտտվող, ջերմունակությունը ոչ պակաս, քան՝ 140,000HU:

Կոլիմատորը պետք է ապահովի առավելագույնը 125կՎ. -ին համապատասխան ճառագայթների հուսալի կոլիմացիան և ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում առնվազն 160 Լյուքս լուսավորմամբ:

Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը պետք է համարժեք լինի առնվազն 2.0մմ.։ Այլ զտիչներ տեղակայելը պետք է հնարավոր լինի:

Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան պետք է ապահովի ռենտգենանկարահանում առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Դեկայի արտաքին չափերը առնվազն՝ Ե/186*Լ/72սմ. 

Սեղանի վրա պացինետտի տարողունակությունը, ոչ պակաս, քան՝ 300կգ

Նկարահանման ուղղահայց կալանը պետք է ապահովի առնվազն 150սմ. հեռավորություն ճառագայթիչից

Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը առնվազն՝ 1300 մմ 

Օպերատորի կոնսոլը պետք է ապահովի նկարահանման ռեժիմների ընտրություն` ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/,  2 կետերով / կՎ+մԱվ/,  3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով:

Սնուցման աղբյուրի հզորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 20կՎտ.

մԱվրկ. -ի ընտրության տիրույթը առնվազն 0.1-320մԱվրկ.:

Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն, առնվազն՝ 35x43 սմ, CsI

Թողունակությունը առնվազն՝ 150 մայկրոն

Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր

Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը պետք է հանդիսանա որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն պետք է ապահովի հեշտությամբ և արագ նույնականցնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: 

Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական պետք է լինի նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները:

Տվյալների բազայի ունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 200.000 պատկեր

Տվյալների բազան պետք է լինի պաշտպանված:

Պատկերներների հետ աշխատելու ժամանակ պետք է հնարավոր լինի՝

Մեծացնել

Ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից

Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ

Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ

Էլեկտրասնուցում ստանդարտ 220Վ, 50Հց. ցանցից

Գինը պետք է ներառի՝ մատակարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում, երաշխիք առնվազն 12 ամիս շահագործման ձեռնարկում նշված պայմաններ չխատելու պարագայում:

Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն` (ISO, CE Mark)

Համակարգի պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը ապահովում է թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացում: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 250մԱ անոդային հոսանք և ունի բարձր լարման տիրույթ՝ 40-125 կՎ. Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա երկու ուղություններով 1050մմ, և ուղղահայաց 960մմ ազատորեն տեղաշարժվող կալանի վրա և ունի շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն՝ բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը կարգավորվող է՝ 40-110սմ. տիրույթում Ռենտգենյան խողովակը ունի երկու կիզակետ՝ 1,0 մմ. փոքր կիզակետի, 2,0 մմ. մեծ կիզակետի համար Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն՝ ±135° Անոդը պտտվող է, ջերմունակությունը՝ 140,000HU: Կոլիմատորը ապահովում է առավելագույնը 125կՎ. -ին համապատասխան ճառագայթների հուսալի կոլիմացիա և նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը 2.0մմ. Al համարժեք։ Այլ զտիչներ տեղակայելը հնարավոր է: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է ռենտգենոգրաֆիա առանց սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Դեկայի արտաքին չափերը՝ Ե/Լ 186 x 72սմ. Սեղանի վրա պացինետտի տարողունակությունը՝ 315կգ Նկարահանման ուղղահայց կալանը ապահովում է 150սմ. հեռավորություն ճառագայթիչից։ Նկարահանման ուղղահայց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ 1300 մմ։ Օպերատորի կոնսոլը ապահովում է նկարահանման ռեժիմների ընտրություն` ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը՝ 20կՎտ. մԱվրկ. -ի ընտրության տիրույթը՝ 0.1-320մԱվրկ.: Անլար հարթ պանելային դետեկտոր՝ 35x43 սմ, CsI Թողունակությունը՝ 150 մայկրոն Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր, երկու մարտկոցներով։ Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար աշխատատեղը հանդիսանում է որպես միավորված ռենտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ և արագ նույնականցնել հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական է նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակությունը ավելի քան 200.000 պատկեր Տվյալների բազան պաշտպանված է: Պատկերներների հետ աշխատելու ժամանակ հնարավոր է՝ Մեծացնել Ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և էլեկտրոնային նշաններ Էլեկտրասնուցում ստանդարտ 220Վ, 50Հց. ցանցից Գինը ներառում է՝ մատակարարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում, երաշխիք՝ 12 ամիս

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման գործընթացը կազմակերպվել է ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	10․07․2020թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	«Մարգ-Ֆարմացիա»ՍՊԸ
	
	21500000
	
	0
	
	21500000

	2
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	
	22000000
	
	0
	
	22000000

	3
	«Պրոֆտեստ»ՍՊԸ
	
	99500000
	
	0
	
	99500000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

«ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/22» ծածկագրով գնման գործընթացը կազմակերպվել է Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, ուստի կարգի համաձայն հրավիրվել է  գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների վարման նիստ,որը  տեղի է ունեցել 2020 թվականի հուլիսի 23-ին ժամը 14։00-ին ք․Կապան, Մ․Ստեփանյան 13  հասցեում (հաշվապահություն)։Բանակցությունների մասնակիցները առաջարկել են նոր գին  «Մարգ-Ֆարմացիա»ՍՊԸ-ն- 17440000 դրամ, «Կոնցեռն-Էներգոմաշ»ՓԲԸ-ն-17200000 դրամ։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Պրոֆտեստ»ՍՊԸ
	
	Հրավերում բացակայում էր հավելված 1․1-ը
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23․07․2020թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	06․08․2020թ
	11․08․2020թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը    17․08․2020թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	21․08․2020թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	21․08․2020թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/22
	21․08․2020թ
	31․12․2020թ
	 
	 
	17200000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ»ՓԲԸ
	ք.Երևան, Արզումանյան 32-10


	lawyer@c-e.am
	217002182558001


	01210095

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։



	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սույն գնման գործընթացը իրականացվել է էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով։ Հրավերի տեքստը հրապարակվել է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում։



	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել


	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոքներ չեն եղել



	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ս․Գրիգորյան
	0285 2 85 96
	kapanhospitalgnumner@mail.ru


Պատվիրատու՝  «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

